Priedas Nr.1

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Siūloma parametro reikšmė |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Paskirtis | Laparoskopinėms, endoskopinėms ir atviroms operacijos atlikti, kuomet reikia pjauti ir koaguliuoti audinius. |  |
| 1.1 | Maksimali aukšto dažnio galia | ≥ 400 W, dažnis ≥350 kHz.. |  |
| 1.2 | Instrumentų lizdai | - Generatorius su laisvai konfigūruojamu instrumentų lizdų skaičiumi, pasirenkamais pagal klinikos poreikius; - ≥3x lizdai instrumentams prijungti, tarp jų: - ≥2x monopoliniams instrumentams; - ≥1x bipoliniams instrumentams; |  |
| 1.3 | Jungtys | - ≥2x valdymo pedalams; - ≥1x kompiuterinio tinklo jungtis; - ≥1x USB jungtis; - ≥1x dūmų evakuatoriaus valdymo jungtis. |  |
| 1.4 | Monopoliniai režimai | - ≥8x režimų; - Būtini režimai pjovimo funkcijoje: micro cut, gyn loop; - Būtini režimai koaguliacijos funkcijoje: spray coag; - Maksimali galia ≥400 W. |  |
| 1.5 | Bipoliniai režimai | - ≥4x režimų; - Būtini režimai pjovimo funkcijoje: pure cut; - Būtini režimai koaguliacijos funkcijoje: micro coag; - Maksimali galia ≥200 W; - Bipoliniuose režimuose automatinis procedūros pradėjimas (“autostart”) ir užbaigimo aptikties (“autostop”) funkcija. |  |
| 1.6 | Valdymas | - Jutikliniu spalvotu LED ekranu arba lygiaverčiu; - Ekrano įstrižainė ≥7”, raiška ≥1280x800, ≥16.7 milijonų spalvų; - Generatorius valdomas ≥10 procesorių, užtikrinti optimaliam ir saugiam darbui. |  |
| 1.7 | Galimybė išsaugoti procedūrų nustatymus | 1. Būtina; 2. ≥300 programų. |  |
| 1.8 | Kojinis jungiklis | - 1x dviejų funkcijų ir 1x vienos funkcijos. |  |
| 1.9 | Savidiagnostikos funkcija | - Būtina; - Prietaisas registruoja ir vartotojui grafiškai praneša klaidos kodą. |  |
| 1.10 | Funkcinės savybės | - Neutralaus elektrodo kontakto kokybės stebėjimo sistema; - Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas su jų panaudojimo ciklų indikacija; - Galimybė prie esamų programų sukurti sub-programas; - Grafinis prijungtų instrumentų atvaizdavimas ekrane. |  |
| 1.11 | Savybės | - Svoris ≤10 kg. |  |
| 1.12 | Komplektacijoje | - 1x kojinis jungiklis dviejų funkcijų ir 1x vienos funkcijos; - Daugkartinis vienkartinių paciento elektrodų laidas; - Daugkartinis daugkartinių (silikoninių) paciento elektrodų laidas. |  |
| 2. | Griebiančios žnyplės | - Maryland arba Kelly arba Fenestrated tipo; - Diametras 5±0.3 mm; - Ilgis 360±10 mm; - Bipolinės; - Galimybė aktyvuoti ant rankenos esančiu mygtuku; - Rankena be užrakto, su prijungtu neatsiejamu laidu; - Instrumentas automatiškai atpažįstamas prijungus prie generatoriaus. |  |
| 3. | Pasyvus elektrochirurginio prietaiso elektrodas – plokštelė | 1. Daugkartinio naudojimo; 2. Sterilizuojama, be latekso; 3. Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; 4. Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm) ± 5 mm; 5. Prijungimas – tarptautinis. |  |
| 4. | Vežimėlis generatoriui | - Skirtas generatorių laikymui ir transportavimui; - ≥4 dvigubi ratukai, 2 iš jų su stabdžiais; - Pedalo laikiklis; - Su rankena; - ≥1 krepšys daiktams; - Kanalas įrangos laidams paslėpti; - El. įžeminimo jungtis. |  |
| 5. | CE sertifikatas | - Būtinas |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | ≥ 24 mėn. |  |