						Priedas Nr.1
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujama parametro reikšmė
	Siūloma parametro reikšmė


	1. 
	Paskirtis
	Laparoskopinėms, endoskopinėms ir atviroms operacijos atlikti, kuomet reikia pjauti ir koaguliuoti audinius.
	

	1.1 
	Maksimali aukšto dažnio galia
	≥ 400 W, dažnis ≥350 kHz..
	

	1.2
	Instrumentų lizdai
	1. Generatorius su laisvai konfigūruojamu instrumentų lizdų skaičiumi, pasirenkamais pagal klinikos poreikius;
2. ≥3x lizdai instrumentams prijungti, tarp jų:
2.1 ≥2x monopoliniams instrumentams;
2.2 ≥1x bipoliniams instrumentams;
	

	1.3
	Jungtys
	1. ≥2x valdymo pedalams;
2. ≥1x kompiuterinio tinklo jungtis;
3. ≥1x USB jungtis;
4. ≥1x dūmų evakuatoriaus valdymo jungtis.
	

	1.4
	Monopoliniai režimai
	1. ≥8x režimų;
2. Būtini režimai pjovimo funkcijoje: micro cut, gyn loop;
3. Būtini režimai koaguliacijos funkcijoje: spray coag;
4. Maksimali galia ≥400 W.
	

	1.5
	Bipoliniai režimai
	1. ≥4x režimų;
2. Būtini režimai pjovimo funkcijoje: pure cut;
3. Būtini režimai koaguliacijos funkcijoje: micro coag;
4. Maksimali galia ≥200 W;
5. Bipoliniuose režimuose automatinis procedūros pradėjimas (“autostart”) ir užbaigimo aptikties (“autostop”) funkcija.
	

	1.6
	Valdymas
	1. Jutikliniu spalvotu LED ekranu arba lygiaverčiu; 
2. Ekrano įstrižainė ≥7”, raiška ≥1280x800, ≥16.7 milijonų spalvų;
3. Generatorius valdomas ≥10 procesorių, užtikrinti optimaliam ir saugiam darbui.
	

	1.7
	Galimybė išsaugoti procedūrų nustatymus
	1.   Būtina;
2.   ≥300 programų.
	

	1.8
	Kojinis jungiklis
	1.   1x dviejų funkcijų ir 1x vienos funkcijos. 
	

	1.9
	Savidiagnostikos funkcija
	1. Būtina;
2. Prietaisas registruoja ir vartotojui grafiškai praneša klaidos kodą.
	

	1.10
	Funkcinės savybės
	1.   Neutralaus elektrodo kontakto kokybės stebėjimo sistema;
2.   Automatinis prijungtų instrumentų atpažinimas su jų panaudojimo ciklų indikacija;
3.  Galimybė prie esamų programų sukurti sub-programas;
4.  Grafinis prijungtų instrumentų atvaizdavimas ekrane.
	

	1.11
	Savybės
	1. Svoris ≤10 kg.
	

	1.12 
	Komplektacijoje
	1. 1x kojinis jungiklis dviejų funkcijų ir 1x vienos funkcijos;
2. Daugkartinis vienkartinių paciento elektrodų laidas;
3. Daugkartinis daugkartinių (silikoninių) paciento elektrodų laidas.
	

	2.
	Griebiančios žnyplės
	1. Maryland arba Kelly arba Fenestrated tipo;
2. Diametras 5±0.3 mm;
3. Ilgis 360±10 mm;
4. Bipolinės;
5. Galimybė aktyvuoti ant rankenos esančiu mygtuku;
6. Rankena be užrakto, su prijungtu neatsiejamu laidu;
7. Instrumentas automatiškai atpažįstamas prijungus prie generatoriaus.
	

	3.
	Pasyvus  elektrochirurginio prietaiso elektrodas – plokštelė
	1.  Daugkartinio naudojimo; 
2.  Sterilizuojama, be latekso; 
3.  Plokštelė dengta guma arba silikonu, arba lygiaverte medžiaga; 
4.  Plokštelės matmenys: (150 × 250 mm) ± 5 mm; 
5.  Prijungimas – tarptautinis.
	

	4.
	Vežimėlis generatoriui
	1. Skirtas generatorių laikymui ir transportavimui;
2. ≥4 dvigubi ratukai, 2 iš jų su stabdžiais;
3. Pedalo laikiklis;
4. Su rankena;
5. ≥1 krepšys daiktams;
6. Kanalas įrangos laidams paslėpti;
7. El. įžeminimo jungtis.
	

	5.
	CE sertifikatas
	1. Būtinas
	

	6.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėn.
	



