2 priedas

ENDOSKOPŲ PLOVIMO-DEZINFEKCIJOS MAŠINOS TECHNINĖS SPECIFIKACIJOS PROJEKTAS

PASTABOS:

- Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

- Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti atitikimą techniniams reikalavimams patvirtinančią gamintojo dokumentaciją (gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus, jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) pdf formatu. Šiuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Kiti gamintojo dokumentai, nenurodyti šiame punkte, nebus laikomi pakankama ir patikima informacija vertinimui atlikti. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Bet kokia kita kalba (išskyrus lietuvių ir anglų) parengti dokumentai turi būti pateikiami su vertimu į lietuvių arba anglų kalbą (Pastaba: vertimas į lietuvių kalbą gali būti pateikiamas atskiru dokumentu). Perkančioji organizacija pasilieka teisę paprašyti vertimo ir iš anglų kalbos. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos reikalavimų lentelės parametrą patvirtina nurodytas parametras. Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos. Kilus abejonėms dėl tiekėjo pateiktos gamintojo dokumentacijos ar deklaracijos autentiškumo, CPO LT prašymu tiekėjas turės pateikti gamintojo dokumentus, patvirtintus gamintojo vadovo ar jo įgalioto asmens (kartu su prekės aprašymu pateikiami gamintojo įgalioto atstovo atitinkamas teises įrodantys dokumentai) kvalifikuotu elektroniniu parašu*** , atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/EB (OL 2014 L 273, p. 73). Pažymėtina, kad kvalifikuotas elektroninis parašas priimamas šiomis sąlygomis:

- tiekėjo dokumentams pateikti skirtos elektroninės priemonės sudaro galimybes techniškai tvarkyti reikalaujamą kvalifikuoto elektroninio parašo formatą, nustatytą Reglamento Nr. 910/2014 27 straipsnyje nurodytuose įgyvendinimo aktuose. Jeigu tiekėjo dokumentai pateikiami kitokiu elektroninio parašo formatu, į elektroninio parašo arba elektroninio dokumento laikmeną turi būti įtraukta informacija apie esamas patvirtinimo galimybes, kuriomis naudodamasi perkančioji organizacija turi galėti internetu, neatlygintinai ir asmenims, kuriems pateikiamų dokumentų kalba nėra gimtoji, suprantamu būdu patvirtinti gautą elektroninį parašą kaip kvalifikuotą elektroninį parašą;

- jeigu tiekėjo dokumentai pasirašyti kvalifikuotu elektroniniu parašu, patvirtintu galiojančiu kvalifikuotu elektroninio parašo sertifikatu, kurį išdavė sertifikavimo paslaugų teikėjas, įtrauktas į patikimą sąrašą, sudarytą vadovaujantis Reglamento Nr. 910/2014 22 straipsnyje nurodytais įgyvendinimo aktais, jokie papildomi reikalavimai, kurie trukdytų naudoti tokius parašus, nekeliami.

1 lentelė. Prekės (-ių) techniniai parametrai ir kiti reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujami parametrai ir reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos įrangos parametrai ir parametrų reikšmės | Pasiūlymo lapo Nr., kuriame yra nurodytą parametrą patvirtinantis dokumentas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Endoskopų plovimo-dezinfekcijos mašina | 1 vnt. | (Siūlomos įrangos modelis, gamintojas) |  |
| 1.1. | Dvivietė endoskopų plovimo-dezinfekcijos mašina |  |  |  |
| 1.1.1. | Dviejų talpyklų endoskopų plovimo – dezinfekcijos mašina |  |  |  |
| 1.1.2. | Endoskopų tipas: lankstūs |  |  |  |
| 1.1.3. | Endoskopų talpyklos veikia nepriklausomai viena nuo kitos. Galimybė skirtingu metu pakrauti talpyklas ar paleisti plovimo ciklus |  |  |  |
| 1.1.4. | Endoskopų plovimo mašina suderinama su skirtingų gamintojų endoskopais ( Fujifilm; Pentax; Olympus; Karl Storz) |  |  |  |
| 1.1.5. | Lanksčių endoskopų plovimo bei dezinfekcijos mašinos jungtys-Suderinama su ligonine prieš užsakant |  |  |  |
| 1.1.6. | Mašinos korpuse įmontuoti ratukai transportavimui |  |  |  |
| 1.1.7. | Ciklo pradžioje sistema atlieka sandarumo testą.Viso ciklo metu sistema monitoruoja slėgį endoskope ir esant slėgio nuokrypiui nutraukia plovimo ciklą |  |  |  |
| 1.1.8. | Plovimo mašinoje kiekvienai endoskopo kanalų jungčiai yra paskirtas sensorius, kuris ciklo metu monitoruoja endoskopo kanalu pratekančio vandens tėkmę (Pagal EN ISO 15883-4 mašina užtikrina endoskopo kanalų blokados nebuvimą ir individualiai monitoruoja ≥ 6 kanalų) |  |  |  |
| 1.1.9. | Plovimo – dezinfekcijos ciklo trukmė ≤ 40 min |  |  |  |
| 1.1.10. | Duomenų atsekamumui mašina kaupia ir gali eksportuoti duomenis: 1.Endoskopo ruošėjo vardas pavardė; 2. Endoskopo modelio pavadinimas su serijiniu numeriu; 3. Plovimo ciklo informacija. |  |  |  |
| 1.1.11. | Endoskopų plovimo – dezinfekavimo mašinoje turi būti galimybė naudoti vienkartines (angl. single-shot) arba daugkartines dezinfekcijos priemones. |  |  |  |
| 1.1.12. | Naudojama aukšto lygio dezinfekcijos priemonė Peracto rūgštis |  |  |  |
| 1.1.13. | Dezinfekcijos priemonės sunaudojimas per ciklą ≤ 500 ml (taikoma tik naudojant vienkartinę chemiją); Ploviklio (detergento) sunaudojimas per ciklą ≤ 50 ml |  |  |  |
| 1.1.14. | Valdymo kalba – lietuvių kalba |  |  |  |
| 1.1.15. | Všį Ukmergės ligoninei vandenį tiekia UAB „Ukmergės vandenys“. Vandens kokybės parametrai pateikti jų tinklapyje (Vandens kokybė - Ukmergės vandenys). Jei reikalingi kitokie vandens parametrai, nei tiekiami, siūloma Endoskopų plovimo- dezinfekcijos mašina privalo būti komplektuojama su visa įranga, reikalinga tam vandeniui paruošti pagal gamintojo keliamus reikalavimus. |  |  |  |
| 22. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su preke būtina pateikti galiojančio CE sertifikato (arba EB atitikties deklaracijos) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą. |  |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Užtikrinti techninę priežiūrą pagal gamintojo rekomendacijas bei gedimų šalinimą. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |  |
| 24. | Įrangos pristatymas, iškrovimas, pervežimas į instaliavimo vietą, instaliavimas, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas) | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |
| 25. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |  |

2 lentelė. Taikomi aplinkosauginiai reikalavimai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Įrodantys dokumentai |
| --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir /arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai teikiami su pasiūlymu: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai, kuriuose nurodomas konkretus laikotarpis ne trumpesnis kaip 5 metai. |