TSD-1100, VPP-2434

Neuronavigacinės sistemos suderinamos su ultragarsiniu aparatu

techninė specifikacija (kiekis 1 kompl.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Neuronavigacinės sistemos paskirtis | Neuronavigacinė sistema skirta tiksliam galvos ir stuburo operacijų planavimui, intraoperaciniam vaizdų stebėjimui ir instrumentų pozicionavimui operacijų metu |  |
| 2. | Intraoperacinių instrumentų navigavimas | Neuronavigacinė sistema leidžia naviguoti intraoperacinius instrumentus |  |
| 3. | Kompiuterinės neuronavigacinės sistemos komplektacija ir priedai | 1. Planavimo serveris/stotis – 1 kompl.; 2. Navigacijos programinė įranga – 1 vnt.; 3. Kranialinės ir stuburo navigacijos programinė įranga skirta priedų registracijai – 1 vnt.; 4. Chirurgui skirtas monitorius ir navigacinė optinė kamera – 1 kompl.; 5. Specialių instrumentų rinkinys darbui su navigacija – 1 kompl. |  |
| 4. | Vienkartiniai priedai / instrumentai (pristatomi kartu su įranga) | 1. Vienkartinis, iš anksto sukalibruotas stiletas – 10 vnt.; 2. Vienkartinė, iš anksto sukalibruota biopsijos adata – 5 vnt.; 3. Vienkartiniai spaustukų valdikliai – 20 vnt. |  |
| 5. | Planavimo stotis | 1. Neuronavigacinė sistema pateikiama komplekte su specialia neuronavigacijos planavimo stotimi, skirta galvos ir stuburo operacijų planavimui; 2. Planavimo stotyje turi būti įdiegtos tokios pačios programos (visos) kaip ir neuronavigacinėje sistemoje; 3. Planavimo stoties komplektacija: aukštos skiriamosios gebos monitorius, stacionarus personalinis kompiuteris (suderintas pagal reikalaujamus planavimo stoties parametrus), klaviatūra, pelė ir spausdintuvas. |  |
| 6. | Neuronavigacinės sistemos monitorius | Aukštos skiriamosios gebos su lietimui jautriu ekranu |  |
| 7. | Navigacinė optinė kamera | Infraraudonųjų spindulių kamera su motorizuota pozicionavimo sistema (arba kitas lygiavertis sprendimas leidžiantis nuotoliniu būdu valdyti kamerą) |  |
| 8. | Neuronavigacinė programinė įranga | Galvos 3D navigacinės programos, leidžiančios naudoti priešoperacinius ir intraoperacinius vaizdus iš: kompiuterinės tomografijos (KT), branduolinio magnetinio rezonanso (MRT), pozitronų emisijos tomografijos (PET) ir ultragarsinių tyrimų. Programos suteikia galimybę atnaujinti MRT duomenis intraoperaciniu būdu, naudojant 3D ultragarsinius vaizdus, ir atlikti kreivumo korekciją (angl. curvature correction) vaizdų suliejimo metu stuburo srityje. |  |
| 9. | Papildomos funkcijos integruotos neuronavigacinėje sistemoje | 1. Virtualaus pjovimo/skalpelio funkcija; 2. Galimybė sujungti skirtingų radiologinių turimų sekas naudojant suliejimą; 3. Aukštos kokybės 3D vizualizacija; 4. Odos, kaukolės ir smegenų žievės vizualizacija viename 3D vaizde (KT/MR suliejimas), pagal sintetinį audinio modelį, leidžiantį atlikti paciento specifinį objektų segmentavimą; 5. Bekontaktė registracija naudojant lazerinį žymeklį (arba kitas lygiavertis bekontaktis metodas); 6. Avarinės registracijos funkcija – leidžia atkurti registraciją pagal anatominius orientyrus praradus tikslumą; 7. Galimybė automatiškai registruoti pacientą, naudojant intraoperacinius vaizdus stuburo srityje su esamu „Ziehm“ įrenginiu; 8. Stuburo registracija, pagrįsta priešoperacine KT ir anatomijos paviršiaus sugretinimu. |  |
| 10. | Paciento priešoperacinių ir intraoperacinių vaizdų registracijos metodai atliekant galvos smegenų navigaciją | 1. Galvos anatominių struktūrų ir kontūrų apvedimas specialiu instrumentu; 2. Žymeklių, pritvirtintų prie paciento galvos, apjungimas; 3. Galvos anatominių tašų koreliavimas ir patvirtinimas. |  |
| 11. | Galvos smegenų biopsija su adatos 360 matymo kampu | Būtina galvos smegenų biopsija su adatos 360 matymo kampu |  |
| 12. | Programinė įranga, leidžianti automatiškai aptikti implantuotus elektrodus, remiantis intraoperaciniu KT vaizdu | Būtina programinė įranga, leidžianti automatiškai aptikti implantuotus elektrodus, remiantis intraoperaciniu KT vaizdu |  |
| 13. | Traktografijos programinė įranga su iš anksto nustatytais traktų šablonais | Būtina traktografijos programinė įranga su iš anksto nustatytais traktų šablonais |  |
| 14. | Operacijos planavimas | 1. Operacijos plano trajektorijos registravimas ir koregavimas bei išsaugojimas; 2. Modeliavimas: automatinis anatominių struktūrų segmentavimas, automatinis objekto tūrio apskaičiavimas; 3. 3D planavimas: 3D kraniotomijos vaizdas, pagrįstas sintetiniu audinio modeliu, automatinis naviko segmentavimas, paremtas DI principais. |  |
| 15. | Galvos ir stuburo operacijoms skirtų navigacinių instrumentų rinkinys | Rinkinį sudro: 1. Lazerio lietimo žymeklis; 2. Registracijos žymeklis; 3. Registracijos žymeklio matuoklis; 4. Saugojimo dėžė kranialiniams registracijos priedams; 5. Navigacijos žymeklis kranialiniams priedams (su matuokliu); 6. Kranialinė paciento nuorodų sistema - 2 vnt; 7. Kranialiniai sterilizavimo dėklo priedai; 8. Paciento nuorodų tvirtinimo ranka (angl. reference attachment); 9. Saugojimo dėžė ne steriliems kranialiniams priedams; 10. Adapteris galvos laikikliui; 11. Instrumentų kalibravimo matrica; 12. Instrumentų integravimo priedų paketas (3 skirtingi dydžiai); 13. Sterilizavimo dėklo priedai kaukolės procedūroms; 14. Priedų paketas stuburui universaliam instrumentų integravimui; 15. Instrumentų kalibravimo matrica; 16. Stuburo navigacijos zondas; 17. Sterilizacijos dėklas stuburo priedams; 18. Pagrindinis stuburo atskaitos paketas; 19. Paciento atskaitos žymeklis klubakaulio keteros fiksacijai; 20. Trumpų ir ilgų kaltų rinkinys; 21. Grąžto gidas (įvediklis 2,0 mm); 22. Grąžto gidas (įvediklis 2,4 mm); 23. Grąžto gidas (įvediklis 2,6 ir 3,2 mm); 24. Grąžto gido (įvediklio) rankena su 4 žymeklių matrica; 25. Sterilizavimo dėklas grąžto gidui; 26. Sterilizavimo dėklas stuburo instrumentams; 27. Sterilizavimo dėklas stuburo minimaliai invazinės chirurgijos (MIS) priedams. |  |
| 16. | LSMU ligoninės Kauno klinikų turimo ultragarso aparato „BK 5000“ integravimas į navigacinę programą | Būtinas LSMU ligoninės Kauno klinikų turimo ultragarso aparato „BK 5000“ (gamintojas BK Medical) integravimas į navigacinę programą, užtikrinantis 3D ultragarso vaizdų suliejimo galimybę, atlikti intraoperacinio poslinkio (angl. brain shift) korekciją bei 3D ultragarsinį vaizdinimą, skirtą vaizdų suliejimui su priešoperaciniais MR vaizdais. |  |
| 17. | Sistemos suderinamumas su LSMU ligoninės Kauno klinikų turimu jėgos instrumentu | Navigacinės sistemos programoje turi būti įvesti LSMU ligoninės Kauno klinikų turimo jėgos instrumento daugkartiniai ir vienkartiniai priedai jų tiksliam ir greitam registravimui (navigavimui) |  |
| 18. | Nuotolinė sistemos priežiūra ir techninė diagnostika | Per integruotą modemą ir vietinį kompiuterinį tinklą |  |
| 19. | Kartu su sistema pateikiamas gamintojo standartiškai komplektuojamas kompiuteris | Būtina. Kartu su sistema pateikiamas gamintojo standartiškai komplektuojamas kompiuteris, kuris skirtas specializuotos programinės įrangos veikimui (duomenų apdorojimui ir atvaizdavimui) |  |
| 20. | Vaizdų apsikeitimo su išoriniais prietaisais programa | 1. Bevielis ryšys su ligoninėje ar už jos ribų esančiais prietaisais; 2. Vaizdų eksportas ir importas bevieliu ar laidiniu būdu iš ligoninės duomenų bazės per specialią jungtį, USB, PACS. |  |
| 21. | Darbas su sistema sutrikus maitinimui iš elektros tinklo | Sistema turi budėjimo funkciją – kuri atkuria registraciją po elektros tiekimo praradimo (arba lygiavertis sprendimas, užtikrinantis sklandų darbą elektros sutrikimų metu) |  |
| 22. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui būtina pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 23. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai. Garantinio laikotarpio metu garantuojamas nemokamas įrangos remontas, įskaitant, bet neapsiribojant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas,techninę apžiūrą bei techninės būklės patikrinimą (gamintojo rekomenduojamu periodiškumu), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. |  |
| 24. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo į LSMU ligoninę Kauno klinikų medicininės technikos sandėlį, pervežimas iš sandėlio į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 26. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; b) instaliavimo instrukcijos; c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; d) aptarnavimo instrukcijos; e) gedimų nustatymo instrukcijos; f) išardymo-surinkimo instrukcijos; g) atsarginių dalių katalogas; h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). Pastaba: Reikalavimas pateikti dokumentų elektronines versijas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.1 punktu. |  |