TSD-1101, VPP-6246

Artroskopinių priemonių techninė specifikacija

| Pirkimo dalies Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Artroskopiniai bipoliniai elektrodai (orientacinis kiekis 500 vnt.) | 1. Artroskopiniai bipoliniai elektrodai skirti kelio ir peties artroskopinėms procedūroms; 2. Vienkartinio naudojimo, sterilūs (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi artroskopiniai bipoliniai elektrodai skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs); 3. Veikia bipolinės elektrochirurgijos principu elektrolito terpėje, atlieka audinių abliaciją (išgarinimą), kontūravimą, pjovimą ir koaguliaciją; 4. Grįžtamasis elektrodo polius įtaisytas ant elektrodo ašies, jo nereikia orientuoti, kad darbo metu jis liestųsi su audiniais. Nereikia pacientą įžeminančio elektrodo; 5. Kiekvienas elektrodas turi vidutinį klasifikacijos kodą, kuris leidžia generatoriui automatiškai parinkti optimalius režimo galios nustatymus. Automatinis metalinių instrumentų atpažinimas; 6. Elektrodai turi automatinę galios reguliavimo funkciją saugumui užtikrinti; 7. Bipoliniai 4 mm ± 0,1 mm elektrodai su vandens siurbimo funkcija; 8. Darbinė dalis lenkta 90 kampu; 9. Siūlomi artroskopiniai bipoliniai elektrodai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ elektrochirurgine konsole „Synergy RF“. 10. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 2. | Artroskopinė irigacinė sistema – prie pompos jungiama sistemos dalis (orientacinis kiekis 800 vnt.) | 1. Skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui artroskopinių operacijų metu, su integruota slėgio kontrole iki 150 mmHg; 2. Vienkartinio naudojimo, sterili (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad siūloma prie pompos jungiama sistemos dalis skirta vienkartiniam naudojimui, sterili); 3. Su vandens slėgio matavimo kamera; 4. Irigacinio skysčio paėmimui naudojamas sistemos galas „Y“ formos, su dviem jungtimis prijungimui prie skysčio talpos (-ų) bei dviem skysčio tėkmės sustabdymui skirtais spaustukais; 5. Spalvinis atskirų dalių žymėjimas; 6. Siūloma sistemos dalis, jungiama prie pompos, turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ įranga „Synergy pump continuous Wave III“ bei „Arthrex Dualwave“ sistemomis; 7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 3. | Šeiverio antgaliai |  |  |
| 3.1. | Šeiverio antgalis (orientacinis kiekis 400 vnt.) | 1. Siūlomi šeiverio antgaliai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Arthrex“ artroskopiniais šeiveriais; 2. Antgalis aštria dantyta darbine dalimi, su apsauginiu langu, skirtas minkštųjų audinių skutimui; 3. Antgalio darbinė dalis paslėpta užapvalintoje išorinėje movoje įstrižai nupjautu galu, atviras tik nedidelis besisukančios darbinės dalies segmentas; 4. Galimybė pasirinkti iš ne mažiau kaip 8 skirtingų antgalių, kurių išmatavimai: a) Antgalio darbinis ilgis 70 – 130 mm; b) Galimybė pasirinkti: tiesius 3,0 ± 0,1 mm, 3,5 ± 0,1 mm, 3,7 – 3,8 mm, 4,0 ± 0,1 mm diametrų antgalius ir lenktus 3,5 ± 0,1 mm, 4,0 ± 0,1 mm diametrų antgalius; 5. Šeiverio antgaliai skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi šeiverio antgaliai skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs); 6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 3.2. | Šeiverio antgalis - boras pailga, rievėta, ovalo formos darbine dalimi (orientacinis kiekis 200 vnt.) | 1. Siūlomi šeiverio antgaliai – borai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Arthrex“ artroskopiniais šeiveriais; 2. Antgalis – boras pailga, rievėta, ovalo formos darbine dalimi; 3. Antgalio darbinę dalį iš vieno šono pridengia apsauginis liežuvėlis (prailgintas išorinės movos šoninis segmentas); 4. Antgalio – boro darbinis ilgis 70-130 mm; 5. Galimybė pasirinkti: a) 3,0 ± 0,1 mm, 4,0 ± 0,1 mm, 5,0 ± 0,1 mm, 5,5 ± 0,1 mm diametrų antgalius - borus, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 8, 10 arba 12 rievių; b) 5,0 ± 0,1 mm ir 5,5 ± 0,1 mm diametrų antgalius - borus su papildomu siurbimo langu, kiekvienam iš diametrų pasirenkant reikiamą darbinės dalies rievių skaičių (boro „agresyvumą“) – 6, 8 arba 12 rievių; c) 5,0 ± 0,1 mm ir 4,0 ± 0,1 mm diametrų antgalius – borus su permatomu langu; 6. Šeiverio antgaliai skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad siūlomi šeiverio antgaliai skirti vienkartiniam naudojimui, sterilūs); 7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 4. | Artroskopinė irigacinė sistema – skysčio ištraukimo kasetė (orientacinis kiekis 800 vnt.) | 1. Skysčio ištraukimo kasetė skirta skysčių surinkimui iš šeiverio rankenos kaniulės ir prailginimo linijos; 2. Vienkartinio naudojimo, sterili (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad siūloma skysčio ištraukimo kasetė skirta vienkartiniam naudojimui, sterili); 3. Kasetė sudaryta iš 3-jų spalviškai pažymėtų dalių: a) Linija, kuri jungiasi prie kaniulės/troakaro, turi „Luer lock“ (arba lygiavertę) jungtį, su spalviniu žymėjimu; b) Prailginimo linija, kuri jungiasi prie šeiverio rankenos, su spalviniu žymėjimu; c) Prailginimo linija, skirta jungti į surinkimo indą, su spalviniu žymėjimu; 4. Siūloma skysčio ištraukimo kasetė turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ įranga „Synergy pump continuous Wave III“ bei „Arthrex Dualwave“ sistemomis; 5. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 5. | Vienkartinė artroskopinė irigacinė sistema – paciento jungtis (orientacinis kiekis 800 vnt.) | 1. Paciento jungtis skirta irigacijai (plovimui) ir slėgio palaikymui, atliekant artroskopines operacijas; 2. Vienkartinio naudojimo, sterili (pateikti atitinkamą pasiūlymą teikiančios įmonės ir/arba gamintojo patvirtinimą, kad siūloma paciento jungtis skirta vienkartiniam naudojimui, sterili); 3. Paciento jungtis jungiama prie pompos jungiamos sistemos dalies (nurodytos techninės specifikacijos 2 pirkimo dalyje); 4. Abiejuose galuose su „Luer lock“ (arba lygiavertėmis) jungtimis; 5. Su integruotu vienos eigos vožtuvu; 6. Su skysčių tekėjimo stabdymui skirtais spaustukais; 7. Paciento jungties ilgis ≥ 1,8 m; 8. Siūloma paciento jungtis turi būti techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo „Arthrex“ įranga „Synergy pump continuous Wave III“ bei „Arthrex Dualwave“ sistemomis; 9. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 6. | Ortopedinis juostinis siūlas (orientacinis kiekis 50 dėž.) | 1. Supakuota sterilioje pakuotėje; 2. Siūlo storis 2 ± 0,2 mm su susiaurėjimu galuose iki #2 dydžio; 3. Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietileno ir įpinto poliesterio (arba lygiaverčių medžiagų); 4. Siūlo ilgis ≥ 90 cm; 5. Pakuotėje yra ≥ 6 vnt. siūlų; 6. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 7. | Ortopedinis siūlas (orientacinis kiekis 200 dėž.) | 1. Supakuota sterilioje pakuotėje; 2. Siūlo storis #2, #2-0 ir #0; 3. Sudėtis: aukštos molekulinės masės polietilenas su įpintu poliesteriu (arba lygiavertės medžiagos); 4. Siūlo ilgis ≥ 95 cm; 5. Konstrukcija: siūlas su apvalia kūgine adata arba be jos (pasirenkama užsakymo metu); 6. Pakuotėje yra ≥ 12 vnt. siūlų; 7. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |
| 8. | Peties sąnario raumenų prisiuvimo inkariniai siūlai PASTA pažeidimams osteoporotiniam kaului (orientacinis kiekis 1000 vnt.) | 1. Implantas pateikiamas vienoje sterilioje pakuotėje su dviem arba trimis #2 storio, dviejų spalvų siūlais; 2. Siūlų medžiaga: polietileno pagrindas su pinto pluošto poliesteriu (arba lygiavertės medžiagos); 3. Implanto inkaruojančios dalies medžiaga (pasirenkama užsakymo metu): a) medicininis, implantacijai tinkamas titano lydinys (arba lygiavertė medžiaga); b) biokompozitas (angl. biocomposite) (arba lygiavertė medžiaga), tinkantis implantacijai; 4. Inkaro įvedimo būdas: įsriegiamas; 5. Komplekte pateikiamas vienkartinio naudojimo įvediklis; 6. Inkaro matmenys: ilgis 14-18 mm, diametras pasirenkamas iš ne mažiau kaip 3 skirtingų diametrų imtinai nuo 4,5 mm iki 6,5 mm, kas 0,5-1,5 mm (pasirenkama užsakymo metu); 7. Inkaro forma: konusinė; 8. Inkaro sriegis pastovus per visą sraigto ilgį; 9. Žymėjimas CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją). |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

1. Šeiverio antgalių ir implantų (3, 6, 7, 8 pirkimo dalys) kaina, nepriklausomai nuo jų dydžio ir formos, turi būti vienoda.

2. Kartu su pasiūlymu privaloma pateikti originalų gamintojo katalogą, kuriame yra aprašyti konkursui siūlomi implantai (6, 7, 8 pirkimo dalys).

3. Bus vertinama tik tiekėjo pasiūlyta originaliame gamintojo kataloge nurodyta produkcija (nurodant prekių kodus). Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti implantus pagal poreikį nebus priimami ir nebus vertinami.

4. Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, išbandymui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai originalioje gamintojo pakuotėje.

5. Gavęs implantų (6, 7, 8 pirkimo dalys) užsakymą, tiekėjas privalo ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų pateikti gydymo įstaigai implantų naudojimui skirtus specifinius instrumentus, sudėtus gamintojo numatytuose metaliniuose, sterilizavimui pritaikytuose konteineriuose. Tiekėjas privalo užtikrinti savalaikį implantų pateikimą (per pirkimo - pardavimo sutartyje numatytą terminą) ne vėliau kaip per 7 kalendorines dienas po gauto gydymo įstaigos prašymo (elektroniniu paštu).

6. Tiekėjas savo lėšomis praveda operacinės medicinos personalo apmokymą – supažindina su pateiktų implantų bei darbui su jais skirtų instrumentų naudojimo ypatumais.

7. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti Excel formato lentelę, kurioje nurodomi visų siūlomų produktų vienetinių pakuočių gamykliniai barkodai ar QR kodai, kiekvieno produkto pavadinimas, referentinis kodas ir barkodas/QR kodas skaitine išraiška.

8. Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.