TSD-1115, VPP-6312

Odontologinių antgalių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kampinis antgalis su šviesa – kiekis 10 vnt. |  |  |
| 1.1. | Pašvietimo funkcija | Kampinis antgalis su pašvietimu |  |
| 1.2. | Grąžto aušinimas | - Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu; - Vidinė aušinimo sistema (aušinimo kanalas/-ai antgalio korpuso viduje). |  |
| 1.3. | Oro-vandens purkštukai | Yra atskiri purkštukai orui ir vandeniui |  |
| 1.4. | Kiaurymė grąžtui | Ø 2,35 mm (± 0,1 mm) |  |
| 1.5. | Apsisukimų skaičius | - Didžiausias apsisukimų skaičius ≥ 40 000 aps./min; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis). |  |
| 1.6. | Korpusas | Vientisas (t. y., nepriimtina, kai antgalio galvutė įdedama į korpusą kaip atskiras komponentas) |  |
| 1.7. | Korpuso danga | Antgalis padengtas specialia danga, kuri užtikrina atsparumą įbrėžimams ir dėvėjimuisi (nurodyti dangą) |  |
| 1.8. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C |  |
| 1.9. | Grąžto keitimas | Mygtuko paspaudimu |  |
| 2. | Tiesus antgalis su šviesa – kiekis 10 vnt. |  |  |
| 2.1. | Pašvietimo funkcija | Tiesus antgalis su pašvietimu |  |
| 2.2. | Grąžto aušinimas | - Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu; - Vidinė aušinimo sistema (aušinimo kanalas/-ai antgalio korpuso viduje). |  |
| 2.3. | Oro-vandens purkštukai | Yra atskiri purkštukai orui ir vandeniui |  |
| 2.4. | Kiaurymė grąžtui | Ø 2,35 mm (± 0,1 mm) |  |
| 2.5. | Apsisukimų skaičius | - Didžiausias apsisukimų skaičius ≥ 40 000 aps./min; - Sūkių perdavimo santykis 1:1 (tiesioginis). |  |
| 2.6. | Korpuso danga | Antgalis padengtas specialia danga, kuri užtikrina atsparumą įbrėžimams ir dėvėjimuisi |  |
| 2.7. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C |  |
| 3. | Turbininis antgalis – 5 vnt. |  |  |
| 3.1. | Pašvietimo funkcija | Turbininis antgalis su pašvietimu |  |
| 3.2. | Guoliai | Keraminiai (arba lygiaverčiai) |  |
| 3.3. | Grąžto aušinimas | Grąžtas aušinamas oru ir vandeniu |  |
| 3.4. | Grąžto aušinimo purkštukai | ≥ 4 vnt. purkštukų orui ir vandeniui |  |
| 3.5. | Galia | Ne mažiau nei 25 W |  |
| 3.6. | Kiaurymė grąžtui | Ø 1,6 mm (± 0,1 mm) |  |
| 3.7. | Apsisukimų skaičius | Apsisukimų skaičius ≥ 300 000 aps./min |  |
| 3.8. | Korpuso danga | Antgalis padengtas specialia danga, kuri užtikrina atsparumą įbrėžimams ir dėvėjimuisi |  |
| 3.9. | Sterilizacija | Sterilizuojamas ≥ 134 °C |  |
| 3.10. | Grąžto keitimas | Mygtuko paspaudimu |  |
| 3.11. | Svoris be greitos jungties | Ne daugiau kaip 70 g |  |
| 3.12. | Triukšmingumas | Ne daugiau 57 dB |  |
| 3.13. | Greita jungtis | Į komplektaciją įeina greita jungtis su LED tipo (arba lygiaverčiu) pašvietimu |  |
| 4. | Suderinamumas | Siūlomi odontologiniai antgaliai turi būti techniškai suderinami su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais „Anthos“ odontologiniais centrais „A3 Plus International“ (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti tiekėjo arba gamintojo patvirtinimą dėl suderinamumo) |  |
| 5. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 6. | Garantinis laikotarpis | - ≥ 12 mėnesių; - Garantiniu laikotarpiu antgalis / turbina gali būti keičiami į naują arba garantinio remonto metu suteikiamas pakaitinis. |  |
| 7. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 9. | Įrangos pristatymas | Į pasiūlymo kainą įskaičiuotos pristatymo išlaidos |  |
| 10. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Perkamas odontologinių antgalių (kampinių antgalių, tiesių antgalių bei turbininių antgalių) rinkinys, techniškai derinamas su turimu odontologiniu centru, todėl šis pirkimas į atskiras pirkimo dalis neskaidomas.

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, techninių parametrų atitikimo įvertinimui, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.