## Pasiūlymas
PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"
RADIODAŽNIO GENERATORIUS SU PRIEDAIS
Kam: | Klaipėdos universiteto ligoninė
Data:
Nr.:
Vieta:
Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:
Tiekėjo kodas (-ai):
Tiekėjo adresas (-ai):
Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):
Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:
Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:
Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:
(1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekėjams - subtiekėjų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai | [5 empty] | Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai
Tiekėjo patvirtinimai:
1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
2. Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui
3. Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse nėra sudaryti (taikoma, kai pirkimo dokumentuose nustatyti pašalinimo pagrindai).
4. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
5. Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
6. Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
Tiekėjo pasiūlymas:
Nr. | Pavadinimas | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomo produkto parametrai. Atitikimo patvirtinimas kataloge (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)
1.1. | Radiodažnio generatorius su priedais | 1 | vnt
1.1.1. | Sistemos (aparato su priedais) paskirtis: Sistemos (radiodažninio generatoriaus su eksplotaciniais priedais) paskirtis yra lėtinio skausmo gydymas radiodažninės energijos pagalba atliekant nervų termokoaguliaciją.
1.1.2. | Sistemos valdymas : Sistema valdoma tik lietimui jautriu ekranu su aiškia, intuityvia vartotojo sąsaja. Sistema užtikrina operacinio lygio sterilumo reikalavimus – valdymas vykdomas per liečiamą ekraną, kuris gali būti liečiamas su steriliais dangteliais ar pirštinėmis, nepažeidžiant sterilumo zonos.
1.1.3. | Išmaniosios funkcijos: Būtinas automatinis prijungimas ir atjungimas elektrodų bei atitinkamos temperatūros užtikrinimas, kad įrenginys veiktų sklandžiai.
1.1.4. | Stimuliacijos režimai: Sensorinės stimuliacijos režimas;
1.1.5. | Stimuliacijos režimai: Motorinės stimuliacijos režimas.
1.1.6. | Skystųjų kristalų ekranas (LCD): Ne mažesnis nei 30.5 cm (12 in.)
1.1.7. | Maksimalus aktyvuojamų elektrodų/kanalų skaičius (jungčių elektrodams skaičius): Ne mažesnis nei 4
1.1.8. | USB jungtys: Ne mažiau nei 2
1.1.9. | Neutralaus (įžeminimo) paciento elektrodo jungtis : 1
1.1.10. | Dažnis : Signalo dažnis: 440 – 500 kHz
1.1.11. | Varžos matavimo diapazonas: Ne siauresnis 50–1500 Ω
1.1.12. | Temperatūros matavimo tikslumas (paklaida): Ne didesnė nei ±2 °C
1.1.13. | Pjovimo režimo parametrai: Elektrodų skaičius ≤4
1.1.14. | Pjovimo režimo parametrai: Banga turi būti nekintama ir harmoninė.
1.1.15. | Pjovimo režimo parametrai: Tikslinės temperatūros nustatymo ribos ne siauresnis už : Nuo 50 iki 90 °C
1.1.16. | Pjovimo režimo parametrai: Pažeidimo/užlaikymo laiko nustatymo ribos Nuo 1 s iki 600 s
1.1.17. | Impulsinio RD režimo parametrai: Elektrodų skaičius ≤4
1.1.18. | Impulsinio RD režimo parametrai: Banga turi būti nekintama ir harmoninė.
1.1.19. | Impulsinio RD režimo parametrai:Dažnio keitimo ribos Nuo 1 iki 10 Hz
1.1.20. | Impulsinio RD režimo parametrai: Ne siauresnis : Nuo 5 iki 50 ms
1.1.21. | Impulsinio RD režimo parametrai: ne siauresnis už: Nuo 42 iki 49 °C
1.1.22. | Impulsinio RD režimo parametrai: Laiko nustatymo ribos Nuo 1 s iki 1800 s
1.1.23. | Impulsinės dozės režimo parametrai : Elektrodų skaičius Iki 4, monopolinė stimuliacija
1.1.24. | Impulsinės dozės režimo parametrai : RD bangos kreivė Sinusoidinė
1.1.25. | Impulsinės dozės režimo parametrai : Dozių skaičiaus pasirinkimo intervalas nuo 120 iki 960
1.1.26. | Impulsinės dozės režimo parametrai : Impulso pločio keitimo ribos Nuo 5 iki 50 ms
1.1.27. | Impulsinės dozės režimo parametrai : Didžiausios temperatūros nustatymo ribos 42-49 oC
1.1.28. | Impulsinės dozės režimo parametrai : Dažnio keitimo ribos Nuo 1 iki 10 Hz
1.1.29. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos sensorinės stimuliacijos parametrai: Elektrodų skaičius Iki 4 (vienu metu aktyvuojamas vienas), monopolinė stimuliacija
1.1.30. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos sensorinės stimuliacijos parametrai: Didžiausios įtampos nustatymo ribos 0,5–5 V
1.1.31. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos sensorinės stimuliacijos parametrai: Įtampos keitimo padalos dydis 0,01 arba 0,10
1.1.32. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos sensorinės stimuliacijos parametrai: Dažnio keitimo ribos Nuo 10 iki 200 Hz
1.1.33. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos sensorinės stimuliacijos parametrai: Impulso pločio keitimo ribos Nuo 0,1 iki 1 ms
1.1.34. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos motorinės stimuliacijos parametrai: Dažnio keitimo ribos 2 arba 5 Hz
1.1.35. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos motorinės stimuliacijos parametrai: Elektrodų skaičius Iki 4 (vienu metu aktyvuojamas vienas), monopolinė stimuliacija
1.1.36. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos motorinės stimuliacijos parametrai: Didžiausios įtampos nustatymo ribos 0,5–5 V
1.1.37. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos motorinės stimuliacijos parametrai: į̨tampos keitimo padalos dydis 0,01 arba 0,10
1.1.38. | Prieš pradedant skausmo gydymą taikomos motorinės stimuliacijos parametrai:Impulso pločio keitimo ribos Nuo 0,1 iki 1 ms
1.1.39. | Vartotojo atliktų aparato nustatymų išsaugojimas : Nustatymai išsaugomi aparate integruotoje atmintyje
1.1.40. | Gydymo duomenų archyvavimas : Duomenys gal būti eksportuojami į USB atmintinę
1.1.41. | Aparato savitestavimas: Aparatas turi automatinio savitestavimo funkciją
1.1.42. | Aliarmai: Sistema pateikia vizualines žinutes ir garsinius signalus funkcionavimo sutrikimo ir neleistino kontroliuojamų parametrų pakitimo atvejais (galimi atvejai ir jų sprendimo būdai pateikiami vartotojo instrukcijoje/gydytojo vadove).
1.1.43. | Generatoriaus elektros maitinimas: Iš 230 V, 50 Hz elektros tinklo
1.1.44. | Priemonės (priedai prie RD generatoriaus) lėtiniam skausmui gydyti: Vienkartinė kaniulė (adata radiodažninės destrukcijos procedūroms techniškai suderinta su RD generatoriumi) Techniniai parametrai Dydžiai: 16 G, 18 G, 20 G, 22 G;Ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm;Aktyvaus (neizoliuoto) adatos galiuko angl. „active tip“ ilgiai: 2 mm, 5 mm, 10 mm, 15 mm;Aktyvaus adatos galiuko forma: lenktas arba tiesus.
1.1.45. | Priemonės (priedai prie RD generatoriaus) lėtiniam skausmui gydyti: Vienkartinis neutralus (įžėminimo) paciento elektrodas (techniškai suderintas su RD generatoriumi) Techniniai parametrai: Lipnus, su integruotu laidu prijungimui prie generatoriaus, ne mažesnių išmatavimų nei 16,5 cm x 8,1 cm arba ne mažesnio laidaus paviršiaus ploto nei 85 cm2
1.1.46. | Priemonės (priedai prie RD generatoriaus) lėtiniam skausmui gydyti: Daugkartinis RD elektrodas (Daugkartinė Termopora (zondas/elektordas) su jungiamaisiais laidais techniškai suderinta su RD generatoriumi) - Techniniai parametrai : Elektrodų iš nerūdijančio plieno ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm. Diametras 5 cm ar 10 cm ilgio elektrodams 0,41 mm, diametras 15 cm ilgio elektrodams 0,46 mm.Numatomas daugkartinių RD elektrodų tarnavimo laikas yra 90 dienų arba 45 valymo ir sterilizavimo ciklai (imant tą terminą, kuris pasiekiamas greičiau).
1.1.47. | Priemonės (priedai prie RD generatoriaus) lėtiniam skausmui gydyti: Daugkartiniai adapterio laidai leidžiantys vienkartinius elektrodus prijungti prie RD generatoriaus, skirtas Kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijos elektrodo arba kito vienkartinio suderinamo elektrodo prijungimui prie RD generatoriaus
1.1.48. | Priemonės (priedai prie RD generatoriaus) lėtiniam skausmui gydyti: Vienkartinis RD elektrodas (Vienkartinė Termopora (zondas/elektordas) su jungiamaisiais laidais techniškai suderinta su RD generatoriumi) - Techniniai parametrai: Elektrodai iš nerūdijančio plieno, ilgiai: 5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm. Diametras 0,44 mm (visų ilgių elektrodams).
1.1.49. | Priemonės (priedai prie RD generatoriaus) lėtiniam skausmui gydyti: Vienkartinis sterilus Kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijos zondas - elektrodas (suderintas su RD generatoriumi, zondas specialiai suprojektuotas kryžkaulio klubinio sąnario sirties denervacijai) - Techniniai parametrai: Medžiagos: nerūdijantis plienas, platina, iridis arba lygiavertėsIlgis be rankenos: ne trumpesnis nei 16 cm;
1.1.50. | Žymėjimas CE ženklu: Radiodažninis generatorius ir jo priedai privalo turėti CE žymėjimą.
1.1.51. | Mokymai : Personalui kuris dirbs su RD generatoriumi suteikiami gamintojo mokymai.. Kvalifikuoti mokymai personalui dirbančiam su radiodažnio generatoriumi. Išduodamas mokymų baigimo sertifikatas. Mokymai pradiniai ir naujai priimtiems darbuotojams dirbantiems su įranga. Mokymus vedantys asmenys kvalifikuoti (atitinkamas biomedicinos inžinerijos ar medicinos technologijos išsilavinimas ir turintys klinikinę patirtį su radiodažninės neurolizės įranga). Mokymai atliekami ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo įsigytos įrangos pristatymo dienos.
1.1.52. | Garantija: 24 mėnesiai. Gedimo atveju privaloma pateikti aparatą kuriam tiktų visi išvardinti priedai ir būtų galima atlikti visas funkcijas, ne vėliau kaip per 5d.d. Tiekėjas privalo turėti apmokytą serviso inžinierių Lietuvoje.
|  |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos
|  | Taikomas PVM dydis (%) |  | PVM suma |  | Nurodykite taikomą PVM dydį
|  |  |  | Suma su PVM | 0

## Subtiekėjai ir priedai
Ūkio subjektai (įskaitant kvazisubtiekėjus - fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju), kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų keliamus kvalifikacijos reikalavimus:
Pavadinimas* |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) | Kval. Reikalavimo Nr.
Subtiekėjams / subteikėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi):
Pavadinimas |  | Kodas, adresas | Perduodama veikla* |  | Perduodamos veiklos dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %)
Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:
Nr. | Dokumento pavadinimas |  |  | Dokumentas yra konfidencialus? Taip/Ne
1 | Jungtinės veiklos kopija (jei taikoma)
2 | Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas
3 | Kvalifikacijos atitikimą patvirtinantys dokumentai
4 | Subtiekimo sutartis, ketinimų protokolas, preliminarios sutartys ar kiti dokumentai, patvirtinantys, kad laimėjus pirkimą tiekėjui bus prieinami kitų ūkio subjektų ištekliai (jei pasitelkiami kvalifikacijos atitikimui)
Pasiūlyme nurodyta Prekės kaina, išskyrus jos sudedamąsias dalis, subtiekėjai, taip pat kita informacija, kuri teisės aktų nustatyta tvarka turi būti skelbiama arba kitokiu būdu viešai prieinama visuomenei, nėra laikoma konfidencialia informacija. Konfidencialią informaciją sudaro, visų pirma, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Informacija, kurią viešai skelbti įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai, negali būti tiekėjo nurodoma kaip konfidenciali, todėl, tiekėjui nurodžius tokią informaciją kaip konfidencialią, perkančioji organizacija turi teisę ją skelbti. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad konfidencialios informacijos tiekėjo pasiūlyme nėra. Vadovaujantis Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašu, patvirtintu Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 1S-91 „Dėl Informacijos viešinimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje tvarkos aprašo patvirtinimo“, perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs CVP IS.
Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas:
Pasirašančio asmens vardas ir pavardė:
3789 2025-11-04 09:19:46