Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Nešiojama 12-os kanalų elektrokardiografo sistema

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Nešiojama 12-os kanalų elektrokardiografo sistema.

  - Pirkimo objektas į pirkimo dalis neskaidomas.

  - Perkančioji organizacija naudoja licencijuotą Custo diagnostic programinę įrangą, kuri skirta EKG tyrimų analizei, archyvavimui ir pacientų duomenų bazių valdymui. Siekiant užtikrinti duomenų vientisumą, tyrimų palyginamumą, sklandų darbo procesų tęstinumą ir išvengti papildomų išlaidų, susijusių su naujos programinės įrangos diegimu bei personalo apmokymais, perkami elektrokardiografiniai moduliai privalo būti suderinami su Perkančiosios organizacijos naudojama Custo Diagnostic programine įranga.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Nešiojama 12-os kanalų elekrokardiografo sistema | Vnt. | 15 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Techniniai parametrai nurodyti Priede Nr. 1 (teikiant pasiūlymą, privaloma užpildyti).

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka  su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Pristatymo adresai: Veiverių g.45, Kaunas – 2 vnt., Pramonės pr. 31, Kaunas – 3 vnt.(ŠSPS), Savanorių pr. 369, Kaunas – 3 vnt. (SPS), A. Mickevičiaus g. 4, Kaunas - 4 vnt. (ŠSPS), A. Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas – 1 vnt. (SPS), Medvėgalio g. 21-1, Kaunas – 1 vnt. Chodkevičių g. 4, Kaunas – 1 vnt.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 60 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

- PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 – Nešiojama 12-os kanalų elektrokardiografo sistema.

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

NEŠIOJAMO 12-OS KANALŲ ELEKTROKARDIOGRAFO SISTEMOS TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

2.2. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

2.3. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

3. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

4. Pirkimo dalies prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

5. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomų Prekių / Įrangos parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 12-kos kanalų elektrokardiografinis modulis |  |  |
| 1.1. | Vienu metu registruojamų EKG derivacijų skaičius | Ne mažiau 12 derivacijų | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.2. | A/D keitiklis | Ne mažiau 24 bitų | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3. | EKG kreivės diskretizavimas | Ne mažiau 1000 Hz |  |
| 1.4. | EKG amplitudės diskretizavimas | Ne daugiau 1,6 µV/bitui | Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.5. | Ant elektrokardiografo yra šie kontrolės elementai: | 1. Paciento pajungimo kokybės indikatorius 2. Start / stop mygtukas 3. Tiesioginė 10 sekundžių EKG rašymo kontrolė | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.6. | Elektrokardiografo būsenos ekranas | LED arba lygiavertis, indikuojantis ne mažiau 5 elektrokardiografo būsenas | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.7. | Apsauga nuo defibriliatoriaus impulso | Būtina, ne mažiau 5000V | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.8. | Maitinimas | Ličio jonų akumuliatorius arba lygiavertis, kurio darbo laikas ne mažiau nei 10 valandų | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.9. | Sąsaja su kompiuteriu | „Bluetooth“ arba lygiavertė | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.10. | Daugkartinis paciento kabelis su krūtininių ir galūninių (suaugusių) daugkartinių elektrodų rinkiniu (1 kompl.) | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2. | Programinės įrangos moduliai (licencijos) |  |  |
| 2.1. | Priemonės suderinamumas su gydymo įstaigoje esančia Custo – Diagnostic programine įranga | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.2. | Turi būti pateiktas ir aktyvuotas programinės įrangos modulis (licencija), užtikrinantis DICOM Store funkcionalumą (EKG tyrimų siuntimą) ir integraciją su įstaigos PACS serveriu. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 2.3. | Turi būti pateiktas ir aktyvuotas programinės įrangos modulis (licencija), užtikrinantis DICOM Worklist funkcionalumą (pacientų darbo sąrašų gavimą) iš įstaigos informacinės sistemos. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3. | Kompiuteris su integruotu monitoriumi |  |  |
| 3.1. | Monitorius su liečiamų ekranu (Touchscreen) Įstrižainė ne mažiau 10" ir ne daugiau 24". Raiška ne mažesnė nei 1366 x 768 taškų. Ekrano ryškumas ne mažiau nei 210 nits. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.2. | „Blue tooth“ palaikymas | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.3. | Kompiuteris turi būti suderintas su Microsoft Windows (naujausia Windows versija užsakymo paskelbimo metu) operacine sistema ir įtrauktas į Windows sertifikuotų produktų sąrašą. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.4. | Kompiuterio procesoriaus našumas pagal viešai publikuojamus Passmark performance CPU mark procesorių įvertinimo rezultatus, pateikiamus http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php ne mažiau nei 1300. Nurodyti konkretų procesoriaus modelį. Procesoriaus sparta negali būti dirbtinai padidinta. Ekrano vaizdas (angl. printscreen) turi būti pateiktas kartu su pasiūlymu. | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 3.5. | Atmintinė (RAM) ne mažiau 4 GB (DDR4 arba naujesnė. Maksimali operatyvinės atminties talpa ne mažiau nei 8 GB | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |