## Sheet1
SPS
1 priedas
PASIŪLYMAS Dėl priemonių ir medžiagų pakaitinei inkstų terapijai kartu su aparatų panauda ____________ Nr.______ (Data) (Sudarymo vieta)
Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/
Telefono numeris
El. pašto adresas
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga sutarties sudarymui:
Įmonės kodas
PVM kodas
Bankas ir sąskaitos numeris
Kontaktinis asmuo sutarties vykdymui (pareigos, vardas, pavardė, tel., el. paštas)
Sutartį pasirašantis asmuo (jei pasirašys ne Direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)
Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Centrinėje Viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje; 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
3)* Vykdant sutartį, pasitelksime šiuos paslaugų subteikėjus:
| Subtiekėjo pavadinimas |  | Rekvizitai | Tiekiamos prekės | Įsipareigojimų vertės dalis (eurais ar procentais) bendroje pirkimo dalies vertėje
*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekėjai.
Subtiekėjų ir subteikėjų nurodymas nekeičia mūsų, kaip pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo.
4) **Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentus su konfidencialia informacija prašome įsegti atskirai):
| Eil.Nr. |  | Pateikto dokumento pavadinimas
**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad nuo 2015-01-01 Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus, sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.
Atsižvelgdami į pirkimo dokumentuose išdėstytas sąlygas ir reikalavimus, siūlome šias prekes (siekiant sumažinti pasiūlymo apimtį/pasiūlymą sudarančių lapų skaičių, pasiūlymo formoje palikti tik tas pirkimo dalis/prekes, kurioms tiekėjas teikia pasiūlymą. Pasiūlymas turi būti pateiktas visai siūlomos pirkimo dalies apimčiai, neskaidant jos smulkiau):
Pozicijos Nr. | Prekės pavadinimas/ Kodas | Gamintojas | Reikalaujama charakteristika | Tiekėjo siūlomi parametrai ir jų reikšmės bei tai patvirtinančio dokumento pavadinimas, psl. Nr., kuriame aprašytas nurodytas parametras | Matavimo vienetas | Preliminarus kiekis 12 mėn. | PVM dydis, % | Matavimo vnt. kaina (Eur be PVM) | Matavimo vnt. kaina (Eur su PVM) | Suma (Eur be PVM) | Suma (Eur su PVM)
1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Priemonės ir medžiagos pakaitinei inkstų terapijai, tinkančios siūlomiems aparatams, kurie bus perduodami pagal panaudos sutartį
1 | Hemofiltro ir magistralių rinkinys ilgalaikei inkstų pakaitinei terapijai sepsio atveju |  | Ilgalaikei inkstų pakaitinei terapijai sepsio atveju, vienkartinis, sterilus, be ftalatų (be DEHP). Rinkinį sudaro: sumažinto trombogeniškumo membrana, pagaminta iš akrilo nitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, pasižyminti endotoksinų ir cytokinų adsorbcinėmis savybėmis, membranos darbinis plotas 1,5± 10 % m2; kraujo tūris rinkinyje 190 ± 10 % ml, procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikine adata, skysčių surinkimo maišas, veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui. |  | rink. | 50
2 | Hemofiltro ir magistralių rinkinys skirtas ilgalaikei venoveninei hemofiltracijai, hemodiafiltracijai ir hemodializei be heparino atlikti, didesnio svorio pacientams |  | Vienkartinis, sterilus, be ftalatų (be DEHP). Rinkinį sudaro: dializatoriaus membrana iš akrilonitrilo ir organinio natrio sulfonato polimero, kurios paviršius padengtas polietileniminu, skirta beheparininei procedūrai; paviršiaus plotas 1,5 ± 10 % m2; kraujo tūris sistemoje 190 ± 10 % ml. Komplekte turi būti skysčių surinkimo maišas, veninė ir arterinė kraujo magistralės su švirkšto adata praduriamomis angomis mėginių paėmimui ar vaistų sušvirkštimui; procedūrai reikalingų skysčių jungtys „Luer –lock“ tipo arba stora plastikinė adata; sterilizacija etileno oksidu. |  | rink. | 10
3 | Kalcio reinfuzijos magistralė |  | Ilgis 2500 ± 10 % mm; Vidinis diametras 0,60± 10 % mm; su dviem „Luer Lock“ tipo jungtimis, atbuliniu vienos krypties vožtuvu, spaustuku. Abiejuose magistralės galuose žymė, kad tai kalcio magistralė |  | vnt. | 100
4 | Nuotekų surinkimo maišai |  | Vienkartinis, sterilus, elastingas, be ftalatų (be DEHP); 9- 10 l talpos; Viršutinėje maišo dalyje yra atšaka su „Luer-lock“ (arba lygiaverte) jungtimi nuotekų linijai prijungti, užsandarinta kamšteliu; Apatinėje maišo dalyje yra atidaroma-uždaroma sklendė maišui ištuštinti; trys 8 mm (±1mm) skersmens skylutės, pakabinimui, centrinėje viršutinėje maišo dalyje išdėstytos kas 75 mm (±2mm) atstumu viena nuo kitos. |  | maiš. | 100
5 | Trikanalis tiesus pakopiniu galu trumpalaikis didelės tėkmės centrinės venos kateteris hemodializei su įvedimo rinkiniu |  | Sterilus, apirogeninis; rentgenokontrastinis poliuretano kateteris, diametras ≥13 F, 200 mm arba 250 mm ilgio; be šoninių skylučių, galas pakopinis, skersiniame pjūvyje visi kanalai užapvalinti, arterinis kanalas 15-20% didesnis už veninį, galimas kraujo tėkmės greitis 450-500 ml/min; kanalų spaustukai skirtingų spalvų; „Luer lock“ tipo galai kateterio gale, su nurodytais heparino užpildymo tūriais; trys „Luer lock“ tipo injekcijų kamšteliai, J formos kalibruotas pravedėjas; punkcinė adata centrinės venos punkcijai; audinių dilatatorius; tvarstis. |  | vnt. | 70
6 | Citratinis tirpalas antikoaguliantas |  | Pakaitinis hemofiltracijos tirpalas, skirtas regioninei citratinei antikoaguliacijai. Pakuotė: pakabinamas nemažiau kaip 5 litrų maišas. Sudėtis: citratas 18-136 mmol/l, citrinos rūgštis 0 mmol/l, Natrio 140 mmol/l, Chloro 86 mmol/l. |  | maiš. | 350
7 | Dializuojantis tirpalas citratinei procedūrai |  | Pakaitinis / dializuojantis tirpalas be kalcio, skirtas citratinei procedūrai. Pakuotė: pakabinamas ne mažiau kaip 5 litrų maišas. Sudėtis: bikarbonatas 15-22 mmol/l, Natrio 125 - 140 mmol/l, Kalio 0-4 mmol/l, Magnio 0,75-1,0 mmol/l, Chloro 115- 122 mmol/l. |  | maiš. | 350
8 | Pakaitinis bikarbonatinis Hemodializės/ hemofiltracijos tirpalas |  | Pakaitinis bikarbonatinis hemodializės/hemofiltracijos tirpalas su fosfatu. Skirtas vartoti į veną. Paruošto tirpalo maišas ne mažiau kaip 5 litrų talpos. Nemažiau kaip 1000 ml paruošto vartojimui hemofiltracijos tirpalo yra (elektrolitų): Na+133 -140 mmol/l; K+0-4 mmol/l; Ca2+ 1, 25- 1,5 mmol/l; Mg2+ 0,5- 0,6 mmol/l; HPO4 1,2 - 2 mmol/l; Cl- 109- 116 mmol/l; HCO3 30 -35 mmol/l. |  | maiš. | 150
TECHNINIAI REIKALAVIMAI APARATAMS, PRITAIKYTIEMS PAKAITINEI INKSTŲ TERAPIJAI ATLIKTI, ĮSIGYJAMIEMS PANAUDOS BŪDU (2 VNT.):
Modelis (tipas) _____________________ Gamintojas_________________________________ Pagaminimo metai _______________________________
| Pavadinimas/techninis parametras |  |  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |  | Atitikimas reikalavimams (siūlomos įrangos parametrai su nuoroda į gaminio kodą kataloge, psl. Nr.)
1 | Valdymas lytėjimui jautriu spalvotu ekranu, ekranas ne mažesnis, kaip 10” |  |  | 230 V ± 10%, 50 Hz elektros tinklas
2 | Maitinimo šaltinis |  |  | Būtina
3 | Mobilus ant keturių ratukų, iš kurių ne mažiau kaip du su stabdžiais |  |  | Būtina
4 | Vartotojui nuorodos lietuvių kalba |  |  | Būtina
5 | Procedūros įvykių istorijos kaupimas ekrane ir nešiojamoje laikmenoje |  |  | Būtina
6 | Procedūros parametrų atvaizdavimas skaičiais ir gydymo parametrų kitimas kreivėmis |  |  | Būtina
7 | Paciento skysčių šalinimo pompos tėkmės greitis |  |  | Ne siauresnėse ribose 0 - 2000 ml/val.
8 | Integruota švirkšto pompa |  |  | Būtina
9 | Tas pats kraujo magistralių rinkinys heparininei, beheparininei su citratine antikoaguliacija procedūrai bei visiems ilgalaikės inkstų pakaitinės terapijos režimams |  |  | Būtina
10 | Procedūros metu neatjungiant ar neprijungiant papildomų kraujo ar skysčių magistralių pereiti į pakaitinio tirpalo infuzijos Prieš, Po arba į kombinuotą Prieš ir Po vienu metu diliucijos režimus |  |  | Būtina
11 | Kraujo paėmimo slėgio diapazonas ir neigiamas, kai paciento prijungimui naudojamas venos kateteris, ir teigiamas, kai paciento prijungimui naudojama paciento veninė-arterinė fistulė |  |  | Būtina
12 | Vienu metu atlikti dializuojančio tirpalo, dviejų skirtingų rūšių pakaitinių tirpalų ir nuotekų valdymą atskirais, tik jiems skirtais siurbliais bei kontrolę tik tiems skysčiams atskirai skirtoms svarstyklėms |  |  | Būtina
13 | Svarstyklių charakteristikos: svėrimo diapazonas |  |  | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 11000 g
14 | Atliekamos procedūros:
14.1 | Ilgalaikė veno-veninė hemofiltracija (CVVH) |  |  | Būtina
14.2 | Ilgalaikė veno-veninė hemodializė (CVVHD) |  |  | Būtina
14.3 | Ilgalaikė veno-veninė hemodiafiltracija (CVVHDF) |  |  | Būtina
14.4 | Didelio tūrio ilgalaikė veno-veninė hemofiltracija (HV CVVH) |  |  | Būtina
14.5 | Lėta ilgalaikė ultrafiltracija (SCUF) |  |  | Būtina
14.6 | Pakaitinė plazmos terapija |  |  | Būtina
14.7 | Hemoperfuzija |  |  | Būtina
14.8 | Sepsio atveju: atlikti ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą ir pašalinti ureminius toksinus, endotoksinus bei citokinus |  |  | Būtina
14.9 | Atlikti beheparininę ilgalaikę inkstų pakaitinės terapijos procedūrą, naudojant mažos koncentracijos antikoaguliantus citrato pagrindu |  |  | Būtina
14.10 | Suderinama su molekules absorbuojančia recirkuliuojančia sistema, atlikti kepenų dializę |  |  | Būtina
15 | Suderinama su CO2 šalinimo sistema |  |  | Būtina
16 | Turi turėti CE ženklinimą |  |  | Būtina, CE sertifikato kopija pateikiama kartu su aparatais (aparatų pristatymo metu)
_______________________________ |  |  | ____________________________ | _________________________________________________
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  |  | (parašas) | (Vardas ir pavardė)
___________________________________________