Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

ENDOSKOPŲ PIRKIMAS

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

  - Pirkėjas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas: fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.

  - Sutartis – sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.

  - Pirkimo objektas – Prekės.

- PIRKIMO OBJEKTAS IR OBJEKTO APIMTYS

  - Pirkimo objektas: Endoskopai.

  - Pirkimo objektas skaidomas į dvi atskiras pirkimo dalis.

  - Pirkimo objekto apimtys:

Lentelė Nr. 1

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Matas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas | vnt. | 1 |
| 2. | Vaizdo gastroskopas | vnt. | 1 |

- REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Perkant Priemonę užpildomas Priedas Nr. 1

Perkant Priemonę užpildomas Priedas Nr. 2

- SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

  - Pirkėjas Prekes perka su pristatymu. Tiekėjas įsipareigoja Prekes pristatyti savo transportu nemokamai užsakyme nurodytu adresu.

  - Pristatymo adresas (-ai): Pramonės pr. 31, Kaunas.

  - Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Sutarties įsigaliojimo dienos.

  - Su pristatomomis Prekėmis pateikiamas Prekės perdavimo–priėmimo aktas / krovinio pristatymo važtaraštis arba kitas Prekės perdavimo–priėmimo faktą patvirtinantis dokumentas, kuriame detalizuota Prekė ir kita su ja susijusi informacija.

- PRIEDAI

Priedas  Nr. 1 – Vaizdo kolonoskopo techninė specifikacija

Priedas Nr. 2 – Vaizdo gastroskopo techninė specifikacija

__________

Techninės specifikacijos priedas Nr. 1

VAIZDO KOLONOSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

4. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

7. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Priemonės (Įrangos) parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo kolonoskopas, 1 vnt. |  |  |
| 1.1. | Endoskopo raiška | Aukšta raiška (HD) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.2. | Apžiūros laukas | Ne mažiau 140° | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3. | Lenkimo kampai: |  |  |
| 1.3.1. | Aukštyn | Ne mažiau 180° | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3.2. | Žemyn | Ne mažiau 180° | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3.3 | Kairėn | Ne mažiau 160° | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3.4. | Dešinėn | Ne mažiau 160° | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.4. | Įvedamos vamzdelio diametras | Ne daugiau 13,3 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.5. | Kanalo diametras | Ne mažiau 4,0 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.6. | Darbinis ilgis | Ne mažiau 1700 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.7. | Tiesioginis vandens padavimo kanalas (water jet) | Būtinas | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.8. | Suderinamumas | Suderinamas su įstaigoje esančiu Pentax vaizdo procesoriumi EPK | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |

Techninės specifikacijos priedas Nr. 2

VAIZDO GASTROSKOPO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo specialiųjų sąlygų 2 priedo „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.

3. Bus vertinamos tik tiekėjo pasiūlytos ir gamintojo originalioje techninėje dokumentacijoje nurodytos prekės. Tiekėjo pasiūlymai su gamintojo įsipareigojimu pagaminti prekes pagal poreikį bus atmetami kaip neatitinkantys pirkimo dokumentų reikalavimų.

4. Prekė privalo turėti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą/sertifikatą (atsižvelgiant į medicinos priemonės klasę) arba ES atitikties deklaraciją, kurių turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi.

5. Visoms nurodytoms konkrečioms dalims / medžiagoms ir /ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

6. Prekėms taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

7. Perkamoms prekėms yra taikomas reikalavimas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymo Nr. D1-401 redakcija patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4. p. „prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos“, Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai. Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti atitinkamą tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimą/ deklaraciją.

| Eil. Nr. | Charakteristikų pavadinimas | Pirkėjo reikalaujamos charakteristikos | Tiekėjo siūlomos Priemonės (Įrangos) parametrai ir jų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vaizdo gastroskopas, 1 vnt. |  |  |
| 1.1 | Vaizdo gastroskopas | Spalvoto vaizdo, HD raiškos | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.2. | Apžiūros laukas | Ne mažiau 140º | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3. | Lenkimo kampai: |  |  |
| 1.3.1. | Aukštyn | Ne mažiau 210º | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3.2. | Žemyn | Ne mažiau 120º | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3.3. | Į kairę | Ne mažiau 120º | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.3.4. | Į dešinę | Ne mažiau 120º | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.4. | Įvedamos dalies diametras | Ne daugiau 9,8 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.5. | Kanalo diametras | Ne mažiau 2,8 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.6. | Tiesioginio apiplovimo kanalas | Būtina | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.7. | Darbinis ilgis | Ne mažiau 1050 mm | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
| 1.8. | Komplektacija | Standartiniai endoskopo valymo priedai - 1 kompl.; | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |
|  |  | Biopsinės žnyplės: |  |
|  |  | - autoklavuojamos - 2 vnt.; |  |
|  |  | - vienkartinės - 20 vnt. |  |
| 1.9. | Suderinamumas | Tinka be papildomų adapterių prie abiejų skyriuje naudojamų vaizdo procesorių EPK-1000 ir EPK-i (Pentax) | Siūlomas parametras / reikšmė (įrašyti)_________. Pateikto dokumento pavadinimas ________ ir psl. Nr. ______ |