2 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Pirkimo objektas:

Li-ion baterijų tyrimų sistema - vienalaikė šešiolikos akumuliatorių testavimo sistema su bandomųjų 18650 ir 21700 ličio akumuliatorių rinkiniu.

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Reikalaujamos charakteristikos | Atitikties reikalavimui deklaravimas, nurodant konkrečias siūlomos įrangos parametrų ar charakteristikų reikšmes Pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, pavadinimas, produkto kodas | Turi būti įvardintas. |  |
| 2. | Vienetų skaičius | 1 vnt. |  |
| 3. | Vidinės varžos matuoklis | (16 kanalų, 0–60 V, 0.01 mΩ–2 Ω); |  |
| 4. | Baterijų testavimo programinė įranga, | valdanti iki 16 kanalų tyrimus, užtikrinanti duomenų registravimą ir analizę; |  |
| 5. | Modulinis maitinimo šaltinio valdiklis | 8 nišų 1U sistema; |  |
| 6. | Dvikrypčiai DC maitinimo moduliai | (60V/±10A/±200W), skirti įkrovimo–iškrovimo ciklams ir baterijų simuliacijai |  |
| 7. | Mokomieji Li-ion 18650 ir 21700 elementai | neprastesni kaip ITECH ELECTRONIC CO, arba lygiaverčiai |  |
| 8. | Mokymai | Perkančiosios organizacijos darbuotojų mokymai, kaip atliki matavimus su įsigyta įranga. |  |
| 9. | Garantija | Ne mažiau 24 mėn. |  |
| 10, | Įranga turi būti sertifikuota | - Elektromagnetinis suderinamumas (EMC) Directive 2014/30/EU; - Žemos įtampos direktyva (sauga) 2014/35/EU Atitinka šiuos produktų standartus: - EMC Standard IEC 61326-1:2012/ EN 61326-1:2013 - Standartai, kuriais remiamasi CISPR 11:2009+A1:2010/ EN 55011:2009+A1:2010 (Group 1, Class A) - IEC 61000-4-2:2008/ EN 61000-4-2:2009 - IEC 61000-4-3:2006+A1:2007+A2:2010/ EN 61000-4-3:2006+A1:2008+A2:2010 - IEC 61000-4-4:2004+A1:2010/ EN 61000-4-4:2004+A1:2010 IEC 61000-4-5:2005/ EN 61000-4-5:2006 - IEC 61000-4-6:2008/ EN 61000-4-6:2009 IEC 61000-4-11:2004/ EN 61000-4-11:2004 1. - Safety Standard IEC 61010-1:2010/ EN 61010- 1:2010 |  |