| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Sistemos architektūra | - Mobili, su ratukais, bei visi ratukai su atskirai fiksuojamais stabdžiais; - Ne mažiau nei 4 aktyvios daviklių jungtys; - Sistemos dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 280 dB; - Svoris ne didesnis kaip 90 kg; - Įmontuoti vidinę bateriją arba UPS; - Skaitinė-raidinė klaviatūra stacionariame skydelyje arba liečiamame ekrane |
| 2. | Būtini tyrimai | - Abdominaliniai tyrimai; - Kraujagyslių tyrimai; - Skydliaukės tyrimai - Akušeriniai ir ginekologiniai tyrimai; |
| 3. | Vaizdo monitorius | - Spalvotas, skystųjų kristalų, ≥ 21,5 colio įstrižainės. - Raiška ≥ (1920 x 1080) taškų. - Pasukamas į šonus; - Palenkiamas ir pakeliamas aukštyn/žemyn; |
| 4. | Parametrų valdymo panelė | - Reguliuojamas valdymo panelės aukštis, reguliavimo eiga ≥ 20 cm.; - Integruotas liečiamasis ekranas su įstrižaine ≥ 10 colių; |
| 5. | Kompensacinis stiprinimas (TGC) | Ne mažiau 8 lygių, valdoma ant panelės esančiame stacionariame skydelyje |
| 6. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Būtina. Aparate turi būti instaliuota DICOM 3.0 funkcijas palaikanti programinė įranga: - Informacijos perdavimo - DICOM Storage; - Vaizdų spausdinimo - DICOM Print; - Atliktinų tyrimų (paskyrimų) sąrašo perdavimo -DICOM Worklist; - Struktūrizuota ataskaita - DICOM structured report - Užklausų pateikimo/ duomenų atsisiuntimo - DICOM Query /Retrieve, leidžianti atsisiųsti vaizdus; |
| 7. | Palaikomas daviklių dažnio diapazonas | ≥ (1-17) MHz |
| 8. | Sistemos skaitmeninių kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 4 500 000 |
| 9. | Būtini darbo rėžimai | - Pilkosios skalės režimas B, dvigubas B; - M režimas; - Impulsinis dopleris PW; - Pastovios (nuolatinės) bangos režimas (CW); - Aukšto impulsų pakartojimo dažnio dopleris (HPRF); - Spalvinis dopleris; - Galios dopleris; - Audinių doplerio režimas; - Duplex režimas realiame laike; - Triplex režimas; - Kraujagyslių mikrovaskuliarizacijos režimas, leidžiantis pamatyti smulkias kraujagysles; - Panoraminis vaizdavimas; |
| 10. | B režimas | - Vaizduojamas gylis ne siauresnis kaip 0,5 - 40 cm; - Kadrų kaita ne mažiau kaip 2400 kadrų per sekundę. - Sudėtinis vaizdas “Compound imaging” reguliuojamas; - Pilkosios skalės žemėlapiai “Gray map” ≥10 tipų; - Automatinis vaizdo optimizavimas. |
| 11. | Spalvinio doplerio režimas | - Reguliuojamas spalvų žemėlapis 10 tipų; - Kryptinis galios doplerio režimas; - Automatinis vaizdo optimizavimas. |
| 12. | Spektrinio doplerio režimas | - Doplerio autotrasavimas realiame laike; - Impulso pasikartojimo dažnio diapazonas ne blogesnis kaip nuo 1 iki 16,0 kHz; - Doplerio vartelių keitimo diapazonas ≥ (0,5- 21) mm; - Automatinis vaizdo optimizavimas. |
| 13. | Sistemos funkcijų praplėtimo galimybė | - Kontrastinis vaizdavimas - Elastografija - 3D/4D |
| 14. |
| 14.1 | Linijinis daviklis | - Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip: 4-15 MHz - Plotis ne blogiau kaip 52 ±3 mm - Elementų kiekis ≥ 192; |
| 14.2 | Konveksinis daviklis | - Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip: 1,0-8,0 MHz. - Stebėjimo laukas ≥70°; - Elementų kiekis ≥ 160; - Konvekso išlenkimas 52 mm ±3 mm; |
| 14.3 | Endokavitalinis daviklis | - Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip: 3,0-12,0 MHz. - Stebėjimo laukas ≥ 210°; - Elementų kiekis ≥ 192; |
| 15. | Aparato vidinė atmintis | ≥ 1 TB |
| 16. | Kadrų atmintis talpa B režime (Cine memory) | ≥ 63 000 kadrų arba ≥ 600s. |
| 17. | Vaizdų konvertavimas | - AVI arba lygiavertis; - JPG, BMP arba lygiavertis; |
| 18. | Išorinės jungtys | - HDMI arba VGA, arba Display port. - LAN; - USB jungtys ≥ 4 jungtys |
| 19. | Nespalvotas terminis spausdintuvas | Būtina |