## Techninė specifikacija
Pirkimo sąlygų 1 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
Gyvybinių funkcijų monitoravimo sistema (18 vnt. monitorių ir 3 centrinės stotys) - 1 komplektas
Eil. nr. | Parametrai | Reikalaujamo parametro reikšmė | Siūlomi techniniai parametrai | Puslapio Nr. pasiūlyme (pažymint vietą, kur gamintojo techniniame lape anglų arba lietuvių kalba yra nurodytas parametras)
1 | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis | Nurodyti
2 | Komplektą sudaro | 1. Gyvybinių funkcijų monitoriai,
2. Centrinės monitoravimo stotys.
3 | Suderinamumas | Visi gyvybinių funkcijų monitoriai privalo būti vieno ir to paties gamintojo. Centrinės monitoravimo stotys turi būti vieno ir to paties gamintojo, bei visiškai suderinamos su siūlomais gyvybinių funkcijų monitoriais
4 | Bendri reikalavimai moduliniam gyvybinių funkcijų monitoriui
4.1 | Elektros maitinimo šaltiniai | 1. 220 V ± 10%, 50Hz,
2. Monitoriaus aušinimui nenaudojami ventiliatoriai.
4.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Ekrano įstrižainė ne mažesnė kaip 19",
2. Ekrano rezoliucija ne mažesnė 1280 x 1024.
4.3 | Monitoriaus parametrų valdymas | 1. Lietimui jautriu monitoriaus ekranu („touchscreen“),
2. Monitoriaus rotacijos nustatymų ir parametrų valdymo rankenėlė arba valdymas per lietimui jautrų monitorių.
4.4 | Galimas skirtingų parametrų kreivių skaičius ekrane vienu metu | ≥ 10
4.5 | Kreivių skaičius ekrane vienu metu | Ne mažiau kaip 10
4.6 | Monitoriaus matuojamų parametrų atmintis | Ne mažiau 48 val. grafinės ir skaitmeninės informacijos
5 | Matuojami parametrai | 1. EKG,
2. Kvėpavimas,
3. SpO2,
4. Invazinis kraujospūdis,
5. Neinvazinis kraujospūdis - 1 kanalas,
6. Temperatūra - ne mažiau 1 kanalas.
6 | Reikalavimai EKG monitoravimui | 1. EKG derivacijos: I, II, III, aVR, aVL, aVF, V1, V2, V3, V4, V5, V6,
2. Apsauga nuo defibriliatoriaus iškrovos,
3. Širdies susitraukimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 30 - 250 k/min,
4. Kardiogramos kreivės slinkimo greitis diapazone nuo 6.25 mm/s iki 50mm/s (ne siauresniame už nurodytą).
7 | Kvėpavimo registravimas | 1. Kvėpavimo sustojimo atpažinimas,
2. Kvėpavimo dažnio matavimo ribos ne siauresnės kaip 4 - 100 kartų/min,
3. Matavimo paklaida ≤ ± 5 kartas/min. visame matuojamajame diapazone.
8 | Temperatūros matavimas | 1. Temperatūros matavimo ribos ne siauresnės kaip 20 – 45°C,
2. Matavimo paklaida ≤ ± 0,1°C,
3. Skaitmeninė temperatūros matavimo rezultatų išraiška.
9 | SpO2 matavimas | 1. SpO2 matavimo ribos ne siauresnės kaip 1 - 100 %,
2. Matavimo paklaida ribose nuo 70 iki 100% ne daugiau ± 3,0 % su siūlomu davikliu,
3. SpO2 matavimo duomenys pateikiami kreive ir skaitmenine išraiška.
4. ŠSD matavimo diapazonas iš SpO2 ne siauresnis nei 30 – 300 k/min,
10 | Neinvazinio kraujospūdžio matavimas | 1. Kraujospūdžio matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 15 iki 250 mmHg,
2. Intervalo tarp matavimų pasirinkimas ne siauresnis kaip nuo 1 iki 120 min,
3. Atvaizduojami parametrai: sistolinis, diastolinis ir vidurinis,
4. Matavimų režimai: vienkartinis, intervalinis, nuolatinis,
5. Neinvazinio kraujo spaudimo matavimo metodas (NIBP) oscilometrinis.
11 | Monitoruojamų parametrų nustatymas ir patvirtinimas vykdomas lietimui jautraus ekrano pagalba | Būtina
12 | Visų matuojamų parametrų išsaugojimas monitoriaus vidinėje atmintyje | Būtina
13 | Gamykliškai sukurti parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonai | ≥ 4-ių variantų
14 | Galimybė susikurti ir išsaugoti ekrano atmintyje parametrų laukų išdėstymo ekrane šablonus | Būtina
15 | Įvykių išsaugojimas | ≥ 100
16 | Mobilaus paciento gyvybinių funkcijų modulio prijungimas prie gyvybinių funkcijų monitoriaus per mobilaus paciento gyvybinių funkcijų monitoriaus tvirtinimo stotelę arba įstatomas į gyvybinių funkcijų monitorių | Būtina
17 | Integruotų duomenų perdavimo ir jungčių tipai | 1. USB jungtis 1 vnt.;
2. Kompiuterinio tinklo jungtis (LAN) .
18 | Reikalavimai invazinio kraujospūdžio kanalui
18.1 | Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo -40 iki +320 mmHg
18.2 | Matavimo paklaida | Ne daugiau ± 5% arba ± 4 mmHg (priklausomai kuris yra didesnis)
19 | Reikalavimai kapnometrijos matavimo moduliui
19.1 | Matavimo metodika | Šoninės tėkmės arba lygiavertė technologija
19.2 | CO2 matavimo ribos (ne siauresniame diapazone už nurodytą) | 0-150 mmHg
21 | Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis
21.1 | Monitoriaus maitinimo šaltiniai | 1. Elektros tinklas 220 V ± 10 %, 50 Hz prijungiamas per pakrovimo stotelę,
2. Vidinis maitinimo šaltinis (akumuliatorius); modulio veikimo laikas ne mažiau 3 val.
21.2 | Monitoriaus ekranas | 1. Spalvoto vaizdo, lietimui jautrus,
2. Įstrižainė ≥ 6“,
3. Kreivių skaičius ekrane vienu metu ≥ 3.
21.3 | Parametrų išsaugojimas modulio vidinėje atmintyje | 1. Grafinis ir skaitmeninis;
2. Ne trumpiau kaip 24 val. laikotarpį.
21.4 | Monitoruojami parametrai | 1. EKG (derivacijos: I, II, III, aVL, aVR, aVF, V1-6),
2. Kvėpavimas,
3. Širdies susitraukimų dažnis,
4. Temperatūra,
5. Neinvazinis kraujospūdis,
6. SpO2,
7. Invazinis kraujospūdis ≥ 2-jų kanalų.
21.5 | Modulių aliarmo sistema | 1. Kontroliuojamų parametrų ribinių reikšmių nustatymo ir indikacijos galimybė,
2. Garsinis ir vizualinis aliarmo signalai.
22 | Centrinė monitoravimo stotis (reikalavimai 1 komplektui)
22.1 | Paskirtis | Turi apjungti į bendrą tinklą įsigyjamus pacientų gyvybinių funkcijų monitorius, bei užtikrinti nuotolinį jų valdymą
22.2 | Monitoriaus ekrane vienu metu galima stebėti ne mažiau kaip 16-os pacientų hemodinamikos parametrus ir kreives realiu laiku | Būtina
22.3 | Matavimo kreivių atvaizdavimo trukmė | ≥ 10 sekundžių
22.4 | Tendencijų duomenys ekrane pateikiami skaičių arba kreivių pagalba | Būtina
22.5 | Perspėjimo signalai centriniame pulte turi dubliuoti paciento monitorių perspėjimo signalus | Būtina. Garsiniai ir vizualūs perspėjimo signalai.
22.6 | Galimybė peržiūrėti paciento hemodinamikos parametrus (ECG, SpO2, kvėpavimo ir tiesioginio kraujo spaudimo) ir kreives | Būtina, ne mažiau kaip iki 72 val.
22.7 | Galimybė atspausdinti stebėjimo rezultatus, kreives, parametrus arba išsaugoti pdf arba lygiaverčiu formtu | Būtina
22.8 | Galimybė pacientų monitoravimo ataskaitas iš centrinės monitoravimo stoties išsiųsti į ligoninės informacinę sistemą | Būtina
22.9 | Galimybė iš centrinės monitoravimo stoties duoti nurodymą bet kuriam sistemoje esančiam pacientų monitoriui atlikti neinvazinį kraujospūdžio matavimą | Būtina
22.10 | Prisijungimas nuotoliniam pacientų parametrų stebėjimui | Būtina. Prisijungiama naudojant interneto naršyklę arba specializuotą siūlomos įrangos gamintojo programinę įrangą. Prisijungimas turi veikti vietiniame gyvybinių funkcijų monitorių sistemos tinkle arba Perkančiosios organizacijos vietiniame kompiuteriniame tinkle. Prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma
22.11 | Reikalavimai centrinės stoties kompiuteriui, bei periferinei įrangai | 1. Procesoriaus našumas turi būti ne mažiau kaip 20000 pagal „Passmark CPU Mark“. Siūlomo procesoriaus našumo parametras turi būti skelbiamas http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php. Nurodyti procesoriaus gamintoją, tipą, pavadinimą, dažnį, sparčiosios atminties dydį, sisteminės magistralės dažnį. Procesoriaus našumas negali būti dirbtinai padidintas,
2. Komplektuojamas su Windows 10 Pro 64 arba lygiaverte operacine sistema,
3. Atmintinė - ne mažiau 16 GB DDR4-2400. Turi būti ne mažiau kaip 2 atmintinės lizdai, vienas iš jų turi būti laisvas,
4. Vidinis kietas diskas - ne mažiau kaip 512 GB SATA (6 Gb/s) SSD arba lygiaverčio tipo,
5. Integruota vaizdo posistemė, palaikanti DirectX 12.1, OpenGL 4.4, Clear Video HD Technology arba geresnė ir palaikanti darbą su ne mažiau kaip dviem monitoriais vienu metu,
6. Išorinės arba integruotos garso kolonėlės,
7. Komplektuojamas su pele, klaviatūra (pilna skaitinė bei raidinė klaviatūra) - kiekvieno po 1 vnt,
8. Lazerinis spausdintuvas - 1 vnt,
9. Nepertraukiamo maitinimo šaltinis ne mažiau 1800 VA - 1 vnt,
10. Viename slaugytojų poste turi būti 2 vnt. ≥ 24" įstrižainės monitoriai. Iš viso turi būti pateikti 6 vnt. monitorių, kurie bus naudojami 3 (trijuose) slaugytojų postuose.
23 | Komplektacija | 1. Moduliniai gyvybinių funkcijų monoriai - 18 vnt,
2. Mobilus gyvybinių funkcijų multiparametrų modulis - 18 vnt,
2. Centrinė monitoravimo stotis - 3 kompl.,
3. EKG paciento kabelis, 3 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 18 vnt,
4. EKG paciento kabelis, 5 laidų (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 18 vnt,
5. SpO2 matavimo daviklis suaugusiems (guminis, daugkartinio naudojimo, pirštinis, Nellcor arba lygiaverčio tipo) su prailginimo kabeliu (prailginimo kabelį būtina pateikti tik jei gamintojas jį komplektuoja) SpO2 pirštiniam davikliui (daugkartinio naudojimo) - ne mažiau 18 komplektai,
6. Manžetės neinvazinio kraujospūdžio matavimui (daugkartinio naudojimo, skirtingų dydžių (m-l-xl arba adult / large Adult / adult XL)) su žarnele manžetės prijungimui prie monitoriaus (daugkartinio naudojimo, tinkama komplektuojamoms manžetėms) - prie 1 vnt. siūlomo monitoriaus komplektuojama 3 vnt. M arba Adult dydžio, 1 vnt. L arba large Adult dydžio ir 6 vnt. XL arba adult XL dydžio (iš viso prie vieno monitoriaus komplektuojamos 10 skirtingų dydžių manžečių),
7. Odos (paviršinis) temperatūros daviklis - ne mažiau 18 vnt,
8. Stemplinis / rektalinis temperatūros daviklis - 18 vnt,
9. Parkavimo stotelė skirta mobilaus gyvybinių funkcijų modulio maitinimui, akumuliatorių pakrovimui, komunikaciniams kabeliams tarp paciento gyvybinių funkcijų monitoravimo modulio ir mobilaus gyvybinių funkcijų modulio prijungti - 18 vnt.
24 | Garantinis laikotarpis | Ne trumpesnis nei 24 mėn.
25 | Tiekėjas turi būti siūlomos įrangos gamintojas arba oficialus siūlomos įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, arba turi turėti rašytinį susitarimą su tokiu įgaliotuoju atstovu dėl prekybos šia įranga. (Tiekėjas neprivalo būti siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojas arba būti oficialus siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos gamintojo įgaliotasis atstovas, bei neprivalo turėti rašytinio susitarimo su siūlomo kompiuterio ir periferinės įrangos įgaliotuoju atstovu dėl prekybos.) | Su pasiūlymu pateikiamas tai patvirtinantis dokumentas.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI
1 | Licencijos: Į pasiūlymo kainą turi būti įtrauktos visos licencijos susijusios su techninės specifikacijos reikalavimų išpildymu. Pateikiamos licencijos (pvz. Microsoft licencijos ir kt..) turi būti susietos su Pirkėju.
2 | Tiekėjo siūlomos licencijos ir licencijavimo programos turi būti suderinamos su programinės įrangos gamintojo licencijavimo sąlygomis ir licencijos privalo galioti ne trumpiau nei pasiūlyme nurodytas garantinis laikotarpis.
3 | Visi perkamų sistemų ar įrenginių prisijungimo duomenys ir slaptažodžiai privalo būti perduoti Pirkėjui ne vėliau kaip 1 mėn. iki garantinio laikotarpio pabaigos.
4 | Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti sistemos architektūros schemą, kurioje privalo būti išvardinti visi komponentai ir sąsajos tarp jų, nurodant sąveikos parametrus - naudojamus tinklo prievadus, protokolus, jų versijas (pvz.: SMB 3.0). Turi būti nurodyta konkreti diegiama programinė įranga, jos versijos, detalios sąsajos su veikimui reikalingomis sistemomis ar programomis.
5 | Tiekėjas pateikdamas įrangą privalo užtikrinti, kad prieiga prie paciento duomenų pateikiamoje įrangoje bus suteikiama tik autorizuotiems naudotojams (prisijungiant naudotojo vardu ar slaptažodžiu). Visiems naudotojams turi būti suteikti unikalūs naudotojo vardai ir slaptažodžiai arba pateikiama įranga turi gebėti naudoti įstaigos katalogų paslaugoje (angl. Active Directory) saugomų naudotojų prisijungimo duomenis. Jei pateikiamoje įrangoje naudotojų vardai ir slaptažodžiai saugomi lokaliai, Tiekėjas turi suteikti teisę Pirkėjui administruoti naudotojus.
6 | Tiekėjo pateikiama programinė įranga (įskaitant ir operacinę sistemą) negali turėti neištaisytų žinomų pažeidžiamumų, kurių bendras įvertinimas (angl. Overall CVSS Score), vadovaujantis Informacinių technologijų laboratorijos pažeidžiamumų duomenų bazės (https://nvd.nist.gov/) V3.0 arba naujesne versija yra 5.0 arba didesnis.
7 | Tiekėjui nuotolinė prieiga sistemų aptarnavimui ir garantinei priežiūrai gali būti suteikta tik naudojant Pirkėjo privilegijuotų naudotojų valdymo sprendimą (BeyondTrust PowerBroker Password Safe) ir leidžiant Pirkėjui automatizuotomis priemonėmis stebėti Tiekėjo atliekamus veiksmus.
8 | Visas siūlomas sprendimas (prietaisai, sistemos programinė įranga, integracija su Pirkėjo informacine sistema) turi gebėti veikti tik Pirkėjo vietiniame kompiuteriniame tinkle, prieiga prie Interneto, sprendimo veikimui, neturi būti privaloma.
10 | Jei sprendimas yra paremtas debesijos tarnybinių stočių paslaugomis, debesijos tarnybinės stotys fiziškai turi būti Europos Sąjungos valstybės narės teritorijoje. Tiekėjas, kartu su pasiūlymu turi pateikti rašytinius dokumentus, įrodančius fizinę tarnybinių stočių vietovę.

## Sheet6 (hidden)
Taip
Ne