VIENKARTINIŲ PRIEMONIŲ PAGALBINIO APVAISINIMO LABORATORIJAI PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Embrionų nepertraukiamo auginimo terpė.

- Vienos stadijos terpė visų stadijų embrionų auginimui

- Terpė paruošta naudoti su žmogaus serumo albuminu, ne daugiau 5 mg/mL, be pridėtinio fenolio raudonojo;

- Terpė yra su sumažinta laktatų koncentracija;

- Terpės efektyvumas patvirtintas klinikiniais tyrimais;

- Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos ne mažiau 120 dienų.

- Sterilumas (SAL) of 10-3, biologinis suderinamumo nustatymas pagal pelės embriono tyrimą (viena ląstelė iki blastocistos stadijos per 96 val. subręsta >80 % atvejų;

- Sterilumo nustatymas pagal farmakopėjos (USP) sterilumo testą <71>;

- Žmogaus spermatozoidų išgyvenamumo tyrimas (HSSA) (≥70% judrumas po 24 val.);

- CE ženklinimas;

- Pakuotė ne daugiau 2x20ml.

Orientacinis poreikis: 40 vnt.

- Dvigubo buferio terpė.

- Dvigubo buferio terpė, skirta naudoti atliekant pagalbinio apvaisinimo procedūras, susijusias su žmogaus lytinių ląstelių ir embrionų manipuliacijomis: kiaušialąsčių surinkimui, praplovimui, spermatozoidų išplukdymui ir praplovimui, embrionų perkėlimui.

- Terpė su dviguba buferine sistema: HEPES ir MOPS, natrio hidrokarbonato junginiu, palaikanti fiziologinio lygio pH ribas (7,2–7,4) skirtingų temperatūrų ribose (25-37C) nenaudojant CO2 inkubatoriaus.

- Terpė su gentamicinu, sudėtyje su žmogaus serumo albuminu (HSA) ne mažiau nei 5 mg/mL. CE ženklinimas.

- Terpės sudėtyje turi būti taurino ir glicino, užtikrinančių apdorojamų ląstelių homeostazę.

- Galiojimo laikas ne mažiau 12 mėn nuo pagaminimo datos.

- Galiojimo laikas  po pakuotės atidarymo –  ne mažiau 5 savaitės.

- Terpės pakuojamos į buteliukus, kurių tūris ne daugiau nei 15 ml, siekiant kuo greičiau sunaudoti nuo atidarymo.

- Biologinis suderinamumo nustatymas pagal pelės embriono tyrimą (viena ląstelė iki blastocistos stadijos per 96 val. subręsta ≥ 80 % atvejų).

- Sterilumo nustatymas pagal farmakopėjos (USP) sterilumo testą <71>.

- Žmogaus spermatozoidų išgyvenamumo tyrimas (HSSA) (≥ 70 % judrumas po 24 val.)

- CE ženklinimas.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Terpė embrionų implantacijai

- Hialiuronanu ir žmogaus rekombinantiniu albuminu praturtinta terpė, skirta embrionų patalpinimo procedūrai.

- Vienas buteliukas ne daugiau 1,5 mL, kai pakuotėje ne daugiau 5vnt buteliukų.

- Reikalavimai: Sterilumo testas, osmotiškumo testas, pH testas, endotoksinai < 0.1 EU/ml, MEA.

- Galiojimas ne mažiau 7 dienos po atidarymo.

- CE ženklinimas

Orientacinis poreikis: 25vnt.

- Parafininis sunkus aliejus embrionų kultivacijai

- Farmacinės kokybės didelio klampumo parafino aliejus  naudojamas embrionų, kiaušialąsčių ar spermatozoidų padengimui bei mikromanipuliacinių procedūrų metu.

- Paruoštas naudojimui, steriliai filtruotas ir aseptiškai apdorotas.

- Sterilumo lygis SAL: 10-3.

- Kiekvienai partijai daromi endotoksinų, MEA ir HSSA tyrimai.

- Klampumas: 95-140 cP esant 30ºC temperatūrai.

- Pakuotėje ne mažiau 100 ml.

- CE ženklinimas

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Mineralinis aliejus embrionų kultivacijai ir lytinių ląstelių manipuliacijoms 100ml

- Mažo klampumo mineralinis aliejus embrionų auginimui, skirtas užlieti terpę auginimo metu, kad būtų išvengta garavimo bei osmoliališkumo ar pH pokyčių lytinių ląstelių manipuliacijos metu.

- Paruoštas naudojimui, steriliai filtruotas ir aseptiškai apdorotas.

- Sterilumo lygis SAL: 10-3.

- Kiekvienai partijai daromi endotoksinų, MEA ir HSSA tyrimai.

- Pakuotėje ne mažiau 100 ml.

- CE ženklinimas

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- Hyadazė (hialuronidazė)

- Hialuronidazės tirpalas naudojamas kiaušialąsčių išorinio ląstelių sluoksnio denudacijai prieš ICSI ar kitas pagalbinio apvaisinimo procedūras.

- Sudėtyje yra 80 TV/mL hialuronidazės fermento HEPES buferiniame tirpale HTF, 5 mg/mL žmogaus serumo albumino, 10 µg/mL gentamicino sulfato.

- Sudėtyje yra natrio chlorido, kalio chlorido, magnio sulfato, kalio fosfato, kalcio chlorido, taip pat fenolio raudonojo.

- Sterilumo lygis SAL: 10-3.

- Kiekvienai partijai daromi endotoksinų, MEA ir HSSA tyrimai.

- CE ženklinimas.

- Buteliukai po 1 ml.

Orientacinis poreikis: 250 vnt.

- Terpė spermatozoidų imobilizacijai 7 %

- Paruoštas naudoti 7% PVP tirpalas buferyje, skirtas spermatozoido imobilizacijai

atliekant ICSI procedūras su žmogaus lytinėmis ląstelėmis;

-  Supakuota atskiruose mėgintuvėliuose po 0,5 ml (pakuotėje ne daugiau 5 vnt.);

- mėgintuvėlis plastikinis užsukamu dangteliu;

- Terpė sterili, testuota sterilumui, pH, osmoliariškumui,

- sertifikuojama pelės embrionų (MEA), pelės embriono tyrimas ≥ 80% blastocistų po 96h inkubavimo;

- CE ženklinimas;

- Terpės tinkamumo laikas ne mažiau 6 mėnesių nuo pagaminimo datos.

Orientacinis poreikis: 75 vnt.

- Spermos šaldymo terpė, laikoma +4C

- Spermos šaldymo terpė šaldoma santykiu 3:1;

- Be pridetinių kiaušinio trynio ir pieno elementų;

-Terpė bespalvė, kurios pH 7.25 - 7.54;

- Endotoksinų kiekio testas LAL;

- Spermatazoidų išgyvenamumas ≥80% po 2 valandų ekspozicijos terpėje;

- Vieno buteliuko tūris ne daugiau 5ml;

-  CE ženklinimas

Orientacinis poreikis: 120 vnt.

- Spermos plovimo terpė

- Skirta naudoti nenaudojant CO2; Sudėtyje: HEPES buferis, bikarbonatas, , druskos, laktozė, žmogaus serumo albuminas (4.0 g/l), gentamicinas (10 mg/l).

- Terpė patikrinta Endotoksinų testu (LAL), pelės embrionų išgyvenanumo testu, sterilumo testu, osmotiškumo;

- Galiojimas ne mažiau 12 mėn nuo pagaminimo datos;

-  vieno buteliuko tūris ne daugiau 20ml;

-  CE ženklinimas;

-  pakuotėje ne daugiau 5 vnt.

Orientacinis poreikis: 50 vnt.

- Spermos atskyrimo prietaisas

- Spermos atskyrimo prietaisas skirtas atskirti spermatozoidus nuo ląstelių dalelių ir atrinkti aukštos kokybės spermatozoidus.

- Sterilus.

- CE ženklinimas.

Orientacinis poreikis: 2000 vnt.

- Atviros sistemos vitrifikacijos šiaudeliai

- vitrifikacijos šiaudeliai embrionams ir kiaušialąstėms patalpinti;

-šiaudeliai suderinti naudojimui su vitrifikacijos sistemos protokolu (Kitazato);

- užšaldymas ne mažiau iki -23,000 °C/min, atšildymas ne mažiau iki 42,000 °C/min;

-Talpina iki 4 ląstelių;

-Vieta paciento ID pažymėti;

-Plastikas ar lygiavertis lankstus, labai atsparus skystam azotui.

-CE ženklinimas

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

- Kiaušialąsčių ir embrionų užšaldymo terpės rinkinys

- Sudėtyje turi hidroksipropildceliuliozės, trialozės.

- Galiojimas ne mažiau 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

- Rinkinį sudaro 4 buteliukai po 1,5 ml kiekvienos pakopos terpės.

- Paruoštas naudoti.

- Be pridėtinių baltymų.

- Sudėtyje yra antibiotikų.

- CE ženklinimas.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Kiaušialąsčių ir embrionų atšildymo terpės rinkinys

- Sudėtyje turi hidroksipropildceliuliozės, trialozės.

- Galiojimas ne mažiau 12 mėn. nuo pagaminimo datos.

- Rinkinį sudaro 4 buteliukai po 1,5 ml kiekvienos pakopos terpės.

- Paruoštas naudoti.

- Be pridėtinių baltymų.

- Sudėtyje yra antibiotikų. Galiojimas 12 mėn. nuo pagaminimo datos;

- CE ženklinimas.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- 6 šulinėlių repro lėkštelė vitrifikacijai

- Repro lėkštelė 6 šulinėlių su vieta cryo šiaudeliams laikyti;

- Patvirtinta, naudojant sistemoje su Kitazato užšaldymo/atšildymo terpėmis ir cryošiaudeliais;

- Dugnas plokščias;

- Endotoksinai ≤ 0.5EU, atliktas pelės embrionų testavimas (vienos ląstelės) ≥80%, sterilumo testas  SAL : 10-6;

- CE ženklinimas;

- Supakuota po vieną atskirai.

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

- Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės (N50)

- Kiaušialąsčių ir embrionų denudacijos pipetės pagamintos iš medicininės klasės polimerų;

- Diametrai: 135 µm, 175 µm, 200 µm, 275 µm

-  MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais;

-  CE ženklinimas;

-  Pakuotos po 10 vnt tubelėje. Pilna pakuotė ne daugiau 50 vnt pipečių

Orientacinis poreikis: 6000 vnt.

- ICSI injekcinė adata (N10)

- Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi;

- ilgis 0,7 µm, vidinis skersmuo 4,5 - 5µm,;

- antgalio kampas 35 laipsniai;

- MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais;

- CE ženklinimas;

- Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai supakuotų po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- ICSI laikomoji adata (N10)

- Tinkamos darbui su Research Instruments mikromanipuliatoriumi;

- Išorinis skersmuo 120µm, vidinis skersmuo 15-20µm,;

- antgalio kampas 35 laipsniai;

- MEA ir LAL testuotos, sterilizuotos gama spinduliais;

- CE ženklinimas;

- Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai supakuotų po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 200 vnt.

- Vienspindė punkcinė adata

- Vieno spindžio lanksti folikulų punkcijos/kiaušialąsčių aspiracijos adata;

- Adata 17G dydžio, ilgis ne mažiau 350 mm;

- adatos išorinis/vidinis skersmuo 1,49/1,06 mm;

- aspiracinės žarnelės ilgis ne mažiau 80 cm, adatos galiukas trigubo pjovimo - labai aštrus, echogeniškas;

- Ergonomiška rankena su krypties žymomis;

- Adata atitinka plonos adatos sienos standartą, pritaikyta naudoti su aspiraciniu siurbliu;

- Sterilios, individualiai supakuotos;

- Atlikti MEA (pelės embrionų), endotoksino, cytotoksino testai;

-  CE ženklinimas.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Punkcinė adata skirta fulikulo skysčio įsiurbimui ir praplovimui prijungus švirkštą ir nenuimant mėgintuvėlio

- Adata 17G dydžio, ilgis ne mažiau 350mm (skirta folikulo išsiurbimui ir praplovimui prijungus švirkštą ir nenuimant megintuvėlio);

- Aspiracijos žarneles ilgis ne mažiau 100 cm, praplovimo žarnelės ilgis ne mažiau 80 cm;

- Išorinės adatos išorinis skersmuo 1,49 mm, vidinis skersmuo 1,28 mm;

- Vidinės adatos išorinis skersmuo 1,00 mm, vidinis skersmuo 0,9 mm;

-  Adatos galiukas trigubo pjovimo - labai aštrus, echogeniškas;

- Ergonomiška rankena su krypties žymomis;

- Sterilios, individualiai supakuotos;

-  Atlikti MEA (pelės embrionų), endotoksino, cytotoksino testai;

-  CE ženklinimas;

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Embriono perkėlimo kateterio komplektas

- Embrionų pernešimo kateterio komplektas:

-  išorinis kateteris lenktas 30° kampu su antitrauminiu burbuliuku kateterio gale, vidinis kateteris minkštas, jo ilgis 230 mm, diametras 4 FR,

-  komplekte obturatorius;

-  Kateteris saugiai jungiasi su švirkštu;

- Sterilus, individualiai supakuotas, sterilizuotas gamma spinduliais;

-  Atlikti MEA (pelės embrionų) ir LAL (endotoksino) tyrimai;

-  CE ženklinimas.

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- IUI kateteriai didelio kietumo

- Didelio kietumo intrauterinės inseminacijos kateteris;

- Ilgis 18cm, diametras 6 Fr, tūris 0,06 ml;

- Sterilūs, supakuoti po vieną atskirai;

-  CE ženklinimas;

- Pakuotėje ne mažiau 10 pipečių individualiai supakuotų po 1 vnt.

Orientacinis poreikis: 150 vnt.

- IUI kateteriai vidutinio kietumo

- Vidutinio kietumo intrauterinės inseminacijos kateteris.;

- Ilgis 18 cm ±1 cm, diametras 6 Fr, tūris 0,07 ml;

- Sterilūs, supakuoti po viena atskirai;

- CE ženklinimas;

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Punkcinės adatos pailginimo sistema

- Vienas žarnelės galas jungiasi prie kiaušialąsčių aspiracijos adatos su luer jungtimi, kitas prie vakuuminio siurblio;

-  Ilgis 200 mm

Orientacinis poreikis: 600 vnt.

- Lėkštelė Geri inkubatoriui

- Suderinta naudoti su Geri realaus laiko stebėjimo inkubutariumi.

- Turi 16 mikro šulinėlių.

- Talpina iki 96 embrionų.

- CE ženklinimas

Orientacinis poreikis: 400 vnt.

- Vandens filtras Geri inkubatoriui

- Suderinta naudoti su Geri realaus laiko stebėjimo inkubutariumi.

- Skirtas vandens filtracijai.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- Dujų filtras Geri inkubatoriui

- Suderinta naudoti su Geri realaus laiko stebėjimo inkubutariumi.

- Skirtas dujų filtracijai.

Orientacinis poreikis: 100 vnt.

- IVF sterilus švirkštas

- Švirkštai skirti embrionų patalpinimui (IVF);

- Korpusas, stūmoklis pagaminti iš polipropileno, sandarintojas iš poliizopreno;

- Tūris 1 ml ±0,1 ml;

- Silikoninis žiedas užtikrina sklandų švirkšto stūmoklio judėjimą;

- Be latekso;

- nepirogeniški, MEA testuoti, sterilizuoti,

- sterilūs;

- CE ženklinimas;

Orientacinis poreikis: 1000 vnt.

- Mikroskopavimo stikliukai spermatozoidų morfologijos nustatymui

- Stikliukai spermatozoido morfologijai vertinti;

- dengti metilo mėlynojo dažu;

- Pakuotėje ne mažiau 10 stikliukų;

- Kartu kompektuojama su dengiamaisias stikliukais.

Orientacinis poreikis: 300 vnt.

- Lipdukai šiaudelių ir vialų žymėjimui, lipdukai pritaikyti saugojimui skystame azote

- Pritaikyti naudoti su Brady BMP51 spausdintuvu.

- Lipdukų išmatavimai: 25,4x25,4mm

Orientacinis poreikis: 20 vnt.

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.