Buvo gautas pasiūlymas techninę specifikaciją pakeisti:

	Eil. Nr.
	Reikalaujami parametrai
	Siūlomos korekcijos

	1. 
	Mobili Ultragarso sistema 
	

	2. 
	Pilnai skaitmeninė sistema
	

	3. 
	Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 10 000 000
	

	4. 
	Maksimalus skenavimo gylis ≥ 50 cm
	Maksimalus skenavimo gylis ≥ 42 cm

	5. 
	Dinaminis diapazonas ≥ 380 dB
	Dinaminis diapazonas ≥ 320 dB

	6. 
	Akušeriniai tyrimai
	

	7. 
	Ginekologiniai tyrimai
	

	8. 
	Pilvo organų tyrimai
	

	9. 
	Krūtų tyrimai
	

	10. 
	Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui
	

	11. 
	Ekrano įstrižainė ≥ 35 cm
	

	12. 
	Skaitinė - raidinė klaviatūra
	

	13. 
	Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija
	

	14. 
	Stiprinimo kompensacija ( angl. TGC) ≥ 8 lygių
	

	15. 
	Aparato monitorius aukštos raiškos LED tipo (arba lygiavertis)
	

	16. 
	Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 55cm
	

	17. 
	Monitoriaus skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų
	

	18. 
	Automatinis parametrų optimizavimas dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose
	

	19. 
	Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) - 2D režimas
	

	20. 
	Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -vienmatis režimas M
	

	21. 
	Sistemos darbo režimai (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -spalvinio doplerio rėžimas
	

	22. 
	Sistemas darbo rėžimas (turi veikti bent su vienu siūlomu davikliu) -spektrinio doplerio režimas
	

	23. 
	2D režimas. Filtravimo algoritmai triukšmams ir artefaktams pašalinti
	

	24. 
	2D režimas. Galimybė gauti kombinuotą vaizdą, sumuojant kelis vaizdus, skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais
	

	25. 
	Spalvinio doplerio rėžimas. Tėkmės greičio doplerio režimas
	

	26. 
	Spalvinio doplerio rėžimas. Tėkmės intensyvumo (galios)  doplerio režimas
	

	27. 
	Spektrinio doplerio rezimas. PW doplerio režimas
	

	28. 
	Spektrinio doplerio rezimas. HPRF doplerio režimas
	

	29. 
	Spektrinio doplerio rezimas. CW doplerio režimas
	

	30. 
	Spektrinio doplerio rezimas. Audinių doplerio rezimas
	

	31. 
	Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius ≥ 4
	

	32. 
	Konveksinis daviklis Nr. 1 - 1 vnt.
	

	33. 
	Konveksinio daviklio Nr. 1 darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz
	

	34. 
	Konveksinio daviklio Nr. 1 apžiūros lauko kampas ≥ 70°
	Konveksinio daviklio Nr. 1 apžiūros lauko kampas ≥ 60°

	35. 
	Konveksinio daviklio Nr. 1 darbinių elementų skaičius ≥ 190
	

	36. 
	Konveksinis daviklis Nr. 2 - 1 vnt.
	

	37. 
	Konveksinio daviklio Nr. 2 darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 9,0 MHz
	

	38. 
	Konveksinio daviklio Nr. 2 apžiūros lauko kampas ≥ 58°
	

	39. 
	Konveksinio daviklio Nr. 2 darbinių elementų skaičius ≥ 190
	

	40. 
	Ertminis daviklis - 1 vnt.
	

	41. 
	Ertminio daviklio darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 8,0 MHz
	

	42. 
	Ertminio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 170°
	

	43. 
	Linijinis daviklis - 1 vnt.
	

	44. 
	Linijinis daviklis - darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5,0 iki 13,0 MHz
	

	45. 
	Linijinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 900
	Linijinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 256

	46. 
	Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga - automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime
	

	47. 
	Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga - specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai
	

	48. 
	Aparato vidinė atmintis ≥ 512 GB
	

	49. 
	Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas
	

	50. 
	Ethernet jungtis
	

	51. 
	HDMI arba DisplayPort jungtis
	

	52. 
	USB jungtis
	

	53. 
	Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga (arba lygiavertė): a) informacijos perdavimo DICOM Store/Send; b) vaizdų spausdinimo – DICOM Print; c) atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; d) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve
	

	54. 
	Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo šalinimas užtrunka ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Tiekėjas sekančią darbo dieną privalo pristatyti Pirkėjui ir perduoti defekto ir (ar) gedimo šalinimo laikotarpiui naudoti ekvivalentišką veikiančią Prekę, ją sumontuoti ir paruošti darbui
	

	55. 
	Garantija ne mažiau 24 mėn.
	

	56. 
	Į rangos pristatymas, sumontavimas ir instaliavimas: įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą
	

	57. 
	Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą
	

	58. 
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas)
	

	59. 
	CE sertifikatas
	

	60. 
	6.2.1. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus arba gedimą, turi atvykti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo.
6.2.2. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi šalinti gedimus arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško pranešimo pateikimo momento. Jei remontas negali būti atliekamas Pirkėjo patalpose, Tiekėjas savo sąskaita Prekes pristato į remonto vietą (taip pat grąžina po remonto). Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu.
6.2.3. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo nemokamai atlikti patikimą ir sertifikuotą Prekių techninę priežiūrą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.). Tiekėjas apmoka visas su Prekių technine priežiūra ir garantiniu remontu susijusias išlaidas. Tiekėjas užtikrina, kad Prekių techninė priežiūra, ir remontas būtų vykdomi pagal Prekių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas ir vadovaujantis Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais.
6.2.4. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo nemokamai teikti konsultacijas ir paaiškinimus telefonu, įskaitant priežiūrą nuotoliniu būdu.
	

	61. 
	Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 6 (šeši) mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti
demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių
	

	62. 
	Pristatymo terminas - iki 60 dienų
	



Manome, kad sumažinus pirminius parametrus, įstaiga įsigytų prastesnės kokybės įrangą, kuri neužtikrintų kokybiško gydytojų darbo.
