Buvo gautas pasiūlymas techninę specifikaciją pakeisti:

| Eil. Nr. | Reikalaujami parametrai | Siūlomos korekcijos |
| --- | --- | --- |
|  | Mobili Ultragarso sistema |  |
|  | Pilnai skaitmeninė sistema |  |
|  | Skaitmeninių kanalų skaičius ≥ 10 000 000 |  |
|  | Maksimalus skenavimo gylis ≥ 50 cm | Maksimalus skenavimo gylis ≥ 42 cm |
|  | Dinaminis diapazonas ≥ 380 dB | Dinaminis diapazonas ≥ 320 dB |
|  | Akušeriniai tyrimai |  |
|  | Ginekologiniai tyrimai |  |
|  | Pilvo organų tyrimai |  |
|  | Krūtų tyrimai |  |
|  | Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui |  |
|  | Ekrano įstrižainė ≥ 35 cm |  |
|  | Skaitinė - raidinė klaviatūra |  |
|  | Valdymo pulto pasukimo kampu ir aukščio reguliavimo funkcija |  |
|  | Stiprinimo kompensacija ( angl. TGC) ≥ 8 lygių |  |
|  | Aparato monitorius aukštos raiškos LED tipo (arba lygiavertis) |  |
|  | Monitoriaus ekrano įstrižainė ≥ 55cm |  |
|  | Monitoriaus skiriamoji geba ≥ (1920×1080) taškų |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas dvimačiame režime ir pulsinės bangos doplerio režimuose |  |
|  | Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) - 2D režimas |  |
|  | Sistemas darbo režimas (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -vienmatis režimas M |  |
|  | Sistemos darbo režimai (turi veikti bent su dviem siūlomais davikliais) -spalvinio doplerio rėžimas |  |
|  | Sistemas darbo rėžimas (turi veikti bent su vienu siūlomu davikliu) -spektrinio doplerio režimas |  |
|  | 2D režimas. Filtravimo algoritmai triukšmams ir artefaktams pašalinti |  |
|  | 2D režimas. Galimybė gauti kombinuotą vaizdą, sumuojant kelis vaizdus, skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais |  |
|  | Spalvinio doplerio rėžimas. Tėkmės greičio doplerio režimas |  |
|  | Spalvinio doplerio rėžimas. Tėkmės intensyvumo (galios) doplerio režimas |  |
|  | Spektrinio doplerio rezimas. PW doplerio režimas |  |
|  | Spektrinio doplerio rezimas. HPRF doplerio režimas |  |
|  | Spektrinio doplerio rezimas. CW doplerio režimas |  |
|  | Spektrinio doplerio rezimas. Audinių doplerio rezimas |  |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius ≥ 4 |  |
|  | Konveksinis daviklis Nr. 1 - 1 vnt. |  |
|  | Konveksinio daviklio Nr. 1 darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 2,0 iki 5,0 MHz |  |
|  | Konveksinio daviklio Nr. 1 apžiūros lauko kampas ≥ 70° | Konveksinio daviklio Nr. 1 apžiūros lauko kampas ≥ 60° |
|  | Konveksinio daviklio Nr. 1 darbinių elementų skaičius ≥ 190 |  |
|  | Konveksinis daviklis Nr. 2 - 1 vnt. |  |
|  | Konveksinio daviklio Nr. 2 darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 9,0 MHz |  |
|  | Konveksinio daviklio Nr. 2 apžiūros lauko kampas ≥ 58° |  |
|  | Konveksinio daviklio Nr. 2 darbinių elementų skaičius ≥ 190 |  |
|  | Ertminis daviklis - 1 vnt. |  |
|  | Ertminio daviklio darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4,0 MHz iki 8,0 MHz |  |
|  | Ertminio daviklio apžiūros lauko kampas ≥ 170° |  |
|  | Linijinis daviklis - 1 vnt. |  |
|  | Linijinis daviklis - darbinis dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 5,0 iki 13,0 MHz |  |
|  | Linijinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 900 | Linijinio daviklio darbinių elementų skaičius ≥ 256 |
|  | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga - automatiniams dopleriniams skaičiavimams realiame laike, PW režime |  |
|  | Programinė vaizdo apdorojimo ir analizės įranga - specializuoti akušerinių skaičiavimų ir matavimų protokolai |  |
|  | Aparato vidinė atmintis ≥ 512 GB |  |
|  | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas |  |
|  | Ethernet jungtis |  |
|  | HDMI arba DisplayPort jungtis |  |
|  | USB jungtis |  |
|  | Aparate yra instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga (arba lygiavertė): a) informacijos perdavimo DICOM Store/Send; b) vaizdų spausdinimo – DICOM Print; c) atliktinų tyrimų (paskyrimų/pacientų) sąrašo perdavimo DICOM Worklist; d) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo DICOM Query /Retrieve |  |
|  | Jei Prekės defekto ir (ar) gedimo šalinimas užtrunka ilgiau nei 5 (penkias) darbo dienas, Tiekėjas sekančią darbo dieną privalo pristatyti Pirkėjui ir perduoti defekto ir (ar) gedimo šalinimo laikotarpiui naudoti ekvivalentišką veikiančią Prekę, ją sumontuoti ir paruošti darbui |  |
|  | Garantija ne mažiau 24 mėn. |  |
|  | Į rangos pristatymas, sumontavimas ir instaliavimas: įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
|  | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
|  | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 (penkis) metus nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas) |  |
|  | CE sertifikatas |  |
|  | 6.2.1. Garantinio termino laikotarpiu Tiekėjas, gavęs pranešimą apie Prekės trūkumus arba gedimą, turi atvykti ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną nuo pranešimo apie trūkumus Tiekėjui gavimo. 6.2.2. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas turi šalinti gedimus arba sugedusias Prekes ar jų dalis pakeisti ekvivalentiškomis ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo raštiško pranešimo pateikimo momento. Jei remontas negali būti atliekamas Pirkėjo patalpose, Tiekėjas savo sąskaita Prekes pristato į remonto vietą (taip pat grąžina po remonto). Tuo atveju, jeigu neįmanoma pašalinti gedimo šiame Sutarties punkte nustatytu terminu, gedimas turi būti pašalintas abiejų Šalių suderintu technologiškai protingu terminu. 6.2.3. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo nemokamai atlikti patikimą ir sertifikuotą Prekių techninę priežiūrą bei remontą (darbai ir reikalingos detalės, medžiagos ir kt.). Tiekėjas apmoka visas su Prekių technine priežiūra ir garantiniu remontu susijusias išlaidas. Tiekėjas užtikrina, kad Prekių techninė priežiūra, ir remontas būtų vykdomi pagal Prekių gamintojo parengtas technines instrukcijas/rekomendacijas ir vadovaujantis Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 „Dėl Medicinos priemonių naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, reikalavimais. 6.2.4. Garantinio laikotarpio metu Tiekėjas privalo nemokamai teikti konsultacijas ir paaiškinimus telefonu, įskaitant priežiūrą nuotoliniu būdu. |  |
|  | Siūlomos prekės turi būti naujos (pagaminimo metai ne senesni kaip 6 (šeši) mėn. nuo pirkimo sutarties pasirašymo datos), negalima siūlyti demonstracinių, naudotų arba naudotų ir atnaujintų (remarketing) prekių |  |
|  | Pristatymo terminas - iki 60 dienų |  |

Manome, kad sumažinus pirminius parametrus, įstaiga įsigytų prastesnės kokybės įrangą, kuri neužtikrintų kokybiško gydytojų darbo.