Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

DIRBTINĖS PLAUČIŲ VENTILIACIJOS APARATO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR KOKYBĖS PARAMETRAI

1 lentelė „Techniniai parametrai“

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos prekės parametrų reikšmės (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymint vietą, kurioje yra siūlomus techninius parametrus patvirtinanti reikšmė) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas suaugusių ir vaikų dirbtinei plaučių ventiliacijai reanimacijos ir intensyviosios terapijos skyriuje. |  |
| 2. | Konstrukcija | 1. Deguonies tiekimas iš centralizuotos dujų tiekimo sistemos. |  |
|  |  | 2. Oro tiekimas integruota vidinė turbina. |  |
| 3. | Elektros maitinimas | 1. Išorinis maitinimas iš elektros tinklo ~220 V ± 10 %, 50 Hz elektros tinklas. |  |
|  |  | 2. Vidinis akumuliatorius ventiliacijai tęsti dingus išoriniam maitinimui, aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 90 min. |  |
| 4. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos tipai | 1. Invazinė ventiliacija. |  |
|  |  | 2. Neinvazinė ventiliacija. |  |
|  |  | 3. Didelės tėkmės deguonies terapija. |  |
| 5. | Ventiliacijos metodai | 1. Tūriu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija. |  |
|  |  | 2. Tūriu kontroliuojama sinchroninė protarpinė privaloma ventiliacija slėgio pagalba. |  |
|  |  | 3. Slėgiu kontroliuojama asistuojanti / privaloma ventiliacija. |  |
|  |  | 4. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota ventiliacija. |  |
|  |  | 5. Spontaninis kvėpavimas su pagalba slėgiu kiekvienam įkvėpimui. |  |
|  |  | 6. Dvigubos (tūrio / slėgio) kontrolės ventiliacija slėgiu kontroliuojama (APV arba PRVC, arba lygiavertė). |  |
|  |  | 7. Dviejų lygių teigiamo slėgio ventiliacija (BiPAP, Bi-level, DuoPAP, APRV – viena iš paminėtų). |  |
| 6. | Ventiliacijos metodikos ir funkcijos | 1. Pilnai automatinė ventiliacijos metodika, paremta monitoruojamais pulsinės oksimetrijos ir kapnometrijos rodmenimis arba lygiavertė. |  |
|  |  | 2. Plaučių alveolių atvėrimo protokolas (angl. lung recruitment). |  |
|  |  | 3. Apnėjos ventiliacija (automatinis perjungimas į privalomą ventiliaciją, sustojus paciento kvėpavimui). |  |
|  |  | 4. Automatinė vamzdelio priešinimosi kompensacija. |  |
|  |  | 5. Kapnometrijos (etCO2) tiesioginiame oro sraute nuolatinis monitoravimas. |  |
|  |  | 6. Pulsinė oksimetrija (SpO2). |  |
|  |  | 7. Inspiracijos trigeris (slėgio ir tėkmės). |  |
|  |  | 8. Ekspiracijos trigeris. |  |
|  |  | 9. Atsiurbimo funkcija. |  |
|  |  | 10. Aparato testavimas (deguonies sensoriaus, ventiliacijos kontūro). |  |
|  |  | 11. Atodūsio funkcija. |  |
|  |  | 12. Automatinė dujų nuotėkio kompensacija. |  |
| 7. | Pagrindiniai rodiklių nustatymai (suaugusiems) | 1. Kvėpavimo dažnio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 100 k. / min. |  |
|  |  | 2. Bendros užtikrinamos vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 100 – 2 000 ml. |  |
|  |  | 3. Įpūtimo trukmės (Ti) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0,3 – 10 s. |  |
|  |  | 4. Įpūtimo tėkmės ribos (Insp Flow) (ne siauresnės už nurodytas) 2 – 100 l / min. |  |
|  |  | 5. Įpūtimo slėgio (Pinsp) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 60 cm H2O. |  |
|  |  | 6. Teigiamo slėgio iškvėpimo pabaigoje (PEEP) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 45 cm H2O. |  |
|  |  | 7. Pagalbos slėgiu (Psup) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0 – 80 cm H2O. |  |
|  |  | 8. Deguonies koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 21 – 100 %. |  |
|  |  | 9. Tėkmės trigerio ribos (ne siauresnės už nurodytas) 0,5 – 15 l / min. |  |
|  |  | 10. Didelės tėkmės deguonies terapijos bendros tėkmės nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 2 - 60 l / min. |  |
| 8. | Ekranas | 1. ≥ 15 colių įstrižainės monitorius su sensoriniu valdymu. |  |
|  |  | 2. Galimybė vienu metu monitoriuje stebėti ne mažiau kaip tris pasirenkamų parametrų kreives (tūris per laiką; slėgis per laiką; tėkmė per laiką). |  |
| 9. | Matuojami parametrai | 1. Teigiamas slėgis iškvėpimo pabaigos slėgis (PEEP). |  |
|  |  | 2. Plato slėgis (Pplat). |  |
|  |  | 3. Didžiausias įkvėpimo slėgis (Ppeak). |  |
|  |  | 4. Įpūtimo slėgis (Pinsp). |  |
|  |  | 5. Minutinis iškvėpimo tūris: MVe. |  |
|  |  | 6. Įpūtimo ir iškvėpimo tūriai: VTi, VTe. |  |
|  |  | 7. Kvėpavimo dažnis. |  |
|  |  | 8. Deguonies koncentracija įpūtime (FiO2). |  |
|  |  | 9. Anglies dioksido (etCO2) matavimas (kapnometrija) tiesioginėje tėkmėje, ne mažiau kaip 9 skirtingi parametrai. |  |
| 10. | Apskaičiuojami parametrai | 1. Statinis tampumas (angl. compliance). |  |
|  |  | 2. Priešinimasis (angl. resistance). |  |
|  |  | 3. Tūrio nuotėkis (angl. leak). |  |
|  |  | 4. Įkvėpimo / iškvėpimo trukmės santykis (I:E). |  |
|  |  | 5. P0.1 okliuzinis slėgis. |  |
| 11. | Aliarminiai signalai | 1. Minutinis tūris. |  |
|  |  | 2. Įkvėpimų dažnis. |  |
|  |  | 3. Deguonies koncentracija (FiO2). |  |
|  |  | 4. Apnėja. |  |
| 12. | Reikalavimai komplektacijai | 1. Vežimėlis ant ratukų. |  |
|  |  | 2. Ventiliacijos dujų drėkinimo ir šildymo įrenginys. |  |
|  |  | 3. Didelės tėkmės deguonies terapijos integruotas modulis arba atskiras priedėlis. |  |
|  |  | 4. Paramagnetinis deguonies koncentracijos daviklis - 1 vnt. |  |
|  |  | 5. Kapnometrijos (etCO2) matavimo daviklis (tiesioginio srauto) - 1 vnt. |  |
|  |  | 6. Pulsinės oksimetrijos daviklis - 1 vnt. |  |
|  |  | 7. Jungtys: USB jungtis ≥ 1 vnt., HDMI jungtis ≥ 1 vnt. arba lygiavertės. |  |
| 13. | Siūlomos įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtinas. Kartu su pasiūlymu pateikti atitinkamą deklaraciją arba sertifikatą. |  |

Mūsų siūlomas garantinio aptarnavimo laikotarpis (ne mažiau 24 mėn.)_______________

(įrašyti)

2 lentelė. Kokybės kriterijai

| Eil. Nr. | Vertinimo kriterijai | Kriterijaus lyginamasis svoris ekonominio naudingumo įvertinime | Atitikimas kokybiniams reikalavimams (nurodyti failo, dokumento pavadinimą ir puslapio Nr., pažymėti vietą, kurioje yra pateikta siūlomą techninį parametrą bei parametro reikšmę patvirtinanti gamintojo informacija) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pirmas kriterijus (K) - kaina | X=80 |  |
| 2. | Antras kriterijus (T) – Techniniai pranašumai | Y=20 |  |
| T1 | Pirmas parametras Bendros užtikrinamos vienkartinio kvėpuojamojo tūrio nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) 2 – 4 000 ml. (TS 7.2 p.) | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |
| T2 | Antras parametras Vidinis akumuliatorius ventiliacijai tęsti dingus išoriniam maitinimui, aparato veikimo laikas, maitinant iš šio šaltinio ne mažiau 120 min. (TS 3.2 p.) | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |
| T3 | Trečias parametras Įpūtimo tėkmės ribos (ne siauresnės už nurodytas) 2 – 180 l/min. (TS 7.4 p.) | Taip = 5 balai Ne = 0 balų |  |
| T4 | Ketvirtas parametras Plaučių tausojimo strategijos grafikas ekrane: viename grafike atvaizduojami kvėpavimo tūrio, dažnio, slėgio bei minutinės ventiliacijos tikslinės ir faktinės reikšmės realiame laike bei plaučius tausojančios ventiliacijos parametrų ribos. | Taip = 2 balai Ne = 0 balų |  |
| T5 | Penktas parametras Įpūtimo slėgio (Pinsp) ribos (ne siauresnės už nurodytas) 1 – 80 cm H2O. (TS 7.5 p.) | Taip = 3 balai Ne = 0 balų |  |

PASTABA. Tiekėjo pasiūlymas privalo atitikti 1 lentelėje nurodytas parametrų reikšmes.               2 lentelėje nurodyti parametrai nėra būtini ir naudojami pasiūlymų pranašumui pagal kokybės vertinimo kriterijus įvertinti.

__________________________