TSD-1079, VPP-6666

ErgoSpirometrinės sistemos eksploatacinių dalių techninė specifikacija

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Deguonies sensorius (kiekis 1 vnt) | 1. Siūlomas deguonies sensorius techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo ,,Cortex Biophysik“ spiroergometrijos sistema „Metalyzer 3B R3“. (reikalingas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. Skirtas naudoti su deguonies analizatoriumi, numatytas keitimo intervalas kas 18 mėn. (Firmos ,,Cortex Biophysik“ kodas 000-45-020 arba lygiavertis) |  |
| 2. | Kalibracinės dujos (kiekis 1 vnt) | 1. Skirtos gamintojo ,,Cortex Biophysik“ spiroergometrijos prietaiso „Metalyzer 3B R3“ kalibravimui. (reikalingas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. 1-1,2 L balionas, 175 PSI / 12 bar, sudėtis – 5 % CO₂, 15 % O₂, balansas N₂. 3. Kalibracinių dujų baliono pajungimas turi būti suderinamas su gamintojo „Cortex Biophysik“ reduktoriumi („Gas-on-Demand“ tipo vožtuvu, kodas 010-00-898) ir adapteriu („Adapter for Cortex sample gas bottle“, kodas 010-00-072) (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) (Firmos ,,Cortex Biophysik“ kodas 010-00-005 arba lygiavertės). |  |
| 3. | Mėginio linija (kiekis 3 vnt) | 1. Siūloma mėginio linija techniškai suderinama su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojama gamintojo ,,Cortex Biophysik“ spiroergometrijos sistema „Metalyzer 3B R3“ (reikalingas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. 200 ± 0,1cm ilgio, skirta naudoti su deguonies analizatoriumi. 4. Numatytas keitimo intervalas kas 6 mėn. arba po 500 testų. (Firmos ,,Cortex Biophysik“ kodas 200-01-160 arba lygiavertė). |  |
| 4. | Paciento EKG kabelis (kiekis 1 vnt) | 1. Siūlomas paciento EKG kabelis techniškai suderinamas su LSMU ligoninės Kauno klinikose naudojamu „Custo Cardio 300“ elektrokardiografu. (reikalingas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas) 2. CLIP tipo (pailgintos versijos (long type), užtikrinantis patogų paciento prijungimą įvairiose darbo vietose). 3. Su jungtimis, užtikrinančiomis saugų prijungimą prie prietaiso. (Firmos ,,Custo med“ kodas 12216 arba lygiavertis). |  |
| 5. | Pristatymas, instaliavimas/sumontavimas | Pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo/sumontavimo vietą, instaliavimo/sumantavimo, po instaliavimo/sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |

Pastabos, papildomi reikalavimai:

- Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateikti siūlomų prekių pavyzdžiai.

- Lentelėje nurodytas kataloginis numeris (kodas) jokios komercinės reikšmės neturi, tik nurodo perkamų prekių technines charakteristikas aprašantį informacijos šaltinį. Gali būti siūloma konkrečiais katalogo numeriais įvardintos prekės arba joms lygiaverčiai, atitinkantys lentelėje pateiktus reikalavimus, gaminiai.