Pirkimo dokumentų

1 priedas

BIODUJŲ ANALIZAVIMO ĮRANGA SU MONTAVIMO DARBAIS

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- Reikalaujami perkamų prekių parametrai

(Pateikiamas perkamų prekių aprašymas, numatomi reikalavimai jų atskiriems parametrams, perkamų prekių suderinamumo su turimomis prekėmis reikalavimai ir pan.)

  - Perkama biodujų analizavimo įranga su montavimo paslauga ir paleidimo derinimo darbais (toliau – Prekės). Ji turi matuoti šiuos biodujų kokybinius parametrus:

1.1.1.Metanas (CH4), (koncentracija 0 – 100 %, rezoliucija  0,1 %);

1.1.2.Anglies dioksidas (CO2), (koncentracija 0 – 100 %, rezoliucija  0,1 %);

1.1.3. Deguonis (O2), (koncentracija 0 – 25 %, rezoliucija  0,01 %);

1.1.4.Sieros vandenilis (H2S), (koncentracija 0 – 1500 ppm, rezoliucija  1 ppm);

  - Slėgio diapazonas ne mažesnėse ribose kaip 0 – 250 mbar.;

  - Visų parametrų matavimų intervalas ne retesnis nei kas 30 min.;

  - Biodujų mėginiai analizei  paimami dvejuose taškuose – prieš sieros pašalinimo procesą ir po;

  - Papildomai įranga turi matuoti aplinkos oro sudėtį (tinkamai jutiklių veikimo vidinei diagnostikai);

  - Analizatorius privalo turėti dujų sudėties jutiklių slėgio svyravimų kompensacijos absoliutaus slėgio jutiklį matuojantį ne mažesnėse ribose kaip nuo 0 iki 1600 mbar;

  - Įranga turi turėti visas reikiamas papildomas dalis ir jungtis biodujų mėginių paėmimo taškams įrengti (yra du mėginių paėmimo taškai - prieš ir po sieros pašalinimo);

1.8.analizatoriaus komplekte turi būti dujų mėginių paėmimo siurblys automatiniam mėginių paėmimui;

1.9.Įranga turi turėti integruotą dujų mėginių kondicionavimo aušintuvą (dujų atvėsinimui iki 3 oC);

1.10.Įranga turi turėti kondensato surinkimo gaudyklę;

1.11.Įranga turi turėti elektroninę apsauga nuo atsitiktinio vandens patekimo į analizatoriaus matavimo sistemą,

  - Duomenų perdavimo sąsajos:

1.12.1.Profibus;

1.12.2.Analoginiai išėjimo signalai 4–20 mA (matavimo rodmenų signalams 8 vnt.);

    - Bendras klaidos signalas;

  - Analizavimo įrangos apsaugos:

    - automatinė apsauga nuo analizatoriaus vidinių CH4 dujų nuotėkio;

    - automatinis dujų koncentracijos perviršio detektavimas;

    - Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54;

    - Įranga turi turėti apsaugas nuo elektros tiekimo sutrikimo (apsaugą nuo viršįtampių ar per žemos įtampos, taip pat apsauga nuo trumpo jungimo ir perkrovos);

  - Kiti parametrai:

    - Korpusas bei matavimo taškų prijungimo jungtys nerūdijančio plieno;

    - Analizatorius turi būti stacionariai montuojamas ant sienos įmonės techninių patalpų viduje;

    - Aplinkos temperatūra ne žemesnių parametrų kaip 5 – 35 °C;

    - Įtampa: 230 V; Galia: <= 80 W;

    - Metano dujos (CH4) ir anglies dioksidas (CO2) turi būti matuojamos infraraudonųjų spindulių dviejų srautų metodu;

    - Vandenilio sulfido (H2S) ir deguonies (O2) dujos turi būti matuojamos elektrocheminiais jutikliais;

    - Analizatoriaus valdymas ir grafinis matavimo duomenų atvaizdavimas privalo būti per integruotą lietimui jautrų ekraną, kurio įstrižainės matmenys ne mažesni kaip 7 coliai;

    - Matavimo duomenys ir istorija turi būti kaupiami ne trumpiau kaip 10 metų vidinėje atmintyje;

    - Turi būti USB type A jungtis matavimo duomenų perkėlimui į laikmeną.

- Standartai

2.1. Sistema turi būti sertifikuota ir atitikti ES saugos ir kokybės reikalavimus. Kartu su prekėmis Tiekėjas privalo pateikti techninę dokumentaciją lietuvių ir /arba anglų kalba ir atitikties deklaracijas.

- Licencijos, sertifikavimas, Specialieji kvalifikaciniai reikalavimai tiekėjui

Serfifikatai: CE.

- Gamyba, tikrinimas ir testavimas

4.1. Netaikomi

- Pakuotės ir transportavimas

5.1. Įranga turi būti saugiai supakuota ir pristatyta į Nuotekų valyklą - Marvelės g.199A, Kaunas, Lietuva

- Reikalavimai dėl pristatymo, įdiegimo/montavimo ir priėmimo–perdavimo

6.1. Įranga montuojama užsakovo patalpose. Tiekėjas privalo atlikti senos biodujų matavimo įrangos išmontavimą, naujos įrangos sumontavimą, paleidimą, instruktažą ir pateikti dokumentaciją. Įranga turi  matuoti biodujų kokybinius parametrus iš dviejų taškų (prieš biodujų valymą ir po jo).

- Kokybės kontrolė

Nėra.

- Dokumentacija, instrukcijos

8.1. Turi būti naudotojo instrukcija lietuvių ir / arba anglų kalba. Instrukcijos turi būti aiškios ir išsamios.

- Intelektinės nuosavybės teisių perdavimas

9.1. Netaikoma

- Apmokymas

10.1. Tiekėjas privalo atlikti personalo apmokymą įrenginio naudojimui vietoje.

- Garantinio laikotarpio įsipareigojimai

11.1. Garantija - 24 mėn. taikoma sistemai ir jutikliams. Neapima eksploatacinių dalių (filtrų, elektrocheminių jutiklių).

- Ženklinimas

12.1. Įranga turi būti paženklinta pagal ES reikalavimus. Kartu su pristatoma Preke pateikiami sertifikatai ar kiti atitiktį įrodantys dokumentai.

- Kiti reikalavimai

13.1.Siūloma įranga privalo turėti oficialų gamintojo atstovą arba įgaliotą techninės priežiūros partnerį Lietuvoje, galintį užtikrinti garantinį ir po garantinį aptarnavimą, atsarginių dalių tiekimą bei techninę konsultaciją. Tiekėjas privalo pateikti tai patvirtinančius dokumentus konkurso metu.

13.2. Dalyvis kartu su pasiūlymu privalo pateikti siūlomų prekių techninių parametrų atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams įrodančius gamintojų parengtus techninius aprašus.

- Žalieji reikalavimai

Kitoms Priedėlyje Nr. 1 nurodytoms prekėms vykdant sutartį yra siekiama, kad būtų sunaudojama kuo mažiau gamtos išteklių ir taip būtų laikomasi Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.3. punktu (prekei ir/ar paslaugai suteikti neteršiama aplinka): Prekės turi būti pristatomos darbo dienomis ne piko valandomis (žaliojo viešojo pirkimo reikalavimas) (I-IV 10:00 – 16:00 val., V 10:00 – 14:30 val., pietų pertrauka: 11:00 – 11:45 val.).

___________________________________________________________