2 PRIEDAS

Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

UAB „Kauno vandenys“

Aukštaičių g. 43 Kaunas

PASIŪLYMAS

DĖL BIODUJŲ ANALIZAVIMO ĮRANGOS SU MONTAVIMO DARBAIS PIRKIMO

(Data)

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

(Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, lentelė kartojama užpildant visas pozicijas)

| Tiekėjo pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo įmonės kodas |  |
| Tiekėjo adresas |  |
| Telefono numeris |  |
| El. pašto adresas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris |  |

2. SUTIKIMAS SU PIRKIMO SĄLYGOMIS

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1. Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

3. Į pasiūlymo kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos teikėjo išlaidos, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo įvykdymui.

4. Pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros.

3. INFORMACIJA APIE PASITELKIAMUS ŪKIO SUBJEKTUS:

3.1. Subtiekėjų pasitelkimas:(Pasirinkti)

☐ Subrangovų nenumatoma pasitelkti

☐ Subrangovais bus pasitelkiami:

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Numatomos perduoti funkcijos | Sutarties dalis (apimtis eurais, dalis procentais), kuriai ketinama pasitelkti subrangovus | Nurodyti, ar subrangovo ištekliais bus remiamasi siekiant atitikti kvalifikacijos reikalavimus (jei taip, prašome nurodyti reikalavimą iš pirkimo dokumento) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | PVZ. Taip, 3.4.2.1. c) punktas. |

3.2. Rėmimasis ūkio subjektų pajėgumais ir/ar ištekliais:(Pasirinkti)

☐ Sutarties vykdymo metu nebus pasitelkiami ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai);

☐ Sutarties vykdymo metu bus pasitelkiami šie ūkio subjektai (specialistai, kurie nėra Tiekėjo darbuotojai).

| Eil. Nr. | Siūlomo specialisto vardas, pavardė | Siūloma specialisto pozicija |
| --- | --- | --- |
|  |  | PVZ. Ypatingo statinio specialiųjų statybos darbų vadovas. Statinių rūšys: susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės). |

4. REIKALUJAMI PREKIŲ PARAMETRAI

| Eil. Nr. | Perkančiojo subjekto keliami techniniai reikalavimai | Pagrindimas (įrašyti „Atitinka“/ Neatitinka „ ir , kur reikia, nurodyti konkrečius duomenis. Duomenis pildo tiekėjas |
| --- | --- | --- |
| 1. | Perkama biodujų analizavimo įranga su montavimo paslauga ir paleidimo derinimo darbais (toliau – Prekės). Ji turi matuoti šiuos biodujų kokybinius parametrus: |  |
| 1.1 | Metanas (CH4), (koncentracija 0 – 100 %, rezoliucija 0,1 %) | Nurodyti |
| 1.2 | Anglies dioksidas (CO2), (koncentracija 0 – 100 %, rezoliucija 0,1 %) | Nurodyti |
| 1.3 | Deguonis (O2), (koncentracija 0 – 25 %, rezoliucija 0,01 %) | Nurodyti |
| 1.4 | Sieros vandenilis (H2S), (koncentracija 0 – 1500 ppm, rezoliucija 1 ppm) | Nurodyti |
| 2 | Slėgio diapazonas ne mažesnėse ribose kaip 0 – 250 mbar. | Nurodyti |
| 3 | Visų parametrų matavimų intervalas ne retesnis nei kas 30 min. | Nurodyti |
| 4 | Biodujų mėginiai analizei paimami dvejuose taškuose – prieš sieros pašalinimo procesą ir po | Nurodyti |
| 5 | Papildomai įranga turi matuoti aplinkos oro sudėtį (tinkamai jutiklių veikimo vidinei diagnostikai) | Nurodyti |
| 6 | Analizatorius privalo turėti dujų sudėties jutiklių slėgio svyravimų kompensacijos absoliutaus slėgio jutiklį matuojantį ne mažesnėse ribose kaip nuo 0 iki 1600 mbar. | Nurodyti |
| 7 | Įranga turi turėti visas reikiamas papildomas dalis ir jungtis biodujų mėginių paėmimo taškams įrengti (yra du mėginių paėmimo taškai - prieš ir po sieros pašalinimo). | Nurodyti |
| 8 | Analizatoriaus komplekte turi būti dujų mėginių paėmimo siurblys automatiniam mėginių paėmimui. | Nurodyti |
| 9 | Įranga turi turėti integruotą dujų mėginių kondicionavimo aušintuvą (dujų atvėsinimui iki 3 oC). | Nurodyti |
| 10 | Įranga turi turėti kondensato surinkimo gaudyklę. | Nurodyti |
| 11 | Įranga turi turėti elektroninę apsauga nuo atsitiktinio vandens patekimo į analizatoriaus matavimo sistemą. | Nurodyti |
| 12 | Duomenų perdavimo sąsajos: |  |
| 12.1. | Profibus; | Nurodyti |
| 12.2. | Analoginiai išėjimo signalai 4–20 mA (matavimo rodmenų signalams 8 vnt.); | Nurodyti |
| 12.3. | Bendras klaidos signalas; | Nurodyti |
| 13 | Analizavimo įrangos apsaugos: |  |
| 13.1. | Automatinė apsauga nuo analizatoriaus vidinių CH4 dujų nuotėkio; | Nurodyti |
| 13.2. | Automatinis dujų koncentracijos perviršio detektavimas; | Nurodyti |
| 13.3. | Apsaugos klasė ne žemesnė kaip IP54; | Nurodyti |
| 13.4. | Įranga turi turėti apsaugas nuo elektros tiekimo sutrikimo (apsaugą nuo viršįtampių ar per žemos įtampos, taip pat apsauga nuo trumpo jungimo ir perkrovos); | Nurodyti |
| 14 | Kiti parametrai: |  |
| 14.1. | Korpusas bei matavimo taškų prijungimo jungtys nerūdijančio plieno; | Nurodyti |
| 14.2. | Analizatorius turi būti stacionariai montuojamas ant sienos įmonės techninių patalpų viduje; | Nurodyti |
| 14.3. | Aplinkos temperatūra ne žemesnių parametrų kaip 5 – 35 °C; | Nurodyti |
| 14.4. | Įtampa: 230 V; Galia: <= 80 W; | Nurodyti |
| 14.5. | Metano dujos (CH4) ir anglies dioksidas (CO2) turi būti matuojamos infraraudonųjų spindulių dviejų srautų metodu; | Nurodyti |
| 14.6. | Vandenilio sulfido (H2S) ir deguonies (O2) dujos turi būti matuojamos elektrocheminiais jutikliais; | Nurodyti |
| 14.7. | Analizatoriaus valdymas ir grafinis matavimo duomenų atvaizdavimas privalo būti per integruotą lietimui jautrų ekraną, kurio įstrižainės matmenys ne mažesni kaip 7 coliai; | Nurodyti |
| 14.8. | Matavimo duomenys ir istorija turi būti kaupiami ne trumpiau kaip 10 metų vidinėje atmintyje; | Nurodyti |
| 14.9. | Turi būti USB type A jungtis matavimo duomenų perkėlimui į duomenų laikmeną. | Nurodyti |

5.  PASIŪLYMO KAINA

| Eil. Nr. | Pirkimo objekto pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis | Kaina, Eur be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6(4x5) |
| 1. | Biodujų analizavimo įranga | vnt. | 1 |  |
| 2. | Montavimo darbai | kompl. | 1 |  |
| 3. | Paleidimo derinimo darbai | kompl. | 1 |  |

| Bendra kaina Eur be PVM |  |
| --- | --- |
| 21% PVM |  |
| Bendra kaina Eur su PVM |  |

Pasiūlymo kaina Eur be PVM (skaičiais ir žodžiais) –

PVM 21 proc. (skaičiais ir žodžiais) –

Bendra pasiūlymo Eur su PVM (skaičiais ir žodžiais) –

Pasiūlymas galioja iki (nurodoma data).

6. KONFIDENCIALI INFORMACIJA

☐ Pasiūlyme nėra pateikta konfidencialios informacijos

☐ Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Kokiu pagrindu atitinkamas dokumentas yra konfidencialus (pvz. įtrauktas komercinių gamybinių paslapčių sąrašą ir pan.) arba kuri dokumento informacija yra laikoma konfidencialia ( pvz. asmens duomenys) |
| --- | --- | --- |

7. KARTU SU PASIŪLYMU PATEIKIAMI DOKUMENTAI:

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pasiūlymo forma |  |
| 2. | Įgaliojimas pasirašyti pasiūlymą (jei taikoma) |  |
| 3. | Dokumentai, įrodantys siūlomų prekių atitiktį techniniams reikalavimams, arba nuoroda į šiuos dokumentus. |  |
| 4. | Dokumentai, patvirtinantys, kad siūlomos įrangos gamintojas Lietuvoje turi oficialų atstovą arba įgaliotą techninės priežiūros partnerį, galintį užtikrinti garantinį ir po garantinį aptarnavimą, atsarginių dalių tiekimą bei techninę konsultaciją. |  |

Patvirtiname, kad atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtinu, kad:

1.	sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2.	atidžiai perskaitėme visas Pirkimo sąlygas ir Techninės specifikacijos reikalavimus, mūsų pateikiamas Pasiūlymas juos visiškai atitinka.

3.	pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto Pirkimo dokumentuose.

4.	neturime VPĮ 46 str. 21 dalyje nurodyto pašalinimo pagrindo (taikoma juridiniams asmenims) – uždraudimas dalyvauti viešuosiuose pirkimuose dėl baudžiamojo poveikio priemonių įvykdymo. Įsipareigojame nedelsiant informuoti perkantįjį subjektą, jeigu ateityje atsiras aplinkybių, dėl kurių gali būti taikomas šis pašalinimo pagrindas;

5.	mano atstovaujama bendrovė, subtiekėjai, ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiuosi ir/ar remsiuosi, šiuo metu ar ateityje pasitelkti subtiekėjai, siūlomos prekės (įskaitant jų sudedamąsias dalis ir pakuotes), šių prekių gamintojai, paslaugos ir jas teikiantys subjektai, bei mano bendrovės ir visų nurodytų subjektų kontroliuojantys asmenys nekelia ir nekels grėsmės nacionaliniam saugumui, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo 58 straipsnio 41 dalies 1, 2 ir 3 punktuose;

_______________________________________________________________________________

Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigos)	                 (parašas)      	           (vardas, pavardė)

***Pildydamas šią formą tiekėjas turi pateikti visą aukščiau prašomą informaciją. Tiekėjui išbraukus formoje esančias nuostatas, jo pasiūlymas bus atmestas, išskyrus I. ir II. punktus. I. ir II. punktų tiekėjas gali nepildyti arba juos išbraukti.  Jei tiekėjas I. ir (ar) II. punktų neužpildo arba juos išbraukia, laikoma kad jis sutarčiai vykdyti subrangovų nepasitelks / pasiūlyme konfidencialios informacijos nėra.

Dokumentai su konfidencialia informacija pateikti (“prisegti”) atskirai, su žyma dokumento pavadinime „konfidencialu“.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba kad visas pasiūlymas yra konfidencialus (PĮ 32 str. 2 d.)