TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Operacinė įranga

- Prekė turi būti nauja, nenaudota bei paženklinta identifikaciniu numeriu. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus.

- Tiekėjas turi įvertinti visas medicinos įrangos dalių pristatymo į nurodytą vietą, įrengimo darbų ir kitas išlaidas. Neįkainavus kurių nors darbų arba nenumačius išlaidų technologiškai būtiniems procesams atlikti, laikoma, kad šiuos darbus tiekėjas atlieka savo sąskaita.

- Kartu su medicinos įranga (toliau - įranga, prekė) turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo ir lietuvių kalba.

- Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

  - prekės galiojančio CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių skaitmeninė kopija originalo kalba kartu su vertimu į lietuvių kalbą.

Pastaba: „Letter of conformity“, „Letter of confirmation“, „EU declaration“, „Declaration of conformity“, „Certificate of compliance”, „certificate of conformity“, „attestation of compliance“, „certificate of registration“, „certificate of notification“, „documentation review“ ir panašiai pavadinti dokumentai nėra CE sertifikatai (arba lygiaverčiai dokumentai).

- Prekėms suteikiama ne mažesnė nei reikalaujama garantija:

  - Garantijos laikotarpiu tiekėjas teisės aktų nustatyta tvarka nemokamai atlieka prekės techninę priežiūrą (įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir (ar) medžiagas), garantijos sąlygas atitinkančių gedimų (jei jie nutiko naudojant įrangą pagal paskirtį, laikantis pateiktų instrukcijų bei nurodytų eksploatavimo sąlygų) šalinimą ir techninės būklės patikrinimus pagal gamintojo reikalavimus. Visą garantijos laikotarpį pirkėjui teikia išsamias konsultacijas ir paaiškinimus. Garantinio gedimo atveju, nemokamai remontuoja arba keičia sugedusias dalis (detales), medžiagas.

  - Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

- Techniniai parametrai:

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 dalis – Lubinės konsolės anesteziologui |  |  |  |  |
| 1. | Dviejų alkūnių lubinė konsolė anesteziologui | 1 kompl. | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 1.1 | Konsolės tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojama dviejų alkūnių horizontali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) |  |  |
| 1.2 | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | 1.2.1. Jungtys yra išdėstomos horizontalioje konsolėje. 1.2.2. Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju). |  |  |
| 1.3 | Konsolės „rankos“ sukimosi ašių skaičius | ≥ 3 |  |  |
| 1.4 | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | ≥ 340° |  |  |
| 1.5 | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | 1.5.1. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; 1.5.2. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; 1.5.3. Konsolės paviršius padengtas antimikrobine danga; 1.5.4. Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |  |
| 1.6 | Įrengti judesio eigos ribotuvai | Būtina |  |  |
| 1.7 | Konsolių judesių blokavimas | Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims |  |  |
| 1.8 | Stabdžių valdymo rankena | Montuojama ant konsolės horizontalios kolonos |  |  |
| 1.9 | Atskiras mygtukas valdantis visus vienos konsolės alkūnių stabdžius vienu metu | Būtina |  |  |
| 1.10 | Maksimalus leistinas konsolės kolonos apkrovimas | Ne mažiau kaip 120 kg |  |  |
| 1.11.1 | Siūlomos konsolės atitikimas medicinos prietaisų reglamentams (MDR) ir standartams | Būtina |  |  |
| 1.11.2 | Pagal reglamentą EU 2017/745 siūloma konsolė yra II klasės prietaisas | Būtina |  |  |
| 1.11.3 | DIN EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 standartai | Būtina |  |  |
| 1.11.4 | DIN EN ISO 11197 standartas | Būtina |  |  |
| 1.11.5 | Standarto 11197-2019 atitikimas | Būtina |  |  |
| 1.11.6 | Degumo standartas UL 94-V1 arba geresnis | Pateikiamas atitiktį patvirtinantis dokumentas |  |  |
| 1.12 | Konsolės matmenys ir komplektacija |  |  |  |
| 1.12.1 | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 500 mm |  |  |
| 1.12.2 | Antros alkūnės ilgis | ≥ 500 mm |  |  |
| 1.12.3 | Horizontalios konsolės ilgis | > 780 mm |  |  |
| 1.12.4 | Reikalavimai konsolės komplektacijai: | 1) Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220V, 16A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais – 10 vnt. su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio.; 2) Elektrinių potencialų išlyginimo jungtis – 3 vnt.; 3) Medicininio suspausto oro ≥ 4 bar jungtis – 2 vnt.; 4) Deguonies jungtis – 2 vnt.; 5) Vakuumo tiekimo jungtis – 2 vnt.; 6) Tinklo jungtys (RJ45) – 4 vnt.; 7) Anestezinių dujų šalinimo jungtis (AGSS) – 1 vnt. |  |  |
| 1.13 | Pneumatinės jungtys | Turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN |  |  |
| 1.14 | Su pasiūlymu pateikiamas lubinės konsolės sistemos brėžinys (iš šono ir iš viršaus) su esminiais išmatavimais | Būtina |  |  |
| 1.15 | Į pasiūlymo kainą įtrauktas montavimo vietos paruošimas ir konsolės montavimo darbų atlikimas. |  |  |  |
| 1.16 | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 1.17 | Į pasiūlymo kainą įtraukti instaliacijos vietos paruošimas ir konsolės instaliacijos darbai | Būtina |  |  |
| 1.18 | Garantijos laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 dalis – Lubinės konsolės chirurgui |  |  |  |  |
| 2. | Dviejų alkūnių lubinė konsolė chirurgui | 1 kompl. | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 2.1. | Konsolės tvirtinimas ir konstrukcijos tipas | Prie lubų montuojama dviejų alkūnių vertikali konsolė (su montavimu prie perdangos atsižvelgiant į pakabinamų lubų aukštį) |  |  |
| 2.2. | Vertikali šešiakampės formos kolona su išdėstytomis prasilenkiančiomis jungtimis (tinkamam deguonies srauto matuoklis ir atsiurbėjo pozicionavimui) | 2.2.1. Šešiakampė forma leidžia vienu metu matyti ≥ 3 panelių 2.2.2. Dujų išvadus galima montuoti ≥ 5 panelių |  |  |
| 2.3. | Konsolės galinėje pusėje galima montuoti lentyną arba kitą įrangą | Būtina |  |  |
| 2.4. | Elektros, žemų srovių ir medicininių dujų jungčių išdėstymas | 2.4.1. Jungtys yra išdėstomos vertikaliose konsolių kolonose. 2.4.2. Konkrečios jungties vieta turi būti laisvai pasirenkama (suderinama su vartotoju). |  |  |
| 2.5. | Konsolės “rankos” sukimosi ašių skaičius | ≥ 3 |  |  |
| 2.6. | Alkūnių judesio eiga aplink kiekvieną vertikalią ašį | ≥ 340° |  |  |
| 2.7. | Konsolės kolonos viduje turi būti atskiri kanalai | 2.7.1. Elektros įvadams 2.7.2. Dujų įvadams |  |  |
| 2.8. | Konsolės konstrukciniai elementai, palengvinantys jos valymą | 2.8.1. Konsolės paviršiai lygūs, be aštrių kraštų ir kampų, išorinės briaunos suapvalintos; 2.8.2. Konsolėje nėra išsikišusių varžtų, kniedžių; 2.8.3. Konsolės paviršius padengtas antimikrobine danga; 2.8.4. Visi konsolės paviršiai atsparūs valymui ir dezinfekcijos priemonėms. |  |  |
| 2.9. | Įrengti judesio eigos ribotuvai | Būtina |  |  |
| 2.10. | Konsolių judesių blokavimas | Elektromagnetiniai arba pneumatiniai stabdžiai abiejų konsolių ≥ 2 ašims |  |  |
| 2.11. | Stabdžių valdymo rankena | Montuojama ant konsolės vertikalios kolonos |  |  |
| 2.12. | Atskiras mygtukas valdantis visus vienos konsolės alkūnių stabdžius vienu metu | Būtina |  |  |
| 2.13. | Maksimalus leistinas konsolės kolonos apkrovimas | Ne mažiau kaip 120 kg |  |  |
| 2.14. | Siūlomos konsolės atitikimas medicinos prietaisų reglamentams (MDR) ir standartams | Būtina |  |  |
| 2.14.1. | Pagal reglamentą EU 2017/745 siūloma konsolė yra II klasės prietaisas | Būtina |  |  |
| 2.14.2. | DIN EN 60601-1 ir DIN EN 60601-1-2 standartai | Būtina |  |  |
| 2.14.3. | DIN EN ISO 11197 standartas | Būtina |  |  |
| 2.14.4. | Standarto 11197-2019 atitikimas | Būtina |  |  |
| 2.14.5. | Degumo standartas UL 94-V1 arba geresnis | Pateikiamas atitiktį patvirtinantis dokumentas |  |  |
| 2.15. | Konsolės matmenys ir komplektacija |  |  |  |
| 2.15.1. | Pirmos alkūnės ilgis | ≥ 500 mm |  |  |
| 2.15.2. | Antros alkūnės ilgis | ≥ 500 mm |  |  |
| 2.15.3. | Konsolės vertikalios kolonos ilgis | > 1000 mm |  |  |
| 2.15.4. | Reikalavimai konsolės komplektacijai: | 1) Vienfazės elektros rozetės su įžeminimu (220V, 16A) ir įtampos indikatoriumi, bei dangteliais – 12 vnt. su spalviniu rozečių kodavimu. Įrengiamos dviejų tipų rozetės: maitinamos iš įvado ir maitinamos iš įvado ir rezervinio maitinimo šaltinio.; 2) Elektrinių potencialų išlyginimo gnybtai – 4 vnt.; 3) Vakuumo tiekimo jungtis – 2 vnt.; 4) Medicininio suspausto oro ≥ 4 bar jungtis – 2 vnt.; 5) Medicininio suspausto oro ≥ 8 bar jungtis – 1 vnt.; 6) CO2 jungtis – 1 vnt. 7) Deguonies jungtis – 2 vnt.; 8) Tinklo jungtys (RJ45) – 4 vnt.; 9) Lentyna 530 ±10mm x 480 ±80mm – 2 vnt.; 10) Lentyna su stalčiumi 530 ±10mm x 480 ±80mm – 1 vnt.; |  |  |
| 2.16. | Pneumatinės jungtys | Turi užtikrinti greitą prisijungimą ir atitikti mechaninį jungčių kodavimą EN, DIN |  |  |
| 2.17. | Su pasiūlymu pateikiamas lubinės konsolės sistemos brėžinys (iš šono ir iš viršaus) su esminiais išmatavimais | Būtina |  |  |
| 2.18. | Į pasiūlymo kainą įtrauktas montavimo vietos paruošimas ir konsolės montavimo darbų atlikimas. | Būtina |  |  |
| 2.19. | Įrangos žymėjimas CE ženklu | Būtina |  |  |
| 2.20. | Į pasiūlymo kainą įtraukti instaliacijos vietos paruošimas ir konsolės instaliacijos darbai | Būtina |  |  |
| 2.21. | Garantijos laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 dalis – Operacinis stalas |  |  |  |  |
|  |  |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 3. | Operacinis stalas | Universalus operacinis stalas, tinkamas naudoti įvairių operacijų metu, pritaikytas pagal visus reikalavimus šiose srityse: bendroji chirurgija, kraujagyslių chirurgija, urologija ir ortopedija/traumatologija. Operacinis stalas su elektriniu išilginiu paslinkimu, kad garantuotų geriausią įmanomą prieigą rentgeno C lankui. |  |  |
| 3.1. | Bendrieji reikalavimai stalui: |  |  |  |
| 3.1.1 | Stalo tipas | Mobilus operacinis stalas su integruotais keturiais pasukamai ratukais stalo pagrinde. Darbinėje padėtyje operacinis stalas fiksuojamas stabdžiu. |  |  |
| 3.1.2 | Valdymo būdas | Elektro-hidraulinis arba elektrinis |  |  |
| 3.1.3 | Stalo kolona | Teleskopinė, iš išorės padengta stumdomomis plokštėmis |  |  |
| 3.1.4 | Stalo maitinimas | 220V ± 10%, 50 Hz, Integruotas vidinis akumuliatorius pakraunamas iš elektros tinklo. |  |  |
| 3.1.5 | Didžiausia leistina apkrova | Normalioje padėtyje ≥ 450 kg |  |  |
| 3.2. | Stalviršis: |  |  |  |
| 3.2.1 | Modulinės konstrukcijos | Susideda iš ne mažiau 5 sekcijų: - Galvos (išmontuojama); - Viršutinės nugaros (išmontuojama); - Apatinės nugaros; - Dubens; - Dviejų dalių kojų sekcijos su nusileidimo ir pakėlimo funkcija (išmontuojamos). |  |  |
| 3.2.2 | Stalviršis visame ilgyje pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |  |
| 3.2.3 | Išmontuojamos stalviršio sekcijos su nuėmimo – uždėjimo mechanizmais. | Būtina |  |  |
| 3.2.4 | Prie stalviršio kraštų primontuotas europinio tipo bėgelis stalo priedams tvirtinti | Būtinas abiejose stalo pusėse |  |  |
| 3.2.5 | Stalviršio matmenys | Ilgis ne mažiau 2050 mm; Plotis su šoniniais bėgeliais ne mažiau 570 mm; Plotis be šoninių bėgelių ne mažiau 520 mm. |  |  |
| 3.3. | Čiužinys: |  |  |  |
| 3.3.1 | Pralaidus rentgeno spinduliams | Būtina |  |  |
| 3.3.2 | Pagamintas iš viskoelastinės ar lybiavertės medžiagos, apsaugančios nuo pragulų | Būtina |  |  |
| 3.3.3 | Čiužinio storis | ne mažiau 70 mm |  |  |
| 3.3.4 | Čiužinio paviršius neperšlampamas, atsparus valymui ir dezinfekcijai. | Būtina |  |  |
| 3.4. | Stalviršio padėties reguliavimas: |  |  |  |
| 3.4.1 | Motorizuotas Trendelenburgo padėties nustatymas | ne mažiau 30o |  |  |
| 3.4.2 | Motorizuotas anti-Trendelenburgo padėties nustatymas | ne mažiau 30o |  |  |
| 3.4.3 | Motorizuotos lateralinės pozicijos nustatymas | ne mažiau 20o į abi puses |  |  |
| 3.4.4 | Motorizuotas stalviršio aukščio reguliavimas (be čiužinio) | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 680 iki 1050 mm |  |  |
| 3.4.5 | Motorizuotas nugarinės sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -35o iki +80o |  |  |
| 3.4.6 | Motorizuotos kojinės sekcijos dalių reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -90o iki +25o |  |  |
| 3.4.7 | Motorizuotas išilginis stalviršio poslinkis | ne mažiau 320 mm |  |  |
| 3.4.8 | Motorizuotas stalviršio „0“ padėties nustatymas | Būtina |  |  |
| 3.4.9 | Motorizuotas arba rankinis galvos sekcijos reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo -90o iki +45o |  |  |
| 3.4.10 | Motorizuotas arba rankinis kojų sekcijų išskėtimas | ne mažiau 180o |  |  |
| 3.4.11 | Stalviršio galvos ir kojų pusių sekcijas galima sukeisti vietomis, jų vietoje fiksuoti kitus specialios paskirties priedus. Normali ir reversinė stalviršio padėtis. | Būtina; Galvos pusės stalviršio sekcijos gali būti montuojamos kojų pusėje ir atvirkščiai |  |  |
| 3.4.12 | Vartotojo nustatyta stalo su stalviršiu padėtis | Būtina. Ne mažiau kaip 20 vartotojo programuojamų padėčių |  |  |
| 3.4.13 | Išmani apsaugos sistema | Būtina operacinio stalo sekcijų sumontuotų kojūgalyje atpažinimo sistema, leidžianti operacinio stalo padėties keitimo metu apsaugoti nuo stalo sekcijų susidūrimo su grindimis, stalo pagrindu ar stalo kolona |  |  |
| 3.5. | Nuotolinio valdymo pultas |  |  |  |
| 3.5.1. | Belaidis – 1 vnt. | Būtina |  |  |
| 3.5.2 | Su laidu – 1 vnt. | Būtina |  |  |
| 3.5.3 | Nuotolinio valdymo pulto ekranas ne mažiau 2 colių | Būtina. Ekrane vaizduojami ne mažiau kaip: - Operacinio stalo pozicija realiu laiku (aukštis, pokrypis, išilginis poslinkis) - Baterijos būsena - Stalo užrakinimo būsena - Apsaugos sistemos įspėjimas apie galimą stalo komponentų susidūrimą |  |  |
| 3.6. | Operacinio stalo komplektacija |  |  |  |
| 3.6.1 | L formos lankas anesteziologo zonos atskyrimui | 1 vnt. |  |  |
| 3.6.2 | Rankos atrama su rankos tvirtinimo diržu ir tvirtinimo įtaisu tvirtinama prie šoninio operacinio stalo bėgelio | 2 vnt. |  |  |
| 3.6.3 | Diržas paciento fiksavimui | 1 vnt. |  |  |
| 3.7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. įrangai. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 dalis – Operacinis šviestuvas |  |  |  |  |
| 4. | Operacinis šviestuvas |  | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 4.1. | Paskirtis | Operacinio lauko apšvietimas chirurginių intervencijų metu |  |  |
| 4.2. | Operacinio šviestuvo konstrukcija | 4.2.1.Tvirtinama prie lubų; 4.2.2. Šviestuvas susideda iš dviejų atskirų modulių (kupolų), ant viena nuo kitos nepriklausomų alkūnių; 4.2.3. Modulio (kupolo) konstrukcija šviesos elementų montavimo vietose vientisa (dėl efektyvaus ir patogaus valymo). |  |  |
| 4.3. | Operacinio šviestuvo šviesos šaltinio tipas | LED šviesos diodai |  |  |
| 4.4. | Operacinio šviestuvo modulio (kupolo) judėjimas ir geometrija | 4.4.1. Abu moduliai tvirtinami su ne mažiau kaip 2 šarnyrinėmis jungtimis; 4.4.2. Modulio tvirtinimo alkūnė sukasi apie vertikalią ašį ne mažiau kaip 330º kampu; 4.4.3. Modulio tvirtinimo alkūnė kilnojasi aukštyn-žemyn šarnyrinių jungčių pagalba ne mažesniame kaip 900 mm diapazone; 4.4.4. Kupolas sukasi apie tvirtinimo ašį ne mažiau kaip 330º kampu. |  |  |
| 4.5. | Pagrindinio modulio šviesos intensyvumas (1m atstumu) | Ne mažiau 160000 lx |  |  |
| 4.6. | Pagalbinio modulio šviesos intensyvumas (1m atstumu) | Ne mažiau 160000 lx |  |  |
| 4.7. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 60%) (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne mažiau 600 mm |  |  |
| 4.8. | Apšvietimo gylis (vienalytės šviesos stulpo aukštis L1+L2 prie 20%) (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne mažiau 1200 mm |  |  |
| 4.9. | Operacinio šviestuvo modulio skleidžiamo šviesos srauto krypties reguliavimas | 4.9.1. Reguliuojama nuimamos, sterilizuojamos rankenos pagalba; 4.9.2. Kiekvienam šviestuvo moduliui (kupolui) pridedama po 4 vnt. rankenų. |  |  |
| 4.10. | Šviesos lauko skersmuo (1m atstumu) reguliuojamas abiejuose moduliuose „kupoluose“ (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | Ne siauresniame intervale nei 150-310 mm |  |  |
| 4.11. | Šviesos lauko ir intensyvumo reguliavimas sterilios rankenos pagalba | Būtinas |  |  |
| 4.12. | Operacinio šviestuvo parametrų valdymas | 4.12.1. Šviestuvas turi būti valdomas kontaktiniu būdu - piršto prisilietimu. Valdymo pultas ant „kupolo“ šono arba šalia kupolo (ant tos pačios alkūnės); 4.12.2. Šviestuvo abu kupolai turi atskirus tarpusavyje sinchronizuotas valdymo pultus (keičiant vieno modulio (kupolo) parametrus atitinkamai keičiasi ir antro modulio (kupolo) parametrai. |  |  |
| 4.13. | Operacinio šviestuvo valdymo pulte valdomi parametrai | 4.13.1. Įjungimas/išjungimas; 4.13.2. Šviesos intensyvumas; 4.13.3. Šviesos spalvinis pasirinkimas; 4.13.4. Šviesos lauko diametras. |  |  |
| 4.14. | Operacinio šviestuvo šviesos intensyvumo reguliavimo ribos | Ne siauresniame intervale kaip 5-100 %. |  |  |
| 4.15. | Galimybė pasirinkti spalvinę temperatūrą abiems moduliams ne siauresniame intervale (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | nuo 3500 K iki 5100 K (tolygus reguliavimas arba reguliavimas pakopomis, ne mažiau 4 skirtingos nurodytame intervale) |  |  |
| 4.16. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas Ra (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 98 |  |  |
| 4.17. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas R9 (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 97 |  |  |
| 4.18. | Skleidžiamos šviesos spalvinis indeksas R13 (parametro vertinimui paklaidos nenumatomos) | ≥ 98 |  |  |
| 4.19. | Aktyvaus šešėlių valdymo funkcija | Būtina. Jei vieno šviestuvo šviesos srautas yra dalinai blokuojamas, abu šviestuvai automatiškai kompensuoja blokuojamą apšvietimo intensyvumą. |  |  |
| 4.20. | Mažo intensyvumo apšvietimo režimas (Ambient light) | Būtina |  |  |
| 4.21. | LED šviesos diodų tarnavimo laikas (lifetime) | Ne mažiau 60 000 valandų |  |  |
| 4.22. | IP apsaugos klasė | ≥ IP54 |  |  |
| 4.23. | Paviršius turi būti atsparus valymo ir dezinfekavimo priemonėms | Būtina |  |  |
| 4.24. | Operacinio šviestuvo maitinimo įtampa | 230 V ±10%, 50 Hz elektros tinklas |  |  |
| 4.25. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 dalis - Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas |  |  |  |  |
| 5.1. | Dirbtinės plaučių ventiliacijos (DPV) aparatas | 1 vnt. | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 5.2. | Paduodamos dujos | O₂ |  |  |
| 5.3. | Aparatas su integruota turbina | 5.3.1. Maksimali tėkmė ≥ 200 l/min 5.3.2. Maksimalus slėgis ≥ 80 cmH2O |  |  |
| 5.4. | DPV aparato monitorius | 5.4.1. Ne mažiau kaip 12,1 įstrižainės, spalvotas 5.4.2. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 5.4.3. Skiriamoji geba ne mažiau 1280 x 800 taškų 5.4.4. Ekranas palenkiamas 5.4.5. Ekranas su integruotais LED indikatoriais baterijos stebėjimui ir išorinio maitinimo stebėjimui |  |  |
| 5.5. | Ventiliacijos režimai: | 5.5.1. Tūriu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (V-A/C) 5.5.2. Slėgiu asistuojanti/kontroliuojama ventiliacija (P-A/C) 5.5.3. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija (CPAP) 5.5.4. Tūriu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-V) 5.5.5. Slėgiu kontroliuojama sinchronizuota pertraukiama ventiliacija (SIMV-P) 5.5.6. Dviejų slėgio lygių ventiliacija (PC-BiPAP arba BiVent APRV arba BiLevel arba DuoLevel) 5.5.7. Slėgį atpalaiduojanti ventiliacija (APRV) 5.5.9. Slėgiu reguliuojama turiu kontroliuojama ventiliacija (PRVC arba lygiavertė) 5.5.10. Neinvazinė ventiliacija (NIV) |  |  |
| 5.6. | Aukštos tėkmės deguonies terapijos režimas | ≥ 80 l/min. |  |  |
| 5.7. | Kontroliuojami ventiliacijos parametrai: |  |  |  |
| 5.7.1 | Vienkartinio įkvėpimo tūrio ribos | ≤ 20 – ≥ 2000 ml |  |  |
| 5.7.2 | Ventiliacijos dažnio nustatymo ribos | ≤ 1 – ≥ 100 k/min |  |  |
| 5.7.3 | PEEP keitimo ribos | ≤ 1 – 50 ≥ cmH₂O |  |  |
| 5.7.4 | Įkvėpimo laiko keitimo ribos | ≤ 0,1 – ≥ 10 s |  |  |
| 5.7.5 | Iškvėpimo sulaikymo lygis | ≤ 5 – ≥ 60 % |  |  |
| 5.7.6 | Įkvėpimo slėgio keitimo ribos | ≤ 1 – ≥ 80 cmH₂O |  |  |
| 7.7 | Srauto trigerio jautrumo ribos | ≤ 0,5 – ≥ 10 l/min. |  |  |
| 5.7.8 | Slėgio trigerio jautrumo ribos | ≤ (-20) – ≥ (-0,5) cmH₂O |  |  |
| 5.8. | Aliarmų sistema | Automatinio aliarmų ribų praplėtimo funkcija |  |  |
| 5.9. | Kvėpavimo būklės įvertinimo įrankių programinė įranga | 5.9.1. P0.1 Okliuzijos slėgis 5.9.2. WOB kvėpavimo darbas ir/arba ΔP (driving pressure) 5.9.3. NIF neigiama įkvėpimo 5.9.4. Kvėpavimo užlaikymas (SI) 5.9.6. Cdyn arba Cstat |  |  |
| 5.10. | Vaizduojama informacija ekrane: |  |  |  |
| 5.10.1 | Vienu metu vaizduojamų kreivių kiekis | ≥ 4 kreivės |  |  |
| 5.10.2 | Parametrų kilpinės kreivės ekrane | Slėgio-tūrio, srauto-tūrio, slėgio-srauto |  |  |
| 5.11. | Ventiliacijos duomenų išsaugojimas (trendai) | ≥ 72 val. |  |  |
| 5.12. | Vaistų purkštuvas (angl. Nebulizer) | Integruotas aparate arba komplektuojamas su siūlomu DPV aparatu |  |  |
| 5.13. | Dinaminė plaučių vizualizacija | 5.13.1. Rodomas alveolių paslankumas (compliance) 5.13.2. Rodomas rezistentiškumas kvėpavimo takuose (resistance) 5.13.3. Nustatomi paslankumo ir rezistentiškumo atskaitos taškai |  |  |
| 5.14. | Intubacinio vamzdelio pasipriešinimo kompensacijos funkcija įvedant vamzdelio diametrą | Būtina |  |  |
| 5.15. | O₂ sensorius | Būtina |  |  |
| 5.16. | Jungtys | Slaugytojo iškvietimo, VGA, USB ir Ethernet duomenų perdavimui |  |  |
| 5.17. | Vidinis akumuliatorius (-iai) | Užtikrina ≥ 180 min. ventiliaciją |  |  |
| 5.18. | Įstaiga, konkurso vertinimo stadijos metu, gali pareikalauti tiekėjo pateikti siūlomą DPV aparatą demonstracijai | Tiekėjas įsipareigoja pateikti demonstracinį DPV aparatą |  |  |
| 5.19. | DPV aparato komplektacija | 1. DPV aparatas - 1 vnt. 2. Paciento kontūro fiksavimo įtaisas - 1 vnt. 3. DPV aparato vežimėlis – 1 vnt. |  |  |
| 5.20. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |  |

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomos parametrų reikšmės | Nuoroda į dokumentus (pildo tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 dalis – Anestezijos sistemos komplektas |  |  |  |  |
| 6.1 | Anestezijos sistema su elektroniniu garintuvu, tiksline anestezija, infuzinių pompų komplektu ir paciento monitoriumi | 1 kompl. | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 6.1.1. | Sistemos valdymo ekranas | 1. Talpinio jutiklinio ekrano technologija (angl. capacitive touch screen) 2. ≥ 18 colių įstrižainės spalvotas 3. ≥ (1920 x 1080) raiškos 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 4 kreivių 5. Sukiojamas ir paverčiamas |  |  |
| 6.1.2. | ≥ 5 Individualių nustatymų profilių kūrimas anestezijos aparate pagal vartotojo poreikius | 1. Ekrano išdėstymas 2. Aliarmų limitai 3. Sistemos nustatymai |  |  |
| 6.1.3. | Anestezijos aparate vienu metu gali būti įstatyti du garintuvai | Būtina |  |  |
| 6.1.4. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su garintuvu sevofluranui | Būtina |  |  |
| 6.1.5. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su atsiurbėju | Būtina |  |  |
| 6.1.6. | Paduodamų dujų srauto diapazonas rankinės šviežių dujų tiekimo kontrolės režime (ne siauresnės už nurodytą) | 1. O₂, 0,2 - ≥ 15 l/min 2. Oras, 0 - ≥ 15 l/min 3. N₂O, 0 - ≥ 12 l/min |  |  |
| 6.1.7. | Elektroninė šviežių dujų mišinio tėkmės kontrolės sistema | Režimai: 1. Bendros tėkmės: nustatant O2 koncentraciją ir bendrą dujų tėkmę 2. Tiesioginės tėkmės: nustatant O2 ir balansinių dujų (oro) tėkmes |  |  |
| 6.1.8. | Žemos tėkmės (angl. Low Flow) optimizacija | Būtina |  |  |
| 6.1.9. | Automatinio valdymo anestezijos režimas (angl. target control anesthesia) | Nustatomos tikslinės koncentracijos: 1. Sevoflurano iškvėpime EtSev; 2. Desflurano iškvėpime EtDes; 3. FiO₂ arba etO₂; 4. Tėkmės ≤ 0,3 l/min - ≥ 6 l/min. |  |  |
| 6.1.10. | Anestezijos sistema komplektuojama su švirkštinėmis pompomis | 2 vnt. |  |  |
| 6.1.11. | Švirkštinė pompa palaiko tikslinės infuzijos režimą (TCI) | Būtina |  |  |
| 6.1.12. | Dviejų vietų švirkštinių pompų krovimo ir komunikavimo stotelė | Tvirtinimo sprendimas prie anestezijos sistemos |  |  |
| 6.1.13. | Laikino dujų tėkmės ir ventiliacijos sustabdymo funkcija | Būtina |  |  |
| 6.1.14. | Papildomas O2 tiekimo išvadas | Būtina |  |  |
| 6.1.15. | Bendras kvėpavimo sistemos tūris be CO₂ absorberio talpos tūrio | ≤ 2200 ml |  |  |
| 6.1.16. | Kvėpavimo ciklo nuotėkio kompensavimas ir automatinis standumo kompensavimas | Būtina |  |  |
| 6.1.17. | Anestezijos aparato modulinis dizainas suderinamas su šiais moduliais | 1. Dujų modulis 2. CO2 kapnografijos modulis 3. BIS modulis 4. NMT modulis |  |  |
| 6.1.18. | Anestezijos aparatas komplektuojamas su dujų moduliu | Būtina |  |  |
| 6.1.19. | Reikalavimai dujų moduliui | 1. Skaitinė O₂, CO₂, N₂O, anestetikų koncentracijos MAC indikacija 2. Automatinis anestetikų atpažinimas 3. Integruotas paramagnetinis O2 sensorius |  |  |
| 6.1.20. | Didžiausias dujų srautas | ≥ 120 l/min |  |  |
| 6.1.21. | Kvėpavimo sistemoje cirkuliuojančių dujų pašildymas arba kitas sprendimas sumažinantis kondensato sistemoje susidarymą | Būtina |  |  |
| 6.1.22. | Absorbento talpos tūris | ≥ 1500 ml |  |  |
| 6.1.23. | Galimybė pakeisti absorbentą ventiliacijos metu | Būtina |  |  |
| 6.1.24. | Greito O2 padavimo į kvėpavimo kontūrą vožtuvas | ≥ 25 l/min |  |  |
| 6.1.25. | APL vožtuvas | Būtina |  |  |
| 6.1.26. | Ventiliavimo režimai: | 1. Rankinė/spontaninė ventiliacija; 2. Kontroliuojamas tūriu (VCV); 3. Kontroliuojamas slėgiu (PCV); 4. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama tūriu (SIMV-V); 5. Sinchronizuota pertraukiama ventiliacija kontroliuojama slėgiu (SIMV-P); 6. Slėgiu kontroliuojama ventiliacija užtikrinanti tūrį PCV-VG arba PRVC; 7. Nuolatinio teigiamo slėgio ventiliacija arba slėgiu palaikanti (CPAP/PS); 8. Adaptyvus minutinės ventiliacijos režimas (AMV). |  |  |
| 6.1.27. | Vienos ir multi-pakopų plaučių atstatymo protokolas (angl. Lung recruitment maneuver) | 1. Vienos pakopos režime pasibaigus protokolui galimybė nustatyti PEEP 2. Multi režimas turi ≥ 4 pakopų nustatymo galimybę arba paremtas automatizuotu laipsnišku kvėpavimo takų didinimo procesu pagal iš anksto nustatytus protokolus |  |  |
| 6.1.28. | Vt/IBW nustatymas | 1. Idealaus kūno svorio (IBW) apskaičiavimas pagal lytį ir ūgį 2. Įputimo tūrio (Vt) ir kvėpavimo dažnio nustatymas pagal IBW |  |  |
| 6.1.29. | Ventiliatoriaus parametrų ribos: 1. Vienkartinis įpūtimo tūris tūriniame režime 2. Įkvėpimo slėgio ribos 3. Slėgio ribos 4. Kvėpavimo dažnio ribos 5. I:E santykis 6. Įkvėpimo laiko ribos 7. Įkvėpimo pauzės ribos 8. Srauto trigerio ribos | 1. ≤ 20 ~ ≥ 1500 ml 2. ≤ 5 ~ ≥ 60 cmH2O 3. ≤ 10 ~ ≥ 100 cmH2O 4. ≤ 4 ~ ≥ 80 k/min 5. ≤ 4:1 ~ ≥ 1:8 6. ≤ 0,2 ~ ≥ 5 s. 7. ≤ 5 ~ ≥ 50 8. ≤ 0,3 ~ ≥ 10 l/min |  |  |
| 6.1.30. | Monitoruojami ventiliavimo ir kvėpuojamųjų dujų parametrai | 1. Minutinis tūris 2. Kvėpavimo tūris 3. Kvėpavimo dažnis 4. Plato slėgis 5. Vidutinis kvėpavimo takų slėgis 6. PEEP 7. Anestetinių dujų kiekis įkvepiamame ir iškvepiamame dujų mišinyje su automatiniu anestetikų atpažinimu 8. Kvėpavimo takų slėgio ir srauto kreivės 9. O₂/CO₂ koncentracija įkvėpime ir iškvėpime 10. Automatiškai apskaičiuojama anestetiko minimali alveolinė koncentracijos reikšmė priklausoma nuo paciento amžiaus (MAC) |  |  |
| 6.1.31. | Integruotas elektroninio valdymo PEEP | 1. Išjungtas, 2. ≤ 0 ~ ≥ 50 cmH2O |  |  |
| 6.1.32. | Rodomos grafinės kreivės ekrane | P-T, F-T, V-T, CO2, O2 |  |  |
| 6.1.33. | Rodomos kilpinės kreivės ekrane | P-V, F-V, F-P |  |  |
| 6.1.34. | Komunikacinės jungtys | 1. RS 232C 2. USB 3. RJ-45 |  |  |
| 6.1.35. | Integruotas akumuliatorius (akumuliatoriai) | ≥ 60 min. autonominio darbo iš akumuliatoriaus (ar akumuliatorių) |  |  |
| 6.2. | Paciento gyvybinių funkcijų monitorius | 1 vnt. | Įrašyti prekės pavadinimą, modelį ir gamintoją |  |
| 6.2.1. | Paciento monitorius tvirtinamas prie anestezijos aparato | Būtina |  |  |
| 6.2.2. | Paciento monitoriaus ekranas | 1. Lietimui jautrus 2. ≥ 15 colių įstrižainės, spalvotas 3. Raiška ≥ (1366 x 768) taškų 4. Vienu metu ekrane gali būti vaizduojama ≥ 12 kreivių |  |  |
| 6.2.3. | Modulinio paciento monitoriaus aušinimas užtikrinantis begarsę ir ilgaamžę eksploataciją | Aušinimas be ventiliatoriaus |  |  |
| 6.2.4. | Monitoriaus LED (arba lygiaverčiai) indikatoriai | 1. Maitinimo indikatorius; 2. Skirtingų spalvų aliarmų indikatorius; 3. Baterijos krovimo indikatorius. |  |  |
| 6.2.5. | Paciento monitoriaus registruojami parametrai | 1. EKG 2. Kvėpavimas 3. Širdies susitraukimų dažnis (ŠSD) 4. SpO₂ 5. Temperatūra 6. Neinvazinis kraujospūdis 7. Invazinis kraujospūdis |  |  |
| 6.2.6. | Aritmijų aptikimas | ≥ 20 tipų |  |  |
| 6.2.7. | Baterija | Pakraunama ličio jonų (arba lygiavertė); Užtikrina ≥ 2 valandų autonominį darbą iš baterijos. |  |  |
| 6.2.8. | Komplektuojami paciento monitoriaus priedai: |  |  |  |
| 6.2.8.1 | 3 elektrodų EKG laidas | 1 vnt. |  |  |
| 6.2.8.2. | Daugkartinio naudojimo SpO2 matavimo daviklis, dedamas ant piršto, pateikiamas komplekte su jungiamuoju kabeliu | 1 vnt. |  |  |
| 6.2.8.3. | Trijų skirtingų dydžių neinvazinio kraujo spaudimo matavimo manžetės, skirtos daugkartiniam naudojimui, pateikiamos komplekte su jungiamąja žarnele | 1 kompl. |  |  |
| 6.2.8.4. | Stemplinis/rektalinis temperatūros matavimo daviklis | 1 vnt. |  |  |
| 6.3. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |  |

___________