Techninė specifikacija. Operacinės stalas.

| Eil. Nr | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. lankstinuke ar pan., puslapyje pabraukiant kiekvieno parametro atitikimą, nurodant parametro eilės numerį pagal specifikacijos eilutes) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Stalo konstrukcinis išpildymas: | - Stalas yra mobilus, su ratais arba operacinio stalo platforma, lengvai transportuojamas naudojant specialų vežimėlį - Operacinio stalo kolona padengta metalinėmis plokštėmis, be guminių jungiamųjų "armonikos tipo" dalių. - Darbinėje padėtyje darbinis stalas stabilizuojamas specialiomis atramomis, nuleistomis nuo stalo pagrindo, stabilizuojant stalą; 3. Stalo aukščio, kampų ir nuolydžio padėčių elektrohidraulinis reguliavimas; 4. Operacinio stalo valdymas: - Laidinis pultas kurį esant poreikiui galima atjungti ir naudoti kaip bevielį valdymo pultą; - Integruotas į stalą arba pakabinamas ant stalo valdymo pulto. - Kojinio pedalo pagalba (esant poreikiui įsigyjama papildomai) |  |
|  | Stalo išoriniai (gabaritiniai) matmenys | Ilgis ne mažesnis kaip 200 cm; Plotis (įskaitant šoninius bėgius) ne didesnis kaip 60 cm. |  |
|  | Baterijos indikatorius rodomas rankiniame pultelyje ir stalo integruotame valdymo skydelyje | Būtina |  |
|  | Reikalavimai stalviršiui: | 1. Susideda iš atskirų skirsnių: - Galva; - Viršutinė nugaros dalis; - Apatinė nugaros dalis; - Sėdmenys; - Sėdmenų dalies pratęsimas; - Viršutinė kojų dalis (šlaunys); - Apatinė (blauzdos) kojų dalis; 2. Galvos ir kojų dalys gali būti nuimtos, o jų vietoje pritvirtinti kiti specialios paskirties reikmenys; 3. Galimybė montuoti stalviršio dalis galvos pusėje ir atvirkščiai; 4. Europos tipo bėgis (-iai), pritvirtintas (-i) prie stalviršio kraštų papildomiems įtaisams montuoti; 5. Stalviršis yra pralaidus rentgeno spinduliams per visą ilgį – be skersinių ar išilginių rentgeno spinduliams nepralaidžių elementų rentgeno spinduliams atsparioje stalviršio dalyje, eksponuojamoje (veikiančioje) rentgeno spinduliais |  |
|  | Reikalavimai čiužiniui: | 1. Pralaidus rentgeno spinduliams; 2. Pritvirtintas prie stalviršio konstrukcijos; 3. Atsparus dezinfekavimo priemonėms; 4. Čiužinio storis ne mažesnis kaip 80 mm. 5. Čiužinio savybės padeda išvengti hipotermijos |  |
|  | Stalviršio padėties reguliavimas: | 1. Trendelenburgo padėtis ≥ 25°; 2. Atvirkštinė Trendelenburgo padėtis ≥ 30°; 3. Lateralinė pozicija ≥ ±20°; 4. Stalviršio (be čiužinio) aukščio reguliavimo ribos nėra siauresnės nei nuo 600 mm iki 1050 mm; 5. Nulinės padėties nustatymo funkcija; 6. Motorizuotas išilginis stalviršio poslinkis ne mažesnis kaip 300 mm |  |
|  | Reikalavimai nugaros sekcijos reguliavimui | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne mažiau kaip nuo –40° iki +70°. |  |
|  | Reikalavimai kojų sekcijai | 1. Reguliavimas motorizuotas; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresniame diapazone nei –90° iki +80°; 3. Kojų sekcijų padėtis reguliuojama atskirai kiekvienai kojai su pneumatiniu mechanizmu kojų dalyje; |  |
|  | Galvos sekcijos | 1. Reguliuojamas rankiniu būdu; 2. Nuleidimo ir (arba) pakėlimo kampas reguliuojamas ne siauresnėse ribose nei –25° iki +25° |  |
|  | Didžiausia leistina gamintojo darbinė apkrova | Ne mažiau kaip 450 kg. |  |
|  | Kartu su operaciniu stalu pridedami priedai: |  |  |
| 11.1 | Lankas anesteziologo zonai atskirti | - Pagamintas iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės medžiagos); - L formos; - Reguliuojamas aukštis ir ilgis (per stalviršį). |  |
| 11.2 | Rankos atrama – 2 vnt. | - Tvirtinama prie operacinio stalo; - Padengta minkšta danga; - Su rankos fiksavimo diržu (-ais). |  |
| 11.3 | Nugaros segmento prailginimas | - Skirta nugaros segmento prailginimui. - Pralaidi rentgeno |  |
| 11.4 | Kojų segmentas | - 2 dalių kojų segmentas - Galima abdukcija - Nelenkiamos žemyn |  |
| 11.5 | Kaištinio sujungimo atrama kūno laikikliams | - Lanksti padėties reguliacija per 3 šarnyrus - Greitas fiksavimas naudojant centrinį rankenėlės varžtą - tvirtinama prie šoninės bėgelio juostos |  |
| 11.6 | Šoninė atrama | - Tvirtinama prie operacinio stalo; - Reguliuojamo aukščio ir pločio; - Su paminkštinimu; |  |
| 11.7 | Pečių atrama | - Tvirtinama prie operacinio stalo; - Reguliuojamo aukščio ir pločio; - Su paminkštinimu; |  |
| 11.8 | Daugiafunkcė plokštė rankos operacijoms | - rentgenui permatoma (radiolucentinė) - Leidžia išlaikyti horizontalią rankos operacinio stalo padėtį net esant Trendelenburgo padėčiai - Atraminė juosta gali būti montuojama abiejose stalo galo pusėse - Matmenys (plotis × aukštis × ilgis): 380 × 25 × 845 mm - Atraminės juostos aukščio reguliavimas: 700–1160 mm |  |
| 11.9 | Nugarinė dalis pečių operacijoms | - Skirta paciento padėčiai optimizuoti atliekant pečių operacijas. - Turi būti ergonomiška, su reguliuojama atramos padėtimi. - Išimamos pečių dalys geresnei prieigai prie peties |  |
| 11.10 | Reguliuojamas galvos atramos adapteris | - Standartinių ir pasagos formos galvos atramų montavimui - Lankstus ir patogus reguliavimas per 3 šarnyrus - Greitas fiksavimas naudojant vieną centrinį rankenėlės varžtą |  |
| 11.11 | Galvos laikiklis | - Šalmo tipo galvos laikiklis skirtas fiksuoti galvai atliekant pečių operacijas |  |
| 11.12 | Traukos plokštė su priedų rinkiniu | Komplektacija: - 1 vežimėlis su krepšiu - 1 adapterių pora - Teleskopiniai strypai (1 trumpas, 1 ilgas) - 1 varžtinio įtempimo įtaisas - 1 pėdos plokštės laikiklis - 2 atraminės juostos - 2 radialinės reguliavimo spaustuvai - 1 kontratraukos stulpelis - 1 paminkštintas ritinėlis kontratraukos stulpeliui - 1 šoninės bėgelio prailginimas |  |
| 11.13 | Varžtinis įtempimo įtaisas | - Skirtas traukoms atlikti - Rankinis reguliavimas su rankena - Reguliuojamas per gniužulinį šarnyrą ir vertikalų teleskopinį strypą - Šoninis bėgelis priedų tvirtinimui |  |
| 11.14 | Strypo prailginimas | - Skirtas teleskopinio strypo trumpinimui arba ilgintuvui traukos padėtyse |  |
| 11.15 | Traukos batai, pora | - Tvirtas pėdos fiksavimas naudojant 3 sagtis odiniame manžete |  |
| 11.16 | Menisko operacijoms skirtas pozicionavimo įrenginys | - Tinkamas naudoti menisko operacijose; - Su reguliavimo galimybėmis kelio ir kojos padėčiai keisti; |  |
| 11.17 | Kelio padėties nustatymo įtaisas | - Tvirtai fiksuoja šlaunį procedūrų metu - Rankinis reguliavimas - Tinka įvairaus dydžio šlaunims |  |
| 11.18 | Geliniai kojų laikikliai | - Geliniai padukai kojoms laikyti (2vnt.) |  |
| 11.19 | Universalus operacinio stalo kilimėlis | - Matmenys: 520 mm × 10 mm × 520 mm - Gelio tipo kilimėlis |  |
| 11.20 | Priedų tvirtinimo mazgas - 3 vnt. | - Skirtas priedams tvirtinti. 2. Turi būti suderinamas su standartiniu (EU) šoniniu bėgeliu. |  |
| 11.21 | Diržas kūnui | - Skirtas paciento kūno fiksavimui operacijos metu. - Turi būti reguliuojamo ilgio - Tvirtinamas prie stalo šonų |  |
| 11.22 | Kūno diržas su „Velcro“ ar lygiaverte juosta | - Matmenys: 120 × 2 200 mm - Reguliuojamas kūno diržas su patogiu „Velcro“ užsegimu - Medžiaga: poliesterio audinys |  |