## Sheet1
Dalies numeris | Objekto numeris | Parametro numeris | Pavadinimas | 1 mato vnt. kaina Eur be PVM | Pastabos dėl techninės specifikacijos
1 | 0 | 0 | Specialios PTA vielos naudojamos procedūroms žemiau kelio, sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms
1 | 1 | 0 | Specialios PTA vielos naudojamos procedūroms žemiau kelio, sudėtingoms stenozėms, vingiuotoms kraujagyslėms
1 | 1 | 1 | Galiukas iš nitinolinio vamzdelio su mikro įpjovomis sukuriant precizišką sukimo momento perdavimą, neprarandant lankstumo; Vidutinės atramos nitinolinė šerdis; Hibridinis (polimeras su hidrofilinės dangos struktūra) padengimas - distalinis galiukas dviejų tipų (spiralinio ir polimerinio); Diametras: 0.014”; Galo forma: tiesi ir J tipo; Rentgenokontrastinis galiukas 2; 3 cm ilgio;Vielos galiuko svoris 0,8g, 2,9g; Ilgis: 182- 185 cm, 300-310 cm, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
2 | 0 | 0 | Diagnostiniai angiografiniai kateteriai (periferiniai)
2 | 1 | 1 | Vienkartiniai,sterilūs; Diametras 4F, 5F. Ilgis 65 ±2 cm,90 ±2 cm,100 ±2 cm. Suderinami su pravedėju 0.035‘‘ ir 0,038‘‘. Įvairių kreivių: ST, GEN, BARN, BERN, WEIN, H1, H3, H1H, JB1, JB2, MANI, SIM1, HN3, HN5, CK, CHGC, DUCK, VAN, TRAIN, MIK, HK1.0, SHK0.8, RC1, RC2, RDC, CHG2.5, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį. Turi atlaikyti slėgį ≥500 psi.Kateteris rentgenokontrastinis. Kateterio viršūnė su paryškintu kontrastavimu.
3 | 0 | 0 | Mikroviela galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms
3 | 1 | 0 | Mikroviela galvos smegenų arterijų embolizacijos procedūroms
3 | 1 | 1 | Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga; Vielos išorinis diametras: 0.010”, 0.014’’; vielos ilgis – 182-200 cm; 205-300cm; Specialios konstrukcijos distalinis galas sinchroniškai sukasi pasukus; Galimybė suformuoti distalinį galą; Distalinio galo konfigūracijos : Standartinė, minkšta, palaikančioji, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį.
4 | 0 | 0 | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų
4 | 1 | 0 | Sistema trombų aspiracijai iš smegenų arterijų
4 | 1 | 1 | Sistema susideda iš: stento - ištraukėjo, mikrokateterio ir balioninio nukreipiančiojo kateterio. Sistemos komponentų kokybiniam suderinamumui užtikrinti, visos sistemos dalys turi būti vieno gamintojo. Stento - ištraukėjo krepšelio distalinis ir proksimalinis galas turi rentgenokontrastinius markerius, darbinis (naudingas) krepšelio ilgis nuo 20 mm iki ≥30 mm, ne mažiau kaip trys skirtingi ilgiai, krepšelio diametras 3.0±0.1 mm, 4.0±0.1 mm, 6.0±0.1 mm, visos sistemos darbinis ilgis ne mažiau 180 cm. Mikrokateteris- pintas, vidinis diametras ne didesnis nei 0.021 colio, ilgis ne mažiau 130 cm; Balioninis nukreipiantysis kateteris, kurio vidinis diametras ≥0.075 colio, išorinis - 8-9 F, darbinis ilgis 90±5 cm. Komplekte turi būti: dilatatorius, nuplėšiama (peel-away) apsauga,Y-adaptorius, prailginimo linija , Luer srovės uždariklis. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus su atokiais (ne trumpesnius kaip 3 metai ) rezultatais apie siūlomo produkto saugumą ir efektyvumą.
5 | 0 | 0 | Stentavimo sistema sudėtingoms, vingiuotoms intrakranijinėms aneurizmoms gydyti
5 | 1 | 0 | Stentavimo sistema sudėtingoms, vingiuotoms intrakranijinėms aneurizmoms gydyti
5 | 1 | 1 | Sistema susideda iš įvairaus diametro ir ilgio stento (srovės nukreipėjas) , mikrokateterio ir įvedimo sistemos (long sheat). Sistemos komponentų kokybiniam suderinamumui užtikrinti, visos sistemos dalys turi būti vieno gamintojo. Tiekėjas privalo pateikti multicentrinius randomizuotus geros klinikinės praktikos standartus atitinkančius tyrimus su atokiais (ne trumpesnius kaip 3 metai ) rezultatais apie siūlomo produkto saugumą ir efektyvumą. Stentas - srovės nukreipėjas, skirtas intrakranijinėms aneurizmoms gydyti; Stentas nupintas iš cobalt-chromium lydinio ne mažiau 64 vijų; Stento tinklelio tankumas nuo 17 iki 20 porų/mm² Stento diametras: 2.5; 3.25; 4.0; 4.5; 5.0 mm;Stento ilgis : 12- 40 mm; Stento sistema OTW tipo, pilnai paruošta; Sistemos darbinis ilgis: stentas 2.0 mm – 150 cm, stentams nuo 3.0 iki 5.0 - 135 cm Mikrokateteris: Išorinis sluoksnis padengtas hidrofiline danga; Vidinis sluoksnis padengtas PTFE ar lygiaverte danga;Darbinis ilgis – 135cm; 150cm;Distalinė dalis lanksti, jos ilgis 6 cm, 18 cm; Įvairios distalinio galo konfigūracijos: Straight,Flex Straight,Pre-Shaped formos linkiai; Mažiausiai 1 rentgenokontrastinis žymeklis distaliniame gale; Distalinis skersmuo ne daugiau 2.7F, proksimalinis ne mažiau 2.9F;Vidinis diametras 0.027“;Suderinama su maksimaliai 0.018’’ nukreipiančiąja viela;Įvedimo sistema (long sheath): Ilgis 70 cm, 80 cm, 90 cm; Distalinis lankstus segmentas 9,5 cm; Vidinis diametras 0,088’’; Išorinis diametras 8Fr; Atraumatinis galas; Distalinis hidrofilinis padengimas 10 cm
6 | 0 | 0 | Periferinis atraminis mikrokateteris, tinkantis 0,014 colio skersmens vielai
6 | 1 | 0 | Periferinis atraminis mikrokateteris, tinkantis 0,014 colio skersmens vielai
6 | 1 | 1 | Vielos šerdis pagaminta iš nerūdijančio plieno ar lygiavertės medžiagos, išorinis sluoksnis spirale sustiprintas; tiesiu arba lenktu galiuku, padengtas ne trumpesnie nei 35 cm hidrofiline danga distalinėje dalyje, ilgis 63-67 cm, 88-92 cm, 132-137 cm, 145-155 cm; ne mažiau kaip trys rentgenmo kontrastiniai žymenys; 2,6 Fr arba 4 Fr skersmens; pritaikyta darbui su 0,014 colio diametro viela periferijai.
7 | 0 | 0 | Didelio diametro balionai
7 | 1 | 0 | Didelio diametro balionai
7 | 1 | 1 | Skirtas endoprotezo išplėtimui. Kateterio diametras ne mažiau 10F, ilgis 100±1 cm; maksimalus baliono diametras 46±1mm
8 | 0 | 0 | Periferinis vieno spindžio kateteris su vožtuvu rentgeno kontrastinės medžiagos suleidimui
8 | 1 | 0 | Periferinis vieno spindžio kateteris su vožtuvu rentgeno kontrastinės medžiagos suleidimui
8 | 1 | 1 | Vieno spindžio kateteris su vožtuvu, su skylutėmis rentgeno kontrastinės medžiagos suleidimui distaliniame kateterio gale; kateterio diametrai 4 Fr ir 5 Fr, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį; ilgiai nuo 40 cm iki 135 cm, ne mažiau kaip 4 skirtingi, infuzuojančios dalies ilgiai nuo 5cm iki 50 cm, turi tikti 0,035 arba 0,038 colio vielai.
9 | 0 | 0 | Lankstus kateteris skirtas naudojimui nervų sistemos ir periferinėse kraujagyslėse
9 | 1 | 0 | Minkštas lankstus kateteris intrakranijinei prieigai
9 | 1 | 1 | Vieno spindžio, nesmailėjantis, hibridinės - pynės ir spiralės konstrukcijos; atsparus persilenkimui; spiralės konstrukcija turi užtikrinti stabilumą 1:1 stumiant ir traukiant; distalinis segmentas formuojamas, rentgeno kontrastinis; kateterio dydis, pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį - 5F arba 6F; distaliai išorinis skersmuo 0,068- 0,083 colio; proksimaliai išorinis skersmuo 0,068- 0,083 colio; vidinis skersmuo - 0,055- 0,070 colio; distalinio galiuko forma – tiesi; distalinio darbinio galiuko ilgis – 17-19 cm; proksimalaus galo ilgis – 96 - 112 cm (priklausomai nuo kateterio ilgio); darbinis ilgis pasirinktinai pagal Ligoninės poreikį: 115±1 cm; 125±1 cm; 131±1 cm; 5F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,070” ir didesnis; 6F kateteris suderinamas su kreipiamaisiais ar kreipiamaisias mikrobalioniniais kateteriais, kuriu ID ne mažiau 0,085” ir didesnis. Be natūralaus latekso, polivinilchlorido, DEHP. Kartu su pasiūlymu pateikti ES atitikties deklaraciją.