Pirkimo dokumentų 2 priedas
TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
MINIMALŪS TECHNINIAI REIKALAVIMAI ECHOSKOPUI

1 lentelė. „Techniniai reikalavimai Echoskopas (prekėms)“ (pildo tiekėjas ir pateikia kartu su pasiūlymu)
	[bookmark: _Hlk212011172]Eil. Nr.
	Reikalaujamos techninių charakteristikų reikšmės
	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos ir jų  reikšmės 

(tiekėjas turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą)
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*

(pildo tiekėjas)
	Įrodantys dokumentai
(1. tiekėjas turi kartu su pasiūlymu pateikti dokumentus, įrodančius prekės atitikimą techniniams reikalavimams, 2. šiame stulpelyje tiekėjas turi nurodyti pridedamo dokumento pavadinimą, puslapį, punktą ir pan. (jeigu įmanoma).
Plačiau žr. šios lentelės pabaigoje pateiktas pastabas*
(pildo tiekėjas)

	
	Echoskopo gamintojas (įrašyti): ____________________________.
          Echoskopo  modelis (įrašyti): ________________________ .


	1.
	Ultragarsinės diagnostinės sistemos paskirtis. Pritaikyta akušeriniams, ginekologiniams, pilvo organų, smulkiųjų struktūrų ir krutų tyrimams
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2. 
	Skenavimo režimai:

	2.1.
	B režimas

	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.2.
	Spalvinis doplerinis kraujotakos greičio vaizdavimo režimas. Maksimalus PRF (impulso pasikartojimo dažnis) daugiau nei 10 kHz
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.3.
	Pulsinės bangos spektrinis doplerinis vaizdavimo režimas. Maksimalus PRF (impulso pasikartojimo dažnis) daugiau nei 18 kHz
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	2.4.
	Sudvejintas režimas, kai galimi du tiriamo regiono vaizdai vienu metu: vienas 2D, antras 2D su spalvine vizualizacija
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	3. 
	Pagrindinės techninės charakteristikos:

	3.1.
	Dinaminis diapazonas. Daugiau nei 380 dB
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	3.2.
	Skaitmeninių kanalų skaičius.  Daugiau nei 9 000 000
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	3.3.
	Maksimalus vaizduojamas gylis. Daugiau nei 40 cm
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	4. 
	Sistemos ergonomika:

	4.1.
	Vaizdo monitorius.  Įstrižainė ne mažiau kaip 54 cm, raiška ne mažiau kaip (1900 x 1050) pikselių.
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	4.2.
	Lietimui jautrus monitorius parametrų valdymui. Įstrižainė ne mažiau kaip 35 cm
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	4.3.
	Aktyvios jungtys vaizdinimo davikliams. Ne mažiau nei 3  
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	5. 
	Tyrimo automatizavimo funkcijos:

	5.1.
	Automatinis 2D vaizdo optimizavimas. Apimantis optimalios stiprinimo kompensavimo kreivės (TGC arba DGC arba STC) parinkimą
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	5.2.
	Automatinis spektrinio doplerio optimizavimas
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	5.3.
	Automatizuoti akušeriniai matavimai:
	

	5.3.1
	Biparietalinio matmens 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	5.3.2
	Galvos apimties
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	5.3.3
	Pilvo apimties
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	5.3.4
	Šlaunikaulio ilgio 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.
	Davikliai

	6.1.
	Konveksinis daviklis
	

	6.1.1.
	Dažnio diapazonas. Ne daugiau kaip nuo 2 iki ne mažiau kaip 5 MHz
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.1.2.
	Elementų skaičius.  Ne mažiau 180
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.1.3.
	Maksimalus vaizdavimo kampas B režime. Ne mažiau 70o
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.2. 
	Endokavitalinis daviklis
	

	6.2.1.
	Dažnio diapazonas. Ne daugiau kaip nuo 4 iki ne mažiau kaip 9 MHz
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.2.2.
	Elementų skaičius. Ne mažiau 180
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.2.3.
	Maksimalus vaizdavimo kampas B režime. Ne mažiau 150o 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.3
	Linijinis daviklis
	

	6.3.1
	Dažnio diapazonas. Ne daugiau kaip nuo 4 iki ne mažiau kaip 12 MHz
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.3.2
	Elementų skaičius.  Ne mažiau 190
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	6.3.3
	Daviklio aktyvus skenavimo ilgis. Daugiau nei 35 mm 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	7.
	Pacientų duomenų archyvas

	7.1.
	Vidinis kietasis diskas. Ne mažiau 500 GB talpos 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	7.2.
	Įrašymas į USB atmintines
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	8.
	Nespalvoto vaizdo spausdintuvas
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	9.
	Reikalavimai komunikavimui kompiuteriniais tinklais su skaitmeniniu medicininių vaizdų archyvų:

	9.1
	Vaizdų siuntimas. DICOM Send arba DICOM Storage arba lygiavertis funkcionalumas
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	9.2
	Galimybė gauti pacientų sąrašą. DICOM Modality Worklist arba lygiavertis funkcionalumas
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	9.3
	Vaizdų iškvietimas ir parsisiuntimas iš vaizdų archyvo. DICOM Query/Retrieve arba lygiavertis funkcionalumas
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	9.4
	Kartu su pasiūlymu pateikti komunikavimui kompiuteriniais tinklais skirtos  programinės įrangos komplektaciją patvirtinantį dokumentą - siūlomo modelio aparatui gamintojo parengtą „DICOM Conformance Statement“ dokumentą (lietuvių arba anglų kalba)
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	10.
	Įrangos žymėjimas CE ženklu 
	(įrašyti)
	(įrašyti)

	11.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis. Ne mažiau 24 mėnesiai
	(įrašyti)
	(įrašyti)



*Reikalavimai tiekėjui dėl techninės specifikacijos pildymo ir įrodančių dokumentų pateikimo:
1. Tiekėjas turi užpildyti visus techninės specifikacijos laukelius, kurie pažymėti „įrašyti“, nurodant siūlomos prekės gamintoją, tipą, modelį ir  konkrečias technines charakteristikas ir jų reikšmes, o kur techninių reikšmių įrašyti negalima – nurodo/aprašo reikalavimo atitikimą.
2. Tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos, t. y. tiekėjas negali keisti techninės specifikacijos teksto (papildyti, trinti ir pan.), papildyti lentelės naujais laukais ar ištrinti esamus, nebent techninėje specifikacijoje aiškiai nurodyta, kad tokie pakeitimai galimi. 
3. [bookmark: _Ref42851742]Tiekėjas, nurodydamas siūlomos prekės atitikimą, turi nurodyti konkrečias siūlomos prekės specifikacijas, pavyzdžiui: jeigu reikalaujama, kad prekės dydis būtų ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm, tiekėjas negali pildydamas specifikacijos lentelę atkartoti reikalavimą ir nurodyti „ne mažesnis kaip 800x300x50 mm ir ne didesnis kaip 1000x400x100 mm“, o turi nurodyti konkrečią reikšmę, pvz. „dydis 800x300x50 mm“; jeigu reikalaujama, kad kokia nors prekės dalis būtų plastikinė arba metalinė, tai tiekėjas pildydamas specifikacijos lentelę turi nurodyti konkrečią medžiagą, iš kurios pagaminta atitinkama prekės dalis, pvz. „metalinė“, ir pan.
4. Tiekėjas privalo kartu su pasiūlymu pateikti siūlomas prekės technines charakteristikas patvirtinančius dokumentus, t. y. prekės gamintojo techninę dokumentaciją, kuri patvirtintų tiekėjo siūlomos prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), ar kiti lygiaverčiai dokumentai, įrodantys siūlomos prekės atitikimą techniniams reikalavimams. Lygiaverčiais dokumentais nebus laikoma tiekėjo deklaracija, išskyrus atvejus, jei tiekėjas yra oficialus siūlomos Prekės gamintojo atstovas. 
5. Jei teikiami Prekės gamintojo įgalioto atstovo dokumentai, turi būti pateiktas Prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją). 
6. Pridedamuose dokumentuose tiekėjas turi nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai pažymėti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti ar kt.) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.
Dokumentai turi būti pateikti lietuvių kalba. Jeigu dokumentai  yra ne lietuvių kalba, jie turi būti pateikti su vertimu į lietuvių kalbą
Pastaba: Kilus abejonėms dėl siūlomų Prekių (jų dalių) atitikimo nurodytiems privalomiems reikalavimams, perkančioji organizacija pasilieka sau teisę prašyti tai pagrindžiančių papildomų dokumentų arba atlikti reikiamas patikras, kurių pateikimas arba atlikimas bus atliekamos tiekėjo sąskaita.
Teikiant pasiūlymą, pasiūlymą ir visus su pasiūlymu teikiamus dokumentus reikia suarchyvuoti („suzipinti“) ir šį suarchyvuotą failą dar kartą suarchyvuoti („suzipinti“), tam, kad CVP IS sistema neiškraipytų dokumentų failų pavadinimų. 

Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga. Tiekėjas privalo bet kokiomis tinkamomis priemonėmis įrodyti, kad jo siūloma prekė yra lygiavertė (ar geresnių charakteristikų) ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.



