Konkurso specialiųjų sąlygų 8 priedas /

Sutarties 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Pirkimo objektas – šlapimo indų ir basonų plovimo, dezinfekavimo mašina (8 vnt.) (toliau – prekė, mašina).

2. Bendrieji reikalavimai:

2.1. Prekes Tiekėjas turi pristatyti VšĮ K. Griniaus slaugos ir palaikomojo gydymo ligoninei, adresu Akacijų al. 2, Kulautuvos mstl., Kauno r. sav.

2.2. Prekės (įskaitant jų dalis ir priedus) turi būti naujos, nenaudotos, be paslėptų trūkumų ir defektų, atitikti techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus. Taip pat prekės turi būti pateikiamos nepažeistose pakuotėse, su visais prekių techniniais dokumentais, instrukcijomis ir (ar) dokumentais lietuvių kalba.

2.3. Pateikus nekokybiškas ir (ar) techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančias prekes, Tiekėjas savo sąskaita privalo pakeisti jas naujomis, kokybiškomis, techninės specifikacijos reikalavimus atitinkančiomis prekėmis per 5 darbo dienas nuo rašytinės pretenzijos gavimo dienos. Tiekėjas turi padengti visas išlaidas, susijusias su nekokybiškų ar techninės specifikacijos reikalavimų neatitinkančių prekių pakeitimu.

2.4. pristačius prekes, Tiekėjas turi paruošti prekę eksploatacijai ir apmokyti personalą naudotis preke. Tiekėjas, pristatęs prekes, jas surinkęs, turi sutvarkyti prekių pristatymo vietą, išvežti prekių montavimo metu susidariusias atliekas (jeigu jų susidaro) ir visų rūšių pakuotes.

3. Techniniai reikalavimai prekėms.

Būtina užpildyti 1-osios lentelės 3 ir 4 stulpelius, nurodant siūlomos prekės gamintoją, modelį (jeigu yra), modifikaciją (jeigu yra), prekės kodą (jeigu yra), konkrečius siūlomos prekės duomenis ir charakteristikas, kitą reikalaujamą informaciją.

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams pateikiami gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai (išskyrus lentelės 4 stulpelyje brūkšniu užbrauktas eilutes, nes prekės atitiktis šių eilučių reikalavimams bus tikrinama prekės perdavimo metu) (techninės specifikacijos, katalogų, bukletų kopijos, atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinė (-ės) ekrano kopija (-os) (angl. print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen-e) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo tinklalapio ir turi būti aiškiai pažymėta (-os) konkreti (-čios) vieta (-os), kurioje (-iose) yra reikalaujamą (-as) prekės charakteristiką (-as) patvirtinanti informacija. Momentinė ekrano kopija (print screen-as) turi būti aiškiai įskaitoma.) ir pan.) lietuvių arba anglų kalba. Tiekėjas techninės specifikacijos 1-osios lentelės 4 stulpelyje turi nurodyti konkrečias vietas (puslapį, pastraipą, punktą ar pan.), kuriose yra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinanti informacija, arba šias vietas aiškiai pažymėti dokumentuose.

3-iojoje lentelėje nurodyti reikalavimai prekei nėra privalomi, tačiau pasiūlius prekę, kuri atitinka 3-iojoje lentelėje nurodytą (-us) reikalavimą (-us), pasiūlymo vertinimo metu bus skiriami balai (reikšmės) kaip nurodyta pirkimo dokumentuose. Jeigu bus pildoma 3-ia lentelė, būtina užpildyti šios lentelės 2-3 stulpelius ir pateikti prekės atitiktį reikalavimui įrodantį (-čius) laboratorijos išduotą (-us) dokumentą (-us) ir/arba atitinkamą gamintojo dokumentą, patvirtinimą.

Tuo atveju, jeigu gamintojo ar jo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentacijoje nėra reikalaujamas prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo* (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams (išskyrus reikalavimus, kurių atitikimas tikrinamas prekių perdavimo metu). Kaip prekių atitikties techninės specifikacijos nustatytiems reikalavimams įrodymas gali būti pateikta gamintojo arba jo oficialaus / įgalioto atstovo pasirašyta užpildyta techninė specifikacija, tačiau dokumentus, įrodančius prekės atitiktį 1-osios lentelės 17 ir 18 eilučių reikalavimams, pateikti privaloma.

*Jeigu teikiami prekės gamintojo oficialaus / įgalioto atstovo dokumentai ir prekės oficialaus/įgalioto atstovo ar gamintojo internetiniame puslapyje nėra informacijos, kad jis yra oficialus / įgaliotas siūlomos prekės gamintojo atstovas, kartu turi būti pateikiamas prekės gamintojo įgaliojimas (ar kitas gamintojo dokumentas, iš kurio turinio būtų galima nustatyti, kad oficialiam / įgaliotam atstovui yra suteikta teisė atstovauti gamintoją), suteikiantis teisę oficialiam / įgaliotam atstovui atstovauti gamintojui, t. y. atlikti veiksmus dėl kurių yra teikiami jo patikslinimai, paaiškinimai ir (ar) dokumentai) pvz. gamintojo suteikta teisė aiškinti atitinkamų prekių technines ir eksploatacines savybes (techninius parametrus), tuo atveju jei jis teikia jų patikslinimą, paaiškinimą.

Pastabos:

1) Jeigu tas pats prekės modelis turi modifikacijas, kurių charakteristikos skiriasi, turi būti aiškiai detalizuota, kuris prekės modelis ir modifikacija yra siūlomas (nurodant konkretų prekės modelį, kodą, modifikaciją ar pan.).

2) Jei iš techninėje specifikacijoje pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečią kilmę ar gamybą, laikoma, kad jie yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas), ne prastesnių parametrų ir kokybės prekes.

3) Pasiūlymai, kuriuose siūlomos prekės neatitiks (bus prastesnės) techninės specifikacijos reikalavimų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiaverčių ir geresnių charakteristikų prekes.

1 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos prekės gamintojas, modelis, modifikacija (jei yra), konkrečias technines charakteristikas ir kitą atitiktį reikalavimams patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |  | Teikiamo dokumento failo pavadinimas ir puslapio numeris, kuriame yra atitinkamą techninės specifikacijos reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |
| 1. | Šlapimo indų ir basonų (toliau kartu – indai) plovimo – dezinfekavimo mašina (toliau – mašina) gamintojas, modelis, modifikacija, prekės kodas (jei yra) | Mašinos gamintojas (nurodyti): ......................... Modelis (nurodyti, jeigu yra): .......................... Modifikacija, prekės kodas (nurodyti, jeigu yra):...... |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją :....... |
| 2. | Mašina pastatoma ant grindų ir pakraunama iš priekio | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |  |
| 3. | Mašinos išoriniai matmenys: plotis ne daugiau 500 mm; gylis ne daugiau 600 mm; aukštis ne daugiau 1800 mm** **(ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T4)) | Mašinos matmenys (įrašyti konkrečias reikšmes): plotis ................ mm; gylis ................... mm; aukštis ................. mm |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją :....... |
| 4. | Mašina turi liečiamą ekraną arba mygtukus valdymui | Mašina turi (įrašyti konkrečią reikšmę (liečiamą ekraną arba mygtukus)): ............................ valdymui |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 5. | Mašina gali plauti ir dezinfekuoti indus (toliau – plovimo programa) | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 6. | Mašina1 vienu metu turi talpinti ne mažiau kaip: 6.1. tris šlapimo indus arba 6.2. vieną basoną ir vieną šlapimo indą. 1mašinoje turi būti galimybė pasirinkti vieną arba kitą variantą pagal poreikį | Mašina vienu metu talpina (įrašyti konkrečias reikšmes, vnt.): 6.1. ............ šlapimo indus 6.2. ............. basoną (-us) ir ............ šlapimo indą (-us) |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 7. | 7.1. Mašina turi turėti ne mažiau kaip 2 užprogramuotas plovimo programas – ekonominę ir standartinę. 7.2. Ekonominės plovimo programos2 trukmė su džiovinimu turi būti ne ilgesnė kaip 15 min.*** ir turi sunaudoti ne daugiau 18 litrų vandens*** ***(ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T5)); 7.3. Standartinės plovimo programos2 trukmė su džiovinimu turi būti ne ilgesnė kaip 20 min.*** ir turi sunaudoti ne daugiau 25 litrus vandens**** ****(ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T6)). 2jeigu plovimo programos trukmė su džiovinimu ir/arba sunaudojamas vandens kiekis bus nurodoma intervalu (nuo – iki), bus vertinama viršutinė (didžiausia) intervalo reikšmė | 7.1. Atitinka (įrašyti taip/ne): …… 7.2. Ekonominės plovimo programos trukmė (įrašyti konkrečią reikšmę): ...... min. ir sunaudoja (įrašyti konkrečią reikšmę): ............ litrų vandens; 7.3. Standartinės plovimo programos trukmė (įrašyti konkrečią reikšmę): ...... min. ir sunaudoja (įrašyti konkrečią reikšmę): ........... litrų vandens |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 8. | Mašinoje įmontuota rakinama spintelė priemonėms laikyti | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  |  |
| 9. | Mašinos indų laikikliai turi būti pritaikyti įvairių modelių ir gamintojų indams | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 10. | Mašinoje turi būti ne mažiau kaip 10 stacionarių ir besisukančių įpurškimo antgalių | Mašinoje yra (įrašyti konkrečias reikšmes): ............... stacionarių įpurškimo antgalių ir ........... besisukančių įpurškimo antgalių |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 11. | Uždarius mašinos duris indai turi būti ištuštinami automatiškai | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 12. | Mašina po kiekvienos plovimo programos dezinfekuoja plovimo sistemą ir kamerą garu (t. y. terminiu būdu), kurio temperatūra turi būti reguliuojama nuo 80°C ± 5 °C iki 90°C ± 5 °C | 12.1. Mašina po kiekvienos plovimo programos dezinfekuoja plovimo sistemą ir kamerą garu: atitinka (įrašyti taip/ne): ……; 12.2. Dezinfekcijai naudojamo garo temperatūra reguliuojama (įrašyti konkrečias reikšmes): nuo ......... °C iki ......... °C |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 13. | Mašinoje turi būti įmontuotas elektrinis garo generatoriaus | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 14. | Turi būti plovimo skysčio indikatorius | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 15. | Turi būti nukalkinimo skysčio indikatorius | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 16. | Indų džiovinimas vykdomas elektriniu ventiliatoriumi | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… |  | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 17. | Mašina turi atitikti LST EN 15883-1, 15883-3 arba lygiaverčio standarto reikalavimus |  | Atitinka (įrašyti taip/ne): ....... | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 18. | Mašina turi būti pažymėta CE ženklu ir turėti CE sertifikatą arba EB atitikties deklaraciją |  | Atitinka (įrašyti taip/ne): ...... | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |

4. Prekių garantinis terminas

Prekėms turi būti suteikiamas privalomas 2 metų gamintojo ir/ar tiekėjo garantinis terminas, kuris pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo dienos. Tiekėjas privalo užpildyti 2-osios lentelės 3 skiltį ir joje nurodyti prekėms suteikiamą garantiją ir pateikti prekėms suteikiamą garantiją patvirtinančius gamintojo dokumentus ir/ar tiekėjo patvirtinimą / užtikrinimą4.

Taip pat tiekėjas, siekdamas gauti papildomus kokybės balus, gali siūlyti papildomą, t. y., viršijantį prekėms reikalaujamą privalomą 2 metų garantinį terminą. Tokiu atveju būtina užpildyti 2-osios lentelės 3 skiltį ir joje nurodyti visą (sudėjus reikalaujamą 2 metų ir siūlomą papildomą) prekėms suteikiamą gamintojo ir/ar tiekėjo garantiją metais (nurodant konkrečią reikšmę) ir, jei visą ar dalį garantijos suteikia gamintojas, kartu su pasiūlymu pateikti gamintojo (-ų) suteikiamą garantinį terminą patvirtinančius dokumentus, ir, jei visą ar dalį garantijos suteikia tiekėjas, – tiekėjo patvirtinimą / užtikrinimą4 bei pateiktų dokumentų pavadinimus nurodyti 2-osios lentelės 4 skiltyje.

4tiekėjo pateiktas patvirtinimas / užtikrinimas, kad prekės bus tinkamos naudoti visą tiekėjo nurodytą garantinį laikotarpį (t. y., kad per garantinį terminą, kuris prasideda po prekių perdavimo Pirkėjui dienos (jei visą garantiją suteikia tiekėjas), arba per garantinį terminą, kuris prasideda pasibaigus gamintojo suteikiamai garantijai (jei tiekėjas suteikia dalį garantijos, pasibaigus gamintojo garantijai), išaiškėjus prekių trūkumams, prekių trūkumai  bus pašalinti arba prekės bus pakeistos tinkamos kokybės prekėmis).

2 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Prekėms gamintojo ir/ar tiekėjo suteikiama ne trumpesnė kaip 2 metų garantija (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T1)) | Prekėms suteikiamas (nurodyti konkrečią reikšmę) ........... metų garantija5 5nurodyti visą (sudėjus reikalaujamą 2 metų ir siūlomą papildomą (jei ji siūloma)) prekėms suteikiamą gamintojo ir/ar tiekėjo garantiją metais. | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |

5. Kiti (neprivalomi) reikalavimai Prekei

3-iojoje lentelėje nurodyti reikalavimai prekei nėra privalomi, bet pasiūlius prekę, kuri atitinka šį (šiuos) reikalavimą (-us), pasiūlymų vertinimo metu tiekėjui bus suteikiami papildomi balai (kaip nurodyta pirkimo dokumentuose). Kartu su pasiūlymu pateikti prekės atitiktį reikalavimui (-ams) įrodantį (-čius) laboratorijos išduotą (-us) dokumentą (-us) ir/arba atitinkamą gamintojo dokumentą, patvirtinimą.

3 lentelė

| Eil. Nr. | Reikalavimo pavadinimas | Tiekėjo siūloma reikšmė (PILDO TIEKĖJAS) | Teikiamo (-ų) dokumento (-ų) failo (-ų) pavadinimas (-ai), kuriame (kuriuose) yra reikalavimą patvirtinanti informacija (PILDO TIEKĖJAS) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Bakterijos Clostridium difficile sporų nukenksminimas (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T2)) | Atitinka (įrašyti taip/ne): ...... | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |
| 2. | Indų džiovinimas vykdomas elektriniu ventiliatoriumi su įmontuotu ne žemesnės nei H13 klasės HEPA filtru (ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus (T3)) | Atitinka (įrašyti taip/ne): …… | Įrašyti teikiamo dokumento pavadinimą ir kt. prašomą informaciją:....... |