1 PRIEDAS

MOBILIOS ODONTOLOGINĖS ĮRANGOS KOMPLEKTO

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA (3 prikimo dalys)

Specialieji reikalavimai:

1. Įranga turi atitikti bendruosius saugos ir efektyvumo reikalavimus pagal 2017 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2001/83/EB, Reglamentas (EB) Nr. 178/2002 ir Reglamentas (EB) Nr. 1223/2009 ir kuriuo panaikinamos Tarybos direktyvos 90/385/EEB ir 93/42/EEB, bei 2009 m. spalio 21 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2009/125/EB, nustatančią ekologinio projektavimo reikalavimų su energija susijusiems gaminiams nustatymo sistemą, medicinos prietaisams ir turėti CE ženklinimą. Pateikti (kartu su pasiūlymu) CE sertifikato (arba lygiaverčio dokumento) kopiją.

2. Medicinos įrangai taikoma ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija.

3. Pristatant prekę būtina pateikti:

3.1. įrangos vartotojo instrukciją (lietuvių ir anglų kalbomis);

3.2. Serviso dokumentacija (lietuvių arba anglų kalba) pagal pateiktus reikalavimus;

3.3. įrangos priežiūros ir valymo dokumentaciją (lietuvių ir anglų kalbomis).

4. Įrangos pristatymas, instaliavimas ir vartotojų apmokymas turi būti įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.

| Eil. Nr. | Parametrai | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi parametrai Tiekėjas privalo patvirtinti atitikimą reikalavimui nurodydamas: taip/ne, ir kur to reikalaujama, įrašyti tikslią siūlomos prekės reikšmę. | Tiekėjas turi pateikti prekės gamintojo techninę dokumentaciją (katalogus, brošiūras) ir/ar prekės gamintojo deklaracijas (jei gamintojo techninėje dokumentacijoje neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), kuriuose būtų nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai paženklinti ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietos, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I PIRKIMO DALIS |  |  |  |  |
| 1. MOBILI ODONTOLOGINĖ SISTEMA, 1 vnt. |  |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ................... (įrašyti) |
| 1.1. | Mobili odontologinė įranga kartu su vežimėliu įrangai transportuoti | Būtina | Mobili odontologinė įranga kartu su vežimėliu įrangai transportuoti: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.2. | Galimybė nuimti įrangą nuo vežimėlio ir nešti rankenų pagalba | Būtina | Galimybė nuimti įrangą nuo vežimėlio ir nešti rankenų pagalba: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.3. | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos – instrumentai, kompresorius, siurblys su skysčių surinkimo konteineriu, kojinis valdymo pedalas, vandens butelis. | Būtina | Lagamine integruotos visos mobiliai odontologo darbo vietai reikalingos funkcijos: 1) instrumentai: [nurodyti taip/ne]; 2) kompresorius: [nurodyti taip/ne]; 3) siurblys su skysčių surinkimo konteineriu: [nurodyti taip/ne]; 4) kojinis valdymo pedalas: [nurodyti taip/ne]; 5) vandens butelis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.4. | Lagamino svoris | Ne daugiau 12 kg | Lagamino svoris: [nurodyti konkrečiai] kg. | ................... (įrašyti) |
| 1.5. | Gydytojo instrumentai | - 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo); - Elektrinis mikrovariklis (su LED šviesa, apsisukimai iki ne mažiau kaip 40.000 aps./min.); - Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa); - Atsiurbimo žarna. | Gydytojo instrumentai: 1) 3 funkcijų pūsteris (oras, vanduo, oras + vanduo): [nurodyti taip/ne]; 2) Elektrinis mikrovariklis [nurodyti taip/ne] (su LED šviesa [nurodyti taip/ne], apsisukimai [nurodyti konkrečiai] aps./min.): 3) Ultragarsinis skaleris (su LED šviesa): [nurodyti taip/ne]; 4) Atsiurbimo žarna: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.6. | Butelis švariam vandeniui | Talpa ne mažiau kaip 0.75 l | Butelis švariam vandeniui: [nurodyti taip/ne], talpa [nurodyti konkrečiai] l. | ................... (įrašyti) |
| 1.7. | Atsiurbėjo našumas | ne mažiau kaip 300 l/min. | Atsiurbėjo našumas: [nurodyti konkrečiai] l/min. | ................... (įrašyti) |
| 1.8. | Skysčių surinkimo konteineriai, turi būti pateikiami 7 vienetai | Talpa ne mažiau kaip 1 l | Skysčių surinkimo konteineriai, 7 vnt.: [nurodyti taip/ne], talpa [nurodyti konkrečiai] l. | ................... (įrašyti) |
| 1.9. | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo | Būtina | Automatinė atsiurbimo apsauga nuo perpildymo: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.10. | Kojinis instrumentų valdymo pedalas | Būtina | Kojinis instrumentų valdymo pedalas: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.11. | Integruoto kompresoriaus garso lygis | Ne daugiau kaip 50 db | Integruoto kompresoriaus garso lygis: [nurodyti konkrečiai] db. | ................... (įrašyti) |
| 1.12. | Vežimėlio svoris | Ne daugiau kaip 8 kg | Vežimėlio svoris: [nurodyti konkrečiai] kg. | ................... (įrašyti) |
| 1.13. | Vežimėlio valdymas | Ne mažiau kaip 2 ratukais | Vežimėlio valdymas: [nurodyti konkrečiai] ratukai. | ................... (įrašyti) |
| 1.14. | Vežimėlyje yra lentynos priemonėms susidėti | Būtina | Vežimėlyje yra lentynos priemonėms susidėti: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.15. | Odontologinis mobilus šviestuvas | Būtina | Odontologinis mobilus šviestuvas: [nurodyti yra/nėra] | ................... (įrašyti) |
| 1.15.1. | Technologija | LED arba lygiavertė | Technologija: LED [nurodyti taip/ne] arba lygiavertė [nurodyti konkrečiai] | ................... (įrašyti) |
| 1.15.2. | Ne mažiau kaip 5 pritemdymo lygiai, valdomi jutikliu arba klaviatūra | Būtina | 1) [nurodyti konkrečiai] pritemdymo lygiai; 2) valdomi jutikliu arba klaviatūra: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| 1.15.3. | CRI | >95 | CRI: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| 1.15.4. | Spalvinė temperatūra | 4500 K± 100 K | Spalvinė temperatūra: [nurodyti konkrečiai] K. | ................... (įrašyti) |
| 1.15.5. | Šviesos intensyvumas | Ne mažiau 70 000 liuksų, matuojant 70 cm atstumu | Šviesos intensyvumas: [nurodyti konkrečiai] liuksų, matuojant 70 cm atstumu. | ................... (įrašyti) |
| 1.15.6. | Apsauginis lagaminas transportavimui | Būtina | Apsauginis lagaminas transportavimui: [nurodyti yra/nėra]. | ................... (įrašyti) |
| II PIRKIMO DALIS |  |  |  |  |
| 1. | MOBILI ODONTOLOGO KĖDĖ, 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ................... (įrašyti) |
| 1.1. | Sulankstoma | Būtina | Sulankstoma: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.2. | Nešiojama ir vežiojama ant ne mažiau kaip 2 ratukų | Būtina | Nešiojama ir vežiojama ant [nurodyti konkrečiai] ratukų. | ................... (įrašyti) |
| 1.3. | Svoris | Ne daugiau kaip 18 kg | Svoris: [nurodyti konkrečiai] kg. | ................... (įrašyti) |
| 1.4. | Maksimalus paciento svoris | Ne mažiau kaip 150 kg | Maksimalus paciento svoris: [nurodyti konkrečiai] kg. | ................... (įrašyti) |
| 1.5. | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas | Būtina | Dvigubos artikuliacijos galvos atlošas: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.6. | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis | Būtina | Reguliuojama kojų ir nugaros padėtis: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.7. | Padėklas instrumentams, tvirtinamas prie kėdės | Būtina | Padėklas instrumentams, tvirtinamas prie kėdės: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.8. | Komplekte yra transportavimo krepšys arba užvalkalas | Būtina | Komplekte yra transportavimo krepšys arba užvalkalas: [nurodyti konkrečiai]. | ................... (įrašyti) |
| III PIRKIMO DALIS |  |  |  |  |
| 1. | GYDYTOJO KĖDUTĖ, 1 vnt. |  | [nurodyti modelį ir gamintoją] | ................... (įrašyti) |
| 1.1. | Nešiojama, su ne mažiau 5 ratukais, krepšys komplekte | Būtina | 1) Nešiojama: [nurodyti taip/ne]; 2) su [nurodyti konkrečiai] ratukais; 3) krepšys komplekte: [nurodyti yra/nėra]. | ................... (įrašyti) |
| 1.2. | Surenkama ir išrenkama | Būtina | Surenkama ir išrenkama: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.3. | Svoris | Ne daugiau kaip 6 kg | Svoris: [nurodyti konkrečiai] kg. | ................... (įrašyti) |
| 1.4. | Reguliuojamas aukštis | Nuo ≤ 55 cm iki ≥ 65 cm | Reguliuojamas aukštis: nuo [nurodyti konkrečiai] cm iki [nurodyti konkrečiai] cm | ................... (įrašyti) |
| 1.5. | Sėdimoji dalis | 1) apvali; 2) paminkštinta. | 1) apvali: [nurodyti taip/ne]; 2) paminkštinta: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |
| 1.6. | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą | Būtina | Galimybė prikomplektuoti nugaros atlošą: [nurodyti taip/ne]. | ................... (įrašyti) |

5. Aplinkos apsaugos reikalavimai (AAK): Aplinkosauginiai kriterijai Prekėms nustatomi vadovaujantis Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011  m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Tvarkos aprašas) 4.4.4.4 papunkčiu:

„4.4.4.4. prekė yra tvirta, ilgaamžė, funkcionali, ji ar jos sudedamosios dalys tinka naudoti daug kartų ir (ar) lengvai pataisomos, ir (ar) pakeičiamos;“

Minėto Produkto, aukščiau nurodytam AAK bus tikrinama pasiūlymo pateikimo metu. Tiekėjas turi pateikti Produkto atitiktį AAK įrodančius dokumentus (gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai).

_________________________________