TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„ŠVIESINIS MIKROSKOPAS“

|  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |
|  | Paskirtis | Mikroskopas, skirtas biologiniams tyrimams. Turi būti pilnai paruoštas darbui. |
|  | Mikroskopo galva | Mikroskopo galva turi būti monokuliarinė arba binokuliarinė, okuliaro pasvirimo kampas ne prasčiau kaip tarp 30°- 45° laipsnių horizonto atžvilgiu. Mikroskopas turi būti sukamas ne prasčiau kaip 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo). |
|  | Mikroskopo didinimo diapazonas | Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 40x iki 1000x. |
|  | Mikroskopo stovas | Turi būti fiksuotas stovas, korpusas turi būti pagamintas iš metalo lydinio medžiagos. |
|  | Okuliarai | Ne mažiau kaip 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė ne mažesnė kaip 18 (FN18). |
|  | Objektyvai | Ne mažiau kaip 4 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: 4x, (N.A.) 0.10; 10x, (N.A.) 0.25; 40x, (N.A.) 0.65 turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo 100x, (N.A.) 1.25, imersinis, turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo. |
|  | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris. |
|  | Fokusavimo sistema | Turi būti objekto fokusavimo mechanizmas bendraašis su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai). |
|  | Objektinis stalelis | Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 170,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis, turi tvirtai laikyti 75x25 mm objektinį stiklelį. Stalelio eiga ne mažesnė kaip 75x40 mm. |
|  | Kondensorius | Ne prasčiau kaip Abbe optinis kondensorius; stiklas, be plastikinių dalių, su ne prasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra ne prasčiau kaip N.A. 1,25. Kondensoriaus padėtį vertikalioje padėtyje turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas. |
|  | Apšvietimas | Turi būti integruotas LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažiau kaip 3W. Šaltinio šviesos stiprumas turi būti tolygiai reaguliuojamas. Pašvietėjas turi spinduliuoti kryptinę, tolygią, matinę šviesą. |
|  | Maitinimas | Turi būti maitinimas iš maitinimo šaltinio. |
|  | Priedai | Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti techniškai suderinti su mikroskopu*. Kartu su mikroskopu turi būti pateiktas filtras, mikroskopo gaubtas nuo dulkių. *Jeigu siūlomą prekę sudaro skirtingų gamintojų įranga, turi būti mikroskopo gamintojo patvirtinimas, jog tiekėjo siūloma kita įranga veiks su šio gamintojo mikroskopu. |
|  | Garantija | Mikroskopui ir maitinimo šaltiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |

„ŠVIESINIS MIKROSKOPAS SU KAMERA“

|  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |
|  | Paskirtis | Mikroskopas skirtas biologiniams tyrimams. Turi būti pilnai paruoštas darbui. |
|  | Mikroskopo galva | Mikroskopo galva turi būti binokuliarinė. Reguliuojamas atstumas tarp akių ne mažiau kaip šiame diapazone: 50-75 mm. Mikroskopas turi būti sukamas ne prasčiau kaip 360° kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo). |
|  | Mikroskopo didinimo diapazonas | Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 40x iki 1000x. |
|  | Mikroskopo stovas | Turi būti fiksuotas stovas, korpusas turi būti pagamintas iš metalo lydinio medžiagos. |
|  | Okuliarai | Ne mažiau 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė ne prasčiau kaip 18 (FN18). |
|  | Objektyvai | Ne mažiau kaip 4 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: 4x apertūra (N.A.) 0,10; 10x, apertūra (N.A.) 0,25; 40x, apertūra (N.A.) 0,65 turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo 100x, apertūra (N.A.) 1.25 turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo |
|  | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris. |
|  | Fokusavimo sistema | Objekto fokusavimo mechanizmas su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai), tikslaus fokusavimo reguliavimo padalos vertė – ne didesnė kaip 0,002 mm, fokusavimo judėjimo diapazonas – ne mažesnis kaip 20 mm. |
|  | Objektinis stalelis | Objektinio stalelio dydis ne mažesnis kaip 130 x 140 mm; valdomas ne mažiau kaip X ir Y kryptimis; stalelio eiga ne mažesnė kaip 70x40 mm. |
|  | Kondensorius | Ne prasčiau kaip Abbe optinis kondensorius; stiklas, be plastikinių dalių, su ne prasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma. Maksimali optinė apertūra ne prasčiau kaip N.A 1,25. Kondensoriaus padėtį vertikalioje padėtyje turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas. |
|  | Apšvietimas | Turi būti integruotas LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažiau kaip 3W. Šaltinio šviesos stiprumas turi būti tolygiai reaguliuojamas. Pašvietėjas turi spinduliuoti kryptinę, tolygią, matinę šviesą. |
|  | Kamera | Turi būti integruota kamera. Mikroskopo CMOS kamera turi būti ne prasčiau kaip 3 MP. Turi būti kartu komplektuojama programinė kameros valdymo įranga vaizdams apdirbti. |
|  | Maitinimas | Turi būti maitinimas iš 230V +/- 10 proc. tinklo ir integruoto įkraunamo maitinimo šaltinio. |
|  | Priedai | Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti techniškai suderinti su mikroskopu*. Turi turėti komplekte ne prasčiau kaip maitinimo laidą, mėlyną filtrą ir jo laikiklį, mikroskopo gaubtą nuo dulkių. *Jeigu siūlomą prekę sudaro skirtingų gamintojų įranga, turi būti mikroskopo gamintojo patvirtinimas, jog tiekėjo siūloma kita įranga veiks su šio gamintojo mikroskopu. |
|  | Garantija | Mikroskopui ir maitinimo šaltiniui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |

„BIOLOGINIŲ TYRIMŲ MIKROSKOPAS <10 µM OBJEKTAMS“

|  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |
|  | Paskirtis | Mikroskopas skirtas biologiniams tyrimams. Turi būti pilnai paruoštas darbui. |
|  | Mikroskopo galva | Mikroskopo galva turi būti monokuliarinė arba binokuliarinė. |
|  | Mikroskopo didinimo diapazonas | Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 40x iki 1000x. |
|  | Mikroskopo stovas | Turi būti fiksuotas stovas, korpusas turi būti pagamintas iš metalo lydinio medžiagos. |
|  | Okuliarai | Ne prasčiau kaip WF20x, plataus lauko, su dioptrijų korekcija. Turi būti galimybė naudoti okuliarus ne prasčiau kaip: WF10X, WF15x ir WF25x. |
|  | Dioptrijos | Ne prasčiau ±5. |
|  | Objektyvai | Begalybės Plan achromatiniai arba analogiški objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: -4x/(N.A.) 0,10; -10x/(N.A.) 0,25; -40x(S)/(N.A.) 0,65, turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo; -100x(S, Oil)/ (N.A.) 1,25 imersinis, turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo. Turi būti galimybė naudoti begalybės (Plan) achromatinius objektyvus 20x ir 60x. |
|  | Objektyvų revolveris | Ne prasčiau kaip apvalus sukinėjamas 5 vietų objektyvų revolveris. |
|  | Fokusavimo sistema | Ne prasčiau kaip bendraašis bendrojo ir tiksliojo fokusavimo reguliavimas; tikslaus fokusavimo reguliavimo padalos vertė – ne didesnė kaip 0,002 mm; grubaus fokusavimo rankenėlės reguliavimo diapazonas – ne didesnis kaip 40 mm per apsisukimą; tikslaus fokusavimo rankenėlės reguliavimo diapazonas – ne didesnis kaip 0,2 mm per apsisukimą; fokusavimo judėjimo diapazonas – ne mažesnis kaip 20 mm. |
|  | Objektinis stalelis | Stalelis ne mažesnis kaip 230x150mm, valdomas XY kryptimis, stalelio eiga ne mažesnė kaip 75x50 mm. |
|  | Kondensorius | Ne prasčiau kaip Abbe optinis kondensorius su irisine diafragma; stiklas be plastikinių dalių, maksimali optinė apertūra ne prasčiau kaip N.A. 1,25, reguliuojamo aukščio. |
|  | Apšvietimas | Turi būti integruotas LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažiau kaip 3W. Šaltinio šviesos stiprumas turi būti tolygiai reaguliuojamas. Pašvietėjas turi spinduliuoti kryptinę, tolygią, matinę šviesą. |
|  | Garantija | Mikroskopui turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |
|  | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |

„BIOLOGINIŲ TYRIMŲ MIKROSKOPAS“

|  | Reikalaujami techniniai parametrai |  |
| --- | --- | --- |
|  | Siūlomos prekės pavadinimas (modelis, konkreti modifikacija), gamintojas, kilmės šalis* *Jei prekės komplektacijoje yra skirtingų gamintojų įrangos, reikalaujami duomenys privalo būti pateikti dėl kiekvienos (visos) įrangos. |  |
|  | Paskirtis | Mikroskopas skirtas biologiniams tyrimams. Turi būti pilnai paruoštas darbui. |
|  | Mikroskopo galva | Mikroskopo galva turi būti monokuliarinė arba binokuliarinė. Okuliarų pasvirimo kampas turi būti ne mažiau nei 30° laipsnių horizonto atžvilgiu. Mikroskoas turi būti sukamas ne prasčiau kaip 360o kampu bei užfiksuojamas (apsauga nuo nuėmimo). |
|  | Mikroskopo didinimo diapazonas | Mikroskopo didinimo diapazonas ne prastesnis kaip nuo 40x iki 1000x. |
|  | Mikroskopo stovas | Turi būti fiksuotas stovas, korpusas turi būti pagamintas iš metalo lydinio medžiagos. Korpusas turi būti padengtas antistatine danga. |
|  | Okuliarai | Ne mažiau kaip 10x okuliaro didinimas, plataus matymo laukas, kurio reikšmė ne prasčiau kaip 18 (FN18). |
|  | Dioptrijos | Ne prasčiau ±5. |
|  | Objektyvai | 4 skirtingi achromatiniai objektyvai, kurių parametrai ne prastesni kaip: 4x, (N.A.) 0.10; 10x, (N.A.) 0.25; 40x, (N.A.) 0.65 (turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo) 100x, (N.A.)1,25 (imersinis, turi būti apsauga nuo objektyvo ir objekto sulaužymo). |
|  | Objektyvų revolveris | Ne mažiau kaip 4 vietų objektyvų revolveris. |
| 9. | Fokusavimo sistema | Objekto fokusavimo mechanizmas su atskirais grubaus ir tikslaus fokusavimo sraigtais (sraigtai turi būti integruoti vienas į kitą, bet judantys atskirai), tikslaus fokusavimo reguliavimo padalos vertė – ne didesnė kaip 0,002 mm, fokusavimo judėjimo diapazonas – ne mažesnis kaip 20 mm. |
| 10. | Objektinis stalelis | Objektinio stalelio plotas ne mažesnis kaip 180,00 cm2, valdomas X-Y kryptimis, turi tvirtai laikyti 75x25 mm objektinį stiklelį. Stalelio eiga ne mažesnė kaip 75x40 mm. |
| 11. | Kondensorius | Ne prasčiau kaip Abbe optinis kondensorius; stiklas, be plastikinių dalių, su ne prasčiau kaip irisine reguliuojama diafragma, maksimali optinė apertūra ne prasčiau kaip N.A. 1,25. Kondensoriaus padėtį vertikalioje padėtyje turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas. Kondensoriaus padėtį objektyvo centravimo metu turi keisti stalelyje įmontuotas mechanizmas. Turi būti kondensoriaus filtro laikiklis. |
| 12. | Apšvietimas | Turi būti integruotas LED mikroskopinių objektų pašvietėjas, kurio galia ne mažiau kaip 3W. Šaltinio šviesos stiprumas turi būti tolygiai reaguliuojamas. Pašvietėjas turi spinduliuoti kryptinę, tolygią, matinę šviesą. Maitinimas iš 230 V +/- 10% tinklo ir integruoto įkraunamo pašvietėjo maitinimo šaltinio, leidžiančio dirbti ne mažiau kaip 5 valandų be išorinio maitinimo šaltinio. Įtampa mikroskopo konstrukcijos viduje ne daugiau kaip 5 V. |
| 13. | Priedai | Kartu su mikroskopu turi būti pateikiamas maitinimo šaltinio įkroviklis (maitinimo/ įkrovimo laidas (230 V)), mėlynas filtras ir jo dėklas, mikroskopo gaubtas nuo dulkių, naudojimo instrukcija lietuvių kalba. Visi su mikroskopu komplektuojami priedai turi būti techniškai suderinti su mikroskopu*. Turi būti pateikti visi adapteriai, laidai ir kitos sudedamosios dalys bei medžiagos, užtikrinant normalų mikroskopo darbą. *Jeigu siūlomą prekę sudaro skirtingų gamintojų įranga, turi būti mikroskopo gamintojo patvirtinimas, jog tiekėjo siūloma kita įranga veiks su šio gamintojo mikroskopu. |
| 14. | Garantija | Mikroskopui ir maitinimo šaltiniui, kuris turi būti pateikiamas su mikroskopu, turi būti suteikiama ne mažiau kaip 12 mėnesių gamintojo garantija nuo prekių perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos. |
| 15. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba ES atitikties deklaracijos) kopiją). |