Viešojo pirkimo supaprastinto atviro konkurso

„Vienkartiniai lankstūs video cistoskopai su panaudos būdu suteikiamu monitoriumi bei lanksčios žnyplės biopsijai“ Specialiųjų pirkimo sąlygų

1 priedas

________________________________

(Tiekėjo pavadinimas)

Viešosios įstaigos Vilniaus universiteto ligoninės

Santaros klinikų filialui

Nacionaliniam vėžio centrui

PASIŪLYMO FORMA IR TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

„VIENKARTINIAI LANKSTŪS VIDEO CISTOSKOPAI SU PANAUDOS BŪDU SUTEIKIAMU MONITORIUMI BEI LANKSČIOS ŽNYPLĖS BIOPSIJAI“

_____________

(data)

_____________

(sudarymo vieta)

| Tiekėjo pavadinimas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių pavadinimai) |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo adresas (jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių adresai) |  |
| Juridinio asmens kodas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |
| Už tiekėjo sutartinių įsipareigojimų vykdymą atsakingo asmens/kontaktinio asmens pareigos, vardas, pavardė, telefono numeris, el. paštas |  |
| Sutartį pasirašysiančio asmens pareigos, vardas, pavardė |  |
| Banko pavadinimas, banko kodas, atsiskaitomosios sąskaitos numeris |  |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą patvirtiname, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Teikdamas pasiūlymą, tiekėjas turi užpildyti žemiau pateiktas 1 ir 2 lenteles.

Mes siūlome šias prekes:

1 lentelė

| Eil. Nr. | Pirkimo objektas pavadinimas | Minimalūs būtini reikalavimai pirkimo objektui | Siūlomų prekių charakteristikos | Mat. vienetas | Pirkimo objektų kiekis | Matavimo vieneto kaina (EUR be PVM) | Matavimo vieneto kaina (EUR su PVM) | PVM dydis, % | Suma (EUR be PVM) | Suma (EUR su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 PIRKIMO DALIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Vienkartinis lankstus video cistoskopas | - Techniškai suderinamas su monitoriumi, kuris Tiekėjo bus perduodamas panaudos būdu; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Matymo kampas 120 ±20º; - Darbinis ilgis 360 mm ±20 mm; - Išorinis skersmuo 15 Fr. ± 0,3 Fr. ; - Darbinio kanalo vidinis skersmuo ≥ 6,6 Fr. - Lenkimasis a/ž: ≥ 210 / 210; - Apžvalgos gylis nemažesnis diapazonas nei 3-50 mm. - Siurbimo mygtukas. - Irigacijos vožtuvas. - Baltos spalvos balanso mygtukas. - Siurbimo kanalas. - Svoris ≤ 300 g. - Žymėjimas CE ženklu. |  | Vnt. | 30 |  |  | 5 |  |  |
| 2 PIRKIMO DALIS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Lanksčios žnyplės biopsijai | - Lanksčios. - Darbinis ilgis 550±5 mm. - Diametras 5-6 Fr. - Sterilios - Tinkančios naudoti su lanksčiais video cistoskopais. - Žymėjimas CE ženklu. |  | Vnt. | 3 |  |  | 5 |  |  |

Pastaba: Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, lentelių skilčių, kuriose prašoma nurodyti kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis ir teisinį pagrindą, dėl kurių PVM nemoka.

# BENDRIEJI REIKALAVIMAI:

# 1. Bendra pirkimo dalies kaina turi būti nurodyta dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Siekiant išvengti apskaičiavimo klaidų, vienetų kainos gali būti nurodomos iki 4 skaičių po kablelio tikslumu.

# 2. Siūlomos prekės turi atitikti medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, taip pat turi būti paženklintos CE ženklu, su etiketėmis ir naudojimo instrukcijomis lietuvių kalba.

# 3. Užpildytas dokumentas turi būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Word ar kita visuotinai prieinama pan. programa tam, kad pasiūlymo duomenis galima būtų lengviau perkelti į rengiamą pirkimo-pardavimo sutartį.

# 4. Į pasiūlymo kainą įskaičiuoti visi tiekėjo mokami mokesčiai ir visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo rengimu ir su pirkimo sutarties vykdymu, įskaitant elektroninės sąskaitos faktūros pateikimo išlaidas.

# TECHNINIAI REIKALAVIMAI MONITORIUI, PRITAIKYTAM DARBUI SU VIENKARTINIAIS LANKSČIAIS VIDEO CISTOSKOPAIS,

# ĮSIGYJAMAM PANAUDOS BŪDU (1 KOMPL.)

2 lentelė

| Pavadinimas/techninis parametras | Reikalaujami techniniai parametrai | Siūlomi techniniai parametrai |
| --- | --- | --- |
| Monitorius, pritaikytas darbui su vienkartiniais lanksčiais video cistoskopais (1 pirkimo dalis) | - Ekrano skersmuo ≥ 30 cm |  |
|  | - Lietimui jautrus ekranas. |  |
|  | - Ekrano raiška ≥ (1920 x 1080) taškų; |  |
|  | - Jungtys instrumentams; |  |
|  | - Galimybė išsaugoti arba iškelti video vaizdus su audio ir nuotraukas į: - Vidinę atmintį arba SD arba USB tipo ar lygiavertes nešiojamas laikmenas; - Ligoninės PACS serverį DICOM formatu. |  |
|  | - Video išėjimai papildomam monitoriui prijungti: - HDMI arba DVI arba DisplayPort. |  |
|  | - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; |  |
|  | - Baterijos darbo laikas ≥ 4 val. |  |
|  | - Laikiklis pastatymui ant stalo. |  |
|  | - Tvirtinamas ant vežimėlio. |  |
|  | - Komplektacija: - tinkamas akumuliatoriaus pakrovėjas – 1 vnt.; - laidas monitoriui pakrauti – 1 vnt.; - Vežimėlis su laikikliu cistoskopui. |  |
|  | - Žymėjimas CE ženklu. |  |

Vykdant sutartį pasitelksime šiuos subtiekėjus (pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us), ar subteikėją (-us)):

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto pavadinimas | Statusas (jungtinės veiklos partneris arba subtiekėjas arba trečiasis asmuo, kurio pajėgumais remiamasi) | Ūkio subjektui perduodamų įsipareigojimų apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %), apibūdinimas |
| --- | --- | --- | --- |

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius |
| --- | --- | --- |

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims):

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“) | Puslapis, kuriame yra konfidenciali informacija |
| --- | --- | --- |

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali informacija yra pasiūlymo kaina, vieneto kaina (įkainis), gamintojas, modelis, techninės charakteristikos, arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Primename, kad Perkančioji organizacija laimėjusių dalyvių pasiūlymus (visų pateiktų dokumentų visumą), sudarytas pirkimo sutartis ir jų pakeitimus privalo viešinti naudodamasi CVP IS priemonėmis.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

| (Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) |  | (parašas) |  | (vardas ir pavardė) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |