TSD-1142, VPP-4399

CO2 inkubatoriaus, hibridizatoriaus ir vandens vonelių techninė specifikacija

1 pirkimo dalis. CO2 inkubatorius, kiekis 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | CO2 inkubatorius skirtas ląstelių auginimui |  |
| 2. | Išoriniai matmenys (be jungčių) | Plotis: 600 – 770 mm; Gylis: 630 – 740 mm; Aukštis: 860 – 980 mm. |  |
| 3. | Vidiniai matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne mažesni kaip 490×400×600 mm |  |
| 4. | Inkubatoriaus svoris | Ne daugiau nei 120 kg |  |
| 5. | Inkubatoriaus durys | 1. Ne daugiau kaip 1 išorinės durys; 2. Ne daugiau kaip 1 vidinės stiklinės (arba lygiavertės) durys. |  |
| 6. | Inkubatoriaus kamera | Pagaminta iš nerūdijančio plieno (arba lygiavertės) medžiagos |  |
| 7. | Kameros talpa | ≥ 160 litrų |  |
| 8. | Kameros lentynos | Ne mažiau kaip 3 nerūdijančio plieno (arba lygiavertės) lentynos kameroje su galimybe papildyti iki ne mažiau kaip 7 lentynų. |  |
| 9. | Oro švarumo užtikrinimo sistema | Kameroje integruotas HEPA arba ULPA filtras (arba lygiavertis), arba UV lempa, kuri nukenksmina cirkuliuojantį orą ir vandenį drėkintuve, nepažeisdama auginamų ląstelių arba lygiavertė didelio efektyvumo oro švarumo užtikrinimo sistema, nanaudojanti ventiliatoriaus. |  |
| 10. | Funkcionalumas | Inkubatoriuje yra nukenksminimo funkcija, kuri užtikrina sterilumą inkubatoriaus viduje. |  |
| 11. | Temperatūros nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo aplinkos +5 °C iki + 50 °C |  |
| 12. | Temperatūros paklaida, esant nustatytai 37 °C temperatūrai | Ne daugiau kaip ± 0,1 °C |  |
| 13. | Temperatūros vienodumas, esant nustatytai 37 °C temperatūrai | Ne daugiau kaip ± 0,5 °C |  |
| 14. | CO2 koncentracijos nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 % iki 19 % |  |
| 15. | CO2 koncentracijos tikslumas | Ne daugiau kaip ± 0,15 % |  |
| 16. | CO2 kontrolė | Infraraudonųjų spindulių (IR) jutiklis |  |
| 17. | Santykinės drėgmės palaikymo ribos (natūralus garinimas su drėkinimo indu) | Ne mažiau nei 90 % ± 5%, prie 37 °C |  |
| 18. | Aliarmai | Vizualiniai ir garsiniai perspėjimai |  |
| 19. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus arba mygtukais valdomas ekranas |  |
| 20. | Duomenų nuskaitymo jungtis | Duomenų nuskaitymo viena iš jungčių: USB, RS232, RS485, RJ45, SD kortelės jungtis (arba lygiavertė) |  |
| 21. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 22. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 23. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 24. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 25. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 26. | Garantinis laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
| 27. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - Struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - Instaliavimo instrukcijos; - Funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - Aptarnavimo instrukcijos; - Gedimų nustatymo instrukcijos; - Išardymo-surinkimo instrukcijos; - Atsarginių dalių katalogas; - Periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - Derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - Programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |
| 28. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Hibridizatorius, kiekis 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Skirtas denatūracijos ir hibridizacijos FISH procedūroms ant objektinių stiklelių |  |
| 2. | Išoriniai matmenys (plotis×gylis×aukštis) | Ne didesni nei: 250×455×200 mm |  |
| 3. | Talpa | Ne mažiau kaip 12 stiklelių |  |
| 4. | Programuojamo protokolo trukmės diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 1 min iki 99 val. |  |
| 5. | Temperatūros nustatymo diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo aplinkos temperatūros +5 °C iki + 99 °C |  |
| 6. | Temperatūros tikslumas | ≤ ±1°C |  |
| 7. | Temperatūros tolygumas | ≤ ±1°C |  |
| 8. | Valdymo ekranas | Lietimui jautrus arba mygtukais valdomas ekranas |  |
| 9. | Drėgmės palaikymo sprendimas | Hibridizatorius turi sandariai užsidarantį dangtį, kad būtų palaikoma vienoda temperatūra ir drėgmė |  |
| 10. | Maitinimas | Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Svoris | Ne daugiau nei 10 kg |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 18 mėnesių |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 16. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | 1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba. |  |

3 pirkimo dalis. Maža vandens vonelė, kiekis -1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vonelės talpa | ≥ 2 L |  |
| 2. | Darbinis vonelės gylis | ≥ 15 cm |  |
| 3. | Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo aplinkos temperatūros +5 °C iki + 90 °C |  |
| 4. | Temperatūros reguliavimo žingsnis | ≤ 0,1 °C |  |
| 5. | Temperatūros stabilumas | Ne daugiau kaip ± 0,2°C |  |
| 6. | Laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 96 val. |  |
| 7. | Aliarmai | Įspėjamasis laikmačio siganalas |  |
| 8. | Ekranas duomenų atvaizdavimui | LCD arba lygiavertis |  |
| 9. | Komplektacija | 1. Laikiklis 30-31 mm skersmens mėgintuvėliams, talpinantis ne mažiau kaip 5 mėgintuvėlius – 1 vnt.; 2. Laikiklis 16-18 mm skersmens mėgintuvėliams, talpinantis ne mažiau kaip 16 mėgintuvėlių – 1 vnt; 3. Vonelės dangtis – 1 vnt. |  |
| 10. | Maitinimas | Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |

4 pirkimo dalis. Didelė vandens vonelė, kiekis -1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Vonelės talpa | ≥ 5 L |  |
| 2. | Darbinis vonelės gylis | ≥ 15 cm |  |
| 3. | Temperatūros reguliavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo aplinkos temperatūros +5 °C iki + 90 °C |  |
| 4. | Temperatūros reguliavimo žingsnis | ≤ 0,1 °C |  |
| 5. | Temperatūros stabilumas | Ne daugiau kaip ± 0,2°C |  |
| 6. | Laiko nustatymo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | Nuo 1 min iki 96 val. |  |
| 7. | Aliarmai | Įspėjamasis laikmačio siganalas |  |
| 8. | Ekranas duomenų atvaizdavimui | LCD arba lygiavertis |  |
| 9. | Komplektacija | 1. Laikiklis 30-31 mm skersmens mėgintuvėliams, talpinantis ne mažiau kaip 5 mėgintuvėlius – 1 vnt.; 2. Laikiklis 16-18 mm skersmens mėgintuvėliams, talpinantis ne mažiau kaip 16 mėgintuvėlių – 1 vnt; 3. Vonelės dangtis – 1 vnt. |  |
| 10. | Maitinimas | Iš 230V, 50 Hz elektros tinklo |  |
| 11. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 12. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 13. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 14. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba |  |