## Pirkimo specialiųjų sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Bendri reikalavimai:

1. Prekė turi būti nauja, nenaudota. Gamykliškai atnaujinti „renew“, „refurbished“, „remarked“ komponentai neleistini. Prekės kokybė turi atitikti toms prekėms taikomus kokybės reikalavimus. Prekė turi būti pripažinta Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka ir atitikti reikalavimus, patvirtintus Medicinos priemonių naudojimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2010 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. V-383 (su vėlesniais pakeitimais ir papildymais).

2.	Kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti:

2.1. dokumentus, patvirtinančius pasiūlyme nurodytos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename Pirkimo sąlygų 3 priedas „Techninė specifikacija“ lentelės punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo katalogus/ bukletus/ brošiūras, naudojimo instrukcijas, techninius aprašus ir/arba kitus siūlomų prekių gamintojo parengtus dokumentus, kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan., jei taikoma) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu — prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, kilmės šalimi, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių kodais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą reikalavimams, nurodytiems Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“ lentelėje anglų ir/ar lietuvių kalba. Siūlomų prekių gamintojo kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose, techniniuose aprašuose ir/arba kituose siūlomų prekių gamintojo parengtuose dokumentuose privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti — spalvotai paženklinti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės.

2.2. Prekė privalo būti paženklinta CE ženklu ir turėti ES atitikties deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE ženklinimą patvirtinantį dokumentą bei ES atitikties deklaraciją, kurios turinys ir pateikiama informacija turi atitikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių (toliau – Reglamentas) nustatytus reikalavimus.

Jeigu dėl aspektų, kuriems netaikomas Reglamentas, priemonėms taikomi kiti ES teisės aktai, pagal kuriuos gamintojas taip pat turi pateikti ES atitikties deklaraciją, kad įrodytas tų teisės aktų reikalavimų laikymasis, pateikiama bendra ES atitikties deklaracija dėl visų tai priemonei taikomų ES aktų. Deklaracijoje turi būti pateikiama visa informacija, būtina norint nustatyti ES teisės aktus, su kuriais ta deklaracija yra susijusi. .

3.	Prekei 1 ir 3 p.o.d. suteikiama ne mažesnė kaip 24 mėn. garantija. Prekei 2 p.o.d. suteikiama ne mažesnė kaip 12 mėn. garantija. Į garantiją turi būti įskaičiuotas nemokamai atliekamas prekės remontas, gedimų šalinimas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė patikra ir priežiūra, įskaitant techninei patikrai ir priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Tiekėjo atsakomybė už kokybės garantiją užtikrinama taip, kaip numato Civilinis kodeksas, t. y. nėra nustatyti jokie kiti Tiekėjo suteikiamos kokybės garantijos užtikrinimo ar atsakomybės už kokybės garantiją apribojimai. Jei gamintojas prekei suteikia ilgesnę nei šiame punkte nurodytą minimalią reikalaujamą garantiją, taikoma gamintojo nurodyta garantija.

1 p.o.d. Paros kraujospūdžio matavimo priemonė, 1 vnt. Pristatymo adresas: Juozapavičiaus pr. 72, Kaunas, Šančių padalinys.

1 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| - Portatyvinis, neinvazinis, ilgalaikio kraujo spaudimo matavimo priemonė | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Matavimo metodas: | Bemanžetinis, paremtas PTT (Pulse-Transit-Time) algoritmu, arba lygiavertis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Sinchroniškai registruojami parametrai: | - Sistolinis ir diastolinis kraujo spaudimas; - 3-jų kanalų EKG; - Širdies ritmas; - SpO2; - Aktyvumas; - Periferinis pulso bangos greitis (PWV). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Kanalų skaičius | ≥ 20 kanalų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - SpO2 matavimo intervalas (ribose ne siauresnėse, negu nurodyta) | 70% - 100 %, tikslumas ±3% | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Širdies ritmo matavimo intervalas (ribose ne siauresnėse, negu nurodyta) | 20 – 320 kartų per minutę, tikslumas ±3 k/min | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Priemonės ekranas | ≥ 2 colių, spalvotas, lietimui jautrus | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Ekrane rodoma informacija | - sistolinis ir diastolinis kraujo spaudimas; - širdies ritmas; - SpO2; - bendra įrašo trukmė; - praėjęs įrašo laikas; - baterijos likęs energijos kiekis; - laikas. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Energijos šaltinis | Vidinė ličio jonų daugkartinio įkrovimo baterija | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Nepertraukiamo darbo trukmė su pilnai įkrauta baterija | ≥ 24 val. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Priemonės svoris (įskaitant bateriją) | ≤ 60 g | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Duomenų perdavimas į kompiuterį | USB jungtimi arba lygiaverte | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Duomenų apdorojimas ir interpretavimas | Programinė įranga, skirta duomenų analizei ir interpretacijai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Programinės įrangos licencijų skaičius | ≥ 2 licencijos | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Komplektacija: | - Registratorius; - EKG laidų rinkinys; - Ne mažiau kaip 2 skirtingų dydžių SpO2 davikliai; - USB kabelis; - Duomenų perdavimo ir baterijos įkrovimo stotelė; - Ne mažiau kaip 1 pakuotė EKG elektrodų; - Programinė įranga | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. | įrašyti |  |  |

2 lentelė

2 p.o.d. Kraujospūdžio stebėsenos priemonės, 2 vnt., Pristatymo adresas Savanorių pr. 369, Kaunas, Kalniečių padalinys.

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| 1.Paskirtis | Ilgalaikiam ambulatoriniam arterinio kraujo spaudimo (AKS) monitoravimui | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2. Konstrukcija: |  |  |  |  |
| 2.1. Priemonės svoris | Ne daugiau 180 g (be maitinimo elementų) | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.2. AKS manžetės pajungimo jungtis | Metalinė (Bayonet tipo) greito pajungimo jungtis | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.3. Integruotas spalvotas ekranas | Įstrižainės dydis ≥ 6 cm su tyrimo nustatymo programomis (tyrimas gali būti programuojamas neprijungus prie kompiuterio). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.4. Atsparumas išoriniam poveikiui | Ne blogiau IP 22 klasė, kai priemonė yra laikiklyje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3. Matavimo metodas ir validavimas: |  |  |  |  |
| 3.1. Matavimo metodas | Oscilometrinis su paciento judesio ir kvėpavimo artefaktų atmetimu | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 3.2. Validavimas | Priemonė turi turėti pripažintos EHS (europos hipertenzijos draugijos) patvirtinimą klinikiniam darbui –su suaugusiais ir vaikais. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4. Matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas): |  |  |  |  |
| 4.1. Sistolinio kraujo spaudimo | 60÷260 mmHg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.2. Diastolinio kraujo spaudimo | 30÷200 mmHg | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 4.3. Širdies susitraukimų dažnio | 30÷180 kartų/min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 5. Laiko intervalų tarp matavimų keitimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 5÷120 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 6. Skirtingų programuojamų laikotarpių skaičius | ≥ 10 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 7. Vieno matavimo trukmė | ≤ 1 min. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 8. Matavimų skaičius | ≥ 300 matavimų, su pilnai pakrautais maitinimo elementais | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 9. Atmintis | ≥ 500 matavimų saugomų atmintyje | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 10. Garsinis signalas prieš pradedant matavimą | Būtinas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 11. Vaikų ir komfortinis matavimo režimai | Manžetės pradinė įpūtimo riba gali būti nustatoma 110 -170 mmHg diapazone | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 12. Maksimali AKS registravimo trukmė | ≥ 7 paros | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13. Manžečių dydis ir konstrukcija: |  |  |  |  |
| 13.1. Manžečių rankos dydžio diapazonas nuo 12 iki 50cm. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 13.2. Daugkartinio naudojimo manžetės apdangalas lengvai nuimamas nuo guminės pripučiamos dalies. Medžiaginis apdangalas gali būti valomas ir plaunamas įprastais detergentais ar muilu. | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 14. Priemonės ekrane stebimi parametrai | Sistolinio kraujo spaudimo, diastolinio kraujo spaudimo ir širdies susitraukimų dažnio matavimo rezultatai, programavimo parametrai, data ir laikas. Galimybė paruošti matavimui be kompiuterio. Programos meniu užrašai lietuvių kalba. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 15. Elektros maitinimo šaltinis | Ne daugiau kaip du AA tipo galvaniniai maitinimo elementai. Tinkami pakraunami elementai | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Komplektacija | 1. AKS registravimo priemonė; 2. Daugkartinio naudojimo manžetė su medžiaginiu apvalkalu 2 vnt. 24-32cm. ir 1 vnt. 32-42 cm. 3. Priedai AKS registravimo priemonės tvirtinimui prie paciento (laikiklis ant juosmens ir diržas). | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Duomenų priėmimas perdavimas į kompiuterį ir spausdintuvą: | Duomenys į kompiuterį perduodami USB arba beviele jungtimis. Turi jungtis prie įstaigoje esamos Sentinel programos. Tiesioginio ataskaitų spausdinimo standartas (be kompiuterio) PictBridge arba analogiškas | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Ataskaitų generavimas ir matavimai | Pateikiami šie matavimai: sistolinio ir diastolinio AKS matavimo vertės ir išvestiniai dydžiai, arterijų standumo indeksas, rytinio kraujospūdžio padidėjimo indeksas, dienos ir nakties vidutinio sistolinio ir diastolinio kraujospūdžio rodmenų̨ procentinis skirtumas (dipping), žmogaus aktyvumas dienos ir nakties metu. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 19. Garantija | Ne mažiau nei 12 mėn. | įrašyti |  |  |

3 p.o.d. Ilgalaikio EKG monitoravimo sistema, 2 vnt. Pristatymo adresas: Savanorių pr. 369, Kaunas, Kalniečių padalinys.

3 lentelė

| Parametrai, komplektacija | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitikimas kokybiniams ir techniniams reikalavimams. Nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius, dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Siūlomos prekės techniniai parametrai | Pasiūlymo dokumentai, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |  |
|  |  |  | dokumento pavadinimas | pasiūlymo lapo numeris |
| - Sistemos paskirtis | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Reikalavimai paros EKG registravimo priemonei: |  |  |  |  |
| - Skaitmeninių kanalų skaičius | > 3 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Kardiostimuliatoriaus atpažinimas | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Priemonės svoris, įskaitant maitinimo bateriją | < 65 g. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Priemonė turi mygtuką įvykio žymėjimui | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - EKG registratoriaus (holterio) ekranas spalvotas, OLED konstrukcijos | Būtina | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - EKG registratoriaus (holterio) ekrane rodoma informacija | EKG kreivės, tyrimo laikas, data, baterijos būklė | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Paciento kabelis | < 4 elektrodų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Duomenys perduodami į kompiuterį | USB laidu arba atminties kortele | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Atminties kortelė | > 8 GB | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| 2.10. EKG registravimo trukmė | > 13 parų | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - EKG registratoriaus maitinimo šaltiniai | Baterijos | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - EKG registratoriaus vandens atsparumo klasė | Nemažiau nei IPX5 | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Dažnių pralaidumo juosta | Ne mažesnėse ribose nei nuo 0.05 iki 240 Hz | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Reikalavimai kompiuterinei paros EKG tyrimo ( holterio ) analizei | Siūlomas įrenginys yra integruojamas į padalinyje esančią Amedtec ECGpro kardiologinę tyrimų aplinką ir licenciją | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Komplektacija: |  |  |  |  |
| 4.1. Ilgalaikio EKG registratorius (holteris) su programine įranga, diržu, paciento EKG kabeliu ir vienkartinių elektrodų komplektu | 1 kompl. | įrašyti | įrašyti | įrašyti |
| - Garantija | Ne mažiau nei 24 mėn. | įrašyti |  |  |