## 1. Auto kr. ląstos paspaudėjas
Techninė specifikacija
Nr. | Pavadinimas/reikalavimai | Pastabos/komentarai | Kiekis
1. dalis | Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas |  | 1 vnt.
1.1. | Elektromechaninis prietaisas: būtina
1.2. | Konstrukcija: lenta - pagrindas prie kurios standžiai tvirtinasi paspaudėjas
1.3. | Veikimo principas: veikiantis nuo integruotos baterijos
1.4. | Galimybė pasirinkti iš kelių gaivinimo protokolų variantų: 1) Kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai); 2) Pastovios kompresijos režimai;
1.5. | Paspaudimo gylis ≥ 50 mm
1.6. | Galimybė nustatyti paspaudimo dažnį: Ne siauresniame diapozone kaip 102 - 120 k/min arba paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai – 100 ir 120 k/min, +/- 2 k/min
1.7. | Galimybė keisti parametrus nenutraukus gaivinimo: būtina
1.8. | Baterija: 1) Pakraunama Li jonų polimerų arba lygiavertė; 2) Baterija išimama / įdedama be papildomų įrankių; 3) Pilnai pakrauta beterija veikia ne mažiau kaip 45 min; 4) Pakrovimas vyksta elektros laidu, neišimant baterijos iš prietaiso;
1.9. | Aliarmų sistema: Vizualiniai arba garsiniai
1.10. | Transportavimo krepšys: Su specialiais diržais nešimui, talpinantis visus komplektacijoje nurodytus priedus
1.11. | Apsaugos klasė: ≥ IPX3
1.12. | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims: ≥ 2 metai
1.13. | Komplektacija: 1) 1. Krūtinės ląstos paspaudėjas - 1 vnt.; 2) Baterija - 2 vnt.; 3) Pakrovėjo laidas - 1 vnt; 4) Transportavimo krepšys - 1 vnt.

## 2. Elektrokardiografas
Techninė specifikacija
Nr. | Pavadinimas/reikalavimai | Pastabos/komentarai | Kiekis
2. dalis | Elektrokardiografas |  | 2 vnt.
2.1. | EKG registravimas: ne mažiau 12 derivacijų
2.2. | Automatinis stimuliatoriaus atpažinimas: būtina
2.3. | Apsauga nuo defibriliacijos impulso: būtina
2.4. | Elektrokardiografo interpretacijos programos algoritmas: STEMI analizė pagal Glasgow arba lygiavertį algoritmą
2.5. | Elektrokardiografe integruotas spausdintuvas: būtina
2.6. | EKG interpretavimo algoritmai: turi būti vertinama pagal paciento amžių ir lytį
2.7. | Elektrokardiografe saugoma ≥ 800 elektrokardiogramų
2.8. | EKG perdavimas USB, LAN arba lygiavertėmis jungtimis
2.9. | WiFi bevielio ryšio funkcija: būtina
2.10. | Displėjus: LCD arba lygiaverčio tipo, spalvotas, įstrižainė ne mažesnė kaip 20 cm. Ekrano rezoliucija ne blogiasnė nei 1280 x 800.
2.11. | 12 derivacijų EKG kreivių peržiūra ekrane vienu metu
2.12. | A/D konvertris: ne mažiau kaip 24 bitai
2.13. | Raumenų sukeliamų artefaktų filtras: dažnis ne prastesnis kaip 20/35 Hz su galimybę filtrą įjungti ir išjungti
2.14. | Elektrokardiografo diskretizavimo dažnis kanalui ne mažesnis kaip 30000 Hz
2.15. | Elektrokardiografo elektrostimuliatoriaus atpažinimo diskretizavimo dažnis ≥ 15 kHz
2.16. | Elektrokardiografo dažnių diapazonas ne siauresnis kaip 0.05 - 300 Hz
2.17. | Širdies susitraukimų dažnio indikacija ne siauresnėse ribose kaip nuo 30 iki 300 k./min
2.18. | Naudojamas popierius 12 derivacijų EKG užrašymui, ne mažiasnio kaip 210 mm pločio. Popierius lakštais.
2.19. | Maitinimas: 230V, 50 Hz ir vidinis akumuliatorius. Veikimas iš akumuliatoriaus ≥ 3h
2.20. | Elektrokardiografo rašymo greičiai: ne prasčiau kaip 5, 12.5, 25, 50 mm/s.
2.21. | EKG perdavimo formatai: 1. Automatiškai generuojami DICOM failai arba per išorinę programinę įrangą (būtina pateikti, jeigu reikalingos licencija/os – neribotam naudojimo laikotarpiui). 2. PDF
2.22. | Komplektuojama su: 1. EKG gamintojo vežimėlis. Vežimėlis turi turėti bent du ratukus su stabdžiais, EKG kabelio laikiklis; 2. EKG kabelis 12-ai derivacijų, krūtininių ir galūninių elektrodų komplektas, suaugusiojo dydžio; 3. EKG lakštinio popieriaus pakuotės tinkančio EKG įrenginiui, 10 vnt.

## 3. Defibriliatorius
Techninė specifikacija
Nr. | Pavadinimas/reikalavimai | Pastabos/komentarai | Kiekis
3. dalis | Defibriliatorius su monitoriumi ir akumuliatoriumi |  | 2 vnt.
3.1. | Ekranas: 1. Integruotas; 2. Spalvotas; 3. Galimybė keisti ekrano apšvietimo lygį; 4. Įstrižainė ≥ 20 cm; 5. Vienu metu ekrane galima matyti ne mažiaui 3 kreivių; 6. Raiška ne prasčiau 640x480 taškų;
3.2. | Gyvybinių parametrų vaizdavimas ekrane: 1. Ne mažiau kaip 6 val. trukmės; 2. Grafiškai atvaizduojamas širdies susitraukimų dažnio (ŠSD) pokytis; 3. Netiesioginis arterinis kraujo spaudimas; 4. Kvėpavimo dažnis; 5. SpO2; 6. CO2;
3.3. | Defibriliatorius: 1. Defibriliatoriaus impulso forma: Bifazinis impulsas su voltažo ir trukmės kompensacija pagal paciento varžą; 2. Energijos nustatymo reikšmių diapazonas ne siauresnis nei 2 -360 J; 3. Darbo rėžimai nesinchronizuota defibriliacija, sinchronizuota kardioversija ir automatinis režimas; 4. Energijos keitimo žingsnis ne didesnis nei 50J intervale nuo 2J iki 200 J; 5. Greito pasirinkimo klavišais arba integruotu sukamuoju valdymo rateliu; 6. Įsikrovimo trukmė iki 360J maksimalios energijos ne daugiau 12 s; 7. Automatiniame defibriliavimo režime garsinė ir vaizdinė defibriliavimo patariamoji funkcija su EKG ritmo analizavimo sistema, automatiškai nustatanti defibriliuotiną EKG ritmą; 8. Metronomo garsinė funkcija su paspaudimų / įpūtimų dažnio ir santykio nustatymu; 9. Automatiniame defibriliavimo rėžime analizės laikas ne ilgiau kaip 12 s;
3.4. | Stimuliacija: 1. Sinchronizuotas ir nesinchronizuotas režimai; 2. Dažnio diapazonas ne siauresnis nei nuo 40 iki 150 kartų per min.; 3. Stimuliavimo srovė ne siauresniame diapazone kaip nuo 5 iki 150 mA;
3.5. | Spausdintuvas: 1. Integruotas; 2. Terminis; 3. Realaus laiko spausdinimas ne mažiau 3 greičių (12,5; 25 ir 50 mm/s); 4. Popieriaus plotis ne mažiau 58 mm; 5. Spausdinamų kreivių skaičius vienu metu ne mažiau kaip 3;
3.6. | EKG: 1. EKG monitoruojamų derivacijų skaičius ne mažiau 12 derivacijų; 2. Matavimo intervalas ne siauresnis kaip 30-300 k/min; 3. Tikslumas ne prasčiau nei 4% arba 3 k/min; 4. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas;
3.7. | SpO2: 1. SpO2 reikšmės skaitinė indikacija su pletizmografijos kreive ekrane; 2. Matavimo ribos ne siauresnės kaip nuo 70 iki 100%; 3. ŠSD dažnio matavimo ribos, naudojant SpO2, ne siauresnės nuo 30 iki 240 k/min.; 4. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas;
3.8. | Neinvazinis kraujospūdis: 1. Rankinis ir automatinis; 2. Galimybė matuoti suaugusiems, vaikams ir kūdikiams; 3. Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip 20 iki 255 mmHg.; 4. Automatiniame rėžime galimybė pasirinkti matavimo intervalus ne siauresnius kaip nuo 2 min iki 30 min.; 5. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas;
3.9. | Kapnometrija: 1. Tinkama intubuotiems ir spontaniškai kvėpuojantiems pacientams; 2. Atvaizduojami parametrai CO2 kreivė, skaitinė EtCO2 išraiška, kvėpavimo dažnis; 3. Matavimo intervalas ne siauriau kaip nuo 1 iki 99 mmHg; 4. Apnea registravimas būtinas; 5. Galimybė nustatyti reikiamas aliarmų ribas ;
3.10. | Aliarmų sistema: 1. Trijų lygių aliarmas 2. Mygtukas-ekrano piktograma aliarmo užlaikymui.
3.11. | Akumuliatoriai: 1. Monitoravimo laikas iš pilnai pakrautų akumuliatorių, esančių aparate akumuliatorių komplekto, nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo ne mažiau 6 val.; 2. Defibriliacijos iškrovų skaičius iš pilnai pakrautų akumuliatorių, ne mažiau 200 iškrovų.
3.12. | Duomenų saugojimas: 1. Ne mažiau 6 valandų nepertraukiamas EKG įrašymas į vidinę atmintį arba išorinę atminties kortelę;
3.13. | Kitos charakteristikos: 1. Atsparumas smūgiams pagal EN 1789 standartą; 2. Ne prasčiau IP44 klasė; 3. Programinė įranga gaivinimo analizei ir efektyvumui įvertinti; 4. Testavimo įranga, leidžianti vartotojui patikrinti defibriliatoriaus iškrovą ir elektrodų kabelio funkcionavimą arba tokia funksija integruota įrenginije; 5. Aparato svoris su baterijomis ≤ 8 kg.;
3.14. | Komplektacija: 1. Daugkartinio naudojimo defibriliacijos elektrodai, tinkami vaikų ir suaugusių defibriliacijai - 1 kompl.; 2. Akumuliatoriai ne mažiau 2 vnt. ; 3. Akumuliatorių įkroviklis – 1 vnt.; 4. 12 derivacijų EKG kabelis – 1 vnt.; 5. SpO2 pirštinis daugkartinis daviklis ne mažiau 1 vnt.; 6. AKS manžečių komplektas – 1 kompl. (komplekte ne mažiau kaip 3 skirtingų dydžių manžetės); 7. Elektrodai vienkartinio naudojimo, pralaidūs rentgeno spinduliams, skirti defibriliuoti, stimuliuoti ir registruoti EKG – 5 kompl.; 8. Vienkartinių defibriliavimo/stimuliacijos elektrodų prijungimo kabelis – 1 vnt.; 9. Temperatūros daviklis- 1 vnt.; 10. Ne mažiau kaip 5 vnt. vienkartinių CO2 monitoravimui intubuotiems ligoniams priedai; 11. Specialus krepšys priedams;

## 4. Funkcinė operacinė lova
Techninė specifikacija
Nr. | Pavadinimas/reikalavimai | Pastabos/komentarai | Kiekis
4. dalis | Funkcinė operacinė lova |  | 2 vnt.
4.1. | Tipas: operacinė funkcinė lova/kušetė
4.2. | Konstrukcija: sudaryta iš ne mažiau trijų (sekcijų) (galvos-nugaros, sėdmenų-šlaunų, blauzdų) funkcinių dalių
4.3. | Valdymo mechanizmas: koloninis (viena arba dvi kolonos)
4.4. | Išorinis lovos ilgis: nuo 200 cm iki 220 cm
4.5. | Išorinis lovos plotis: ne mažiau nei 59 cm
4.6. | Naudojama gulimoje ir sėdimoje padėtys: tinka tiek sėdėjimui, tiek gulėjimui
4.7. | Aukščio reguliavimas elektrinis, intervale ne mažesniame nei 60-89 cm
4.8. | Galvos-nugaros (galvugalio) reguliavimo funkcija: elektrinis galvos- nugaros (galvugalio) sekcijų kampinis reguliavimas nuo -0° iki 70°
4.9. | Blauzdų (kojūgalio) reguliavimo funkcija: elektrinis blauzdų (kojūgalio) sekcijų kampinis reguliavimas nuo 0° iki +40°
4.10. | Trendelenburgo pozicija
4.11. | Elektrinė arba mechaninė CPR funkcija
4.12. | Maitinimo šaltinis: integruota baterija užtikrinanti įrenginio veikimą elektros tiekimo sutrikimo atveju.
4.13. | Ratukai: ≥125 mm centrinio fiksavimo ratukai, visi ratukai sukasi aplink savo ašį
4.14. | Šoniniai apsaugos atitvarai: uždedami ir nuimami nenaudojant papildomų įrankių arba pakeliami nuleidžiami.
4.15. | Numatyta lovos saugi apkrovos ribinė vertė: ≥250 kg.
4.16. | Čiužinio danga: vinilinė arba lygiavertė danga
4.17. | Čiužinio paminkštinimo sluoksnio storis: ≥70 mm porolonas arba lygiavertis