Pirkimo sąlygų 2 priedas ,,Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Konstrukcinių elementų statinių ir dinaminių parametrų matavimo sistema

BENDRI REIKALAVIMAI PERKAMAI ĮRANGAI

- Perkamos prekės: Konstrukcinių elementų statinių ir dinaminių parametrų matavimo sistema (1 kompl.).

- Perkama Konstrukcinių elementų statinių ir dinaminių parametrų matavimo sistema, apimanti deformacijų, poslinkių, svyravimų pagreičių ir temperatūros matavimo optinius daviklius, poslinkių ir plyšių pločių skaitmeninius daviklius, jėgos daviklius, dinaminių parametrų (pagreičių ir poslinkių) matavimų daviklius bei su jais suderintus duomenų surinkimo ir apdorojimo modulius, programinę įrangą ir daviklių įrengimui reikalingus priedus (1 komplektas) (toliau – Įranga). Įranga skirta įvairių statybinių konstrukcijų ir elementų, veikiamų trumpalaike ir/arba ilgalaike bei statine ir/arba dinamine apkrova, poslinkių, deformacijų, įtempių, plyšių pločių, bei pagreičių trumpalaikiams ir/arba ilgalaikiams tyrimams ir šių parametrų kitimo laike stebėsenai. Įranga bus naudojama statybinių konstrukcijų ir elementų efektų, kuriuos sukelia išoriniai mechaniniai bei aplinkos kintančios drėgmės ir temperatūros poveikiai, matavimui, duomenų apdorojimui bei skaitmeniniam vizualizavimui.

- Tiekėjas turi pateikti pasiūlymą visam pirkimo objektui. Pasiūlymas į atskiras pirkimo objekto dalis neskaidomas. Įranga turi būti įsigyta kaip vientisas kompleksinis sprendimas iš vieno tiekėjo. Tik taip užtikrinamas visų komponentų tarpusavio techninis suderinamumas; integruotas programinės įrangos veikimas; vieninga garantija.

- Įrangos pristatymo vieta – Saulėtekio al. 11, Vilnius, LT-10223, Lietuva.

- Pristatymo terminai – ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo pirkimo sutarties isigaliojimo dienos.

- Tiekėjas savo lėšomis, transportu ir jėgomis turi pristatyti Įrangą ir patikrinti Įrangos funkcionalumą.

- Įranga turi būti nauja, nenaudota, kokybiška ir atitikti šioje Techninėje specifikacijoje nustatytus  reikalavimus (Reikalaujamos techninės charakteristikos).

- Įrangai (įskaitant jos sudėtines/komplektuojamas dalis/ montavimo paslaugas) turi būti suteikiama garantija ne trumpesniam kaip 24 mėnesių terminui nuo perdavimo priėmimo akto pasirašymo dienos.

- Kartu su Įranga turi būti pateikiama naudojimosi instrukcija (Lietuvių arba anglų kalba) bei kita prašoma dokumentacija.

- Su pasiūlymu pateikiami:

Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti atitiktį techninės specifikacijos reikalavimus patvirtinančius dokumentus pvz. gamintojo katalogo  (skaitmeninę kopiją, pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis arba pateikti  įrangos aprašymą (jo tikslų kodą ir (ar) modelį) su jo parametrais. Jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos Įrangos atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams tiekėjas turi pateikti siūlomos Įrangos išsamius techninių charakteristikų aprašymus. Pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti ir (ar) nurodyti rodyklėmis, ir (ar)  pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka.

Šiose specifikacijose pateiktos nuorodos į standartus/technologijas/prekės ženklus yra tik rekomendacinio pobūdžio, todėl standartai/technologijos/prekės ženklai gali būti pakeisti lygiaverčiais. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, standartai, sertifikatai dėl kurių tam tikriems subjektams ar tam tikriems produktams būtų sudarytos palankesnės sąlygos arba jie būtų atmesti, gali būti pateikiamas lygiavertis objektas nurodytajam. Pateikti minimalūs/būtini reikalavimai. Tiekėjai gali siūlyti geresnių charakteristikų pirkimo objektą.

1 lentelė. Reikalavimai įrangos techniniams parametrams

| Eil. Nr. | Reikalaujamos techninės charakteristikos | Tiekėjo siūlomos įrangos techninės charakteristikos (tiekėjas turi nurodyti tikslius dydžius, medžiagas, išmatavimus ir pan. – t. y. nepaliekant žodžių „ne mažiau“, ne daugiau“, „ne siauresnis“, „ne platesnis“ arba lygiavertis“ ,,+/-„ ar pan.) |
| --- | --- | --- |
|  | Konstrukcinių elementų statinių ir dinaminių parametrų matavimo sistema (1 komplektas). Įrangos komponentai: |  |
|  | Universalus maitinimo stiprintuvas poslinkio, plyšių pločio, drėgmės ir temperatūros, jėgos, dinaminių pagreičių ir poslinkių matavimų davikliams (6 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Turi turėti ne mažiau kaip 8 vienodo tipo individualiai konfiguruojamus vienas nuo kito izoliuotus kanalus su automatiniu daviklių atpažinimu. |  |
|  | Turi būti galimybė prijungti deformacijų daviklius, indukcinius daviklius, potenciometrus, poslinkių daviklius, termoporas, akselerometrus, temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisus. |  |
|  | Kanalai turi turėti galimybę nuskaityti jėgą, deformaciją, poslinkį, dažnį, greičio daviklį, impulsų skaitiklį bei gauti bet kokį signalą arba siųsti matavimo signalą. |  |
|  | Ne mažiau kaip 24-bit analoginis-skaitmeninis keitiklis kiekvienam kanalui. |  |
|  | Maitinimo įtampos diapazonas ne platesns kaip nuo 10 V iki 30 V. |  |
|  | Santykinis aplinkos drėgnis ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 % iki 90 %. |  |
|  | Temperatūros intervalas ne siauresniame diapazone kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Duomenų nuskaitymo dažnis vienam kanalui ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,1 S/s iki 40000 S/s. |  |
|  | Signalo pralaidumas diapazone tarp 6 kHz ir 8 kHz. |  |
|  | Tikslumo klasė ne blogesnė kaip 0,1 %. |  |
|  | Aktyvus žemo dažnio filtras ne siauresniame intervale kaip nuo 0,01 Hz iki 6000 Hz. |  |
|  | Reguliuojama maitinimo įtampa kiekvienam kanalui ne siauresniame intervale kaip nuo 5 V iki 24 V. |  |
|  | Universalus maitinimo stiprintuvas turi būti suderintas su kituose punktuose nurodytais davikliais, matavimo prietaisais ir laidais. |  |
|  | Universalus matavimo stiprintuvas turi būti suderintas su tinklo sąsajos moduliu. |  |
|  | Turi būti sinchronizacijos per interneto laidą galimybė. |  |
|  | Turi būti numatytos techninės galimybės modulius sujungti tarpusavyje. Būtina numatyti su įrenginiais suderintus jungimo laidus, kurių ilgis ir kiekis: 0,2 m –0,5 m ribose – 6 vnt; 5 m –6 m ribose – 6 vnt. |  |
|  | Universalus maitinimo stiprintuvas į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką po 1 kiekvienam stiprintuvui (viso 6 vnt.). |  |
|  | Universalus maitinimo stiprintuvas deformacijų tenzometriniams davikliams (3 vnt) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Turi turėti ne mažiau kaip 15 vienodo tipo individualiai konfigūruojamų vienas nuo kito izoliuotų kanalų. |  |
|  | Turi būti galimybė prijungti deformacijų tenzometrinius daviklius, potenciometrus, temperatūros ir drėgmės matavimo prietaisus. |  |
|  | Ne mažiau kaip 24-bit analoginis-skaitmeninis keitiklis kiekvienam kanalui. |  |
|  | Maitinimo įtampa < 30 V. |  |
|  | Santykinis aplinkos drėgnis ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 % iki 90 %. |  |
|  | Temperatūros intervalas ne siauresniame diapazone kaip nuo -10 oC iki +50 oC. |  |
|  | Duomenų nuskaitymo dažnis vienam kanalui ne siauresniame diapazone kaip nuo 0,1 S/s iki 19000 S/s. |  |
|  | Signalo pralaidumas ne siauresniame diapazone kaip tarp 0,4 kHz ir 3,5 kHz. |  |
|  | Tikslumo klasė ne blogesnė kaip 0,5 % |  |
|  | Matavimo stiprintuvas turi būti suderintas su kituose punktuose nurodytais matavimo prietaisais ir laidais. |  |
|  | Turi būti sinchronizacijos per interneto laidą galimybė. |  |
|  | Turi būti numatytos techninės galimybės modulius sujungti tarpusavyje. Būtina numatyti su įrenginiais suderintus jungimo laidus, kurių ilgis ir kiekis: 0,2 m –0,5 m ribose – 4 vnt; 5 m –6 m ribose – 4 vnt. |  |
|  | Universalus maitinimo stiprintuvas į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką po 1 kiekvienam stiprintuvui (viso 3 vnt.). |  |
|  | Optinių daviklių duomenų statiniams matavimams nuskaitymo įrenginys (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Turi turėti ne mažiau kaip 8 optines jungtis. |  |
|  | Optinių jungčių tipai FC/APC arba lygiavertės. |  |
|  | Turi būti galimybė sinchroniškai matuoti keliais davikliais. |  |
|  | Optinio bangos ilgio matavimo diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 50 dB. |  |
|  | Rezoliucija ne didesnė kaip 0,8 pm. |  |
|  | Stabilumas ir atkuriamumas ne didesnis kaip 1,2 pm. |  |
|  | Didžiausias optinių daviklių skaičius vienai optinei jungčiai ne mažesnis kaip 60. |  |
|  | Didžiausias bendras optinių daviklių skaičius ne mažesnis kaip 500. |  |
|  | Atsinaujinimo dažnio riba ne mažesnė kaip iki 8 S/s. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 oC iki +40 oC. |  |
|  | Turi būti atsparus vibracijoms ir smūgiams. |  |
|  | Turi būti galimybė prijungti išorinį personalinį kompiuterį. |  |
|  | Optinių daviklių duomenų nuskaitymo įrenginys į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką (1 vnt.). |  |
|  | Optinių daviklių duomenų nuskaitymo įrenginys turi būti suderintas su kituose punktuose pateiktais komponentais bei turėti reikiamus techninius aksesuarus sujungimui į vieningą matavimo sistemą. |  |
|  | Optinių daviklių duomenų dinaminiams matavimams nuskaitymo įrenginys. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Turi turėti ne mažiau kaip 8 optines jungtis. |  |
|  | Optinių jungčių tipai FC/APC arba lygiavertės. |  |
|  | Turi būti galimybė sinchroniškai matuoti keliais davikliais. |  |
|  | Optinio bangos ilgio matavimo diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Dinaminis diapazonas ne mažesnis kaip 15 dB. |  |
|  | Rezoliucija ne didesnė kaip 1,5 pm. |  |
|  | Stabilumas ir atkuriamumas ne didesnis kaip 3,5 pm. |  |
|  | Didžiausias optinių daviklių skaičius vienai optinei jungčiai ne mažesnis kaip 15. |  |
|  | Atsinaujinimo dažnio riba ne mažesnė kaip iki 2000 S/s. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -10 oC iki +40 oC. |  |
|  | Turi būti atsparus vibracijoms ir smūgiams. |  |
|  | Turi būti galimybė prijungti išorinį personalinį kompiuterį. |  |
|  | Optinių daviklių duomenų nuskaitymo įrenginys į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką (1 vnt.). |  |
|  | Optinių daviklių duomenų nuskaitymo įrenginys turi būti suderintas su kituose punktuose pateiktais komponentais bei turėti reikiamus techninius aksesuarus sujungimui į vieningą matavimo sistemą. |  |
|  | Tinklo sąsajos modulis. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Turi turėti Ethernet, EthernetCAT (įėjimas ir išėjimas), FireWire, skaitmenines įėjimo ir išėjimo jungtis. |  |
|  | Maitinimo įtampa ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 V iki 30 V. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Santykinis drėgnis ne siauresniame intervale kaip nuo 10 % iki 90 %. |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti išorinį sinchronizavimą per EtherCAT, PTP, NTP ir FireWire. |  |
|  | Tinklo sąsajos modulis turi būti suderintas su universaliais maitinimo stiprintuvais ir duomenų įrašymo įrenginiu. |  |
|  | Tinklo sąsajos modulis į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką (1 vnt.) |  |
|  | Duomenų įrašymo įrenginys. (2 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Turi turėti galimybę rinkti, analizuoti ir kaupti pajungtais davikliais matuojamų parametrų duomenis. |  |
|  | Turi turėti savarankiško (autonominio) duomenų rinkimo funkciją. |  |
|  | Maitinimo įtampa ne siauresniame diapazone kaip nuo 10 V iki 30 V. |  |
|  | Turi turėti Ethernet (LAN), WLAN, USB, RS232, DVI-D, FireWire, skaitmenines įėjimo ir išėjimo jungtis. |  |
|  | Didžiausias signalų skaičius ne mažesnis kaip 1000. |  |
|  | Turi būti galimybė atlikti išorinį sinchronizavimą per EtherCAT, PTP, NTP ir FireWire . |  |
|  | Turi turėti tiesioginio prijungimo prie personalinio kompiuterio galimybę. |  |
|  | Turi būti duomenų įrašymo rėžimai: standartinis, periodinis, ilgalaikis (su ciklų ir laiko skaičiavimu), ekstremumų matavimas. |  |
|  | Duomenų saugojimo ir eksportavimo formatai turi būti suderinti su Microsoft Excel ir MathWorks MATLAB. |  |
|  | Turi būti galimybė duomenis saugoti vidiniame SSD diske, kurio talpa ne mažesnė kaip 200 GB. |  |
|  | Turi būti galimybė duomenis perduoti per CFast 2.0 jungtį, USB atmintinę, išorinį kietąjį diską. |  |
|  | Duomenų pralaidumas ne siauresniame diapazone kaip nuo 3 MS/s iki 5 MS/s. |  |
|  | Turi būti galimybė valdyti įrenginį prijungus prie personalinio kompiuterio. |  |
|  | Turi būti su vidiniu procesoriumi, kurio operatyvinė atmintis ne mažesnė kaip 4 GB RAM. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Didžiausia veikimo altitudė ne mažesnė kaip 1500 m. |  |
|  | Duomenų įrašymo įrenginys turi būti suderintas su tinklo sąsajos moduliu ir universaliais maitinimo stiprintuvais. |  |
|  | Duomenų įrašymo įrenginys į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką (viso 2 vnt.). |  |
|  | Tinklo komutatorius. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Komutatorius turi sudaryti galimybę sujungti laboratorinių tyrimų įrangos atskirus komponentus į vieningą tinklinę sistemą ir užtikrinti atskirų įrenginių duomenų sinchronizaciją. |  |
|  | Turi palaikyti IEEE 1588 PTPv2 arba alternatyvų protokolą suderinamą su kitais sistemos įrenginiais. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 8 (aštuoni) RJ 45 (10 M/100 M/1 Gbps) tipo arba alternatyvių parametrų prievadai. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip 2 (du) SFP+ (angl. Small Form-factor Pluggable Plus) Uplink (1/10 Gbit) tipo arba alternatyvių parametrų prievadai. |  |
|  | Turi būti ne mažiau kaip viena RJ-45 arba alternatyvaus tipo konsolės prievadas. |  |
|  | Ne mažiau kaip 8 RJ-45 arba alternatyvaus tipo prievadai turi turėti PoE (angl. Power over Ethernet) galimybes, t. y. prijungtu tinklo kabeliu perduoti elektros srovę. |  |
|  | Kiekvienas iš nemažiau kaip 8 prievadų turi palaikyti PoE galimybes, kurios galia ne mažesnė kaip 15,4 W ir PoE+ galimybes, kurios galia ne mažesnė kaip 30 W. |  |
|  | Bendra PoE galia nemažiau kaip 130 W. |  |
|  | Bendra komutavimo talpa (angl. switching capacity) ne mažiau kaip 56 Gbps arba ekvivalentinis įrenginio našumas. |  |
|  | Duomenų perdavimo sparta (angl. forwarding capacity) ne mažiau kaip 40 Mpps (64 baitų paketai) arba ekvivalentinis našumas. |  |
|  | Elektros maitinimas 230–240 V ±10 %, 50 Hz arba lygiavertis. |  |
|  | Komutatorius turi būti suderintas su kituose punktuose nurodytais prietaisais. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo 0 oC iki +40 oC. |  |
|  | Modulių jungčių rėmas. (3 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Rėmas skirtas tarpusavyje sujungti universalius maitinimo stiprintuvus, optinių daviklių duomenų nuskaitymo įrenginius bei duomenų įrašymo įrenginius į bendrą sistemą. |  |
|  | Vienas rėmas turi turėti ne mažiau kaip 8 jungtis skirtingų modulių prijungimui. |  |
|  | Maitinimo įtampa < 30 V. |  |
|  | Temperatūros intervalas ne siauresniame diapazone kaip nuo -10 oC iki +50 oC. |  |
|  | Rėmas turi būti komplektuojamas su šoninėmis apsauginėmis plokštėmis saugiam naudojimui (3 kompl.). |  |
|  | Turi būti galimybės skirtingus rėmus sujungti į vieną sistemą. |  |
|  | Modulių jungimo rėmas turi būti suderintas su kituose punktuose nurodytais prietaisais ir prijungimo laidais. |  |
|  | Modulių jungimo rėmas į elektros tinklą jungiasi per maitinimo bloką (viso 3 vnt). |  |
|  | Duomenų rinkimo ir apdorojimo programinė įranga. (1 kompl.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Programinė įranga turi būti suderinta su kituose punktuose nurodytais prietaisais. |  |
|  | Duomenų rinkimo ir apdorojimo programinė įranga turi būti skirta duomenų vizualizavimui, analizei ir saugojimui matavimo ir ataskaitų teikimo metu. |  |
|  | Turi būti galimybė rinkti ilgalaikių matavimų duomenis (ne trumpiau kaip 1 mėn.), nustatyti matavimų parametrus ir kanalų parametrus, atlikti lygiagrečius duomenų rinkimo darbus naudojant vieną duomenų įrašymo įrenginį, išsaugoti duomenis programoje ir persiųsti FTP serverių ar debesies pagalba. |  |
|  | Turi būti galimybė siųsti pranešimus nuotoliniu būdu. |  |
|  | Turi būti galimybė duomenis saugoti MS Excel, ASCII, DIAdem, MATLAB formatais. |  |
|  | Duomenų rinkimo programinė įranga turi būti suderinta su kituose punktuose pateiktais komponentais. |  |
|  | Ne mažiau nei 2 metų programinės įrangos palaikymas. |  |
|  | Drėgmės ir temperatūros matavimo daviklis. (2 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Drėgmės matavimo diapazonas nemažesnis kaip nuo 10% iki 95 %. |  |
|  | Temperatūros matavimo diapazonas nemažesnis kaip nuo 0 C iki 50 C. |  |
|  | Drėgmės matavimo tikslumas 0–50 °C temperatūros diapazone ≤ 0,5 % RH (RH – santykinis drėgnumas). |  |
|  | Temperatūros matavimo tikslumas 0–50 °C temperatūros diapazone ≤ 0,5 °C. |  |
|  | Elektros maitinimas 18–35 VDC, 24 VAC ± 20 % 50/60 Hz arba lygiavertis. |  |
|  | Drėgmės ir temperatūros daviklis turi būti su ≥ 5 m laidu ir turi būti suderintas su universaliu maitinimo stiprintuvu. |  |
|  | Indukcinis poslinkio daviklis Nr. 1. (30 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Matavimo diapazonas iki 10 mm. |  |
|  | Nominalus jautrumas < 100 mV/V. |  |
|  | Nuokrypis nuo nominalaus jautrumo 1 %. |  |
|  | Nulinio taško nuokrypis (kai šerdis yra nulinėje padėtyje) 10 mV/V. |  |
|  | Tiesiškumo nuokrypis (tarp pradinio ir galinio matavimo taško) ≤ 0,2 %. |  |
|  | Spyruoklės jėga nulinėje padėtyje < 4 N. |  |
|  | Spyruoklės jėga galutinėje padėtyje < 10 N. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 C iki +50 C. |  |
|  | Įėjimo varža < 400 Ω (omų). |  |
|  | Išėjimo varža < 800 Ω (omų). |  |
|  | Indukciniai poslinkio davikliai Nr. 1 turi būti su ne trumpesniais kaip 3 m ilgio (20 vnt.) ir 10 m ilgio (10 vnt.) laidais suderintais prijungimui prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Indukcinis poslinkio daviklis Nr. 2. (24 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Matavimo diapazonas iki 20 mm. |  |
|  | Nominalus jautrumas < 100 mV/V. |  |
|  | Nuokrypis nuo nominalaus jautrumo 1 %. |  |
|  | Nulinio taško nuokrypis (kai šerdis yra nulinėje padėtyje) 10 mV/V. |  |
|  | Tiesiškumo nuokrypis (tarp pradinio ir galinio matavimo taško) ≤ 0,1 %. |  |
|  | Spyruoklės jėga nulinėje padėtyje < 4 N. |  |
|  | Spyruoklės jėga galutinėje padėtyje < 10 N. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 C iki +50 C. |  |
|  | Įėjimo varža < 400 Ω (omų). |  |
|  | Išėjimo varža < 800 Ω (omų). |  |
|  | Indukciniai poslinkio davikliai Nr. 2 turi būti su ne trumpesniais kaip 6 m ilgio (12 vnt.) ir 10 m ilgio (12 vnt.) laidais suderintais prijungimui prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Indukcinis poslinkio daviklis Nr. 3. (20 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Matavimo diapazonas iki 50 mm. |  |
|  | Nominalus jautrumas < 100 mV/V. |  |
|  | Nuokrypis nuo nominalaus jautrumo 1 %. |  |
|  | Nulinio taško nuokrypis (kai šerdis yra nulinėje padėtyje) 10 mV/V. |  |
|  | Tiesiškumo nuokrypis (tarp pradinio ir galinio matavimo taško) ≤ 0,1 %. |  |
|  | Spyruoklės jėga nulinėje padėtyje < 4 N. |  |
|  | Spyruoklės jėga galutinėje padėtyje < 10 N. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 C iki +50 C. |  |
|  | Įėjimo varža < 400 Ω (omų). |  |
|  | Išėjimo varža < 800 Ω (omų). |  |
|  | Indukciniai poslinkio davikliai Nr. 3 turi būti su ne trumpesniais kaip 6 m ilgio (10 vnt.) ir 10 m ilgio (10 vnt.) laidais suderintais prijungimui prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Indukcinis poslinkio daviklis Nr. 4. (10 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Matavimo diapazonas iki 100 mm. |  |
|  | Nominalus jautrumas < 100 mV/V. |  |
|  | Nuokrypis nuo nominalaus jautrumo 1 %. |  |
|  | Nulinio taško nuokrypis (kai šerdis yra nulinėje padėtyje) 10 mV/V. |  |
|  | Tiesiškumo nuokrypis (tarp pradinio ir galinio matavimo taško) ≤ 0,1 %. |  |
|  | Spyruoklės jėga nulinėje padėtyje < 4 N. |  |
|  | Spyruoklės jėga galutinėje padėtyje < 10 N. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 C iki +50 C. |  |
|  | Įėjimo varža < 400 Ω (omų). |  |
|  | Išėjimo varža < 800 Ω (omų). |  |
|  | Indukciniai poslinkio davikliai Nr. 4 turi būti su ne trumpesniais kaip 10 m ilgio laidais suderintais prijungimui prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Indukcinis poslinkio daviklis Nr. 5. (23 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Matavimo diapazonas iki 2 mm. |  |
|  | Nominalusis signalo diapazonas ne siauresnis kaip nuo -40 mV/V iki +40 mV/V. |  |
|  | Nuokrypis nuo nominalaus signalo diapazono ne didesnis kaip nuo -1 % iki +1 %. |  |
|  | Nulinio taško nuokrypis (kai šerdis yra nulinėje padėtyje) ne platesniame diapazone kaip nuo -10 mV/V iki +10 mV/V. |  |
|  | Tiesiškumo nuokrypis (tarp pradinio ir galinio matavimo taško) ≤ 0,2 %. |  |
|  | Spyruoklės jėga nulinėje padėtyje < 1 N. |  |
|  | Spyruoklės jėga galutinėje padėtyje < 2 N. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 C iki +50 C. |  |
|  | Įvesties varža ne didesnė kaip 50 Ω (omų). |  |
|  | Indukciniai poslinkio davikliai Nr. 5 turi būti su ne trumpesniais kaip 3 m ilgio (15 vnt.) laidais. |  |
|  | Indukciniams poslinkio davikliams Nr. 5 prijungti prie universalus maitinimo stiprintuvo (2 punktas) būtinas ne trumpesnis kaip 300 m suminio ilgio suderintas kabelis ir suderintos prijungimo jungtys (viso 28 vnt.). |  |
|  | Indukciniai poslinkio davikliai Nr. 5 turi būti suderintas prijungimui prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Daviklis plyšių pločių vystimosi stebėsenai. (10 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Nominalus matavimo diapazonas iki 2 mm. |  |
|  | Bendra paklaida ≤ 7 %. |  |
|  | Jautrumas nominaliame matavimų diapazone ne platesnėse ribose kaip nuo nuo 1 mV/V iki 2 mV/V. |  |
|  | Įėjimo varža < 400 Ω (omų). |  |
|  | Išėjimo varža < 500 Ω (omų). |  |
|  | Temperatūros intervalas ne siauresniame diapazone kaip nuo -10 C iki +50 C. |  |
|  | Daviklis turi būti su ≥ 10 m laidu ir suderintas prijungimui prie universalus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Optinis poslinkių matavimo daviklis. (28 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Daviklis turi būti skirtas elementų statiniams poslinkiams matuoti naudojant FBG (angl. Fiber Bragg Grating) arba lygiavertę technologiją. |  |
|  | Matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 mm iki 50 mm. |  |
|  | Nominalus jautrumas ne didesnis kaip 40 pm/mm. |  |
|  | Kalibravimo koeficientas ne didesnis nei 20 mm/nm. |  |
|  | Aktyvavimo jėga ne didesnė nei 40 N. |  |
|  | Didžiausia kalibravimo paklaida ne didesnė nei ±0,6 mm. |  |
|  | Bragg‘o bangos ilgio diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Temperatūros kryžminis jautrumas ne didesnis nei 0,05 mm/°C. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -10 oC iki +50 oC. |  |
|  | Didžiausias temperatūros kitimo greitis ne mažesnis nei 40 °C/h. |  |
|  | Daviklis turi būti turi būti su ≥ 2 m laidu suderintas su optinių daviklių duomenų statiniams matavimams (4 punktas) ir dinaminiams matavimas (5 punktas) nuskaitymo įrenginiais. |  |
|  | Turi būti galimybė daviklius tarpusavyje sujungti į bendrą sistemą. |  |
|  | Optinis deformacijų matavimo daviklis. (31 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Nerūdijančio plieno deformacijų matavimo daviklis turi būti skirtas statine ir dinamine apkrovą veikiamų elementų deformacijoms matuoti naudojant FBG (angl. Fiber Bragg Grating) arba lygiavertę technologiją. |  |
|  | Turi būti galimybė daviklius prie matuojamų elementų išorinių paviršių tvirtinti varžtais. |  |
|  | Nominalus matavimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0 μm/m iki 4000 μm/m. |  |
|  | Jautrumas ne didesnis nei 1,2 pm/(μm/m). |  |
|  | Apkrova per deformacijų vienetą ne didesnė nei 25 N/(mm/m). |  |
|  | Matavimo bazės ilgis ne didesnis nei 150 mm. |  |
|  | Skersinis jautrumas ne didesnis nei 0,1 %. |  |
|  | Veikimo temperatūrų intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Bragg‘o bangos ilgio diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Temperatūros kryžminis jautrumas ne didesnis nei 15±1 (μm/m)/°C. |  |
|  | Daviklis turi būti turi būti su ≥ 2 m laidu suderintas su optinių daviklių duomenų statiniams matavimams (4 punktas) ir dinaminiams matavimas (5 punktas) nuskaitymo įrenginiais. |  |
|  | Turi būti galimybė daviklius tarpusavyje sujungti į bendrą sistemą. |  |
|  | Optinis temperatūros matavimo daviklis. (22 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Daviklis turi būti skirtas tempertaūros matavimui naudojant FBG (angl. Fiber Bragg Grating) arba lygiavertę technologiją. |  |
|  | Jautrumas ne didesnis nei 40 pm/°C. |  |
|  | Temperatūros kompensavimo koeficientas ne didesnis nei 30 (μm/m)/°C. |  |
|  | Didžiausia kalibravimo paklaida ne didesnė nei ±1,0 °C |  |
|  | Veikimo ir laikymo temperatūros intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Bragg‘o bangos ilgio diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Darbo ir laikymo drėgnio maksimali riba ne mažiau nei 90 %. |  |
|  | Daviklis turi būti turi būti su ≥ 2 m laidu suderintas su optinių daviklių duomenų statiniams matavimams (4 punktas) ir dinaminiams matavimas (5 punktas) nuskaitymo įrenginiais. |  |
|  | Turi būti galimybė daviklius tarpusavyje sujungti į bendrą sistemą. |  |
|  | Optinis akselerometras. (15 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Daviklis turi būti skirtas dinamine apkrova sužadintų elementų vibracijų matavimui vienos ašies kryptimi naudojant FBG (angl. Fiber Bragg Grating) arba lygiavertę technologiją. |  |
|  | Matavimų diapazonas ne siauresnis kaip 1 g. |  |
|  | Matuojamų dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 Hz iki 70 Hz. |  |
|  | Santykinė matavimo paklaida ne didesnė kaip 10%. |  |
|  | Skersinis jautrumas ne didesnis kaip 0,3%. |  |
|  | Jautrumas kiekvienam atskiram optiniam gardelės (FBG) elementui sensoriuje ne mažesnis kaip 500 pm/g. |  |
|  | Bendras jautrumas ne mažesnis kaip 1000 pm/g. |  |
|  | Rezoliucija laiko sekų matavimuose ne blogesnė kaip 1 mg. |  |
|  | Rezoliucija spektrinėje analizėje ne blogesnė kaip 0,01 mg. |  |
|  | Bragg‘o bangos ilgio diapazonas ne didesnis kaip 1400-1600 nm. |  |
|  | Veikimo ir laikymo temperatūros intervalas ne siauresnis kaip nuo -20 oC iki +50 oC. |  |
|  | Daviklis turi būti turi būti su ≥ 2 m laidu suderintas su optinių daviklių duomenų dinaminiams matavimas (5 punktas) nuskaitymo įrenginiu. |  |
|  | Turi būti galimybė daviklius tarpusavyje sujungti į bendrą sistemą. |  |
|  | Jungiamasis kabelis. (108 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Jungiamieji kabeliai turi tikti 18-21 punktuose nurodytų optinių daviklių sujungimui į bendrą sistemą. |  |
|  | Kabelių ilgiai ir kiekis: 5 m – 20 vnt. 10 m– 48 vnt. 25 m – 20 vnt. 50 m – 20 vnt. |  |
|  | Kabeliai turi būti suderinti prijungimui prie optinių daviklių duomenų statiniams matavimams (4 punktas) ir dinaminiams matavimas (5 punktas) nuskaitymo įrenginių. |  |
|  | Optinė jungtis, skirta optiniams davikliams nuosekliai sujungti tarpusavyje. (140 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Optinės jungtys turi tikti 18-21 punktuose nurodytų optinių daviklių sujungimui į bendrą sistemą. |  |
|  | Optinės jungtys turi būti suderintos daviklių sistemos prijungimui prie duomenų statiniams matavimams (4 punktas) ir dinaminiams matavimas (5 punktas) nuskaitymo įrenginių. |  |
|  | Optinių daviklių prailginimo kabeliai. (60 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Jungiamieji kabeliai turi tikti 18-21 punktuose nurodytų optinių daviklių ar tarpusavyje sujungtų daviklių sistemos prijungimui prie duomenų statiniams matavimams (4 punktas) ir dinaminiams matavimas (5 punktas) nuskaitymo įrenginių bei turi būti su suderintomis jungtimis prijungimui. |  |
|  | Kabelių ilgiai ir kiekis: 5 m – 20 vnt. 10 m – 20 vnt. 50 m – 20 vnt. |  |
|  | Jėgos matavimo keitiklių komplektas. (1 kompl.) |  |
|  | Jėgos matavimo daviklių komplektą sudaro šios dalys: Gniuždymo jėgos iki 50 kN keitiklis (1 vnt.), Gniuždymo jėgos iki 200 kN keitiklis (1 vnt.), Gniuždymo jėgos iki 300 kN keitiklis (1 vnt.), Gniuždymo jėgos iki 500 kN keitiklis (1 vnt.), Jėgos iki 20 kN keitiklis/dinamometras (1 vnt.), Jėgos iki 200 kN keitiklis/dinamometras (1 vnt.), Žiedo formos gniuždymo jėgos iki 200 kN keitiklis (4vnt.), Žiedo formos gniuždymo jėgos iki 400 kN keitiklis (4 vnt.). |  |
|  | Keitikliai skirti gniuždymo jėgos matavimams. Keitikliai turi būti tiesiogiai suderinti su universaliu maitinimo stiprintuvu (2 punktas) be papildomo modifikavimo ar kitos įrangos. |  |
|  | Visi keitikliai turi būti komplektuojami su ne ne mažesnio kaip 6 m ilgio matavimo duomenų perdavimo laidu. |  |
|  | Jėgos matavimo keitiklių korpusai ir jų jėgos perdavimo atramos turi pagamintos iš nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos. |  |
|  | Komplekto dalių žemiau esančių pozicijų: Gniuždymo jėgos iki 50 kN keitiklis (1 vnt.), Gniuždymo jėgos iki 200 kN keitiklis (1 vnt.), Gniuždymo jėgos iki 300 kN keitiklis (1 vnt.), Gniuždymo jėgos iki 500 kN keitiklis (1 vnt.), Jėgos iki 20 kN keitiklis/dinamometras (1 vnt.), Jėgos iki 200 kN keitiklis/dinamometras (1 vnt.), matavimo tikslumo klasė turi būti patvirtinta kalibravimo liudijimais, išduotais akredituotos pagal EN ISO/IEC 17025 arba lygiavertį standartą kalibravimo laboratorijos, anglų arba lietuvių kalba (su matavimo neapibrėžčių nustatymu). |  |
|  | Komplekto dalių žemiau esančių pozicijų: Žiedo formos gniuždymo jėgos iki 200 kN keitiklis (4vnt.), Žiedo formos gniuždymo jėgos iki 400 kN keitiklis (4 vnt.). jėgos matavimo tikslumas turi būti patvirtintas kalibravimo liudijimais, išduotais anglų arba lietuvių kalba (su matavimo neapibrėžčių nustatymu). |  |
|  | Gniuždymo jėgos iki 50 kN keitiklis. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Keitiklis skirtas matuoti gniuždymo jėgą ne siauresniame diapazone kaip 1 – 50 kN. |  |
|  | Keitiklį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: matuojanti dalis, jos pagrindas, jėgą perduodanti viršutinė dalis ir prie matuojančios dalies prijungtas laidas su jungtimi prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Keitiklis diapazone ne mažesniame kaip 10 – 50 kN turi atitikti tikslumo klasę ne blogesnę kaip 0,5 pagal ISO 376 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Matavimo netiesiškumas ne blogiau kaip 0,1 %. |  |
|  | Temperatūros įtaka matavimui ne daugiau kaip 0,01 % esant temperatūros pokyčiui 10 K. |  |
|  | Jėgos matavimo stabilumas (angl. relative creep) per 30 min. ne didesnis kaip 0,05 %. |  |
|  | Histerizės paklaida apkrovos diapazone nuo 10 iki 50 kN ne daugiau kaip 0,1 %. |  |
|  | Maksimali leistino apkrovimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 80 kN, |  |
|  | Maksimali ardanti jėga turi būti ne mažesnė kaip 150 kN. |  |
|  | Leistinas darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 C iki +50 C. |  |
|  | Maksimalus aukštis su pagrindu ir viršutine dalimi ne didesnis kaip 80 mm. |  |
|  | Masė be laido ne daugiau kaip 2 kg. |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP68 pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Gniuždymo jėgos iki 200 kN keitiklis. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Keitiklis skirtas matuoti gniuždymo jėgą ne siauresniame diapazone kaip 4 – 200 kN. |  |
|  | Keitiklį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: matuojanti dalis, jos pagrindas, jėgą perduodanti viršutinė dalis ir prie matuojančios dalies prijungtas laidas su jungtimi prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Keitiklis diapazone ne mažesniame kaip 40 – 200 kN turi atitikti tikslumo klasę ne blogesnę kaip 0,5 pagal ISO 376 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Matavimo netiesiškumas ne blogiau kaip 0,1 %. |  |
|  | Temperatūros įtaka matavimui ne daugiau kaip 0,01 % esant temperatūros pokyčiui 10 K. |  |
|  | Jėgos matavimo stabilumas per 30 min. ne didesnis kaip 0,05 %. |  |
|  | Histerizės paklaida apkrovos diapazone nuo 40 iki 200 kN ne daugiau kaip 0,1 %. |  |
|  | Maksimali leistino apkrovimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 300 kN. |  |
|  | Maksimali ardanti jėga turi būti ne mažesnė kaip 500 kN. |  |
|  | Leistinas darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 C iki +50 C. |  |
|  | Maksimalus aukštis su pagrindu ir viršutine dalimi ne didesnis kaip 100 mm. |  |
|  | Masė be laido ne daugiau kaip 3 kg. |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP68 pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Gniuždymo jėgos iki 300 kN keitiklis. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Keitiklis skirtas matuoti gniuždymo jėgą ne siauresniame diapazone kaip 6 – 300 kN. |  |
|  | Keitiklį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: matuojanti dalis, jos pagrindas, jėgą perduodanti viršutinė dalis ir prie matuojančios dalies prijungtas laidas su jungtimi prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Keitiklis diapazone ne mažesniame kaip 60 – 300 kN turi atitikti tikslumo klasę ne blogesnę kaip 0,5 pagal ISO 376 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Matavimo netiesiškumas ne blogiau kaip 0,1 %. |  |
|  | Temperatūros įtaka matavimui ne daugiau kaip 0,01 % esant temperatūros pokyčiui 10 K. |  |
|  | Jėgos matavimo stabilumas per 30 min. ne didesnis kaip 0,05 %. |  |
|  | Histerizės paklaida apkrovos diapazone nuo 60 iki 300 kN ne daugiau kaip 0,1 %. |  |
|  | Maksimali leistino apkrovimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 450 kN. |  |
|  | Maksimali ardanti jėga turi būti ne mažesnė kaip 1000 kN. |  |
|  | Leistinas darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 C iki +50 C. |  |
|  | Maksimalus aukštis su pagrindu ir viršutine dalimi ne didesnis kaip 120 mm. |  |
|  | Masė be laido ne daugiau kaip 5 kg. |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP68 pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Gniuždymo jėgos iki 500 kN keitiklis. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Keitiklis skirtas matuoti gniuždymo jėgą ne siauresniame diapazone kaip 100 – 500 kN. |  |
|  | Keitiklį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: matuojanti dalis, jos pagrindas, jėgą perduodanti viršutinė dalis ir prie matuojančios dalies prijungtas laidas su jungtimi prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Keitiklis diapazone ne mažesniame kaip 100 – 500 kN turi atitikti tikslumo klasę ne blogesnę kaip 0,5 pagal ISO 376 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Matavimo netiesiškumas ne blogiau kaip 0,1 %. |  |
|  | Temperatūros įtaka matavimui ne daugiau kaip 0,01 % esant temperatūros pokyčiui 10 K. |  |
|  | Jėgos matavimo stabilumas per 30 min. ne didesnis kaip 0,05 %. |  |
|  | Histerizės paklaida apkrovos diapazone nuo 100 iki 500 kN ne daugiau kaip 0,1 %. |  |
|  | Maksimali leistino apkrovimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 800 kN. |  |
|  | Maksimali ardanti jėga turi būti ne mažesnė kaip 1500 kN. |  |
|  | Leistinas darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 C iki +50 C. |  |
|  | Maksimalus aukštis su pagrindu ir viršutine dalimi ne didesnis kaip 180 mm. |  |
|  | Masė be laido ne daugiau kaip 12 kg. |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP68 pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Jėgos iki 20 kN keitiklis/dinamometras. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Keitiklis skirtas matuoti gniuždymo jėgą ne siauresniame diapazone kaip 4 – 20 kN. |  |
|  | Keitiklį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: matuojanti dalis, jėgą perduodanti viršutinė dalis ir prie matuojančios dalies prijungtas laidas su jungtimi prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Keitiklis diapazone ne mažesniame kaip 4 – 20 kN turi atitikti tikslumo klasę ne blogesnę kaip 0,2 pagal ISO 376 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Matavimo netiesiškumas ne blogiau kaip 0,2 %. |  |
|  | Temperatūros įtaka matavimui ne daugiau kaip 0,05 % esant temperatūros pokyčiui 10 K. |  |
|  | Jėgos matavimo stabilumas per 30 min. ne didesnis kaip 0,07 %. |  |
|  | Histerizės paklaida apkrovos diapazone nuo 4 iki 20 kN ne daugiau kaip 0,15 %. |  |
|  | Maksimali leistino apkrovimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 30 kN. |  |
|  | Maksimali ardanti jėga turi būti ne mažesnė kaip 50 kN. |  |
|  | Leistinas darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 C iki +50 C. |  |
|  | Maksimalus aukštis su viršutine dalimi ne didesnis kaip 120 mm. |  |
|  | Masė be laido ne daugiau kaip 3 kg. |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP67 pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Jėgos iki 200 kN keitiklis/dinamometras. (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Keitiklis skirtas matuoti gniuždymo jėgą ne siauresniame diapazone kaip 40 – 200 kN. |  |
|  | Keitiklį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: matuojanti dalis, jėgą perduodanti viršutinė dalis ir prie matuojančios dalies prijungtas laidas su jungtimi prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Keitiklis diapazone ne mažesniame kaip 40 – 200 kN turi atitikti tikslumo klasę ne blogesnę 0,2 pagal ISO 376 arba lygiavertį standartą |  |
|  | Matavimo netiesiškumas ne blogiau kaip 0,2 %. |  |
|  | Temperatūros įtaka matavimui ne daugiau kaip 0,05 % esant temperatūros pokyčiui 10 K. |  |
|  | Jėgos matavimo stabilumas per 30 min. ne didesnis kaip 0,07 %. |  |
|  | Histerizės paklaida apkrovos diapazone nuo 40 iki 200 kN ne daugiau kaip 0,15 %. |  |
|  | Maksimali leistino apkrovimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 300 kN. |  |
|  | Maksimali ardanti jėga turi būti ne mažesnė kaip 500 kN. |  |
|  | Leistinas darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 C iki +50 C. |  |
|  | Maksimalus aukštis su viršutine dalimi ne didesnis kaip 150 mm. |  |
|  | Masė be laido ne daugiau kaip 5 kg. |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP67 pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Žiedo formos gniuždymo jėgos iki 200 kN keitiklis. (4 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Keitiklis skirtas matuoti gniuždymo jėgą ne siauresniame diapazone kaip 40 – 200 kN. |  |
|  | Keitiklį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: matuojanti dalis, jėgą perduodantys diskai (2 vnt.) ir prie matuojančios dalies prijungtas laidas su jungtimi prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Keitiklio matuojančios dalies ir jėgą perduodančių diskų centre turi būti vertikali kiaurymė, kurios skersmuo ne mažesnis kaip 15 mm. |  |
|  | Keitiklio jėgos matavimo tikslumas diapazone ne mažesniame kaip 20 – 200 kN turi būti ne mažesnis kaip 2 %. |  |
|  | Matavimo netiesiškumas ne blogiau kaip 1,5 %. |  |
|  | Temperatūros įtaka matavimui ne daugiau kaip 0,5 % esant temperatūros pokyčiui 10 K. |  |
|  | Jėgos matavimo stabilumas per 30 min. ne didesnis kaip 0,5 %. |  |
|  | Maksimali leistino apkrovimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 300 kN. |  |
|  | Maksimali ardanti jėga turi būti ne mažesnė kaip 300 kN. |  |
|  | Leistinas darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 C iki +50 C. |  |
|  | Maksimalus aukštis su jėgą perduodančiais diskais ne didesnis kaip 50 mm. |  |
|  | Masė be kabelio ne daugiau kaip 0,5 kg.. |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP68 pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą |  |
|  | Žiedo formos gniuždymo jėgos iki 400 kN keitiklis. (4 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Keitiklis skirtas matuoti gniuždymo jėgą ne siauresniame diapazone kaip 40 – 400 kN. |  |
|  | Keitiklį turi sudaryti ne mažiau kaip šios dalys: matuojanti dalis, jėgą perduodantys diskai (2 vnt.) ir prie matuojančios dalies prijungtas laidas su jungtimi prie universalaus maitinimo stiprintuvo (2 punktas). |  |
|  | Keitiklio matuojančios dalies ir jėgą perduodančių diskų centre turi būti vertikali kiaurymė, kurios skersmuo ne mažesnis kaip 25 mm. |  |
|  | Keitiklio jėgos matavimo tikslumas diapazone ne mažesniame kaip 40 – 400 kN turi būti ne mažesnis kaip 2 %. |  |
|  | Matavimo netiesiškumas ne blogiau kaip 1,5 %. |  |
|  | Temperatūros įtaka matavimui ne daugiau kaip 0,5 % esant temperatūros pokyčiui 10 K. |  |
|  | Jėgos matavimo stabilumas per 30 min. ne didesnis kaip 0,5 %. |  |
|  | Maksimali leistino apkrovimo jėga turi būti ne mažesnė kaip 600 kN. |  |
|  | Maksimali ardanti jėga turi būti ne mažesnė kaip 600 kN. |  |
|  | Leistinas darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip -20 C iki +50 C. |  |
|  | Maksimalus aukštis su jėgą perduodančiais diskais ne didesnis kaip 50 mm. |  |
|  | Masė be kabelio ne daugiau kaip 0,5 kg. |  |
|  | Apsaugos laipsnis ne mažesnis kaip IP68 pagal EN 60529 arba lygiavertį standartą. |  |
|  | Dinaminių keitiklių matavimų įvesties modulis. (2 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Įvesties modulis skirtas konstrukcinių sistemų svyravimų matavimams, signalų registravimui ir apdorojimui. |  |
|  | Modulis turi būti suderintas su turima Brüel&Kjær LAN-XI 3660D tipo duomenų registravimo ir apdorojimo įranga, kuri apima 3 įvesties/išvesties modulius, kuriuos galima naudoti atskirai, paskirstytame tinkle arba rėme, kuriame gali būti iki 11 modulių. Turima LAN-XI aparatinė įranga yra visiškai suderinama su Brüel&Kjær PULSE įranga, yra itin lanksti ir gali būti lengvai perkonfigūruojama pagal poreikius. |  |
|  | Modulis turi turėti technines galimybes sąsajoms su 2, 6, 7 ir 8 pozicijose nurodytais įrenginiais. |  |
|  | Modulis turi turėti ne mažiau kaip 6 analoginės įvesties kanalus. |  |
|  | Modulis turi būti pritaikytas darbui su ne blogesnės kaip 51,2 kHz (kilohercai) raiškos mėginių ėmimo dažniu bei turi palaikyti palaikyti integraciją per LAN-XI Open API arba lygiavertį algoritmą. |  |
|  | Analoginės įvesties rezoliucija ≥ 24 bitai. |  |
|  | Įėjimo varža įtampos signalams ≥ 10 kΩ (kilo omai). |  |
|  | Turi pūti pritaikytas sinchronizuotam matavimui naudojant kelis modulius. |  |
|  | Ethernet sąsaja su TCP/IP ir UDP arba lygiaverčiu palaikymu. |  |
|  | Modulio valdymas ir duomenų srautas turi būti prieinamas per LAN-XI Open API arba lygiavertę platformą. |  |
|  | Maitinimas PoE (angl. Power over Ethernet) arba išorinio 24 V DC maitinimo šaltinio. |  |
|  | Darbo temperatūra ne siauresnėse ribose kaip nuo -10 °C iki +50 °C. |  |
|  | Modulio matmenys turi būtis suderinti su turima LAN-XI sistema. |  |
|  | Žemo dažnio pjezoelektrinis akselerometras Nr. 1. (17 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Matavimo diapazonas ne platesnis kaip nuo -30 ms-2 iki +30 ms-2. |  |
|  | Įtampos jautrumas ne mažesnis kaip 240 mV/ms-2. |  |
|  | Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,3 Hz iki 3000 Hz. |  |
|  | Skersinis rezonansinis dažnis ne mažesnis kaip 3 kHz. |  |
|  | Skersinis jautrumas ne didesnis kaip 5 %. |  |
|  | Magnetinis jautrumas ne didesnis kaip 0,6 ms-2/T. |  |
|  | Turi būti galimybė daviklį tvirtinti ant bandomojo objekto su varžtu ar sriegtu strypu. |  |
|  | Tvirtinimo rezonansinis dažnis ne didesnis kaip 11 kHz. |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20 C iki +50 C. |  |
|  | Temperatūros jautrumo koeficientas ne didesnis kaip +0,06 %/C. |  |
|  | Naudojimi aplinkos drėgnis ne blogesnis kaip iki 100 %. |  |
|  | Pjezoelektrinis akselerometras turi būti su ne trumpesniu kaip 5 m laidu suderintu su dinaminių keitiklių matavimų įvesties moduliu (26 punktas) ir turima LAN-XI sistema. |  |
|  | Žemo dažnio pjezoelektrinis akselerometras Nr. 2. (6 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Matavimo diapazonas ne platesnis kaip nuo -140 ms-2 iki +140 ms-2. |  |
|  | Įtampos jautrumas ne mažesnis kaip 45 mV/ms-2. |  |
|  | Dažnių diapazonas ne siauresnis kaip nuo 0,06 Hz iki 3000 Hz. |  |
|  | Skersinis rezonansinis dažnis ne mažesnis kaip 3 kHz. |  |
|  | Skersinis jautrumas ne didesnis kaip 5 %. |  |
|  | Magnetinis jautrumas ne didesnis kaip 2,6 ms-2/T. |  |
|  | Turi būti galimybė daviklį tvirtinti ant bandomojo objekto su varžtu ar sriegtu strypu. |  |
|  | Tvirtinimo rezonansinis dažnis ne didesnis kaip 11 kHz. |  |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20 C iki +50 C. |  |
|  | Temperatūros jautrumo koeficientas ne didesnis kaip +0,06 %/C. |  |
|  | Naudojimi aplinkos drėgnis ne blogesnis kaip iki 100 %. |  |
|  | Pjezoelektrinis akselerometras turi būti su ne trumpesniu kaip 5 m laidu suderintu su dinaminių keitiklių matavimų įvesties moduliu (26 punktas) ir turima LAN-XI sistema. |  |
|  | Laidas jungiantis pjezoelektrinį akselerometrą su dinaminių keitiklių matavimų įvesties moduliu (20 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Darbinės temperatūros diapazonas ne siauresnis kaip nuo -20 C iki +50 C. |  |
|  | Laido ilgis ne trumpesnis kaip 30 m – 8 vnt. ir 50 m – 12 vnt. |  |
|  | Laidai turi būti su jungtimis suderintomis su pjezoelektriniais akselerometrais Nr. 1 ir Nr. 2 (27 ir 28 punktai), dinaminių keitiklių matavimų įvesties moduliu (26 punktas) ir turima LAN-XI sistema. |  |
|  | Virpesių generavimo įrenginys (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Įrenginys skirtas mechaninių virpesių generavimui. |  |
|  | Įrenginys turi dirbti ne siauresniame dažnių diapazone kaip nuo nuolatinės srovės iki 18 kHz. |  |
|  | Įrenginys turi pasiekti ne mažesnę kaip 5 N jėgos reikšmę (sinusinis pikas, angl. Sine Peak) visame dažnių diapazone. |  |
|  | Įrenginys turi pasiekti ne mažesnį maksimalų judančios dalies pagreitį (pikas, angl. Peak) kaip 350 m/s2 visame dažnių diapazone. |  |
|  | Įrenginys turi pasiekti ne mažesnį maksimalų poslinkį (nuo piko iki piko, angl. Peak-to-Peak) kaip 3 mm. |  |
|  | Įrenginio judančios sistemos dinaminis svoris ne mažesnis kaip 18 g. |  |
|  | Įrenginio dinaminis lenkimo standumas ne mažesnis kaip 1,5 N/mm. |  |
|  | Įrenginio ritės varža esant 500 Hz ne mažesnė kaip 3,5 Ω. |  |
|  | Virpesių generavimo įrenginys turi būti suderintu su dinaminių keitiklių matavimų įvesties moduliu (26 punktas) ir turima LAN-XI sistema. |  |
|  | Galios stiprintuvas virpesių generavimo įrenginiui (1 vnt.) | Gamintojas (nurodyti): ................. Modelis (nurodyti, jeigu yra): ......................... Kodas (nurodyti, jeigu yra): ......................... |
|  | Stiprintuvas skirtas virpesių generavimo įrenginio (30 punktas) maitinimui ir valdymui, užtikrinant tikslų signalų perdavimą ir minimalų iškraipymą. |  |
|  | Nominali galia ne mažesnė kaip 70 VA. |  |
|  | Dažnių diapazonas ne siauresniame diapazone kaip 0,5 Hz – 100 kHz (±1 dB). |  |
|  | Harmoninis iškraipymas (angl. Harmonic Distortion) esant pilnai išėjimo galios apkrovai ne didesnis kai 0,3 %. |  |
|  | Įėjimo varžos nominali vertė ne mažesnė kaip 10 kΩ. |  |
|  | Darbinė temperatūra ne siauresniame diapazone kaip nuo +5 C iki +40 C. |  |
|  | Maitinimas 230 V AC ±10 %, 50/60 Hz arba lygiavertis. |  |
|  | Galios stiprintuvas gali būti suderinamas virpesių generavimo įrenginiu (30 punktas), dinaminių keitiklių matavimų įvesties moduliu (26 punktas) ir turima LAN-XI sistema. |  |
|  | Turimos eksperimentinių duomenų apdorojimo ir analizavimo programinės įrangos Pulse atnaujinimas ir papildymas (1 kompl.) |  |
|  | Programinės įranga turi būti suderinta su turima Pulse programine įranga ir tinkama darbui su turima LAN-XI sistema bei 26, 30 ir 31 techninės specifikacijos punktuose nurodytais įrenginiais. |  |
|  | Jei turimos programinės įrangos modulių galimybės sutampa su žemiau techninėje specifikacijoje pateiktais rodikliais, turimos modulių programinės versijos turi būti atnaujintos iki naujausios pirkimo metu tiekėjo disponuojamos programinės versijos. |  |
|  | Turi būti numatytas ne mažiau kaip 3 metų programinės įrangos palaikymas. |  |
|  | Bylų importavimo modulis |  |
|  | Bylų importavimo modulyje turi būti galimybė importuoti laiko ir funkcijų duomenys iš „BK Connect“ ir „PULSE Reflex“ (*.bkc ir *.csv) arba alternatyvių su įranga suderintų programinių modulių. |  |
|  | Bylų importavimo modulyje turi būti metaduomenų redaktorius ir turi būti galimybė atlikti metaduomenų ir testuojamo įrenginio (angl. Device under test) nustatymą duomenų dokumentavimui „BK Connect“ duomenų bazėje arba alternatyvioje suderintoje platformoje. |  |
|  | Bylų importavimo modulyje turi būti projektų naršyklė ir grafiniai rodiniai. |  |
|  | Bylų importavimo modulyje turi būti galimybė atlikti ataskaitų teikimą. |  |
|  | Aparatinės įrangos sąrankos (angl. Hardware Setup) modulis |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė rinkti virpesių matavimų duomenis. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė vizualizuoti laiko duomenis, rodyti laiko signalų dažnio, aps./min. ir kt. duomenis. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė palaikyti iki dviejų LAN-XI duomenų rinkimo modulių arba bet kurį vieną LAN-XI modulį. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė tvarkyti vartotojo sąsają ir duomenys, optimizuoti pagal darbo eigą, atlikti kelis bandymus, nustatymus ir programas viename projekte. |  |
|  | Modulyje turi būti keitiklių tvarkyklė keitiklių nustatymui ir aparatinės įrangos naršyklė kanalų nustatymui. |  |
|  | Modulyje turi būti keitiklių kalibravimo / patikrinimo galimybė. |  |
|  | Modulyje turi būti realaus laiko monitorius, įskaitant monitoriaus įrašymo įrenginį. |  |
|  | Modulyje įrangos sąrankoje turi būti galimybė nustatyti generatoriaus išėjimo sužadinimą LAN-XI aparatinei įrangai. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė palaikyti bendrąją pagalbinę skaitmeninę sąsają (angl. Generic auxiliary digital interface), kuri leidžia integruoti pagalbinius parametrus su dinaminiais duomenimis. |  |
|  | Laikinių duomenų įrašymo modulis |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė rinkti ir analizuoti virpesių duomenis. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė įrašyti laiko duomenys. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė vizualizuoti ir redaguoti dinaminius kanalus, CAN magistrales ir pagalbinius kanalus, taip pat turi būti galimybė atkurti po įrašymo ir ruošiantis analizei laikinius duomenys. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė rodyti atkūrimo metu laikinių signalų dažnio turinį. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė analizuoti (papildomai apdoroti) įrašytus laiko duomenys neprisijungus. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti kelių laikinių įrašų rinkinių paketinį apdorojimą. |  |
|  | Duomenų apdorojimo modulis |  |
|  | Modulyje turi būti laikinių duomenų apdorojimo užduotis (angl. Data Processing task), kuri turi suteikti išankstinio apdorojimo ir analizės galimybę, taip pat turi suteikti galimybę sukurti procesų grandinę pagal poreikį ir išsaugoti procesų grandines pakartotiniam naudojimui. |  |
|  | Modulyje turi būti (angl. Function Data Processing task) funkcijų duomenų apdorojimo užduotis, kuri turi suteikti galimybę atlikti papildomą spektrų apdorojimą ir skaičiavimą per procesų grandinę. |  |
|  | Modulyje turi būti automatinis analizės rezultatų rodymas ir saugojimas. |  |
|  | Modulyje turi būti automatinis ataskaitų teikimas. |  |
|  | Išplėstinės dažnio analizės (angl. Advanced Frequency Analysis) modulis |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti bendrąja vibracijų analizę. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė rinkti ir analizuoti duomenys rinkimas, bei teikti ataskaitas. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti įrašytų laiko duomenų analizę neprisijungus. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti stacionarią ir nestacionarią FFT (angl. Fast Fourier Transform, liet/. greitoji Furjė transformacija), CPB (1/n oktavos) (angl. Constant Percentage Bandwidth, liet. pastovios santykinės juostos) bendrą (plačiajuosčio ryšio) analizę. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti vienalaikę lygiagrečią analizę su skirtingais filtro nustatymais, FFT pralaidumu ir 1/n oktavos nustatymais. |  |
|  | Geometrijos įkėlimo ir redagavimo modulis |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė peržiūrėti, kurti ir redaguoti geometrijas, animuoti konstrukciniams matavimams, įskaitant: geometrijos importavimą, kūrimą ir redagavimą, keitiklio ir laisvės laipsnių priskyrimą, laisvės laipsnių sekos nustatymą, geometrija pagrįstus matavimus ir matavimų patvirtinimą naudojant geometriją. |  |
|  | Modulyje turi būti geometrijos redaktorius, kuriame galima sukurti tiriamo objekto geometriją nuo nulio. |  |
|  | Modulyje turi būti geometrijos decimacijos galimybė, kurioje galima importuoti ir decimuoti didelį modelį į paprastesnį/grubesnį modelį su tomis pačiomis pagrindinėmis fizinėmis savybėmis kaip ir originalus modelis. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti laisvės laipsnių sąranką, kurioje leidžiama sukurti matavimo seką tiek vibraciniam bandymui, tiek bandymui sužadinant dinaminiu plaktuku. |  |
|  | Konstrukcinių svyravimų matavimų su dinaminiais plaktukais ir virpesių generavimo įrenginiais modulis |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti konstrukcinių matavimų, naudojant plaktuką, nustatymus ir matavimus, taip pat turi būti galimybė atlikti konstrukcinių matavimų, naudojant virpesių generatorių, nustatymus ir matavimus. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti FRF (angl. angl. Frequency Response Function, liet. dažninės charakteristikos funkcija) ir susijusių funkcijų matavimus naudojant plaktuko arba virpesių generatoriaus sužadinimą. Turi būti galimybė atlikti nustatymus ir matavimus naudojant „BK Connect“ arba alternatyvios suderintos programinės platformos modalinę analizę arba alternatyvias duomenų apdorojimo programas. |  |
|  | Modalinės analizės modulis |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti klasikinę modalinę analizę iš išmatuotų dažnio atsako funkcijų (angl. Frequency response functions). |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė įvertinti modalinius parametrus, kurie naudojami baigtinių elementų modelio koreliacijai ir atnaujinimui, projekto patikrai, lyginamajai analizei, kokybės kontrolei ir trikčių šalinimui. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė planuoti bandymus naudojant baigtinių elementų analizės rezultatus. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė integruoti sprendimus nuo matavimo iki baigtinių elementų modelio koreliacijos, taip pat turi būti galimybė integruoti sprendimus nuo matavimo iki analizės. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė importuoti geometriją standartiniais formatais, įskaitant baigtinių elementų modelius. |  |
|  | Modulyje turi būti baigtinių elementų modelių animacija bandymų planavimui ir patvirtinimui. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė parinkti bandomuosius mazgus iš baigtinių elementų modelių ir patvirtinti bandymų planavimui. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė rodyti pasirinktus sužadinimo/atsako laisvės laipsnius geometrijoje. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti normalaus režimo indikatoriaus funkciją (angl. Normal mode indicator function), galios režimo indikatoriaus funkciją (angl. Power mode indicator function), kompleksinio režimo indikatoriaus funkciją (angl. Complex mode indicator function) ir daugiamačio režimo indikatoriaus funkciją (angl. Multi-variate mode indicator function). |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti SDOF (angl. Single Degree of Freedom) kreivių aproksimatorius, MDOF (angl. Multiple Degrees of Freedom) kreivių aproksimatorius, globalūs kreivių aproksimatorius modalinių parametrų įvertinimui nuoseklių FRF duomenų atveju, vietiniai kreivių aproksimatorius modalinių parametrų įvertinimui nenuoseklių FRF duomenų atveju, FRF sintezė, įskaitant paklaidos funkciją ir dažnio atsako užtikrinimo kriterijus (angl. Frequency response assurance criteria). |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti kompleksinius grafikus, „AutoMAC“ ir „CrossMAC“ ar panašių grafinių sistemų lenteles bei 3D grafikus, kurie skirti modų formos sudėtingumui ir koreliacijai patvirtinti. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti CoMAC (angl. Complex Mode Assurance Criterion) geometrijos grafikus porinių modalinių modelių palyginimui. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė integruoti ataskaitų teikimą „Microsoft Office“ arba lygiaverčiuose paketuose. |  |
|  | Operacinės modalinės analizės modulis |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti modalinį identifikavimą naudojant tik išmatuotus atsakus. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti konstrukcijų modalinį identifikavimą realiomis eksploatavimo sąlygomis. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė atlikti priverstinės dinaminės deformacijos analizę laiko ir dažnio srityje. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė įvertinti modalinius parametrus, kurie naudojamų baigtinių elementų modelio koreliacijai ir atnaujinimui, projekto patikrai, lyginamajai analizei, trikčių šalinimui ir kokybės kontrolei. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti konstrukcijų būklės stebėjimą (angl. Structural health monitoring) naudojant pažeidimų aptikimo indikatorius, modų sekimą ir poslinkių analizę. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė importuoti geometriją standartiniais formatais, įskaitant baigtinių elementų modelius. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti baigtinių elementų modelių animaciją bandymų planavimui ir patvirtinimui. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti pasirinktų sužadinimo/atsako laisvės koeficientų rodymą geometrijoje. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti funkcijomis pagrįstą animaciją bandymų sąrankos patvirtinimui. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti normalaus režimo indikatoriaus funkciją (angl. Normal mode indicator function), galios režimo indikatoriaus funkciją (angl. Power mode indicator function), kompleksinio režimo indikatoriaus funkciją (angl. Complex mode indicator function) ir daugiamačio režimo indikatoriaus funkciją (angl. Multi-variate mode indicator function); |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti SDOF kreivių aproksimatorius, MDOF kreivių aproksimatorius, globalūs kreivių aproksimatorius modalinių parametrų įvertinimui nuoseklių FRF duomenų atveju, vietiniai kreivių aproksimatorius modalinių parametrų įvertinimui nenuoseklių FRF duomenų atveju, FRF sintezė, įskaitant paklaidos funkciją ir dažnio atsako užtikrinimo kriterijus (angl. Frequency response assurance criteria); |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti kompleksinius grafikus, „AutoMAC“ ir „CrossMAC“ ar panašių grafinių sistemų lenteles bei 3D grafikus, kurie skirti modų formos sudėtingumui ir koreliacijai patvirtinti. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė naudoti CoMAC geometrijos grafikus porinių modalinių modelių palyginimui. |  |
|  | Modulyje turi būti galimybė integruoti ataskaitų teikimą „Microsoft Office“ arba lygiaverčiuose paketuose. |  |