Herbas arba prekių ženklas

(Tiekėjo pavadinimas)

_________________________________________________________________________________________

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS

DĖL VIDEOLARINGOSKOPŲ IR KVĖPAVIMO TAKŲ VALDYMO STOTELIŲ PIRKIMO

____________ Nr.______

(Data)

_____________

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

| Pavadinimas |  |
| --- | --- |
| Juridinio asmens kodas |  |
| Adresas |  |
| PVM mokėtojo kodas |  |
| Atsiskaitomoji sąskaita |  |
| Bankas, banko kodas |  |
| Įmonės telefonas |  |
| Įmonės el. paštas |  |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė |  |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefonas |  |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos, telefonas, el. paštas |  |

Jei Tiekėjas yra fizinis asmuo, skiltys atitinkamai pakoreguojamos.

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;

- kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu ir/arba įprastu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

2 lentelė

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI*

| Eil. Nr. | Subtiekėjo (-ų) pavadinimas (-ai), adresas (-ai) |
| --- | --- |

*Pastaba: pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją (-us)

3 lentelė

PASIŪLYMO KAINA

I PIRKIMO DALIS

„Videolaringoskopas“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Videolaringoskopas |  | Kompl. | 8 |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 1 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

II PIRKIMO DALIS

„Kvėpavimo takų valdymo stotelė“

| Eil. Nr. | Pavadinimas | Modelis/katalogo numeris, gamintojo pavadinimas | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (be PVM) | Kaina viso Eur (su PVM) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kvėpavimo takų valdymo stotelė |  | Kompl. | 2 |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (be PVM): |  |  |  |  |  |  |  |
| PVM suma: |  |  |  |  |  |  |  |
| Bendra 2 pirkimo dalis pasiūlymo kaina EUR (su PVM): |  |  |  |  |  |  |  |

4 lentelė

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Pirma pirkimo dalis. Videolaringoskopas - 8 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Komplektas videolaringoskopijai | - Videomonitorius; - Mobilus stovas; - 2 tipų pleištai videolaringoskopijai (2 vnt.) |  |
| 2. | Videomonitorius | - Ekrano skersmuo ≥ 8“; - Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų; - ≥ 2 jungtys instrumentams; - Yra galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas; - Yra galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į USB tipo arba lygiavertes laikmenas; - Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos; - Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Su laidu videomonitoriaus ir videolaringoskopo pleišto sujungimui. |  |
| 3. | Videolaringoskopo pleištas | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 4. | Videolaringoskopo pleištas | - Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis); - Suaugusiems; - Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
| 5. | Mobilus stovas | - Pritaikytas pritvirtinti 2 p. aprašytą monitorių; - Aukštis 130 ± 10 cm; - Su ≥ 4 antistatiniais ratukais; - Su krepšiu videolaringoskopo pleištams susidėti. |  |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
| 7. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 8. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
| 9. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Vartotojo instrukcija lietuvių kalba ir videomonitoriaus (2 p.) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |  |
| 10. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |  |
| 11. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

2 pirkimo dalis. Kvėpavimo takų valdymo stotelė - 2 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Monitorius – 1 vnt. | - Aukštos raiškos LED tipo monitorius; - Įstrižainė ≥ 27 colių; - Kontrastas ≥ 1000 : 1; - Šviesumas ≥ 800 cd/m2 - Raiška ≥ 1920 x 1080 taškų, formatas 16:9; - Signalų įvestys: 1. HDMI; 2. SDI arba lygiavertės; - Signalų išvestys: 1. HDMI; 2. SDI arba lygiavertės; - Medicininės paskirties. |  |
|  | Videomonitorius – 1 vnt. | - Ekrano skersmuo ≥ 8“; - Raiška ≥ (1920 x 1200) taškų; - ≥ 2 jungtys instrumentams; - Yra galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į SD tipo ar lygiavertes laikmenas; - Yra galimybė išsaugoti video vaizdus ir nuotraukas į USB tipo arba lygiavertes laikmenas; - Korpusas pagamintas iš smūgiams atsparaus plastiko arba lygiavertės medžiagos; - Su laikikliu pritvirtinimui prie stovo; - Su HDMI arba lygiaverte jungtimi papildomam išoriniam monitoriui prijungti; - Su pakraunama ličio jonų arba lygiaverte baterija; - Su laidu videomonitoriaus ir videolaringoskopo pleišto sujungimui. |  |
|  | Video endoskopas – 1 vnt. | - Lankstus, pritaikytas naudoti atliekant intubacijas; - Matymo kryptis: 0; - Matymo kampas: ≥ 100; - Darbinis ilgis: 65 2 cm; - Bendras ilgis: 100 cm; - Darbinio kanalo vidinis skersmuo: ≥ 3 mm; - Distalinio galiuko skersmuo 6,5 mm; - Lenkimas aukštyn/žemyn: ≥ 180/140; - Video endoskopo mygtukais valdomos funkcijos: - Video vaizdų įrašymas; - Nuotraukų įrašymas; - Baltos šviesos balansas; - Komplekte: - Specialus konteineris video endoskopo sterilizavimui dujose; - Slėgio suvienodinimo vožtuvas; - Sandarumo matuoklis; - Šepetėlis valymui. |  |
|  | Videolaringoskopo pleištas – 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas; - Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
|  | Videolaringoskopo pleištas – 1 vnt. | - Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas; - Rankena pagamintas iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
|  | Videolaringoskopo pleištas – 1 vnt. | - Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis); - Suaugusiems; - Rankena pagaminta iš titano arba lygiavertės medžiagos; - Su šviesos diodų (LED) apšvietimu; - Kameros raiška (1280 x 800) taškų; - Su 1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui. |  |
|  | Stovas įrangai ir priedams – 1 vnt. | - Mobilus stovas, pritaikytas monitoriaus (1 p.) ir videomonitoriaus (2 p.) tvirtinimui; - Su kanalu įrangos laidams; - Su rankena stovui stumti; - Su krepšiu videolaringoskopo pleištams susidėti. - Su laikikliu video endoskopui (3 p.) |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Kvėpavimo takų valdymo stotelės naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir videomonitoriaus (2 p.) serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |

Pastabos: Grafoje „Siūlomi techniniai parametrai ir parametrų reikšmės (reikalavimų  atitikimas) ir nuorodos į atitinkamus gamintojo techninės dokumentacijos puslapius“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 5.11.7 punkte.

5 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
| --- | --- | --- | --- |
| Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose. Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali): ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ SVARBU: Kasacinis teismas yra išaiškinęs, kad <…> “informacijos įslaptinimas viešųjų pirkimų procedūroje yra išimtis iš bendros taisyklės; atsižvelgiant į tai, kad konfidencialios informacijos apsaugos tikslas – teisėta viešumo ribojimo priemonė, ji turi būti aiškinama siaurai, nepažeidžiant VPĮ įtvirtintų skaidrumo ir konkurencijos principų bei tiekėjų teisės į veiksmingą pažeistų teisių gynybą turint ir tikslą nepakenkti tos informacijos šaltiniui ar kitiems asmenims. Informacijos kaip konfidencialios kvalifikavimas pirmiausia priklauso nuo tiekėjo nurodymo apie tai pasiūlyme, tačiau toks tiekėjo nurodymas nėra privalomas perkančiajai organizacijai. Prašantis įslaptinti informaciją tiekėjas turi pateikti patikimus argumentus, kad duomenų atskleidimas pažeis jo teisėtus interesus. Konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims. Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra. |  |  |  |  |

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas); (Parašas); (Vardas ir pavardė).