VPP-5342, TSD-1117      
       Elektrinių funkcinių lovų intensyviai terapijai techninė specifikacija (kiekis – 12 kompl.) 
	Eil. Nr.
	Parametrai (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai lovos matmenims
	1. Išoriniai matmenys: (plotis x ilgis) su pakeltomis šoninėmis apsaugomis ≤ (100 x 220) cm.

2. Čiužinio platformos paviršiaus matmenys: (plotis x ilgis) ≥ (90 x 195) cm.
	   


	2.
	Reikalavimai čiužinio platformai
	1. Ne mažiau 4 dalių.
2. Ne mažiau kaip 3 čiužinio platformos dalys lengvai išimamos valymui ir dezinfekcijai.
3. Prailginimas ne mažiau 20 cm su čiužinio laikikliais.

4. Infuzinio stovo arba pasikėlimo rankenos adapteriai ne mažiau dviejuose kampuose.

5. Kėlimo mechanizmas sudarytas iš kolonų.
	

	3.
	CPR rankenos
	1. Yra CPR rankenos 

2. Mechaniškai nuleidžia nugaros dalį į horizontalią padėtį kritinių situacijų metu
	

	4.
	Čiužinio platformos aukščio reguliavimas 
	1. Ne siauresnėse kaip 45-75  cm ribose

2. Valdomas elektrine pavara.
	

	5.
	Lovos gulimojo paviršiaus automatinio regreso funkcija
	Ne mažiau 10 cm. 
	

	6.
	Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.1
	1.  Skirtas personalui;

2.  Integruoti valdymo skydeliai galvūgalio dalies šoninių ranktūrių išorėje, abiejose lovos pusėse;

3.   Galima reguliuoti:

a)   Čiužinio platformos aukštį;

b)   Nugaros sekcijos kampą;

c)   Šlaunų sekcijos kampą;

d)  Čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį;

e)  Čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį;

f)   Autokontūras

4.   Su ne mažiau kaip 4 užprogramuotomis pozicijomis. Pozicijos valdomos vieno mygtuko paspaudimu.

a)   Kardiologinės kėdės pozicija;

b)   Gaivinimo poziciją CPR;

c)   Apžiūros pozicija arba mobilizacijos pozicija;

d)   Skubus Trendelenburgas;

5.   Funkcijų užrakinimas.

6.   Integruotas aktyvavimo mygtukas- aktyvuoja visus valdymo pultus. 

7.   Integruotas STOP mygtukas.
	

	7.
	Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.2
	1.  Pakabinamas kojūgalyje arba integruotas kojūgalio apsaugoje;

2.   Galima reguliuoti:

a)   Čiužinio platformos aukštį;

b)   Nugaros sekcijos kampą;

c)   Šlaunų sekcijos kampą;

d)  Čiužinio platformos pasvirimą į galvūgalį;

e)  Čiužinio platformos pasvirimą į kojūgalį;

f)   Autokontūras

3.   Su ne mažiau kaip 4 užprogramuotomis pozicijomis. 

4.   Integruotas aktyvavimo mygtukas- aktyvuoja visus valdymo pultus. 

5.   Integruotas STOP mygtukas.
	

	8.
	Lovos funkcijų valdymas- Pultas Nr.3
	1. Kojiniai pedalai skirti slaugytojui, abiejuose lovos šonuose, leidžiantis nustatyti lovos pozicijas nenaudojant rankų.

2. Galima reguliuoti paciento apžiūros poziciją ( ištiesina čiužinio platformą ir iškelia į aukščiausią padėtį).
3. Elektroninė apsauga nuo atsitiktinio valdymo

4.   Ne daugiau kaip trys valdymo mygtukai.
	

	9.
	Nugaros dalies reguliavimas
	1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 65°
2. Valdoma elektrine pavara.
	

	10.
	Šlaunų dalies reguliavimas
	1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 25°
2. Valdoma elektrine pavara.
	

	11.
	Trendelenburgas/

Antitrendelenburgas
	Ne mažiau  +14°/-14°.
	

	12.
	Blauzdų dalies reguliavimas
	1. Pasikėlimo kampas ne mažiau 15°
2. Valdoma mechaniškai arba elektriniu būdu.
	

	13.
	Šoniniai apsauginiai rėmai
	1. Pagaminti iš plastiko (arba lygiavertės medžiagos).
2. Dviejų dalių.
3. Galima nulenkti atskirai, nepriklausomai vienas nuo kito.
4. Pakeltų apsauginių rėmų aukštis (matuojant nuo čiužinio platformos be čiužinio) ≥ 45 cm;

5. Apsauginiai rėmai nuleidžiami ir pakeliami rankenos arba kitokių konstrukcinių elementų pagalba (apsauga nuo atsitiktinio nuleidimo).

6. Apsauginiuose šoniniuose ranktūriuose integruoti paciento nugaros dalies pakėlimo bei trendelenburgo pozicijos pasvirimo kampo indikatoriai.
	

	14.
	Paciento išlipimą palengvinanti sistema 
	1. Pagalbinė rankena pacientui, palengvinanti paciento išlipimą iš lovos, atlenkiama nuo lovos rėmo  su integruotu (-ais) mygtuku (-ais) reguliuojančiu (-iais) čiužinio platformos aukštį  arba  rankena šoninėje apsaugos sienelėje ir sienelės viršuje integruotas mygtukas (-ai), kurie vienu metu padeda pacientui prisilaikyti ir kelia lovos rėmą, kad palengvintų paciento atsistojimą, arba lygiavertė

2.  Sumontuota abiejose lovos pusėse
	

	15.
	Lovos transportavimas
	1.  ≥ 4 ratukai (≥1 antistatinis)
2.  Ratuko diametras ne mažesnis kaip 150 mm.


	

	16.
	Stabdymo sistema
	1. Centrinė stabdymo sistema 

2. Ne mažiau kaip trys padėtys:
2.1. visi ratukai užblokuoti;
2.2. visi ratukai laisvai sukiojasi;
2.3. ne mažiau kaip vienas ratukas fiksuotas važiavimui į priekį.
	

	17.
	Saugi darbinė apkrova
	Ne mažiau 250 kg 
	

	18.
	Lovos svoris
	Ne daugiau 200 kg
	

	19.
	Nuimami lovos galai
	1. Plastikiniai arba lygiavertės medžiagos.

2. Su užraktu.

3.   Užraktas dviejų padėčių: užrakinta; atrakinta.
	

	20.
	Apsauginiai bamperiai
	Yra apsauginiai bamperiai visuose 4 lovos kampuose.
	

	21.
	Svarstyklės
	1.   Integruotos į lovą.

2.   Svarstyklių valdymas integruotas į apsauginių lovos šonų galvūgalio dalį (iš abiejų lovos pusių). Su programine įranga.

3.   Svoris rodomas integruotame ekrane.

4.   Svarstyklių rodmenų ekranas rodo:

a)   Paciento svorį vieno skaičiaus po kablelio tikslumu.

b)   Svarstyklių stabilumo indikaciją.

c)   Nugaros sekcijos pakilimo kampą (vieno laipsnio tikslumu).

d)  Paciento išlipimo iš lovos aliarmo būseną.

e)  Lovos serviso atlikimo indikatorių.

5.  Svarstyklių tikslumas 0,5 kg ±0,2 kg.
6.  Ekrane rodoma perkrovos indikacija.

7.  Svarstyklių valdymo mygtukai:

a)  Svarstyklių nunulinimo mygtukas.

b)  Svorio fiksavimo  mygtukas.
	

	22.
	Lovos priedai 
	1.  Yra infuzinis stovas.

2.  Yra bėgelis su kabliukais skysčių maišams abiejose lovos pusėse

	

	23.
	Lovos maitinimas
	1.  Veikia nuo elektros tinklo 230 V    50 Hz.
 2.  Veikia nuo integruoto    akumuliatoriaus (baterijos).
	

	24.
	Apsauga nuo paciento prispaudimo
	1. Apsaugo pacientą nuo sužalojimų besileidžiant čiužinio platformai.

2. Jei čiužinio platformai leidžiantis ant važiuoklės pasitaiko kliūtis, judėjimas yra automatiškai sustabdomas.
	

	25.
	Reikalavimai čiužiniui
	1. Veikia suslėgto oro principu.

2. Sandara: ne mažiau du sluoksniai, kievienas sudarytas iš oro celių.

3. Abiejuose sluoksniuose yra liemens ir kojų zonos.

4. Viršutiniame sluoksnyje liemens ir kojų zonoje yra kintamas slėgis.

5. Apatiniame sluoksnyje kojų zonoje statinis slėgis.

6. Ties liemens zona, iš kraštų yra išilginės oro celės.

7. Aukštis  ≥ 18 cm;

8. Išmatavimai: 195-200 cm x 86-90 cm

9. Čiužinio maksimali apkrova ne mažiau 210 kg.

10. Pripūtimo trukmė: ne ilgiau 15 min.

11. Oro išleidimo trukmė (CPR): ne ilgiau 40 s.

12. Oro keitimosi celėse ciklas: kas 6-8 min. 
	

	26.
	Čiužinio valdymo blokas
	1. Paskirtis: pripučia ir išleidžia orą iš čiužinio. Sujungtas su čiužiniu, naudojant specialią oro jungtį.

2. Ne mažiau kaip trys skirtingi rėžimai: kintamojo slėgio terapijos režimas; maksimalaus pripūtimo režimas; pastovus žemo slėgio režimas

3. Galima keisti slėgį čiužinyje mygtukų pagalba.

4. Integruota baterija.

5. Yra baterijos įkrovimo lygio indikatorius.
	

	27.
	Reikalavimai čiužinio užvalkalui:
	1. Čiužinio užvalkalo audinys: 100% poliesteris (arba lygiavertė medžiaga), dengtas 100% poliuretano sluoksniu (arba lygiaverte medžiaga); 

2. Pralaidus orui, nepralaidus skysčiams;

3. Antialerginis, apsaugantis nuo patalynės erkių, bakterijų ir grybelių atsiradimo; 

4. Užsegamas užtrauktuku, su apsauginiu atvartu, neleidžiančiu prasiskverbti skysčiams į čiužinio vidų užtrauktuko vietoje; 

5. Tinkamas plauti skalbimo mašinose ne mažiau 50 ºC temperatūros vandenyje ir džiovinti džiovyklėse;

6. Nedegus; 

7. Atsparus dezinfekcijai.
	

	28.
	Įrangos pristatymas ir instaliavimas
	Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	29.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	30.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	31.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba:
a) struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas;
b) instaliavimo instrukcijos;
c) funkcionalumo patikrinimo instrukcijos;
d) aptarnavimo instrukcijos;
e) gedimų nustatymo instrukcijos;
f) išardymo-surinkimo instrukcijos;
g) atsarginių dalių katalogas;
h) periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos;
i) derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo);\
j) programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo).
	

	32.
	Garantinio aptarnavimo laikotarpis
	≥ 36 mėn.
	

	33.
	Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis
	Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). 

Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu.
	


______________________

