TSD-1121, VPP-5169
Akių konsultacinio – diagnostinio kabineto įrangos techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Akių konsultacinio – diagnostinio kabineto įranga 
	Eil.

Nr.
	Parametrai 

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Oftalmologo darbo vieta
	4 kompl.
	

	1.1.
	Konstrukcija
	1. Kolona, sumontuota ant bendro pagrindo; 

2. Slankiojamas ir sukiojamas stalelis, skirtas ne mažiau kaip dviems oftalmologiniams aparatams sumontuoti; 

3. Universalus paciento krėslas, kuris pagal pirkėjo poreikį gali būti sumontuotas dešinėje arba kairėje pusėje (suderinama užsakant įrangą); 

4. Komplekte turi būti motorizuota foropterio alkūnė su taškiniu apšvietimu;

5. Darbo vietoje įmontuotas stalčius bandomųjų lęšių rinkiniui.
	

	1.2.
	Stalviršis
	1. Elektriškai keičiamo aukščio; 
2. Aukštis reguliuojamas ne siauresniame kaip 75-90 cm intervale.
	

	1.3.
	Išoriniai bendri išmatavimai
	≤ (1700 x 1800) mm
	

	1.4.
	Paciento krėslas
	1. Elektriškai keičiamo aukščio (reguliavimo ribos ≥ 25 cm);

2. Su reguliuojamu nugaros atlošu.
	

	1.5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio dokumento kopiją)
	

	1.6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	1.7.
	Garantinis terminas
	≥ 36 mėnesiai
	

	2.
	Stacionarus daugiafunkcinis pilnai automatinis oftalmologinis prietaisas
	3 vnt.
	

	2.1.
	Refraktometrija
	

	2.1.1.
	Sferinės refrakcijos matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -30 D iki +25 D (pasirenkamas matavimo žingsnis 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D)
	

	2.1.2.
	Cilindrinės refrakcijos matavimo ribos

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo -12 D iki +12 D (pasirenkamas matavimo žingsnis 0.01 D / 0.12 D / 0.25 D)
	


	2.1.3.
	Ašių matavimo ribos

(ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 0( iki 180( (pasirenkamas matavimo žingsnis 1( / 5()
	

	2.1.4.
	Tyrimui atlikti pakankamas vyzdžio diametras
	≤ 2,0 mm
	

	2.2.
	Keratometrija
	

	2.2.1.
	Matuojamo ragenos gaubtumo spindulio ilgio ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 5,0 iki 13,0 mm (žingsnis 0,01 mm)
	

	2.2.2.
	Ašių matavimo ribos
	Nuo 0( iki 180(
	

	2.2.3.
	Ragenos diametro matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 10,0 mm iki 14,00 mm
	

	2.3.
	Bekontaktis tonometras
	

	2.3.1.
	Akies spaudimo matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 1 mmHg iki 60 mmHg
	

	2.3.2.
	Tonometrijos matavimo koordinačių nustatymas
	Automatinis tonometrijos koordinačių nustatymas X-Y-Z koordinatėms arba pilnai automatinis matavimas
	

	2.4.
	Bekontaktis pachimetras
	

	2.4.1.
	Ragenos storio matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 400 µm iki 750 µm
	

	2.4.2.
	Akispūdžio matavimo rezultatų perskaičiavimas, atsižvelgiant į ragenos storį
	Automatinis
	

	2.5.
	Tarpvyzdinio atstumo matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas)
	Nuo 30,00 mm iki 85,00 mm
	

	2.6.
	Reikalavimai ekranui
	1. LCD tipo arba lygiavertis;
2. Ekrano įstrižainė ≥ 7".
	

	2.7.
	Rezultatų spausdinimas
	Integruotas terminis spausdinimo įrenginys su automatinio popieriaus nupjovimo funkcija
	

	2.8.
	Elektros maitinimas
	Iš 230V/50Hz elektros tinklo
	

	2.9.
	Duomenų perdavimas į foropterį
	Įrenginys turi būti suderinamas su foropteriu (5 poz.) ir užtikrinti automatinį refrakcijos duomenų perdavimą į foropterį (būtinas atitinkamas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas)
	


	2.10.
	Garantinis terminas
	≥ 36 mėnesiai
	

	2.11.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	2.12.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	3.
	Optotipų LCD (arba lygiavertis) ženklų ekranas regos aštrumui nustatyti
	14 vnt.
	

	3.1.
	Valdymas
	Ekranas valdomas distanciniu belaidžiu valdymo pultu
	

	3.2.
	Projektavimo atstumo pasirinkimo diapazonas
	Nuo ≤ 3 m iki ≥ 6 m
	

	3.3.
	Reikalavimai ekranui
	1. LCD tipo (arba lygiavertis);

2. ≥ 17" įstrižainės;

3. Raiška ≥ (1280×1024) taškų.
	

	3.4.
	Ženklų pagalba nustatomo regėjimo aštrumo diapazonas 
	Nuo ≤ 0,05 iki ≥ 2
	

	3.5.
	Maksimalus ryškumas
	≥ 300 cd/m2
	

	3.6.
	Binokulinio matymo testas
	1. Raudonos – žalios spalvos testas;

2. Prizminis testas.
	

	3.7.
	Ekranų montavimas
	Įranga montuojama ant sienos
	

	3.8.
	Būtinos testų lentelės:
	1. Raidės;

2. Paveiksliukai vaikams;

3. Skaičiai;

4. “E-Snellen” testas arba “Landolt” žiedai;

5. ETDRS ženklai;

6. Astigmatizmo laikrodžio testas;

7. Binokulinio balanso testas;

8. Kryžminės grotelės;

9. Taškinis testas;

10. Duochrominis balansas;

11. Fiksuotas taškas;

12. Forijos testas;

13. Forijos su fiksacija testas;

14. Raudonas/žalias testas;

15. Schober testas;

16.  Stereo testas;

17. Vertikalus koinsidencinis testas;

18. Keturtaškis;

19. Pavieno ženklo kaukė;

20. Horizontalios linijos kaukė.
	

	3.9.
	Baltų ženklų juodame fone ir juodų ženklų baltame fone perjungimo funkcija
	Būtina baltų ženklų juodame fone ir juodų ženklų baltame fone perjungimo funkcija
	

	3.10.
	Galimybė rodyti įvairias skaidres iš SD atminties kortelės (arba lygiavertės laikmenos)
	Būtina galimybė rodyti įvairias skaidres iš SD atminties kortelės (arba lygiavertės laikmenos)
	

	3.11.
	Būtini testai
	1. Kontrastingumo testas;

2. Naktinio matymo testas.
	

	3.12.
	Komplektacija
	Komplekte pateikiami raudonos/žalios spalvos akiniai
	

	3.13.
	Maitinimo šaltinis
	230 V, 50 Hz elektros tinklas
	

	3.14.
	Techninis suderinamumas su foropteriu
	Optotipų ženklų ekranas turi būti suderinamas su foropteriu (5 poz.), užtikrinant LCD ekrano nuotolinį valdymą iš foropterio valdymo panelės (būtinas atitinkamas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas)
	

	3.15.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	3.16.
	Garantinis terminas
	≥ 36 mėnesiai
	

	3.17.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	4.
	Automatinis dioptrimetras
	4 vnt.
	

	4.1.
	Matavimų diapazonai:
	1. Sfera: nuo ≤ -25,00 D iki ≥ +25,00 D

2. Cilindras: nuo ≤ -10,00 D iki ≥ +10,00 D

3. Prizmė: nuo 0 ( iki ≥ 20 (
4. ADD: nuo 0,4 D iki ≥ +10,00 D

5. Ašis: nuo 0° iki ≥ 180°.
	

	4.2.
	Kontaktinių lęšių laikiklis
	Būtinas kontaktinių lešių laikiklis
	

	4.3.
	Cilindro parodymo režimas
	Būtinas cilindro parodymo režimas
	

	4.4.
	Matuojamų lęšių skersmuo
	Nuo ≤ 20 mm iki ≥ 120 mm
	

	4.5.
	Automatinė lęšių tipo atpažinimo funkcija
	Būtina automatinė lęšių tipo atpažinimo funkcija
	

	4.6.
	Ekranas
	1. Spalvotas, skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis);

2. ≥ 5" įstrižainės.
	

	4.7.
	Bangos ilgis
	520-555 nm (žalia)
365-385 nm (UV)
	

	4.8.
	Techninis suderinamumas su stacionariu daugiafunkciniu pilnai automatiniu oftalmologiniu prietaisu ir foropteriu
	Dioptrimetras turi būti suderinamas su stacionariu daugiafunkciniu pilnai automatiniu oftalmologiniu prietaisu (2 poz.) ir foropteriu (5 poz.), užtikrinant automatinį duomenų perdavimą tarpusavyje (būtinas atitinkamas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas)
	

	4.9.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	4.10.
	Garantinis terminas
	≥ 36 mėnesiai
	

	4.11.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	5.
	Automatinis foropteris
	4 vnt.
	

	5.1.
	Paskirtis
	Skirtas koreguoti regėjimo aštrumui į tolį ir į artį bei atlikti įvairiems oftalmologiniams testams
	

	5.2.
	Įmontuoti lęšiai, apertūros, filtrai:
	
	

	5.2.1.
	Sferos
	Nuo ≤ -29,00 D iki ≥ +26,75 D, 

pasirinktinai kas 0,12 D / 0,25 D / 0,5 D / 3,00 D
	

	5.2.2.
	Cilindrai
	Nuo 0,00 D iki ≥ ± 8,75 D, 

pasirinktinai kas 0,25 D / 1,00 D / 2,00 D / 3,00 D
	

	5.2.3.
	Cilindrų ašys
	Nuo 0 iki 180°, pasirinktinai kas 1°, 5°, 15°
	

	5.2.4.
	Prizmės
	Nuo 0 Δ iki ≥ 20 Δ, pasirinktinai kas 0,1 Δ / 0,5 Δ / 2 Δ 
	

	5.2.5.
	Kryžminiai cilindrinių lęšių užvertėjai
	(0,25 D, (0,5 D, (0,25 D autokryžminis
	

	5.2.6.
	Plokštelė su anga
	Būtina plokštelė su anga
	

	5.2.7.
	Raudona „maddox“ žymė
	Būtina raudona „maddox“ žymė
	

	5.2.8.
	Raudonas/žalias filtras
	Būtinas raudonas/žalias filtras
	

	5.2.9.
	Poliarizuojantys filtrai
	Būtini poliarizuojantys filtrai
	

	5.2.10.
	Atstumo tarp vyzdžių  (PD) tikrinimo lęšiai (fiksuoti kryžminiai cilindriniai lęšiai)
	(0,50 D (fiksuoti su ašimi 90°)
	

	5.2.11.
	Lęšiai retinoskopui
	0 / +1,5 / +2,0 D
	

	5.2.12.
	Disociacijos prizmė
	6∆ / 10∆ 
	

	5.3.
	Atstumo tarp vyzdžių (PD) keitimas
	1. Regėjimo aštrumui į tolį (keitimo ribos: nuo ≤ 54 mm iki ≥ 80 mm);

2. Regėjimo aštrumui į artį (keitimo ribos: nuo ≤ 50 mm iki ≥ 74 mm).
	

	5.4.
	Atstumo, kuriame tiriamas regėjimo aštrumas į artį, keitimo ribos
	Nuo ≤ 350 iki ≥ 700 mm (≤ 50 mm žingsniu)
	

	5.5.
	Vertex atstumo (VD) matavimo skalė
	12 mm, 14 mm (reali žyma ties 13,75 mm), 16 mm, 18 mm, 20 mm
	

	5.6.
	Matymo laukas 
	≥ 40° (kai VD = 12 mm)

≥ 39º ( kai VD = 13,75 mm)
	

	5.7.
	Kaktos atramos reguliavimas
	Būtinas kaktos atramos reguliavimas
	

	5.8.
	Horizontalios padėties reguliavimas
	≥ ± 2,5°
	

	5.9.
	Spausdintuvas tyrimo rezultatų atspausdinimui
	Būtinas spausdintuvas tyrimo rezultatų atspausdinimui
	

	5.10.
	Techninis suderinamumas su optotipų ženklų ekranu ir dioptrimetru
	Foropteris turi būti suderinamas su stacionariu daugiafunkciniu pilnai automatiniu oftalmologiniu prietaisu (2 poz.), optotipų ženklų ekranu (3 poz.) ir dioptrimetru (4 poz.), užtikrinant automatinį duomenų perdavimą tarpusavyje (būtinas atitinkamas tiekėjo arba gamintojo patvirtinimas)
	

	5.11.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	5.12.
	Garantinis terminas
	≥ 36 mėnesiai
	

	5.13.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija 
	1. Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;

2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.
	

	6.
	Medicininio personalo apmokymas
	Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą (1-5 poz.) įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	7.
	Techninio personalo apmokymas
	LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	8.
	Įrangos pristatymas,  sumontavimas ir instaliavimas
	Įrangos (1-5 poz.) pristatymo, iškrovimo, pervežimo į sumontavimo ir instaliavimo vietą, sumontavimo ir instaliavimo, po sumontavimo ir instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	


2 pirkimo dalis. Bandomųjų lęšių rinkinys, kiekis 4 vnt.
	Eil.

Nr.
	Parametrai 

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Rinkinio sudėtis 
	Ne mažiau kaip 232 vnt. optinių bandomųjų lęšių
	

	2.
	Lęšių medžiaga
	Mineraliniai
	

	3.
	Sferinių lęšių laužiamoji geba ir žingsniai
	1. Nuo ±0,25 D iki ±4,00 D (žingsnis kas 0,25 D);

2. Nuo ±4,00 D iki ±8,00 D (žingsnis kas 0,50 D);

3. Nuo ±8,00 D iki ±16,00 D (žingsnis kas 1,00 D);

4. Papildomai - ±18,00 D ir ( 20,00 D;
arba
1. Nuo ±0,12 D iki ±6,00 D (žingsnis kas 0,25 D);
2. Nuo ±6,00 D iki ±10,00 D (žingsnis kas 0,50 D);

3. Nuo ±10,00 D iki ±16,00 D (žingsnis kas 1,00 D);

4. Papildomai -  ±18,00 D ir ( 20,00 D.
	

	4.
	Cilindrinių lęšių laužiamoji geba ir žingsniai
	1. Nuo (0,25 D iki (2,50 D (žingsnis kas 0,25 D);

2. Nuo ±2,50 D iki ±5,00 D (žingsnis kas 0,50 D);

3. Papildomai - (6,00 D;
arba
1. Nuo (0,12 D iki (4,00 D (žingsnis kas 0,25 D);

2. Nuo ±4,00 D iki ±5,00 D (žingsnis kas 0,50 D);

3. Papildomai - (6,00 D.
	

	5.
	Prizminiai lęšiai
	Nuo 0,5 iki 8,0 prizminių dioptrijų (PD)
	

	6.
	Papildomi lęšiai
	Ne mažiau kaip 12 vnt.
	

	7.
	Komplekte krosiniai cilindrai (angl. cross cylinder)
	0,25 D ir 0,50 D
	

	8.
	Lęšių stiprumo ir ašies žymėjimas
	Aiškus, kontrastingas lęšių stiprumo ir ašies žymėjimas
	

	9.
	Lęšiai įmontuoti metaliniame rėmelyje
	Lęšiai turi būti įmontuoti metaliniame rėmelyje
	

	10.
	Lagaminėlis
	1. Lęšių rinkinys turi būti patalpintas lagaminėlyje;

2. Lagaminėlis tvirtas, apsauginis, su vidaus įdėklu lęšių išdėstymui.
	

	11.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	12.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	13.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija 
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	

	14.
	Prekių pristatymas
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	


Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
3 pirkimo dalis. Bandomieji rėmeliai, kiekis 4 vnt.
	Eil.

Nr.
	Parametrai 

(specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Vienu metu naudojamų lęšių skaičius 
	Ne mažiau kaip 5 poros lęšių (po 5 vnt. kiekvienai akiai), diametras 38 mm ± 1 mm
	

	2.
	Binokulinio tarpvyzdinio atstumo reguliavimas (PD)
	Nuo 50 mm iki 80 mm
	

	3.
	Monokulinio tarpvyzdinio atstumo reguliavimas
	Nuo 25 mm iki 40 mm
	

	4.
	Svoris
	Ne daugiau kaip 60 g
	

	5.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	6.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	7.
	Kartu su prekėmis pateikiama dokumentacija 
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	

	8.
	Prekių pristatymas
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	


Papildomas reikalavimas:

Viešojo pirkimo komisijai pareikalavus, įvertinimui turi būti pateiktas siūlomos prekės pavyzdys.
PAGE  
1

