## Pirkimo sąlygų 2 priedas  3 dalis „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. _____

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Masyvaus kraujavimo stabdymui galūnėse turniketas (med. pagalbai) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | Turniketas skirtas žmonių arteriniam kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti: 2.1. Konstrukcijos elementai – sagtis, veržimo strypas, fiksatorius – turi būti pagaminti iš metalo arba duraliuminio; 2.2. Matmenys: turniketo ilgis: nuo 93 iki 110 cm. turniketo plotis: 4 cm ± 2 mm. 2.3. Sagtis: dviejų kilpų; 2.4. Veržimo mechanizmas: veržimas strypo pagalba; 2.5. Veržimo strypo fiksavimas: kilpos arba trikampe fiksacija. 2.6. Juosta: vidinė turniketo juosta per visą ilgį. 2.7. Viena turniketo pusė turi būti kibi velcro juosta. 2.8. Spalva: Juoda, samanų (chaki) arba artimos. 2.9. Privalo turėti laiko žymeklį. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Kokybės reikalavimai: konstrukcijos elementai turi būti tvirti – naudojimo metu negali sulūžti, suplyšti ar kitaip deformuotis. 3.2. Sertifikatai: 3.2.1. Privalo turėti galiojantį sertifikatą: turniketai ir/arba jų pakuotė turi būti pažymėti ISO 13485 arba lygiaverčiu sertifikatu; 3.2.2. Privalo turėti Conformité Européene (toliau - CE) sertifikatą: turniketai ir/arba jų pakuotė turi būti pažymėti CE ženklu; 3.2.3. Privalo turėti NSN kodą: ant turniketo ir/arba jo pakuotės turi būti nurodytas NSN kodas. 3.3. Tinkamumo naudoti terminas nepažeidus pakuotės nėra ribojamas. |