## Pirkimo sąlygų 2 priedas  4 dalis „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Nr. _____

| 1. | Pirkimo objekto pavadinimas: | Masyvaus kraujavimo stabdymui galūnėse turniketas (med. mokymams) |
| --- | --- | --- |
| 2. | Techniniai reikalavimai pirkimo objektui: | Turniketas yra skirtas žmogaus arteriniam kraujavimui galūnėse (rankose, kojose) stabdyti, turi būti tinkamas tiek medicininiam naudojimui, tiek mokymams. 2.1. Konstrukcijos elementai – sagtis, veržimo strypas, fiksatorius – turi būti pagaminti iš metalo, diuraliuminio arba plastiko; 2.2. Matmenys: turniketo ilgis: nuo 93 iki 110 cm. turniketo plotis: 4 cm ± 2 mm. 2.3. Sagtis: vienos arba dviejų kilpų; 2.4. Veržimo mechanizmas: veržimas strypo pagalba; 2.5. Malūnėlio (suktuko) fiksavimas: kilpos arba trikampe fiksacija. 2.6. Juosta: vidinė turniketo juosta per visą ilgį. 2.7. Viena turniketo pusė turi būti kibi velcro juosta. 2.8. Spalva: Juoda, samanų (chaki) arba artimos. 2.9. Privalo turėti laiko žymeklį. |
| 3. | Kiti reikalavimai: | 3.1. Kokybės reikalavimai: konstrukcijos elementai turi būti tvirti – naudojimo metu negali sulūžti, suplyšti ar kitaip deformuotis. 3.2. Sertifikatai: 3.2.1. Privalo turėti galiojantį sertifikatą ir turniketai ir/arba jų pakuotė turi būti pažymėti ISO 13485 arba lygiaverčiu sertifikatu; 3.2.2. Privalo turėti Conformité Européene (toliau - CE) sertifikatą ir turniketai ir/arba jų pakuotė turi būti pažymėti CE ženklu; 3.2.3. Privalo turėti NSN kodą ir ant turniketo ir/arba jo pakuotės turi būti nurodytas NSN. 3.3. Tinkamumo naudoti terminas nepažeidus pakuotės nėra ribojamas. 3.4. Reikalavimai plastikiniams konstrukcijos elementams - turniketo sagtys turi atlaikyti ne mažesnę nei 200 N turniketo juostos įtempimo jėgą, o turniketo veržimo strypas ne mažesnę nei 6 Nm sukimosi jėgos momento apkrovą. |

Pirkimo iniciatorius:

Logistikos skyriaus vedėjas	Gintaras Žiauga

| (pareigos) |  | (vardas ir pavardė) |  | (parašas) |
| --- | --- | --- | --- | --- |