TSD-1168, VPP-3878, VPP-3618
Videobronchoskopų techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Videobronchoskopas, kiekis 2 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai videobronchoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamos gamintojo „Olympus“ videoendoskopinės sistemos „Evis Exera III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“ (būtinas gamintojo „Olympus“ patvirtinimas);
2. Su siurbimo vožtuvu;

3. Matymo kryptis: tiesioginis vaizdas;

4. Matymo laukas 120( ± 1(;

5. Darbinis ilgis 60 cm ± 1 cm;

6. Įleidžiamo vamzdelio išorinis skersmuo 6,1 mm ± 0,1 mm; 
7. Distalinio galo išorinis skersmuo 5,8 mm ± 0,1 mm;

8. Įleidžiamas vamzdelis turi sukimo funkciją;

9. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 3,0 mm ± 0,1 mm;

10. Lenkimasis a/ž: (180( / 130() ± 1(.
	

	2.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	3.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	4.
	Prekių pristatymas ir personalo apmokymas 
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	5.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	


2 pirkimo dalis. Videobronchoskopas, kiekis 2 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai lanksčiam videobronchoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“
(būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas);
2. Su siurbimo vožtuvu;

3. CMOS (arba lygiavertė) technologija;

4. Matymo kryptis 0( ± 0,1(;

5. Matymo kampas 100( ± 1(;

6. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm;

7. Išorinis skersmuo 4,0 mm ± 0,1 mm;

8. Darbinio kanalo vidinis skersmuo 1,5 mm ± 0,1 mm;

9. Lenkimasis a/ž: (140( / 140() ± 1(.

	

	2.
	Komplektacija
	1. Videobronchoskopas – 1 vnt.;

2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.;

3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.;

4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.;

5. Šepetėlis valymui – 1 vnt.
	

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	4.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	5.
	Prekių pristatymas ir personalo apmokymas 
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	


3 pirkimo dalis. Videobronchoskopas, kiekis 1 vnt.
	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai lanksčiam videobronchoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamu gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ videobronchoskopinės sistemos monitoriumi „C-MAC“
(būtinas gamintojo „Karl Storz GmbH&Co“ patvirtinimas);
2. Su siurbimo vožtuvu;

3. CMOS (arba lygiavertė) technologija;

4. Matymo kryptis 0( ± 0,1(;

5. Matymo kampas 100( ± 1(;

6. Darbinis ilgis 65 cm ± 1 cm;

7. Distalinio galiuko išorinis skersmuo 6,5 mm ± 0,1 mm;

8. Darbinis kanalas ovalo formos, kurio skersmuo (3,2 mm × 2,8 mm) ± 0,1 mm;
9. Lenkimasis a/ž: (180( / 140() ± 1(.
	

	2.
	Komplektacija
	1. Videobronchoskopas – 1 vnt.;

2. Lagaminas įrangai susidėti – 1 vnt.;

3. Slėgių suvienodinimo vožtuvas – 1 vnt.;

4. Sandarumo matuoklis – 1 vnt.;

5. Šepetėlis valymui – 1 vnt.
	

	3.
	Žymėjimas CE ženklu
	Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją)
	

	4.
	Garantinis laikotarpis
	≥ 24 mėnesiai
	

	5.
	Prekių pristatymas ir personalo apmokymas 
	Prekių pristatymo ir personalo apmokymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	6.
	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba
	


