# VPP-5341, TSD-1106

# Magnetinio rezonanso tomografijos sistemos ir ultragarso aparatų techninė specifikacija

# Pirma pirkimo dalis. Magnetinio rezonanso tomografijos sistema – 1 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | # Reikalaujama parametro reikšmė | Atitikimas techniniams reikalavimams. Būtina nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūloma parametro reikšmė | Kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas bei puslapio numeris, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |
| 1. | Magnetinio rezonanso tomografijos (toliau - MRT) sistemos magnetas: |  |  |  |
| 1.1. | Magnetinio lauko stiprumas | ≥ 1,5 T |  |  |
| 1.2. | Tyrimo angos diametras | ≥ 70 cm |  |  |
| 1.3. | Magneto apsauga | Aktyvi magneto apsauga |  |  |
| 1.4. | Magneto aušinimas | Magneto aušinimui naudojamas skystas helis. Sistemai dirbant įprastomis klinikinėmis sąlygomis, helio kiekis sistemoje nemažėja. |  |  |
| 1.5 | Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 20 cm sferiniame tūryje | ≤ 0,07 ppm |  |  |
| 1.6. | Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 30 cm sferiniame tūryje | ≤ 0,2 ppm |  |  |
| 1.7. | Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 40 cm sferiniame tūryje | ≤ 0,75 ppm |  |  |
| 1.8 | Garantuojamas magnetinio lauko homogeniškumas 45 cm sferiniame tūryje | ≤ 3,0 ppm |  |  |
| 1.9. | Triukšmo slopinimo technologija | Aparatūrinės ir programinės įrangos sąveika paremta triukšmo slopinimo technologija (QuietX, ART, Pianissimo, Softone, SoftSound arba lygiavertė) |  |  |
| 1.10 | Vaizdų rekonstrukcijos sistema | Dirbtinio intelekto algoritmų pagrindu veikianti vaizdų rekonstrukcijos sistema skirta sutrumpinti tyrimų trukmę ir pagerinti vaizdų kokybę 2D ir 3D sekoms (nurodyti pavadinimą) |  |  |
| 2. | Gradientų sistema: |  |  |  |
| 2.1. | Maksimali gradientų magnetinio lauko amplitudė kiekvienoje (x, y, z) ašyje | ≥ 45 mT/m |  |  |
| 2.2. | Maksimalus magnetinio lauko stiprumo kitimo greitis kiekvienoje ašyje (angl. slew rate) | ≥ 200 T/m/s |  |  |
| 3. | Radijo dažnių (RD) sistema: |  |  |  |
| 3.1. | Radijo dažnio perdavimo maksimali galia | ≥ 15 kW |  |  |
| 3.2. | Maksimalus vieno tyrimo metu ir viename matymo lauke nuskaitomų nepriklausomų imtuvo kanalų (jei siūloma nuo kanalų nepriklausomos architektūros MRT sistema - maksimalus bent vienos į komplektą įtrauktos tyrimų ritės analoginių-skaitmeninių (angl. ADC) elementų) skaičius | ≥ 48 |  |  |
| 4. | RD siuntimo/priėmimo (tyrimų) ritės: |  |  |  |
| 4.1. | Siuntimo / priėmimo ritė įmontuota gentryje | Siuntimo / priėmimo ritė yra įmontuota gentryje |  |  |
| 4.1.1. | Signalo perdavimas iš skenavimo patalpos į techninę patalpą/ rekonstruktorių | Skaitmeninis (ne analoginis) |  |  |
| 4.2. | Ritė, skirta galvos ir kaklo tyrimams | 1 vnt. |  |  |
| 4.2.1. | Ritės nuskaitomų kanalų/elementų skaičius | ≥ 20 |  |  |
| 4.3. | Ritė, skirta viso stuburo tyrimams | 1 vnt. |  |  |
| 4.3.1. | Ritės nuskaitomų kanalų/elementų skaičius | ≥ 32 |  |  |
| 4.3.2. | Ritės funkcionalumas | Ritė užtikrina viso stuburo tyrimus su automatiniu paciento stalo pozicionavimu, nekeičiant paciento pozicijos ant stalo |  |  |
| 4.4. | Ritė, skirta krūtinės ląstos, pilvo, dubens tyrimams | 1 vnt. |  |  |
| 4.4.1. | Ritės nuskaitomų kanalų/elementų skaičius | ≥ 30 (jei komplektuojamos dvi į eilę viena paskui kitą dedamos ritės, jų nuskaitomų kanalų/elementų skaičiai sumuojami) |  |  |
| 4.4.2. | Ritės užtikrinama tiriamoji sritis Z ašyje esant ne mažesniam kaip 50 cm diametro apžvalgos laukui x-y plokštumoje | ≥ 50 cm (jei komplektuojamos dvi į eilę viena paskui kitą dedamos ritės, jų tiriamosios srities ilgiai sumuojami) |  |  |
| 4.5. | Ritė, skirta smulkesnių kūno dalių ir paviršinių struktūrų tyrimams | 1 vnt. |  |  |
| 4.5.1. | Ritės nuskaitomų kanalų/elementų skaičius | ≥ 16 |  |  |
| 4.6. | Ritė skirta peties tyrimams | 1 vnt. |  |  |
| 4.6.1. | Ritės nuskaitomų kanalų/elementų skaičius | ≥ 16 vnt. |  |  |
| 4.7. | Ritė skirta krūtų tyrimams | 1 vnt. |  |  |
| 4.7.1 | Ritės nuskaitomų kanalų/elementų skaičius | ≥ 16 vnt. |  |  |
| 4.8. | Ričių saugojimo vežimėlis arba spinta | 1 vnt. |  |  |
| 5. | Paciento pozicionavimas ir stebėjimas: |  |  |  |
| 5.1. | Komunikacija su pacientu | Komplekte pateikiama komunikacijos su pacientu sistema (paciento panikos klavišas, garsinis ryšys pasikalbėjimui su pacientu) |  |  |
| 5.2. | Paciento pozicionavimo valdymo pultai | Paciento pozicionavimo valdymo pultai abiejose gentrio pusėse |  |  |
| 5.3. | Paciento monitoravimo sistema | Komplekte pateikiama paciento monitoravimo sistema (EKG, kvėpavimas, pulsas) |  |  |
| 5.4. | Maksimalus leistinas paciento svoris tyrimui atlikti | ≥ 250 kg |  |  |
| 5.5. | Skenuojama stalo zona | ≥ 180 cm |  |  |
| 5.6. | Žemiausia stalo padėtis | ≤ 59 cm |  |  |
| 6. | Klinikiniai paketai: |  |  |  |
| 6.1. | Tyrimų paketas neurologiniams tyrimams | - Programinė įranga galvos tyrimų eigos automatizavimui, apimanti skenavimo lauko pozicionavimą - Tūrinio izotropinio vaizdavimo sekos (3D MVOX, SPACE, CUBE arba lygiavertė) |  |  |
| 6.2. | Difuzijos vaizdavimas (DWI) | - „Single-shot“ EPI DWI - Maksimali b reikšmė ≥ 10 000 s/mm2 - Automatinė difuzijos tyrimų atlikimo ir ADC žemėlapių sudarymo programinė įranga - Viso kūno difuzija - Multi b reikšmių difuzija |  |  |
| 6.3. | Perfuzijos tyrimai (PWI) | - Automatinis žemėlapių generavimas MTT, CBV ir CBF |  |  |
| 6.4. | Angiografija (MRA) | - Bekontrastė MRA su Time-of-Flight MRA (TOF) 2D ir 3D |  |  |
| 6.5. | Kontrastinė MRA (CE MRA) (nurodyti firminį pavadinimą) | - Dinaminė MRA 3D - Automatinis kontrasto tėkmės monitoravimas (SmartPrep, Care Bolus, Bolus Trak, FLUTE arba lygiavertis) |  |  |
| 6.6. | Viso kūno ir pilvo organų tyrimai | - Dinaminis kepenų tyrimas (LAVA, VIBE, THRIVE, TIGRE arba lygiavertis) - Kūno difuzija - Programinės įrangos paketas pilvo tyrimams be kvėpavimo užlaikymo |  |  |
| 6.7. | Sąnarių tyrimai | - T2 žemėlapių funkcija, skirta kelio sąnario kremzlės vertinimui - Programinė įranga kelio tyrimų eigos automatizavimui, apimanti skenavimo lauko pozicionavimą |  |  |
| 6.8. | Artefaktų mažinimo ir paciento komforto užtikrinimo technologijos | 1. Judesio artefaktų kompensacijos sekos, paremtos (k-space) principu (PROPELLER, BLADE, RADAR arba lygiavertė) 2. Metalo implantų sukeltų artefaktų mažinimui skirtos sekos (WARP, MAVRIC, mART EXP arba lygiavertė) |  |  |
| 7. | Vaizdavimo sekos | - Spin Echo (SE) - Inversion Recovery (IR) - Gradient Echo (GRE) - 2D ir 3D SPGR - 2D ir 3D Fast GRE (TurboFLASH, MPGRASS, TFE) - Fast 3D GRE su segmentine greitąja riebaline saturacija (VIBE, LAVA, THRIVE, TIGRE arba lygiavertė) - 2D ir 3D GRE su pilnu skersiniu fazės keitimu kombinacijoje su riebaline saturacija (TrueFISP with Fat Saturation, 3D FatSat FIESTA arba lygiavertė) - 2D ir 3D GRE su pilnu skersiniu fazės keitimu (TrueFISP, Balanced FFE, FIESTA arba lygiavertė) - Multi echo GRE - Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) - Single-shot Turbo Spin Echo, Fast Spin Echo (TSE, FSE) - Turbo/Fast Inversion Recovery |  |  |
| 8. | Vaizdavimo parametrai: |  |  |  |
| 8.1. | Matymo lauko (FOV) parametrai: |  |  |  |
| 8.1.1. | Maksimalus FOV x/y/z ašyse | ≥ 50 cm |  |  |
| 8.1.2. | Maksimalus FOV z ašyje (skenavimo atstumas slankiojant paciento stalą) | ≥ 150 cm |  |  |
| 8.2. | Skenavimo parametrai: |  |  |  |
| 8.2.1. | Maksimali vaizdo rekonstrukcijos matrica | ≥ (1024x1024) |  |  |
| 8.2.2. | Minimalus pjūvio storis 2D | ≤ 0,5 mm |  |  |
| 8.2.3. | Minimalus pjūvio storis 3D | ≤ 0,1 mm |  |  |
| 8.3. | Sekų parametrai: |  |  |  |
| 8.3.1. | EPI: minimalus TR 256x256 matricai | ≤ 10 ms |  |  |
| 8.3.2. | EPI: minimalus TE 256x256 matricai | ≤ 2,7 ms |  |  |
| 8.3.3. | EPI: minimalus Echo Spacing 256x256 matricai | ≤ 0,81 ms |  |  |
| 8.3.4. | 3D Fast Gradient Echo (3D GRE): minimalus TR 256x256 matricai | ≤ 1,0 ms |  |  |
| 8.3.5. | 3D Fast Gradient Echo (3D GRE): minimalus TE 256x256 matricai | ≤ 0,4 ms |  |  |
| 8.3.6. | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE/FSE): minimalus TR 256x256 matricai | ≤ 7,5 ms |  |  |
| 8.3.7. | Turbo Spin Echo / Fast Spin Echo (TSE/FSE): minimalus TE 256x256 matricai | ≤ 2,5 ms |  |  |
| 9. | Valdymo konsolė |  |  |  |
| 9.1. | Konsolės valdymo kompiuteris | Komplektuojamas konsolės valdymo kompiuteris |  |  |
| 9.2. | Vaizdo rekonstrukcijos ir apdorojimo sistema | Komplektuojama vaizdo rekonstrukcijos ir apdorojimo sistema |  |  |
| 9.3. | Maksimali vaizdo rekonstrukcijos matrica | ≥ (1024x1024) |  |  |
| 9.4. | Rekonstrukcijos greitis vaizdams su 256x256 matrica ir 100 % FOV | ≥ 10000 vaizdų/s |  |  |
| 9.5. | Monitorius | Plokščias, skystųjų kristalų (LCD su LED pašvietimu arba lygiavertis) |  |  |
| 9.5.1. | Monitoriaus ekrano įstrižainė | ≥ 23 |  |  |
| 9.6. | Instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: | - Informacijos perdavimo – DICOM 3.0 – SEND - DICOM 3.0 – QUERY/RETRIEVE - Vaizdų spausdinimo – DICOM 3.0 – PRINT - Atliktinų tyrimų (paskyrimų) sąrašo perdavimo – DICOM 3.0 – Modality Worklist |  |  |
| 10. | Tyrimų duomenų apdorojimo bei analizės programinė įranga (instaliuojama į perkančiosios organizacijos pateiktą kompiuterinę įrangą) | - Minimalaus/maksimalaus intensyvumo projekcijos (su galimybe naudoti 3-jose darbo vietose vienu metu) - Daugiaplokštuminių rekonstrukcijų programinė įranga (su galimybe naudoti 3-jose darbo vietose vienu metu) - Trimačio paviršių atvaizdavimo programa (su galimybe naudoti 3-jose darbo vietose vienu metu) - Vaizdų sujungimo programinė įranga (su galimybe naudoti 2-jose darbo vietose vienu metu) - Programinė įranga difuzijos koeficiento žemėlapių (angl. ADC map) skaičiavimui (su galimybe naudoti 2-jose darbo vietose vienu metu) - Programinė įranga kontrastinių tyrimų duomenų apdorojimui (su galimybe naudoti 2-jose darbo vietose vienu metu) - Programinė įranga spektroskopinių tyrimų duomenų apdorojimui (su galimybe naudoti 2-jose darbo vietose vienu metu) - Vaizdų perdavimas ir archyvavimas DICOM protokolais (su galimybe naudoti 3-jose darbo vietose vienu metu) - Multimodalinė KT, MRT, rentgenologinių vaizdų peržiūros programa. Vaizdų palyginimas, matavimai, 2D ir 3D vaizdų manipuliacija. - Multimodalinė KT ir MRT kraujagyslių vaizdų vertinimo ir kvantifikacijos įranga - Multimodalinė KT ir MRT darinių sekimo programinė įranga vaizdų vertinimui, kvantifikacijai. Pasirenkami atsako kriterijai pagal RECIST 1.1 arba lygiavertį standartą. - Programinė įranga kremzlių vertinimui. Integruoti spalviniai T2 žemėlapiai. |  |  |
| 11. | Reikalavimai MRT sistemos sukomplektavimui: |  |  |  |
| 11.1. | Įvadinė elektros spinta | Įvadinė elektros spinta ir jos montavimo kaina įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą. |  |  |
| 11.2. | Radijo dažnių ekranavimo kabina su oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema | Radijo dažnių ekranavimo kabina su oro temperatūrinio režimo palaikymo sistema ir šios įrangos montavimo, įskaitant dvejų tinkamos konstrukcijos radijo dažnius ekranuojančių durų pateikimą bei įrengimą (įvertinant tai, kad MRT aparato patalpoje bus dvejos priešgaisrinės durys), kaina įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą. |  |  |
| 11.3. | Aušinimo sistema, apimanti MRT aparato aušinimą ir techninės patalpos bei operatoriaus patalpos (pultinės) oro temperatūrinio režimo palaikymą | Aušinima sistema, apimanti MRT aparato aušinimą ir techninės patalpos bei operatoriaus patalpos (pultinės) oro temperatūrinio režimo palaikymą, ir šios sistemos montavimo perkančiosios organizacijos nurodytoje vietoje bei pajungimo kaina įskaičiuota į bendrą pasiūlymo kainą. |  |  |
| 11.4. | Nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis pagrindinės įrangos dalies - MRT aparato apsaugai nuo trumpalaikių elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų | UPS tipo arba lygiaverčio nepertraukiamo elektros maitinimo šaltinis pagrindinės įrangos dalies - MRT aparato apsaugai nuo trumpalaikių elektros energijos tiekimo iš el. tinklo sutrikimų įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą |  |  |
| 11.5. | Automatinis injektorius | Specialus kontrastinės medžiagos automatinis injektorius, pritaikytas dirbti siūlomo MRT aparato aplinkoje, įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą |  |  |
| 11.6. | Vežimėlis paciento transportavimui gulimoje padėtyje | Specialus vežimėlis paciento transportavimui gulimoje padėtyje, pritaikytas dirbti siūlomo MRT aparato aplinkoje įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą |  |  |
| 11.7. | Vežimėlis paciento transportavimui sėdimoje padėtyje | Specialus vežimėlis paciento transportavimui sėdimoje padėtyje, pritaikytas dirbti siūlomo MRT aparato aplinkoje, įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą |  |  |
| 11.8. | Metalo ieškiklis | Metalo ieškiklis įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą |  |  |
| 12. | Magnetinio rezonanso sistemos pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus | Magnetinio rezonanso sistemos pajungimas į ligoninėje veikiantį diagnostinių stočių bei PACS tinklą pagal DICOM standarto Print, Send, Query ir Retrieve protokolus įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą |  |  |
| 13. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą. |  |  |
| 14. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į bendrą pasiūlymo kainą. |  |  |
| 15. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Vartotojo instrukcija lietuvių kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |  |
| 16. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | Ne mažiau kaip 36 mėnesiai |  |  |
| 17. | Garantijos sąlygos | - Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas. Reikalavimai netaikomi garantijos sąlygų neatitinkančių gedimų atvejams, kai įranga sugenda dėl vartotojo kaltės. - Prekių gedimo atveju Tiekėjo specialistas (-ai) atvyksta remontuoti prekes ne vėliau kaip per 24 (dvidešimt keturias) valandas nuo pranešimo apie gedimą gavimo. |  |  |
| 18. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

Pastaba:

Visiems nurodytiems konkretiems prekiniams pavadinimams, prekių ženklams, medžiagų, tipų bei technologijų pavadinimams taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę, privalo patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir visiškai atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

Antra pirkimo dalis. Ultragarso aparatas – 2 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujama parametro reikšmė | Atitikimas techniniams reikalavimams. Būtina nuoroda į pridedamus, prekės atitikimą reikalaujamoms charakteristikoms įrodančius dokumentus (bukletų, techninių aprašų puslapių Nr.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Siūloma parametro reikšmė | Kartu su pasiūlymu pateikiamo dokumento pavadinimas bei puslapio numeris, patvirtinantys siūlomos prekės techninius parametrus |
|  | Sistemos architektūra | 1. Mobili 2. ≥ 4,5 mln. skaitmeninių vaizdo apdorojimo kanalų |  |  |
|  | Taikymo sritys | 1. Kardiologiniai tyrimai 2. Kraujagyslių tyrimai 3. Abdominaliniai tyrimai 4. Smulkių organų tyrimai 5. Plaučių tyrimai naudojant standartizuotus tyrimų protokolus |  |  |
|  | Sistemos valdymas | 1. Lietimui jautrus ekranas sistemos funkcijų valdymui 2. Fiziniai programuojami valdymo mygtukai ir mygtukas (-ai) makrokomandoms įrašyti bei aktyvuoti – pageidautini, tačiau neprivalomi 3. Ištraukiama arba integruota skaitmeninė – raidinė klaviatūra 4. Liečiamas valdymo ekranas atsparus skysčiams, lengvai valomas ir dezinfekuojamas 5. Liečiamo valdymo ekrano ir klaviatūros blokavimo funkcija (dezinfekcijai atlikti) |  |  |
|  | Aparato monitorius (displėjus) | 1. Skystųjų kristalų (LCD su LED pašvietimu arba lygiavertis) 2. Ekrano įstrižainė ≥ 54 cm 3. Skiriamoji geba ≥ (1920x1080) taškų 4. Tvirtinamas ant laikiklio, leidžiančio keisti monitoriaus padėtį |  |  |
|  | Išjungtos sistemos pasiruošimo darbui laikas | ≤ 80 sekundžių |  |  |
|  | Automatinis parametrų optimizavimas | Dvimačiame režime, spektrinio doplerio režime |  |  |
|  | Valdymo panelės aukščio reguliavimas (maksimalus poslinkis vertikalia kryptimi) | ≥ 22 cm |  |  |
|  | Sistemos palaikomų daviklių dažnių diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 1 iki 25 MHz |  |  |
|  | Sistemos dinaminio diapazono viršutinė riba | ≥ 320 dB |  |  |
|  | Darbo režimai | 1. Dvimatis režimas B 2. Vienmatis režimas M 3. Spalvinio doplerio režimas 4. Spektrinio doplerio režimas 5. Audinių doplerio režimas 6. Audinių harmonikų vaizdavimas su pulso inversija 7. Galios doplerio režimas 8. Nuolatinės bangos doplerio režimas 9. Dupleksinis režimas |  |  |
|  | B režimas | 1. Maksimalus skenavimo gylis ≥ 30 cm 2. Maksimalus realiu laiku stebimo vaizdo ir sustabdyto vaizdo didinimas ≥ 8 kartai 3. Dvimatis kombinuotas vaizdas, gaunamas skenavimo spindulį pasukant skirtingais kampais 4. Skenavimo technologija be fokuso zonų 5. Maksimalus kadrų kaitos dažnis ≥ 500 Hz (arba kadrų/s) |  |  |
|  | Pulsinės bangos doplerio režimas | 1. Aukšto impulsų pasikartojimo dažnio režimas 2. Maksimalus vaizduojamas greitis ≥ 28 m/s 3. Mėginio vartelių keitimo diapazonas ne siauresnis kaip nuo 1,0 iki 20 mm |  |  |
|  | Išmetimo frakcijos matavimas | Yra automatinė išmetimo frakcijos matavimo funkcija |  |  |
|  | Automatiniai kairiojo skilvelio įtempių (strain) matavimai su 2D taškelių sekimo technologija ir „buliaus akies” įtempių segmentų vaizdavimu | Atliekami vieno - dviejų mygtukų paspaudimu |  |  |
|  | Aktyvių daviklių pajungimo jungčių skaičius | ≥ 3 |  |  |
|  | Komplektuojami davikliai: |  |  |  |
| 16.1. | Linijinis daviklis - 1 vnt. | - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 4 iki 15 MHz - Elementų skaičius ≥ 190 - Skenavimo lango plotis ≥ 50 mm |  |  |
| 16.2. | Konveksinis daviklis abdominaliniams tyrimams -1vnt. | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 1 iki 5 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 160 3. Apžiūros kampas ne mažiau 70° 4. Monokristalinė arba matricinė, arba lygiavertė technologija |  |  |
| 16.3. | Sektorinis daviklis kardiologiniams tyrimams - 1 vnt. | 1. Dažnio diapazonas dvimačiame režime ne siauresnis kaip nuo 1 iki 5 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 80 3. Apžiūros kampas ne mažiau 90° |  |  |
| 16.4 | Aukšto dažnio mikro linijinis daviklis („hockey stick“ arba lygiaverčio tipo) - 1 vnt. | 1. Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 8 iki 20 MHz 2. Elementų skaičius ≥ 192 3. Apžvalgos laukas ≤ 28 mm |  |  |
|  | Aparato funkcionalumo išplėtimo galimybė | Yra galimybė ateityje papildomai įsigyti darbui su siūlomu aparatu skirtą transezofaginį daviklį, kurio: - Dažnio diapazonas ne siauresnis kaip nuo 3,0 iki 6,8 MHz - Apžvalgos laukas ≥ 85° (≥ (85° x 85°) jei daviklis yra tūrinis) |  |  |
|  | Aparato vidinė atmintis | ≥ 512 GB |  |  |
|  | Vaizdų konvertavimas | Vaizdų konvertavimas į BMP, PNG, JPEG arba lygiaverčius kompiuterinius formatus |  |  |
|  | Bevielio ryšio sąsaja | Aparate integruota bevielio ryšio sąsaja |  |  |
|  | Spausdintuvas | Nespalvoto vaizdo terminis spausdintuvas (arba lygiavertis) |  |  |
|  | gelio šildytuvas | Integruotas aparate |  |  |
|  | Aparato jungtys/sąsajos | 1. Ethernet/Internet jungtis 2. HDMI ir/arba Display Port jungtis (-ys) 3. Ne mažiau kaip dvi USB jungtys 4. Bevielio ryšio sąsaja |  |  |
|  | Fiziologinių kreivių rodymas ekrane | 1. Sinchronizuota su vaizdu EKG 2. Automatinė QRS komplekso detekcija ir širdies susitraukimų dažnio rodymas realiame laike 3. Kvėpavimo kreivė |  |  |
|  | Ryšiai ir DICOM funkcijos: |  |  |  |
| 24.1. | Galimybė tyrimo duomenis (statinius vaizdus bei dinaminius vaizdus (filmukus) ir matavimų/skaičiavimų rezultatus) išsaugoti ir perduoti (eksportuoti) DICOM formatu | Būtina. Aparate turi būti instaliuota DICOM funkcijas palaikanti programinė įranga: a) informacijos perdavimo - DICOM Store (alternatyvus pavadinimas - DICOM Send); b) vaizdų spausdinimo - DICOM Print; c) atliktinų tyrimų (paskyrimų) sąrašo perdavimo -DICOM Worklist; d) informacijos išsaugojimo DICOM formatu išorinėse laikmenose (USB); e) užklausų pateikimo/duomenų atsisiuntimo - DICOM Query/Retrieve. |  |  |
| 24.2. | Vaizdų eksportavimas į išorines laikmenas: | 1. DICOM formatu kartu su DICOM formato peržiūros programa; 2. Standartiniais formatais, kuriuos galima peržiūrėti personaliniame kompiuteryje be specializuotos programinės įrangos. |  |  |
| 24.3. | Ryšys su DICOM duomenų tarnybinėmis stotimis | Laidiniu ir belaidžiu ryšiu |  |  |
|  | Aparato maitinimas | 1. 230 V, 50 Hz elektros tinklas; 2. Integruotas akumuliatorius, įgalinantis atlikti ultragarsinį tyrimą be elektros tinklo ≥ 60 min. |  |  |
|  | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |  |
|  | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |  |
|  | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių įvadinis apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |  |
|  | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija: | 1. Vartotojo instrukcija lietuvių kalba 2. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba: - struktūrinė schema ir/arba atskirų blokų funkcijų aprašymas; - instaliavimo instrukcijos; - funkcionalumo patikrinimo instrukcijos; - aptarnavimo instrukcijos; - gedimų nustatymo instrukcijos; - išardymo-surinkimo instrukcijos; - atsarginių dalių katalogas; - periodinio techninės būklės tikrinimo instrukcijos; - derinimo/kalibravimo instrukcijos (taikoma, jei šios procedūros yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo); - programinė įranga, serviso slaptažodžiai bei aparatūriniai „raktai“ b), c), d), e), h) ir i) punktuose nurodytiems darbams atlikti (taikoma, jei šios priemonės yra numatytos siūlomos įrangos gamintojo). |  |  |
|  | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėnesiai |  |  |
|  | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |  |  |

________________________