Pirkimo sąlygų 2 priedas „Techninė specifikacija“

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninės specifikacijos reikalaujamas charakteristikas. Įrodymui, kartu su pasiūlymu, pateikiama gamintojų siūlomų prekių katalogo/bukleto/brošiūros/instrukcijos ir siūlomos prekės techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atsispindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams), su vertimu į lietuvių kalbą dėl prekių reikalaujamų techninių parametrų aprašymų. Teikiamuose dokumentuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (pažymėti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kuriose aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.

2. Visoms nurodytoms konkrečioms medžiagoms ir/ar konkretiems pavadinimams, standartams, tipams ir pan. taikoma „arba lygiavertis“. Tiekėjas, siūlantis lygiavertę prekę privalo savo pasiūlyme patikimomis priemonėmis įrodyti, kad siūloma prekė yra lygiavertė ir atitinka techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus.

3. Jei techninėje specifikacijoje yra nurodyta  „ nuo...iki“, „ne daugiau“, „ne mažiau“, tai bus tinkamos reikšmės, jei tiekėjai pasiūlys parametrus lygius nurodytoms reikšmėms: „ nuo (arba lygu)...iki (arba lygu)“, „ne daugiau (arba lygu)“, „ne mažiau (arba lygu)“.

4. Siūlomos prekės privalo turėti CE sertifikatą arba EB deklaraciją. Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti CE sertifikato arba EB deklaracijos kopiją. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus, bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiamiems standartams bei reglamentams.

5. Į pasiūlymo kainą turi būti įskaičiuotas įrangos pristatymas į perkančiąją organizaciją, iškrovimas, sumontavimas kaip to reikalauja įrangos gamintojas, instaliavimas (jeigu taikoma), po sumontavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimas (utilizavimas), personalo apmokymas.

6. Siūloma prekė turi būti nauja, neeksploatuota.

7. Garantinio aptarnavimo laikotarpis ne mažiau kaip 24 mėnesiai. Garantinio aptarnavimo laikas pradedamas skaičiuoti nuo perdavimo-priėmimo akto pasirašymo datos. Garantinio laikotarpio metu nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, tiek ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu atliekama techninė priežiūra (jei numatyta), įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

8. Kartu su įranga pateikiama dokumentacija:

8.1. CE sertifikato arba EB deklaracijos kopijos;

8.2. Naudojimo instrukcija lietuvių kalba;

8.3. Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

1 pirkimo dalis. Paros EKG užrašymo aparatai VšĮ Vilniaus rajono poliklinikai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/aprašymo) (išskyrus numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paros EKG (elektrokardiogramos) užrašymo aparatas | 2 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 2. | Holterio kanalų skaičius | ≥ 3 kanalų |  |  |
| 3. | Apsauga | ≥ IP22 |  |  |
| 4. | Integruotas ekranas | Būtinas |  |  |
| 5. | Atmintis | ≥ 4 GB |  |  |
| 6. | Maitinimas | akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis |  |  |
| 7. | Veikimo trukmė nepertraukiamo EKG įrašymo | ≥ 48 val. |  |  |
| 8. | Kanalų skaičius | ≥ 3 |  |  |
| 9. | Diskretizavimo dažnis | ≥ 8000 Hz |  |  |
| 10. | Paciento judesių detekcija | Būtina |  |  |
| 11. | Prieširdžių virpėjimo detekcija | Būtina |  |  |
| 12. | Paros EKG užrašymo aparato CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 13. | Suderinamumas su PO turima Darwin2 Professional programine įranga (analizės atlikimui) | Būtina |  |  |
| 14. | Aparato komplektacija | - Įrašymo įrenginys 1 vnt., - Paciento kabelis – 1 vnt.; - Atminties kortelė – 1 vnt.; - Apsauginis dėklas su fiksavimu prie diržo -1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama. |
| 15. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 16. | Prekių pristatymo adresas | VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr. 79, 06122 Vilnius |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

2 pirkimo dalis. Paros EKG užrašymo aparatas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/aprašymo) (išskyrus numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paros EKG (elektrokardiogramos) užrašymo aparatas | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 2. | Holterio kanalų skaičius | ≥ 3 kanalų |  |  |
| 3. | Apsauga | ≥ IP22 |  |  |
| 4. | Integruotas ekranas | Būtinas |  |  |
| 5. | Atmintis | ≥ 4 GB |  |  |
| 6. | Maitinimas | akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis |  |  |
| 7. | Veikimo trukmė nepertraukiamo EKG įrašymo | ≥ 48 val. |  |  |
| 8. | Kanalų skaičius | ≥ 3 |  |  |
| 9. | Diskretizavimo dažnis | ≥ 8000 Hz |  |  |
| 10. | Paciento judesių detekcija | Būtina |  |  |
| 11. | Prieširdžių virpėjimo detekcija | Būtina |  |  |
| 12. | Paros EKG užrašymo aparato CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 13. | Aparato komplektacija | - Įrašymo įrenginys 1 vnt., - Paciento kabelis – 1 vnt.; - Atminties kortelė – 1 vnt.; - Apsauginis dėklas su fiksavimu prie diržo -1 vnt.; - Programinė įranga – 1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama. |
| 14. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 15. | Prekių pristatymo adresas | VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, adresas Švenčionių g. 80, 015168 Nemenčinės m., Vilniaus r. sav. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

3 pirkimo dalis. AKS paros matavimo aparatai VšĮ Vilniaus rajono poliklinikai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/aprašymo) (išskyrus numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AKS (arterinio kraujo spaudimo) paros matavimo aparatas | 3 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 2. | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |  |
| 3. | Sistolinio spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 60 iki 260 mmHg |  |  |
| 4. | Diastolinio spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 160 mmHg |  |  |
| 5. | Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 200 k/min |  |  |
| 6. | Matavimo intervalai | Ne blogiau nei kas 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min. |  |  |
| 7. | Ekrane pateikiama informacija | - Baterijos būsena; - Tyrimo eiga (laikrodis); - Kraujo spaudimo rodmuo. |  |  |
| 8. | Maitinimas | akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis |  |  |
| 9. | Svoris, įskaitant baterijas | ≤ 350 g. |  |  |
| 10. | Galimybė atliktą tyrimą ir tyrimo ataskaitas išsaugoti kompiuterinėje darbo vietoje PDF arba lygiaverčiu formatu perdavimui į įstaigos informacinę sistemą | Būtina |  |  |
| 11. | AKS paros matavimo aparato CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 12. | Komplektacija | - Matuoklis – 1 vnt.; - USB laidas – 1 vnt.; - Diržas ir peties dirželis – 1 kompl.; - Dėklas – 1 vnt.; - Universalaus ilgio, tinkanti vidutinės ir didelės apimties suaugusiojo paciento rankai manžetė ne siauresniame diapazone kaip nuo 26 cm iki 30 cm (nurodomas siūlomas manžetės parametras) arba gali būti siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, apimančios aukščiau nurodytus išmatavimus (jeigu siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, nurodomi abiejų manžečių parametrai) – 1 vnt. arba 2 vnt.; - Programinė įranga – 1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 13. | Garantija | Matuokliui ne mažiau kaip 24 mėn., manžetėms ne mažiau kaip 12 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 14. | Prekių pristatymo adresas | VšĮ Vilniaus rajono poliklinika, Laisvės pr. 79, 06122 Vilnius |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

4 pirkimo dalis. AKS paros matavimo aparatas VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti) | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/aprašymo) (išskyrus numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | AKS (arterinio kraujo spaudimo) paros matavimo aparatas | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 2. | Matavimo metodas | Oscilometrinis arba lygiavertis |  |  |
| 3. | Sistolinio spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 60 iki 260 mmHg |  |  |
| 4. | Diastolinio spaudimo matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 160 mmHg |  |  |
| 5. | Širdies susitraukimų dažnio matavimo diapazonas | Ne siauresnis kaip nuo 40 iki 200 k/min |  |  |
| 6. | Matavimo intervalai | Ne blogiau nei kas 5, 10, 15, 20, 30, 60, 120 min. |  |  |
| 7. | Ekrane pateikiama informacija | 1.Baterijos būsena; 2.Tyrimo eiga (laikrodis); 3. Kraujo spaudimo rodmuo. |  |  |
| 8. | Maitinimas | akumuliatoriumi ir/arba įkraunamomis baterijomis |  |  |
| 9. | Svoris, įskaitant baterijas | ≤ 350 g. |  |  |
| 10. | Galimybė atliktą tyrimą ir tyrimo ataskaitas išsaugoti kompiuterinėje darbo vietoje PDF arba lygiaverčiu formatu perdavimui į įstaigos informacinę sistemą | Būtina |  |  |
| 11. | AKS paros matavimo aparato CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 12. | Komplektacija | 1.Matuoklis – 1 vnt.; 2.USB laidas – 1 vnt.; 3.Diržas ir peties dirželis – 1 kompl.; 4.Dėklas – 1 vnt.; 5. Universalaus ilgio, tinkanti vidutinės ir didelės apimties suaugusiojo paciento rankai manžetė ne siauresniame diapazone kaip nuo 26 cm iki 30 cm (nurodomas siūlomas manžetės parametras) arba gali būti siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, apimančios aukščiau nurodytus išmatavimus (jeigu siūlomos dvi skirtingo dydžio manžetės, nurodomi abiejų manžečių parametrai) – 1 vnt. arba 2 vnt.; 6. Programinė įranga – 1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 13. | Garantija | Matuokliui ne mažiau kaip 24 mėn., manžetėms ne mažiau kaip 12 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 14. | Prekių pristatymo adresas | VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, adresas Švenčionių g. 80, 015168 Nemenčinės m., Vilniaus r. sav. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |

5 pirkimo dalis. Kūno sudėties analizatorius VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinikai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Tiekėjo siūlomų parametrų reikšmės (privaloma užpildyti | Nuoroda į nurodytą parametrą, patvirtinantį gamintojo dokumento (katalogo/ bukleto/brošiūros/instrukcijos/aprašymo) (išskyrus numatytas išimtis) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos prekės atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Kūno sudėties analizatorius | 1 vnt. | Tiekėjas turi nurodyti modelį, gamintoją |  |
| 2. | Matavimo metodas | Bioelektrinio impedanso analizė (BIA) arba lygiavertė - matuojant kūno varžą ≥ 8 liečiamaisiais elektrodais (delnuose ir pėdose) |  |  |
| 3. | Matavimo signalo dažniai | (5, 50, 250) kHz ± 5% (tyrimui naudojami ne mažiau kaip 3 skirtingi dažniai) |  |  |
| 4. | Monitorius | - Spalvotas vaizdas; - grafinis; - skystųjų kristalų ekranas (LCD arba lygiavertis) |  |  |
| 5. | Programinė įranga | Analizatorius turi būti suderintas/veikti su duomenų kaupimo ir analizavimo programine įranga kompiuteryje |  |  |
| 6. | Sujungimas su kompiuteriu | USB arba Bluetooth arba Wi-Fi |  |  |
| 7. | Analizei naudojami faktoriai | Tyrimui turi būti naudojami faktoriai - amžius; lytis, ūgis, svoris |  |  |
| 8. | Varžos (impedanso) matavimo ribos (ne siauresnės už nurodytas) | 100 – 700 Ω |  |  |
| 9. | Maksimali svėrimo riba | ≥ 200 kg. |  |  |
| 10. | Maksimali ūgio riba | ≥ 205 cm. |  |  |
| 11. | Maksimali amžiaus riba | ≥ 85 metai |  |  |
| 12. | Atliekamo tyrimo trukmė | Ne ilgiau kaip 1,5 min. |  |  |
| 13. | Matavimo sritis (tyrimo apimtis) - atliekami kūno matavimai | Turi būti atliekami viso kūno ir ne mažiau nei 5 segmentiniai matavimai – dešinė ranka, kairė ranka, dešinė koja, kairė koja, liemuo |  |  |
| 14. | Analizuojami parametrai (ataskaitose pateikiami tyrimo duomenys) | Turi būti matuojama: 1. Viso kūno bendra analizė (kūno svoris / masė, riebalai kg, raumenys ar liesoji kūno masė, kūno raumenų masė; kūno masės indeksą (KMI) 2. Kūno segmentinė analizė (rankų/kojų kairės / dešinės pusių bei liemens) - raumenų ar liesoji masė ir riebalų masė. 3. Mitybos įvertinimas (bazinė / pagrindinė medžiagų apykaita) 4. Vidiniai / visceraliniai riebalai 5. Organizmo visi skysčiai 6. Matavimų istorija (anksčiau atliktų matavimų pagrindinių rodiklių – kūno svorio, raumenų ar liesiosios kūno dalies masės, riebalų masės reikšminis atvaizdavimas |  |  |
| 15. | Rūbų svorio įvertinimo funkcija | Būtina - prietaisas automatiškai atima nustatytą rūbų svorį iš bendro svorio |  |  |
| 16. | Rezultatų pateikimas | 1. Analizatoriaus monitoriaus ekrane; 2. Galimybė spausdinti matavimo rezultatus. |  |  |
| 17. | Tyrimo rezultatų atsakymai | Tyrimo rezultatų ataskaitose turi būti pateikta: 1. Data; 2. Tyrimo laikas; 3. Paciento identifikavimo numeris ir/arba vardas, pavardė; 4. Paciento ūgis, amžius, lytis; 5. Tyrimo rezultatai; 6. Atskirų rodiklių normų ribos. |  |  |
| 18. | Komplektacija | 1. Kūno sudėties analizatorius, 1 vnt.; 2. Programinė įranga, skirta paciento duomenų kortelės sukūrimui, tyrimų duomenų kaupimui ir palyginimui, statistinei ir grafinei analizei, instaliuojama į personalinį kompiuterį (kompiuteris į perkamos įrangos komplektaciją neįtrauktas), 1 kompl.; 3. Ūgio matuoklė (surenkama, statoma šalia kūno sudėties analizatoriaus arba įmontuotą į įrenginį), 1 vnt. |  | Techninėje specifikacijoje išvardinti siūlomą prekės komplektaciją, patvirtinančių dokumentų nereikalaujama |
| 19. | Klasifikacija | - Kūno sudėties analizatorius klasifikuojamas kaip medicininis prietaisas; 2. MDD tikslumo klasė ne prastesnė nei II a. |  |  |
| 20. | Integruotų svarstyklių tikslumas (NAWI) | Ne blogesnė nei III tikslumo klasė pagal OIML |  |  |
| 21 | Kūno sudėties analizatoriaus CE ženklinimas | Būtina |  |  |
| 22. | Kūno sudėties analizatoriuje integruotų svarstyklių metrologinė patikra | Būtina. Pristatant kūno sudėties analizatorių tiekėjas privalo pateikti prietaisą (kūno sudėties analizatoriuje integruotų svarstyklių) su pirmine metrologine patikra (atitinkančia Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą). |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 23. | Garantija | Ne mažiau kaip 24 mėn. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |
| 24. | Prekių pristatymo adresas | VšĮ Vilniaus rajono Nemenčinės poliklinika, adresas Švenčionių g. 80, 015168 Nemenčinės m., Vilniaus r. sav. |  | Sutarties vykdymo sąlyga, su pasiūlymu patvirtinančio dokumento nereikalaujama |