VPP-6372, TSD-1134

Portatyvinių endoskopų, LOR darbo vietos ir galvinių šviestuvų techninė specifikacija

Pirma pirkimo dalis. Portatyvinis endoskopas - 2 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Portatyvinio endoskopo komplektacija | Portatyvinis lankstus videoendoskopas (nazofaringolaringoskopas) su integruotu šviesos šaltiniu bei distaliniame gale integruota vaizdo kamera, pateikiamas komplekte su specialiu vežimėliu arba mobiliu stovu (toliau - vežimėlis) bei įranga diagnostinio vaizdo stebėjimui, įrašymui ir apdorojimui |
| 2. | Reikalavimai videoendoskopui |  |
| 2.1. | Matymo kampas | ≥ 90º |
| 2.2. | Lanksčiosios dalies diametras | 3,0 - 3,9 mm |
| 2.3. | Darbinis ilgis | 300 - 320 mm |
| 2.4. | Matymo gylio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą) | Nuo 3 mm iki 50 mm |
| 2.5. | Distalinės dalies lenkimosi kampas žemyn (-) / aukštyn (+) (lenkimo diapazonas ne siauresnis už nurodytą) | Nuo –130º iki +130º |
| 2.6. | Videoendoskope integruotos vaizdo kameros raiška | Ne mažiau kaip 800 x 800 vaizdo elementų |
| 2.7. | Valdymo mygtukas (-ai) | Videoendoskopas turi mygtuką (-us) vaizdo įrašų ir nuotraukų įrašymui |
| 2.8. | Dezinfekavimas | Videoendoskopą galima pilnai panardinti į dezinfekantą |
| 2.9. | Videoendoskopo komplektacija | 1. Videoendoskopo lagaminas – 1 vnt. 2. Testavimo pompa – 1 vnt. |
| 3. | Reikalavimai įrangos komplekto funkcionalumui (jei šioje techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip, 3 punkto 1, 3-5 ir 7 papunkčiuose reikalaujamos funkcijos turi veikti dirbant su bet kuriuo iš 3 punkto 2 papunktyje nurodytų atvaizdavimo įrenginių nepriklausomai vienas nuo kito, t. y. nereikalaujant abiejų atvaizdavimo įrenginių įjungimo vienu metu) | - Atvaizdavimo įrenginių palaikoma vaizdo raiška - atitinkanti „Full HD“ standartą, 1920 x 1080p (arba lygiavertė); - Vaizdas rodomas pasirinktinai (būtini abu pasirinkimai - kurį iš įrangos komplekte esančių atvaizdavimo įrenginių naudoti pasirenka vartotojas): - su videoendoskopu sujungto, prie vežimėlio pritvirtinto atvaizdavimo įrenginio 22-24 colių įstrižainės skystųjų kristalų ekrane su LED pašvietimu (arba lygiaverčiame) arba - su videoendoskopu sujungto nešiojamo atvaizdavimo įrenginio 10-12 colių įstrižainės skystųjų kristalų ekrane su LED pašvietimu (arba lygiaverčiame); 3. Valdymas videoendoskopo mygtukais, lietimui jautriu ekranu ir klaviatūros bei pelės pagalba (darbui su nešiojamu atvaizdavimo įrenginiu, pateikiamu pagal 3 punkto 2 b) papunkčio reikalavimą, valdymas klaviatūros bei pelės pagalba neprivalomas); 4. Yra galimybė suvesti paciento duomenis; 5. Yra vizualizacijos (diagnostinio vaizdo rodymo ekrane) ir nuotraukų bei vaizdo įrašų išsaugojimo siūlomos įrangos vidinėje atmintyje bei apdorojimo programinė įranga; 6. Vidinė duomenų talpa: a) ≥ 256 GB darbui su atvaizdavimo įrenginiu, pateikiamu pagal 3 punkto 2 a) papunkčio reikalavimą, b) ≥ 64 GB darbui su nešiojamu atvaizdavimo įrenginiu, pateikiamu pagal 3 punkto 2 b) papunkčio reikalavimą; 7. Yra nuotraukų bei vaizdo įrašų išsaugojimo išorinėse USB laikmenose funkcija. |
| 4. | Reikalavimai vežimėliui | 1. Su 4-5 ratukais, iš kurių ne mažiau kaip 2 su kojiniais stabdžiais; 2. Su lentyna (-omis) įrangai; 3. Su viršutinėje dalyje įmontuotu laikikliu atvaizdavimo įrenginio (pateikiamo pagal 3 punkto 2 a) dalies reikalavimą) tvirtinimui; 4. Su laikikliu videoendoskopui. |
| 5. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |
| 8. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 36 mėn. |
| 9. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

Pastaba:

Pirmos pirkimo dalies techninės specifikacijos lentelėje aprašytos prekės sudaro vieną pirkimo dalį. Į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkama kartu naudojama, tarpusavyje techniškai suderinama įranga, sudaranti portatyvinio endoskopo komplektą.

2 pirkimo dalis. LOR darbo vieta - 1 kompl.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Otolaringologinės (LOR) darbo vietos bazinė dalis (1 vnt.) |  |
| 1.1. | Bendrieji reikalavimai | - Darbo vieta mobili, su antistatiniais (gumuotais) ratukais; - ≥ 3 stalčiai instrumentams; - ≥ 2 instrumentų padėklai; - Integruotas ištraukiamas arba koja atidaromas arba paspaudimu atidaromas atliekų konteineris arba atliekų stalčius; - Visos pagrindinio modulio dalys integruotos į vieną bendrą sistemą ir sudaro bendrą ausų, nosies ir gerklės ligų gydytojo darbo vietą; - Į darbo vietą integruota ≥ 2 moduliai/sistemos, tarp kurių yra: - Endoskopų modulis; - Siurbimo sistema. |
| 1.2. | Moduliai/sistemos: |  |
| 1.2.1. | Endoskopų modulis – 1 vnt. | - Integruotas; - ≥ 2 vietų instrumentams. |
| 1.2.2. | Siurbimo sistema – 1 vnt. | - Vakuuminė (arba lygiavertė) sistema; - Oro srauto pratekėjimas (našumas) ≥ 50 l/min; - Vakuumas reguliuojamas ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki -0,7 bar; - Automatinis įsijungimas paėmus atsiurbimo žarną; - Siurblys įmontuotas į darbo vietą; - Autoklavuojama arba antibakterinė atsiurbimo žarna su greita jungtimi; - Komplektuojama su vakuumo reguliatoriumi – 1 vnt. |
| 2. | Paciento kėdė (1 vnt.) |  |
| 2.1. | Reikalavimai paciento kėdei | - Elektrinis kėdės aukščio reguliavimas; - Kėdės aukščio reguliavimo intervalas (vertikalus judesys) ne mažiau kaip 300 mm; - Nugaros atlošas atlenkiamas ≥ 80º; - Kėdė pasukama aplink vertikaliąją ašį ≥ 140º; - Su reguliuojamos padėties atrama galvai; - Su pėdų atrama; - Su atlenkiamomis rankų atramomis; - Kėdės sėdimosios dalies plotis ≥ 450 mm (neįskaitant porankių) arba ≥ 650 mm (įskaitant porankius); - Kėdės sėdimoji dalis, atlošas ir galvos atrama paminkštinti; - Paminkštintų kėdės dalių spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas); - Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥160 kg. |
| 3. | Gydytojo kėdė (1 vnt.) |  |
| 3.1. | Reikalavimai gydytojo kėdei | - Mobili, su ratukais; - Su atlošu; - Aukštis reguliuojamas; - Sėdimos dalies skersmuo: ≥ 34 cm; - Be porankių (arba su nuimamais porankiais); - Spalva pasirenkama iš ≥ 3 spalvų (nurodykite galimas spalvas); - Didžiausia leistina apkrova (naudotojo svoris): ≥120 kg. |
| 4. | Darbo vietos apšvietimas (1 kompl.) |  |
| 4.1. | Reikalavimai darbo vietos apšvietimui | - Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis; - Dviejų kanalų; - Šviesos ryškumas reguliuojamas; - Šviesos šaltinio šviesos srauto ryškumas ≥ 480 lm. |
| 4.2. | Komplektacija | Šviesolaidis (≥ 1,5 m ilgio) – 1 vnt. |
| 5. | Mikroskopas (1 vnt.) |  |
| 5.1. |  | - Tvirtinamas prie LOR darbo vietos (suderinamas su 1 pozicija) arba prie mobilaus stovo; - Šviesos šaltinis LED arba lygiavertis; - Didinimas ≥ 3 lygių; - Apochromatinis (arba lygiavertis) didinimo keitiklis; - Objektyvo židinio nuotolis (f): ≥ 250 mm; - Binokulinis tiesus vamzdis, kur židinio nuotolis (f) ≥ 125 mm; - 2 vnt. okuliarų, kurie ≥ 10× didinimo; - LED šviesa; - LED veikimo laikas: ≥ 50 000 val.; - Šviesos temperatūra: ≥ 5500 K ± 10%; - T formos arba dviguba rankena (arba lygiavertė); - Uždangalas nuo dulkių. |
| 5.2. | Komplektacija | Į komplektaciją įeina mikroskopo laikiklis (tvirtinimui prie LOR darbo vietos) arba mobilus stovas ant ≥ 4 ratukų su stabdžiais – 1 vnt. |
| 6. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 7. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 8. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |
| 9. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | - ≥ 24 mėnesiai įrangai; - ≥ 12 mėnesių instrumentams. |
| 10. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

Pastaba:

Antros pirkimo dalies techninės specifikacijos lentelėje aprašytos prekės sudaro vieną pirkimo dalį. Į atskiras pirkimo dalis neskaidoma, nes perkama kartu naudojama, tarpusavyje techniškai suderinama įranga, sudaranti LOR darbo vietos komplektą.

3 pirkimo dalis. Galvinis šviestuvas - 4 vnt.

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
| 1. | Belaidis galvinis šviestuvas: |  |
| 1.1. | Šviesos šaltinio tipas | LED arba lygiavertis |
| 1.2. | Spalvinė temperatūra | Ne mažiau 4500 K |
| 1.3. | Šviesos ryškumas | Ne mažiau 30000 liuksų |
| 1.4. | Šviesos ryškumo reguliavimas | Ne siauresnėse ribose kaip nuo 0 iki 100% |
| 1.5. | Galvinio šviestuvo svoris su akumuliatoriumi | Ne daugiau kaip 490 g. |
| 2. | Galvinis šviestuvo laikiklis: |  |
| 2.1. | Šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas | Yra šviesos šaltinio pozicijos/ šviesos krypties reguliavimas ir fiksavimas |
| 2.2. | Galvos apimties ir aukščio reguliavimas | Yra galvos apimties ir aukščio reguliavimas |
| 2.3. | Priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda arba lygiaverte medžiaga | Yra priekinės, galinės ir viršutinės dalies vidinis paminkštinimas dengtas natūralia oda arba lygiaverte medžiaga |
| 3. | Įkraunamas akumuliatorius su krovikliu |  |
| 3.1. | Akumuliatoriaus tipas | Ličio-polimerų (arba lygiavertis) |
| 3.2. | Darbo laikas pilnai įkrautu akumuliatoriumi, pilnu ryškumu | Ne mažiau 3 val. |
| 3.3. | Pilno įkrovimo laikas | Ne daugiau 4 val. |
| 3.4. | Akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo | Yra akumuliatoriaus tvirtinimas prie galvinio šviestuvo |
| 4. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą. |
| 5. | Medicininio personalo apmokymas | Medicininio personalo apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą. |
| 6. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | Naudojimo instrukcija lietuvių kalba ir serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba |
| 7. | Garantinio aptarnavimo laikotarpis | ≥ 24 mėnesiai |
| 8. | Galimybė įsigyti originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis | Tiekėjas turi užtikrinti galimybę įsigyti siūlomos prekės originalias (arba joms lygiavertes) atsargines dalis (jų tiekimą rinkai) ne trumpiau kaip 5 metus (prašome nurodyti konkrečią trukmę) nuo prekės garantinio laikotarpio pabaigos, išskyrus atvejus, kai siūlomos prekės originalios (arba joms lygiavertės) atsarginės dalys dėl objektyvių priežasčių negali būti tiekiamos Lietuvos Respublikos rinkai (būtinas tiekėjo ir/arba gamintojo atitinkamas patvirtinimas). Pastaba: Reikalavimas taikomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. D1-401 patvirtinto aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo II skyriaus 4.4.4.4 punktu. |

_____________________