TSD-1142, VPP-6870
Bronchoskopų techninė specifikacija
1 pirkimo dalis. Vaizdo bronchoskopas, kiekis 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai vaizdo bronchoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamos gamintojo „Olympus“ videoendoskopinės sistemos „Evis Exera III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“ (būtinas gamintojo „Olympus“ patvirtinimas);
2. HDTV (didelės raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui endoskopiniame vaizde (optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimu, kuriame apšvietimui naudojama siauros spektro juostos šviesa);
3. Regėjimo laukas ≥ 120(;
4. Regėjimo lauko gylis: ne mažiau kaip 3-100 mm;

5. Lenkimo aukštyn / žemyn kampai: ≥ 180( / 
≥ 130(;

6. Įvedamo vamzdelio diametras ≤ 6,1 mm, jo distalinės dalies diametras ≤ 5,8 mm;
7. Kanalo diametras ≥ 3,0 mm;
8. Darbinis ilgis ≥ 600 mm;

9. Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija (pasukimas prieš/pagal laikrodžio rodyklę): 
≥ 120( / ≥ 120(.
	

	2.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	3.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	4.
	Prekių pristatymas 
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	5.
	Kartu su bronchoskopu pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	


2 pirkimo dalis. Vaizdo bronchoskopas, kiekis 2 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Reikalavimai vaizdo bronchoskopui: 
	1. Techniškai suderinamas su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamos gamintojo „Olympus“ videoendoskopinės sistemos „Evis Exera III“ vaizdo procesoriumi „CV-190“ ir šviesos šaltiniu „CLV-190“ (būtinas gamintojo „Olympus“ patvirtinimas);
2. HDTV (didelės raiškos) standarto, suderinamas su specialiu apšvietimu, skirtu kraujagyslių tinklo bei paviršinių audinių struktūros išryškinimui endoskopiniame vaizde (optinio ir skaitmeninio stebėjimo režimu, kuriame apšvietimui naudojama siauros spektro juostos šviesa);
3. Regėjimo laukas ≥ 120(;
4. Regėjimo lauko gylis: ne mažiau kaip 3-100 mm;

5. Lenkimo aukštyn / žemyn kampai: ≥ 210( / ≥ 130(;

6. Įvedamo vamzdelio diametras ≤ 4,9 mm, jo distalinės dalies diametras ≤ 4,9 mm;

7. Kanalo diametras ≥ 2,2 mm;
8. Darbinis ilgis ≥ 600 mm;

9. Įvedimo vamzdelio pasukimo funkcija (pasukimas prieš/pagal laikrodžio rodyklę): 
≥ 120( / ≥ 120(.
	

	2.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	3.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	4.
	Prekių pristatymas 
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	5.
	Kartu su bronchoskopu pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	


3 pirkimo dalis. Mobilus bronchoskopas, kiekis 2 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Bronchoskopo konstrukcija
	Mobilus, lankstus, su integruotu neatsiejamu monitoriumi, LED (arba lygiaverčiu) šviesos šaltiniu, baterija ir įrašymo įrenginiu
	

	2.
	Regėjimo laukas
	≥ 90(
	

	3.
	Regėjimo lauko gylis
	Ne mažiau kaip 3-50 mm
	

	4.
	Lanksčios dalies lenkimo (aukštyn / žemyn) kampai
	≥ 180( / ≥ 130(

	

	5.
	Išorinis įvedamo vamzdelio diametras
	≤ 5,2 mm
	

	6.
	Išorinis įvedamo vamzdelio distalinės dalies diametras
	≤ 5,1 mm
	

	7.
	Kanalo vidinis diametras
	≥ 2,6 mm
	

	8.
	Darbinės (įvedamos) dalies ilgis
	≥ 600 mm
	

	9.
	Bendras ilgis
	≥ 910 mm
	

	10.
	Kameros skyrius
	1. Su CMOS (arba lygiaverčiu) vaizdo jutikliu, paverčiančiu šviesą į elektrinius signalus;
2. Galimybė kameros skyrių pasukti į kairę/dešinę ≥ 90( kampu.
	

	11.
	Vaizdo monitorius
	1. Skystųjų kristalų (LCD arba lygiavertis);
2. ≥ 3,5" įstrižainės ekranas;

3. Monitoriaus pakreipimo kampas ne siauresnis kaip 0(-120(;
4. Meniu lietuvių kalba.
	

	12.
	Vaizdo parametrai
	1. Sustingusių vaizdų (nuotraukų) raiška ≥ (1280×960) taškų;
2. Galimybė sustingusius vaizdus įrašyti į SD kortelę arba lygiavertę išorinę laikmeną, talpinančią ≥ 3000 nuotraukų;

3. Vaizdo įrašų raiška ≥ (640×480) taškų;

4. Galimybė vaizdo įrašus įrašyti į SD kortelę arba lygiavertę išorinę laikmeną, talpinančią ≥ 50 min. vaizdo įrašų. 
	

	13.
	Maitinimo šaltinis
	1. Įkraunama ličio jonų (arba lygiavertė) baterija;

2. Mobilaus bronchoskopo veikimo laikas, maitinant iš pilnai įkrautos baterijos ≥ 50 min.
	

	14.
	Kartu su mobiliu bronchoskopu komplektuojami priedai:
	1. Vienkartiniai atsiurbimo vožtuvai kartu su siurbimo jungtimi – 20 vnt.;
2. Ličio jonų (arba lygiavertė) baterija – 2 vnt.;

3. Kroviklis baterijai – 1 vnt.;

4. SD kortelė arba lygiavertė išorinė laikmena – 1 vnt.
	

	15.
	Tinkamas plauti LSMU ligoninės Kauno klinikų turimomis firmos „Miele/Olympus“ plovimo – dezinfekavimo mašinomis „ETD4“
	Siūlomas mobilus bronchoskopas turi būti tinkamas plauti LSMU ligoninės Kauno klinikų turimomis firmos „Miele/Olympus“ plovimo – dezinfekavimo mašinomis „ETD4“ (būtinas atitinkamas tiekėjo ir/arba gamintojo patvirtinimas)
	

	16.
	Garantinis terminas
	≥ 24 mėnesiai
	

	17.
	Vartotojų apmokymas
	Vartotojų apmokymas įskaičiuotas į pasiūlymo kainą.
	

	18.
	Prekių pristatymas 
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	

	19.
	Kartu su mobiliu bronchoskopu pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	


4 pirkimo dalis. Rankinis endoskopo hermetiškumo testeris, kiekis 1 vnt.

	Eil. Nr.
	Parametrai
 (specifikacija)
	Reikalaujamos parametrų reikšmės
	Siūlomos parametrų reikšmės

	1.
	Paskirtis
	Rankinis hermetiškumo testeris skirtas endoskopų sandarumo patikrai prieš valymą, dezinfekavimą ir sterilizaciją, siekiant užtikrinti, kad į vidines ertmes nepatektų skysčiai, galintys sugadinti optines ar elektronines dalis.
	

	2.
	Veikimo principas
	Mechaninis rankinis oro pompos slėgio testeris
	

	3.
	Slėgio matavimas
	Integruotas manometras su aiškia skalės indikacija
	

	4.
	Matavimų tikslumas
	± 4 %
	

	5.
	Slėgio diapazonas (ne siauresnis už nurodytą)
	0 - 40 kPa
	

	6.
	Jungtis (-ys)
	1. Suderinama (-os) su LSMU ligoninėje Kauno klinikose naudojamais gamintojo „Olympus“ lanksčiaisiais endoskopais (bronchoskopais, gastroskopais, kolonoskopais, duodenoskopais);
2. Greitai prijungiama hermetiška jungtis, užtikrinanti tvirtą sujungimą su endoskopo testavimo prievadu.
	

	7.
	Komplektacija
	1. Rankinis hermetiškumo testeris su manometru – 1 vnt.;
2. Jungties adapteris – 1 vnt.
	

	8.
	Kartu su rankinio endoskopo hermetiškumo testeriu pateikiama dokumentacija
	Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis
	

	9.
	Prekių pristatymas
	Prekių pristatymo išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą.
	


_______________________________
