Pirkimo sąlygų priedas Nr.1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR PASIŪLYMO KAINA

BASONŲ PLOVIMO MAŠINOS  (Nr.10606-1)

2025-

| Tiekėjo pavadinimas / ūkio subjektų grupės nariai: |  |
| --- | --- |
| Tiekėjo kodas: |  |
| Tiekėjo adresas: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, pareigos, vardas, pavardė: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, telefono numeris: |  |
| Asmens, atsakingo už pasiūlymą, el. pašto adresas: |  |

Pildoma, jei tiekėjas, kuris yra juridinis asmuo, turi kolegialų valdymo organą ar priežiūros organo narį (-ius)  (VPĮ 46 str. 2 d. 2 p.):

| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| --- | --- |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |
| Vardas, pavardė, pareigos: |  |

Tiekėjo patvirtinimai:

1.Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis CVP IS skelbime, kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tokią teisę turintys asmenys.

Bendrieji reikalavimai:

1. Pirkimo sąlygų techninėje specifikacijoje galimai nurodyti (jei yra) konkretūs modeliai ar tiekimo šaltiniai, konkretūs procesai, būdingi konkretaus tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, yra tik informacinio pobūdžio ir tiekėjas nėra įpareigotas siūlyti ir/ar naudoti konkrečių gamintojų produkciją, o standartai gali būti taikomi lygiaverčiai nurodytiems.

2. Siūlomos prekės turi būti naujos, neeksploatuotos, negalima siūlyti demonstracinių, naudotų ir/arba atnaujintų (remarketing) prekių. Prekių pagaminimo data turi būti ne ankstesnė kaip 18 mėn. iki pirkimo sutarties pasirašymo dienos.

3. Prekės turi atitikti Europos parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/745 dėl medicinos priemonių reikalavimus. Įranga turi būti pažymėta atitikties ženklu „CE“, kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tai įrodantį sertifikatą arba lygiavertį dokumentą.

4. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiama pasiūlymo technines charakteristikas pagrindžianti gamintojo techninė dokumentacija (katalogai, prekės aprašymas, naudojimo instrukcija ir pan.). Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės.

5. Tiekėjas privalo iš anksto suderinti su perkančiosios organizacijos atstovu prekių pristatymo, montavimo, pritvirtinimo, pajungimo, išbandymo ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymo dirbti su prekėmis laiką. Prekių montavimas, pritvirtinimas, pajungimas, išbandymas ir perkančiosios organizacijos personalo apmokymai atliekami užtikrinant įprastą perkančiosios organizacijos darbą.

6. Kartu su pristatyta įranga turi būti pateikiama dokumentacija lietuvių ir originalo kalbomis: įrangos naudojimo ir priežiūros instrukcija, valymo, dezinfekcijos dokumentai.

7. Įrangą ar jos komplektuojamas dalis po panaudojimo galima dezinfekuoti rankiniu būdu, naudojant alkoholio ar ketvirtinių amonio junginių pagrindu pagamintus dezinfekantus.

8. Pasiūlymų vertinimas atliekamas vertinant pateiktus techninius dokumentus.

9. Tiekėjas įsipareigoja suteikti prekėms ne mažiau kaip 36 mėnesių garantiją, skaičiuojant nuo prekių priėmimo-perdavimo akto pasirašymo dienos. Į garantiją įskaičiuotas nemokamai atliekamas įrangos remontas, įskaitant remontui atlikti reikalingas detales bei medžiagas, o taip pat ir gamintojo rekomenduojamu periodiškumu nemokamai atliekama techninė priežiūra, įskaitant techninei priežiūrai atlikti reikalingas detales ir medžiagas.

3. Perkančiosios organizacijos reikalaujami prekių techniniai parametrai:

Eil. Nr.; Parametras; Parametro reikšmė; Atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams ir nuoroda į techninę dokumentaciją, psl. Nr. (Techninėje dokumentacijoje būtina pažymėti pozicijos numerį prie reikalaujamų parametrų reikšmės); Prekės gamintojo pavadinimas, šalis, prekės kodas (jei taikoma). Mašinos tipas; Pastatoma ant grindų, iš priekio pakraunama slaugos indų plovimo – dezinfekavimo mašina.. Valdymas; Mikroprocesorinis.. Mašinos išoriniai matmenys (ne didesni už nurodytus); Plotis - ne daugiau 900 mm; Gylis - ne daugiau 700 mm; Aukštis - ne daugiau 1100 mm.. Mašinos plovimo kameros talpa; Mašina vienu metu gali plauti ir dezinfekuoti ne mažiau kaip vieną basoną ir vieną šlapimo indą.. Mašinos korpusas; Turi būti pagamintas iš AISI 304 nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos.. Mašinos plovimo kameros visus; Turi būti pagamintas iš AISI 316 L nerūdijančio plieno arba lygiavertės medžiagos,. Spintelė priemonėms; Integruota į mašiną.. Kameros plovimo sistema su įpurškimo antgaliais; Stacionarūs ir besisukantys purkštukai. Automatinis basonų išsituštinimas uždarius duris; Mašina turi automatinio basonų išsituštinimo, uždarius duris, funkciją. Ekranas; Mašina turi ekraną, kuriame pateikiama informacija apie pasirinktą programą ir darbinius parametrus, įskaitant A0 vertę.. Mašinai pritaikytas plaunamų – dezinfekuojamų slaugos indų laikiklis; Daugiafunkcinis, tinkantis perkančiosios organizacijos naudojamiems basonams ir šlapimo indams (suderinama mašinos užsakymo metu).. Vandens minkštinimo sistema; Integruota ir/arba išorinė vandens minkštinimo sistema parinkta pagal siūlomos plovimo – dezinfekavimo mašinos našumą, nurodant siūlomos plovimo mašinos našumą. (našumo atitikties patvirtinimui pakanka tiekėjo deklaracijos).. Plovimo sistemos dezinfekcija; Pilna plovimo sistemos vamzdžių ir kameros dezinfekcija.. Maksimali dezinfekcijos temperatūra; Ne mažesnė kaip 85°C. Džiovinimo ir vėsinimo modulis; Mašina turi džiovinimo ir vėsinimo modulį (-ius). Iš anksto užprogramuotos programos; Ne mažiau kaip 2. Trumpiausios basonų plovimo programos trukmė; Ne daugiau 15 min.. Maksimalus vandens suvartojimas intensyvioje programoje; Ne daugiau 60 litrų. Detergento/ploviklio dozavimas standartinės plovimo fazės metu; Automatinis. Ploviklių naudojimas; Darbui su mašina galima naudoti ne mažiau kaip tris skirtingus ploviklius. Mašinos drenavimo kontrolės sistema; Automatinis mašinos darbo blokavimas užsikimšus nuotekų sistemai.. Sandarumo klasė; Ne mažiau IPX4 arba lygiavertė. Triukšmo lygis pagal LST EN ISO 11204 arba lygiavertį standartą; < 62 dB (A). Elektros pajungimas.; Vienfazis (230 V, 50 Hz) arba trifazis (400 V, 50 Hz) (suderinama su perkančiąja organizacija basonų plovimo mašinų užsakymo metu).. LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimų atitikimas; Mašina atitinka LST EN ISO 15883 standarto (arba lygiaverčio) reikalavimus. Eksploatacinės medžiagos instaliuotos plovimo -dezinfekavimo mašinos išbandymui; Į plovimo – dezinfekavimo mašinos kainą įskaičiuotas startinis komplektas eksploatacinių medžiagų, naudojamų plovimo – dezinfekavimo procese.

Taikomi privalomi minimalūs aplinkosauginiai reikalavimai medicininei elektros ir elektroninei įrangai

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Atitiktį įrodantys dokumentai | Tiekėjų siūlymai |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tiekėjas turi taikyti cheminių medžiagų valdymo sistemą, kuri apima specialius išteklius, reikiamas praktines žinias, dokumentais pagrįstą praktiką ir reikalavimus, kad būtų žinoma, ar gaminyje (-iuose) yra cheminių medžiagų, įtrauktų į REACH reglamento 57 straipsnyje nurodytų labai didelį susirūpinimą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) sąrašą (įskaitant galimus šio sąrašo papildymus): | 1. tiekėjas turi pateikti informaciją apie jo teikiamuose gaminiuose esančias į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, įskaitant naujas į sąrašą įtrauktas chemines medžiagas; 2. tiekėjas sistemingai turi rinkti ir archyvuoti gautą informaciją apie gaminiuose esančias į REACH reglamento kandidatinį sąrašą įtrauktas dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančias chemines medžiagas | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai |  |
| 2. | Tiekėjas turi pateikti eksploatavimo vadovą, kuriame išdėstyti reikalavimai, kaip pasiekti maksimalų medicinos įrenginio aplinkosauginį veiksmingumą, nemažinant įrenginio klinikinio veiksmingumo: | 1.pateikti nurodymus, kaip naudoti įrangą mažinant poveikį aplinkai montavimo, naudojimo, techninės priežiūros, perdirbimo ir (ar) šalinimo metu, įskaitant nurodymus, kaip mažinti energijos ir vandens, sunaudojamų medžiagų ir (ar) dalių sąnaudas ir išmetamų kiekį; 2. pateikti rekomendacijas, kaip atlikti tinkamą įrangos techninę priežiūrą, įskaitant informaciją apie galimas pakeisti atsargines dalis ir valymo patarimus | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: eksploatavimo vadovas arba kiti lygiaverčiai įrodymai |  |
| 3. | Tiekėjas turi užtikrinti, kad per garantinį įrangos naudojimo laikotarpį ir bent 5 metus po garantinio laikotarpio būtų galima įsigyti originalių arba joms lygiaverčių atsarginių dalių. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 4. | [1]Tiekėjas turi įsipareigoti parengti mokymus, kuriuose būtų aptarti elektros energijos vartojimo efektyvumo didinimo aspektai (vartojimo parametrų reguliavimas ir tikslinimas, ir kt.). |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: aprašas apie ketinamus rengti mokymus arba kiti lygiaverčiai įrodymai |  |
| 5. | Įranga turi būti montuojama taip, kad būtų pasiektas kuo didesnis vartojimo efektyvumas: tiekėjas turi pateikti naudotojo poreikių vertinimą, pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. Jei taikoma, tiekėjas, atlikdamas techninę įrangos priežiūrą, pakartotinai turi tikslinti ir pasiūlyti geriausius įrangos energijos vartojimo parametrus. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 6. | [2]Tiekėjas turi įsipareigoti 5 metus nuo gaminio pristatymo, per 6 mėnesius nuo to laiko, kai Europos cheminių medžiagų agentūra (angl. ECHA) paskelbia patikslintą dėl savo poveikio žmonių sveikatai ir aplinkai keliančių cheminių medžiagų (angl. SVHC) kandidatinį sąrašą, informuoti pirkimo vykdytoją apie visuose pagal šią sutartį įsigytuose gaminiuose esančią vieną arba kelias naujas į šį sąrašą įtrauktas chemines medžiagas, apie rizikos valdymo dokumentų patikros rezultatus, kad pirkimo vykdytojas galėtų imtis reikiamų atsargumo priemonių, t. y. užtikrinti, kad gaminio naudotojai gautų informaciją ir galėtų atitinkamai veikti. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |
| 7. | Pakuotė turi atitikti Lietuvos Respublikos pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimus. |  | Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: tiekėjo deklaracija arba kiti lygiaverčiai įrodymai. |  |

Tiekėjo pasiūlymo kaina:

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Mato vnt. | Mato vnt. kiekis | Prekės fiksuota kaina už mato vnt., EUR be PVM | Viso kiekio kaina, EUR be PVM |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Basonų plovimo mašinos | Vnt. | 20 |  |  |
| PVM tarifas* (%): |  |  |  | PVM suma, EUR: |  |
| Viso kiekio kaina, EUR su PVM: |  |  |  |  |  |
| Siūlomas garantinis terminas, mėnesiais: |  |  |  |  |  |

*Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas privalo su pasiūlymu pateikti laisvos formos raštą dėl PVM netaikymo pagrindo.

Vieneto kaina nurodoma su ne daugiau kaip keturiais skaičiais po kablelio.

Viso kiekio kaina nurodoma su ne daugiau kaip dviem skaičiais po kablelio. (Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12).

| Pasiūlymo priedai: |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Eil. Nr. | Dokumento pavadinimas | Lapų skaičius | Dokumentas yra konfidencialus? Taip / Ne |  |
| Numatomi pasitekti subtiekėjai (jei numatoma): |  |  |  |  |
| Eil. Nr. | Subtiekėjo pavadinimas | Subtiekėjo kodas | Perduodama veikla ir šios veiklos dalis bendroje pasiūlymo kainoje (% ir Eur) |  |

[1] Sutarties vykdymo sąlyga.

[2] Sutarties vykdymo sąlyga.