Specialiųjų pirkimo sąlygų 1 priedas

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

- SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI/ BENDRA INFORMACIJA

  - Pirkėjas / Perkančioji organizacija / VU – Vilniaus universitetas.

  - Tiekėjas – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis ar viešasis juridinis asmuo, kita organizacija ir jų padalinys arba tokių asmenų grupė, įskaitant laikinas ūkio subjektų asociacijas, su kuriuo Pirkėjas sudarys šio Pirkimo sutartį.

  - Sutartis – Pirkimo sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl šio Pirkimo objekto.

  - Projektas – Vilniaus universitetas, siekdamas įgyvendinti projektą: LMT, P-IRA-25-29 (Sut. Nr.S-IRA-25-10), numato įsigyti toliau nurodytą prekę.

- PIRKIMO OBJEKTAS

  - Pirkimo objektas – nešiojama elektroencefalografijos sistema (toliau – prekė(-s).

  - Pirkimo objektas į pirkimo objekto dalis neskaidomas, todėl Tiekėjas privalo teikti pasiūlymą visai žemiau nurodytai pirkimo objekto apimčiai ir (ar) kiekiui.

  - Prekių pristatymo vieta  – VU Medicinos fakultetas, Žaliųjų Ežerų g. 2, LT-08406, Vilnius.

1 lentelė.

| Eil. Nr. | Prekės pavadinimas | Prekių kiekis ir mato vnt. | Užsakymų teikimas |  | Prekių pristatymo/tiekimo terminas nuo Sutarties įsigaliojimo (kalendorinėmis dienomis) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Taip (žymėti, jei prekių užsakymai bus teikiami pagal poreikį, periodiškai ar kt.) | Ne (žymėti, jei nurodytu laiku bus pristatytas visas perkamas prekių kiekis) |  |
| 1. | Nešiojama elektroencefalografijos sistema | 1 kompl. | ☐ | ☒ | 30 k. d. |

  - Aukščiau esančioje lentelėje nurodytas prekių kiekis ir (ar) apimtis yra tikslus(-i) ir vykdant Sutartį nesikeis.

  - Užsakymų teikimo tvarka:

2.5.1. užsakymai Sutarties galiojimo laikotarpiu neteikiami. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 1 lentelėje nustatytą terminą.

- REIKALAVIMAI PREKĖMS

3.1. Jei pirkimo dokumentuose naudojami konkretūs modeliai ar šaltiniai, konkretūs procesai ar prekės ženklai, patentai, tipai, konkreti kilmė ar gamyba ir pan., jie gali būti pakeisti lygiaverčiais.

2 lentelė.

| Eil. Nr. | Parametras** | Reikalaujama reikšmė | Siūloma parametro reikšmė (pildo Tiekėjas) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gamintojas, modelis | Nurodyti modelį, gamintoją Būtina pateikti gamintojo ar lygiaverčio tinklalapio nuorodą arba techninės dokumentacijos kopiją, kurioje pateikiama informacija apie siūlomos prekės charakteristikas. Jeigu Tiekėjas yra prekės gamintojas, jo deklaracija yra priimtina. |  |
| 2. | Elektroencefalogramos (EEG) registravimo būdas | Belaidis |  |
| 3. | Kanalų skaičius | Ne mažiau kaip 64 |  |
| 4. | Kanalų konfigūracija | Bent 8 bipoliniai kanalai konfiguruojami išorinio (ne galvos smegenų aktyvumo) matavimui |  |
| 5. | Duomenų perdavimo metodas | Bluetooth (5 ar naujesnė versija) ar lygiavertis |  |
| 6. | Skaitmenizavimo dažnis | Ne mažiau 4kHz |  |
| 7. | Skaitmenizavimo detalumas | Ne mažiau 24 bit |  |
| 8. | Skaitmenizavimo paklaida | Ne didesnė nei 1μV |  |
| 9. | Judesių sekimas | 3D galvos judesių sekimas |  |
| 10. | Baterija* | Integruota |  |
| 11. | Baterijos darbinė talpa | Ne mažiau 10h |  |
| 12. | Baterijos krovimo jungtis* | Laidinė ir belaidė |  |
| 13. | Atmintis | Integruota, galimybė registruoti į vidinę atmintį |  |
| 14. | Svoris (stiprintuvo)* | Ne daugiau 80 gr |  |
| 15. | Funkcionalumai | 1.Galimybė kartu registruoti dviejų ar daugiau tiriamųjų duomenis. 2. Stiprintuvo tvirtinimas ant galvos, pakaušyje. 3. Galimybė kartu registruoti video medžiaga sinchronizuotą su EEG signalu. 4. TTL (Transistor–Transistor Logic, hardware based) ir LSL (Lab Streaming Layer, software based). 5. Automatinis algoritmas artefaktų šalinimui realiu laiku. 6. Duomenų rinkimo prietaisas su specializuota duomenų rinkimo ir vizualizavimo programine įranga |  |
| 16. | Priedai* | 1.Elektrodų kepurės: Gelio/druskos tirpalo pagrindu. Trijų dydžių 1x54 (S); 1x56 (M); 1x58 (L) 2. Paruošiamosios priemonės – EEG gelis (ne mažiau kaip 1kg), elektrodų valymo priemonės. |  |
| 17. | Garantija* | Ne mažiau nei 12 mėnesių. Prekių garantija turi apimti nemokamą sugedusių detalių pakeitimą, remonto darbus, gedimų pašalinimą arba visos prekės pakeitimą, kad įranga galėtų pilnavertiškai veikti visą garantijos laikotarpį. |  |

**Pateikti kartu su pasiūlymu siūlomos įrangos techninius parametrus, išskyrus pažymėtus *, patikimai patvirtinančius dokumentus (pvz., gamintojo prekės aprašymas arba internetinė nuoroda į gamintojo psl., arba kiti lygiaverčiai dokumentai).

Lygiaverčiu laikomas pirkimo objektas, kurio savybės nėra prastesnės (t.y. tokios pat arba geresnės) negu pirkimo dokumentuose perkamam objektui keliami reikalavimai ir siūlomą lygiavertį pirkimo objektą galima panaudoti pagal paskirtį be jokių apribojimų (įskaitant bet neapsiribojant išvardintais):

•     neatliekant papildomų sąveikaujančių elementų pakeitimų;

•    panaudojimas neturės įtakos sąveikaujančių elementų greitesniam susidėvėjimui, gedimams ir (ar) garantijos praradimui;

•     numatytas tarnavimo laikotarpis nėra  trumpesnis;

•     nėra prastesnio techninio pažangumo lygio.

Siūlant lygiavertį pirkimo objektą, privaloma pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį pirkimo objektui keliamiems reikalavimams. Tokie dokumentai galėtų būti Lietuvos Respublikoje įsteigtos atitikties vertinimo įstaigos tyrimų ataskaita ar pažyma, taip pat pripažįstama kitose šalyse įsteigtų lygiaverčių atitikties vertinimo įstaigų išduotos pažymos. Jeigu Tiekėjas negali gauti nurodytų pažymų ar tyrimų ataskaitų dėl nuo Tiekėjo nepriklausančių aplinkybių ir objektyviais, rašytiniais įrodymais įrodo, kad siūlomas lygiavertis pirkimo objektas atitinka Techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus ar kriterijus, pasiūlymų vertinimo kriterijus ar pirkimo sutarties vykdymo sąlygas, Pirkėjas pripažįsta ir kitas tinkamas priemones. Tačiau tinkamomis priemonėmis nelaikoma Tiekėjo savideklaracija be konkrečių, techninių įrodymų. Pirkėjas pasilieka sau teisę atlikti Pavojaus rizikos vertinimą jei siūlomos prekės lygiavertiškumui pateikti dokumentai bus nepakankami.