| Nr. | Pavadinimas | Mato vienetas | Kiekis |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. dalis (Sutartis raštu) | Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas |  |  |
| 1.1. objektas | Automatinis krūtinės ląstos paspaudimų prietaisas skirtas krūtinės paspaudimams su aktyvia dekompresija. | vnt. | 1 |
| 1.1.1. parametras | Dekompresijų atlikimo principas - dekompresija atliekama griebtuvu (vakuuminiu) po kiekvienos kompresijos. |  |  |
| 1.1.2. parametras | Kompresijų gylis diapazone - ne mažiau kaip 5 cm, bet ne daugiau kaip 6 cm (pagal LR gaivinimo algoritmą). |  |  |
| 1.1.3. parametras | Kompresijos/dekompresijos ciklas - 50% ± 5%. |  |  |
| 1.1.4. parametras | Kompresijų greičio nustatymo ribos - paspaudimų greitis nustatomas pasirinktinai 100, 110 ir 120 k/min +/- 4 k/min). |  |  |
| 1.1.5. parametras | Pagrindiniai reguliuojami parametrai:- kompresijos su ventiliavimo pauze 30:2 (30 kompresijų ir 2 įpūtimai);- pastovios kompresijos režimai;- pauzės režimas. |  |  |
| 1.1.6. parametras | Ventiliavimo dažnio nustatymai - garsiniai signalas kas 30 paspaudimų ir kas 6 s arba 10 k/min nesinchronizuotam ventiliavimui, kai pacientas yra intubuotas atliekant pastovaus režimo paspaudimus. |  |  |
| 1.1.7. parametras | Paciento stabilizavimas gaivinimo ir transportavimo metu:- paciento stabilizavimo diržas, prilaikantis gaivinimo sistemą prie paciento;- paciento rankų fiksavimo diržai pritvirtinti prie aparato korpuso, saugiam transportavimui. |  |  |
| 1.1.8. parametras | Duomenų saugojimas atmintyje - paspaudimų laiko, greičio, trumės, paspaudimų skaičiaus, nutrauktų paspaudimų ilgesnių nei 10s skaičius. |  |  |
| 1.1.9. parametras | Darbinės aplinkos sąlygos ir atsparumas išoriniams veiksniams:- temperatūra diapazone ≥ (0° ± 40°) C;- santykinė drėgmė diapazone ≥ (5% - 98%); - IP ≥ 43. |  |  |
| 1.1.10. parametras | Saugojimo ir transportavimo krepšys - kieto korpuso krepšys skirtas aparato ir jo priedų saugojimui. Lengvai valomas, pagamintas iš polikarbonato. |  |  |
| 1.1.11. parametras | Akumuliatorių pakroviklis integruotas aparate - būtinas. Prietaisas pastoviai kraunamas neišimtas iš krepšio, pro krepšyje esančią įkrovimo laido angą. |  |  |
| 1.1.12. parametras | Akumuliatorių savybės:- pakraunamas ličio jonų polimerų arba analogiškas akumuliatorius;- galimybė greitai pakeisti akumuliatorių rankomis, nenaudojant įrankių; - minimalus veikimo laikas ≥ 40 min. |  |  |
| 1.1.13. parametras | Akumuliatoriaus indikatorius - indikatorius rodantis akumuliatoraus pakrovimo lygį. Įkrovimo lygį galima matyti pro saugojimo krepšyje esantį skaidrų „langelį“. |  |  |
| 1.1.14. parametras | Savitikros sistema - automatinė patikros sistema (self-test) kiekvieno įjungimo metu patikrina ir informuoja esant gedimui. |  |  |
| 1.1.15. parametras | Garsinė aliarmo sistema - informuoja apie ventiliavimo pauzę, per mažą pacientą, sisteminį gedimą, akumuliatoriaus įkrovimo lygį ir akumuliatoriaus išsikrovimą. |  |  |
| 1.1.16. parametras | Duomenų perdavimas į kompiuterį bevieliu būdu - WiFi arba bluetooth duomenų perdavimas į elektroninį paštą sugeneruojant gaivinimo raportą. |  |  |
| 1.1.17. parametras | Prietaiso svoris - svoris su baterija (be papildomų diržų ir kitų priedų) ne daugiau 8 kg. |  |  |
| 1.1.18. parametras | Komplektuojami priedai:- gaivinimo sistemos nešiojimo krepšys – 1 vnt.;- akumuliatoriai – 2 vnt.;- maitinimo šaltinis 230V. |  |  |
| 1.1.19. parametras | Žymėjimas CE ženklu - būtinas. Siūloma prekė turi būti ženklinta CE pagal medicinos priemonių (prietaisų) saugos techninį reglamentą, būtina kartu su pasiūlymu konkursui pateikti saugą įrodančius dokumentus, originalo ir patvirtintą vertimą į lietuvių kalbą. |  |  |
| 1.1.20. parametras | Garantinis laikotarpis sistemai ir jos dalims ne trumpesnis kaip 24 mėnesių. |  |  |
| 1.1.21. parametras | Techninė priežiūra ir aptarnavimas - pateikti gamintojo išduotą sertifikatą apie bent vieno inžinieriaus apsimokymą atlikti techninę priežiūrą Lietuvoje. |  |  |
| 1.1.22. parametras | Įrangos apruošimui, naudojimui - įrangos dezinfekcijos ir sterilizacijos apruošimui dokumentai, personalo apmokymas. |  |  |
| 1.1.23. parametras | Naudotojo instrukcija - anglų kalba ir lietuvių kalba pateikiama elektroninė versija kartu su pasiūlymų. |  |  |
| 1.1.24. parametras | Vartotojo vadovas - lietuvių kalba. |  |  |
| 2. dalis (Sutartis raštu) | Pacientų šildymo įranga |  |  |
| 2.1. objektas | Pacientų šildymo įranga - konvekcinio oro šildymo sistema skirta pacientų šildymui, per specialų chalatą pučiant šiltam orui. | vnt. | 6 |
| 2.1.1. parametras | Įrenginio konstrukcija:- montuojamas ant specialaus mobilaus vežimėlio (stovo);- lengvai nuimamas nuo vežimėlio, pernešamas rankenos pagalba (įrenginio svoris ne didesnis kaip 10 kg);- turi tvirtinimą prie infuzijos stovo vertikalaus vamzdžio. |  |  |
| 2.1.2. parametras | Įrenginio valdymo ir kontrolės blokas:- su mikroprocesoriaus savikontrolės sistema, nuolat kontroliuojančia įrenginį dėl galimų gedimų jam veikiant; - su realios tiekiamo oro temperatūros kontrolės sistema, kuri, kintant aplinkos sąlygoms, išlaiko pastovią pasirinktą pučiamo oro temperatūrą;- su tiekiamo oro temperatūros indikatoriumi;- su garsine ir vaizdine pavojaus sistema, suveikiančia įrenginio normalaus darbo sutrikimo ateju; - su automatine prietaiso išsijungimo sistema, pučiamo oro temperatūrai viršijus 55 ºC;- su ne mažiau kaip dviem termodavikliais pučiamo oro temperatūrai kontroliuoti. |  |  |
| 2.1.3. parametras | Temperatūriniai darbo režimai:- pučiamas aplinkos temperatūros oras (nešildytas);- pučiamas iki pasirinktos temperatūros pašildytas oras. |  |  |
| 2.1.4. parametras | Pučiamo pašildyto oro temperatūros nustatymas - ne mažiau nuo 34°C iki 43ºC. |  |  |
| 2.1.5. parametras | Palaikomos temperatūros tikslumas (paklaida) - ne daugiau ±2,5 ºC. |  |  |
| 2.1.6. parametras | Šildymo įrenginio našumas - ne mažiau 1000 l/min. |  |  |
| 2.1.7. parametras | Oro filtravimo sistema:- HEPA filtras arba lygiavertis, - Filtro tarnavimo laikas ne mažiau 500 val. |  |  |
| 2.1.8. parametras | Komplektacija:- visos įrenginio eksploatavimui reikalingos sudėtinės dalys, įskaitant šilto oro žarną (ne trumpesnę kaip 150 cm) jungiančią šildymo įrenginį per angą su chalatu.- 10 vnt. specialių chalatų L dydžio, to paties gamintojo kaip ir šildytuvas, skirtų suaugusiojo kūno šildymui. |  |  |
| 2.1.9. parametras | Įrangos maitinimas - elektros tinklas, 230V, 50Hz |  |  |
| 2.1.10. parametras | Garantija - ne mažiau kaip 36 mėn. |  |  |
| 2.1.11. parametras | CE ženklinimas - būtinas. Patekti CE sertifikato kopiją. |  |  |
| 3. dalis (Sutartis raštu) | Videolaringoskopas |  |  |
| 3.1. objektas | Videolaringoskopas skirtas vizualizacijai, trachėjos intubavimui. | vnt. | 2 |
| 3.1.1. parametras | Įrenginio konstrukcija:- rankena su viršutinėje dalyje pritvirtintu besisukiojančiu ekranu. |  |  |
| 3.1.2. parametras | Galimybė įrašinėti ar fotografuoti vaizdus į atmintį - būtina. |  |  |
| 3.1.3. parametras | Ekranas - LCD arba lygiavertis. |  |  |
| 3.1.4. parametras | Ekrano išmatavimai - 95 x 75 x 15 mm ±5 mm. |  |  |
| 3.1.5. parametras | Video kameros rezoliucija ne blogiau 2.0 M pikselių. |  |  |
| 3.1.6. parametras | Kameros linzė - nerasojanti. |  |  |
| 3.1.7. parametras | Kameros apšvietimas ≥ 800 LUX. |  |  |
| 3.1.8. parametras | Šviesos šaltinis - LED. |  |  |
| 3.1.9. parametras | Maitinimas - pakraunamos Li jonų baterijos arba lygiavertės. |  |  |
| 3.1.10. parametras | Baterijos tarnavimo trukmė - ne mažiau 2 val. nenaudojant papildomų akumuliatorių ar papildomo išorinio maitinimo. |  |  |
| 3.1.11. parametras | Baterijos pakrovimo lygio indikatorius - matomas ekrane. |  |  |
| 3.1.12. parametras | Informacinis pranešimas baterijai baigiant išsikrauti - prieš 5 min iki visiško išsikrovimo. |  |  |
| 3.1.13. parametras | Darbinė aplinka ne siauresniame kaip +5°C iki +40°C temperatūros diapazone. |  |  |
| 3.1.14. parametras | Mentelės:- vienkartinės;- polikarbonatinės;- galimybė rinktis dydį 2; 3 ar 4;- supokuotos po 1 vnt atskirai, švariame įpokavime. |  |  |
| 3.1.15. parametras | Pakrovėjas baterijai - elektros laidas su galimybe krauti USB, elektros tinklas 100-240V, 50-60Hz, 0,15A. |  |  |
| 3.1.16. parametras | SD atminties kortelė - 4GB. |  |  |
| 3.1.17. parametras | Vienkartinių mentelių komplektas ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |
| 3.1.18. parametras | Bužas apsunkintai intubacijai - lanksčiu galiuku, kurio lenkimas valdomas specialiomis auselėmis integruotomis bužo sienelėje. Atraumatinis pravedėjo galas, apsaugantis kvėpavimo takus nuo pažeidimų. Distalinė pravedėjo dalis dengta fosforu, todėl aiškiai matoma. Graduotas ne rečiau kaip kas 1 cm, skaitmeninis gradavimas ne rečiau kaip kas 5 cm. Pravedėjo ilgis 65 cm±2 cm. Sudėtyje neturi latekso. Supokuotas steriliai po 1 vnt. Komplektacijoje ne mažiau kaip 10 vnt. |  |  |
| 3.1.19. parametras | CE ženklinimas - būtinas. |  |  |
| 3.1.20. parametras | Garantija - ne mažiau kaip 12 mėn., baterijai ne mažiau kaip 6 mėn. |  |  |
| 3.1.21. parametras | Vartotojo instrukcija - pateikiama pasirašius sutartį ir pristačius rinkinį, turi būti pateikta vartotojo instrukcija originalo kalba ir lietuvių kalba. |  |  |
| 4. dalis (Sutartis raštu) | Antipragulinis čiūžinys |  |  |
| 4.1. objektas | Antipragulinis čiūžinys skirtas pragulų profilaktikai ir prevencijai, naudojamas I-IV stadijos pragulų gydymui. | vnt. | 10 |
| 4.1.1. parametras | Antčiužinis (naudojamas kartu su porolono čiužiniu). |  |  |
| 4.1.2. parametras | Oro kompresorius - būtinas. |  |  |
| 4.1.3. parametras | Veikimo principas - automatinė sistema, identifikuojanti pacientą bei reguliuojanti/optimizuojanti oro slėgį čiužinyje atsižvelgiant į asmens svorio pasiskirstymą. |  |  |
| 4.1.4. parametras | Matmenys:- ilgis: 1950 mm +- 50 mm;- plotis: 850 mm +- 50 mm;- aukštis: 160 mm +- 50 mm. |  |  |
| 4.1.5. parametras | Maksimali leistina apkrova - ne mažiau kaip 250 kg. |  |  |
| 4.1.6. parametras | Čiužinio sandara:- sudarytas iš atskirų (individualių) ir tarpusavyje sujungtų oro celių;- celės gali būti keičiamos;- galvos srityje oro celės statinės (visada pilnai pripūstos);- kulnų srityje – oro celės pažemintos; |  |  |
| 4.1.7. parametras | Čiužinio darbo režimai:- statinis;- kintamo slėgio. |  |  |
| 4.1.8. parametras | Greitas čiužinio išleidimas (CPR) - būtinas. |  |  |
| 4.1.9. parametras | Čiužinio užvalkalas:- laidus orui, nepralaidus skysčiams, su užtrauktuku, kuris turi apsauginį atvartą; - užvalkalas skalbiamas ne mažesnėje kaip 70°C temperatūroje, džiovinamas džiovyklėje, dezinfekuojamas. |  |  |
| 4.1.10. parametras | Maitinimo šaltinis200-240 V, 50/60 Hz elektros tinklas; |  |  |
| 4.1.11. parametras | Siūloma įranga turi atitikti ES 93/42/EEB direktyvos reikalavimus medicinos prietaisams - būtinas. |  |  |
| 4.1.12. parametras | Garantija - ne mažiau kaip 24 mėn. |  |  |