	Eil. Nr.
	Pavadinimas
	Reikalaujamos techninės charakteristikos

	1.
	Video monitorius - 1 vnt.
	1. Monitoriaus dydis ≥ 3,5”;
1. Prijungiamas tiesiai prie laringoskopo pleišto;
1. Automatinis fokusavimas;
1. Su vidine atmintimi nuotraukų ir video vaizdų išsaugojimui;
1. Tinkamas standartiniam apruošimui iki 65° temperatūroje;
1. Su atskira, keičiama pakraunama baterija, kurios talpos pakanka ≥ 1 val. darbo;
1. Apsaugos nuo skysčių klasė: IPX8 arba geriau;
1. Artikuliuojamas ≥ 2 ašimis;
1. Komplekte: apsauginis kamštelis kontaktų apsaugai apruošimo metu – 3 vnt., baterijos pakrovimo stotelė – 1 vnt., baterija – 1 vnt., apsauginis įdėklas monitoriui – 1 vnt., vandeniui atsparus krepšys video laringoskopų komplektui susidėti – 1 vnt.

	2.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.
	1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 4 dydžio pleištas;
1. Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; 
1. Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų);
1. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu;
1. Kameros raiška  (1280 x 800) taškų;
6.  Su  1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.

	3.
	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.
	1. Macintosh arba lygiaverčio tipo 3 dydžio pleištas;
1. Rankena iš titano arba lygiavertės medžiagos; 
1. Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų);
1. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu;
1. Kameros raiška  (1280 x 800) taškų;
6.  Su  1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui.

	4.

	Video laringoskopo pleištas - 1 vnt.
	1. Pleištas, pritaikytas naudoti esant sunkioms intubacijos sąlygoms (D-pleišto tipo arba lygiavertis);
2. Suaugusiems;
3. Daugkartinio naudojimo, plaunamas ir dezinfekuojamas, galimas pilnai įmerkti (su ar be papildomų priedų);
4. Su šviesos diodų (LED) apšvietimu;
5. Kameros raiška  (1280 x 800) taškų;
6. Su  1 mygtuku video vaizdų ir nuotraukų įrašymui;
7. Komplekte: pravedėjas , pagamintas iš nerūdijančio plieno- 10 vnt.

	5.
	Vielinis krepšys, 1 vnt.
	1. Video laringoskopų pleištų valymui, sterilizacijai ir saugojimui;
2. Su silikoniniais laikikliais.



