SPS

1 priedas

Programinės įrangos ir licencijų komplektas prostatos pritaikomosioms biopsijoms

naudojant BMR – UG vaizdų suliejimą (angl. Fusion) – 1 (vienas ) komplektas

| Eil. Nr. | Techniniai reikalavimai | Reikalaujamos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- |
|  | Programinės įrangos paskirtis | 1. Aprašyti, įvertinti ir apibrėžti prostatos BMR tomografijos tyrimo rezultatus pagal greitam vaizdų suliejimui „Fusion“ reikalingą protokolą; 2. Atlikti pritaikomąsias prostatos biopsijos realaus laiko ultragarsinio vaizdo kontrolėje, sujungiant jį su prostatos BMR tyrimo aprašu; |
|  | Programinės įrangos suderinamumas | 1. Programinė įranga turi būti tinkama instaliuoti tiesiogiai į Nacionalinio vėžio instituto (toliau – NVI) nuosavybės teise priklausantį ekspertinės klasės urologinį echoskopą bk5000 (2022 metų), bei radiologinę darbo stotį (kompiuterį), Įrangos techninės charakteristikos pridedamos (žr. Techninės specifikacijos priedą); 2. Vaizdų suliejimo režime programinė įranga echoskopo ekrane turi automatiškai atpažinti NVI nuosavybės teise priklausantį ultragarso daviklį E14CL4b, naudojamą prostatos punkcijoms per tarpvietę vizualizuoti; 3. Programinė įranga turi būti tinkama įvairių gamintojų BMR tomografo atliktiems tyrimams apdoroti. |
|  | Reikalavimai programinei įrangai ir licencijoms | 1. Echoskopui skirta programinė įranga turi leisti atlikti prostatos BMR tomografijos vaizdų apdorojimą, tinkamą tolimesniam „Fusion“ biopsijų atlikimui, naudojant tik echoskopo ekraną bei valdymo panelę; 2. Echoskopui skirta programinė įranga ir licencija turi leisti atlikti pritaikomąsias “Fusion” biopsijas per tarpvietę laisvos rankos režimu (Freehand), t.y. nenaudojant daviklio stabilizacijos įrenginių; 3. Radiologinei darbo stočiai (kompiuteriui) skirta programinė įranga ir licencija turi leisti apdoroti ir paruošti prostatos BMR tomografijos tyrimo rezultatus ir eksportuoti juos į echoskopą per USB laikmeną bei per ligoninės tinklą DICOM formatu; 4. Programinė įranga turi būti instaliuojama ir likti funkcionali neribotą laiką kol bus naudojamas NVI priklausantis echoskopas bk5000, licencijų galiojimo trukmė - ne mažiau kaip 12 mėnesių; 5. Programinė įranga turi užtikrinti galimybę ateityje komplektą papildyti licencijomis transperininėms “Fusion” biopsijoms su daviklio stabilizatoriumi ir žingsniuokliu bei transrektalinėmis “Fusion” biopsijomis pagal “sidefire” ir “endfire” metodikas naudojant NVI nuosavybės teise priklausantį transrektalinių prostatos punkcijų daviklį E14C4t prie to paties echoskopo. |
|  | Reikalavimai vaizdų suliejimo technologijai | 1. Technologija turi būti paremta “Predictive Fusion” arba lygiaverte metodika, naudojančia virtualaus ultargarsinio ultragarsinio daviklio įvedimą BMR tomografijos vaizde, kai eliminuojamas erdvinis (geometrinis) prostatos vaizdo pjūvių skirtumas tarp tai pačiai pjūvio plokštumai priskiriamų BMR ir UG vaizdo pjūvių dėl skirtingos paciento padėties BMR tomografijos tyrimo ir prostatos biopsijų per tarpvietę metu; 2. Technologija turi užtikrinti BMR ir UG vaizdų suliejimą be ultargarsinio prostatos vaizdo ir židinių kontūravimo daugybiniuose pjūviuose pagal BMR tomografijos pjūvius bei vaizdų kalibravimo; |
|  | Reikalavimai Fusion biopsijų procedūroms | 1.Numatoma pritaikomosios Fusion biopsijos trukmė – ne ilgiau kaip 7 minutės; 2.Transperininės pritaikomosios “Fusion” biopsijos laisvų rankų režimu naudojant E14CL4b daviklį; 3. Galimos biopsijos naudojant tik vietinį nuskausminimą; |

Kiti reikalavimai:

1. Programinės įrangos dokumentai turi būti lietuvių arba anglų kalba. Programinė įrangos sisteminiai pranešimai turi būti anglų arba lietuvių kalba. Gamintojo interneto svetainėje tvarkyklių ir dokumentų paieška turi būti pateikiama anglų arba lietuvių kalba.

# 2. Nustačius, kad įsigytoje programinėje įrangoje yra įdiegtas įtartinas, šnipinėjantis ar kokia kita kenkėjiška veikla užsiimantis programinis kodas, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas, o įranga gražinama tiekėjui, arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga.

3. Licencijos sąlygos turi leisti iš gamintojo svetainės parsisiųsti ir naudoti paskutinę programinės įrangos versiją bei atnaujinimus ir gauti palaikymą tiesiogiai iš programinės įrangos gamintojo (24/7/365  techninė pagalba) ne trumpiau kaip 12 mėn. Palaikymas teikiamas telefonu, elektroniniu paštu, nuotoliniu prisijungimu.

4. Radiologams arba/ir urologams turi būti suteikti techniniai apmokymai naudotis programine įranga apdorojant ir Fusion biopsijoms paruošiant prostatos BMR tomografijos tyrimus.

5. Transperininių Fusion biopsijų atlikimo apmokymai ne mažiau kaip 2 žmonėms.

PRIDEDAMA. Įrangos techninės charakteristikos.