## Tyrimai ir poreikis
Lentelė Nr. 1
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Centro poliklinikos (CP) Klinikinės laboratorijos (KL) padalinių sąrašas ir preliminarus CRB tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui
Eil. Nr. | CP KL padalinio trumpinys | CP KL padalinio pavadinimas | CP KL padalinio adresas | CP KL padalinio darbo dienų sk. per savaitę* | CRB tyrimų sk. 60 mėn. laikui
1 | DC-KL | Diagnostikos centro Klinikinė laboratorija | Pylimo g. 3 | 6 | 43600
2 | GV-KL | Gerosios Vilties Klinikinė laboratorija | Gerosios Vilties g. 1A | 5 | 28500
3 | L-KL | Lukiškių PASPC Klinikinė laboratorija | Gedimino pr. 27 | 5 | 67800
4 | N-KL | Naujamiesčio PASPC Klinikinė laboratorija | K. Kalinausko g. 4 | 5 | 126000
5 | S-KL | Senamiesčio PASPC Klinikinė laboratorija | Pylimo g. 56 | 5 | 69000
6 | S-BGK | Senamiesčio PASPC budinčio gydytojo kabinetas | Pylimo g. 56 | 5 | 9900
7 | V-KL | Vytenio Klinikinė laboratorija | Vytenio g. 59 | 5 | 15400
|  |  |  | VISO: | 360200
* - Padalinių didžiausio intensyvumo darbo valandos yra nuo 7 val. iki 12 val.
Įstaiga CRB tyrimus atlieka šiuose mėginių tipuose: A) visas kraujas: (a1) veninis kraujas paimtas į vakuuminius mėgintuvėlius su EDTA arba (a2) kapiliarinis kraujas paimtas į kapiliariniam kraujui paimti tinkamus mėgintuvėlius su EDTA (apytikslis viso kraujo mėginių a1 ir a2 santykis yra 1:1); B) serumas arba plazma.

## Tyrimų įkainiai, prekių sąrašas
Lentelė Nr. 2 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
A dalis: Bendra pasiūlymo kaina (K)
Eil. Nr. | Tyrimas |  | Preliminarus tyrimų sk. maksimaliam 60 mėn. laikui | Vieno (1) tyrimo įkainis (kaina), Eur be PVM | Bendra suma, EUR be PVM
1 | C reaktyvus baltymas (CRB) |  | 360200 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur be PVM: |  | įrašo tiekėjas
| PASTABA: įkainiai turi būti pateikiami ne daugiau kaip su 2 skaičiais po kablelio. |  | PVM (5 proc.), Eur: |  | įrašo tiekėjas
|  |  | Bendra pasiūlymo kaina, Eur su PVM: |  | įrašo tiekėjas
B dalis: Siūlomi tyrimų reagentai ir papildomos priemonės
Eil. Nr. | Komercinis reagentų ir/ar priemonių pavadinimas | Reagentų ir papildomų priemonių kodas (REF kodas) | Reagentų ir papildomų priemonių gamintojas, šalis | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių sk. (nurodytam tyrimų skaičiui) | Reagentų ir papildomų priemonių pakuočių dydis (nurodytam tyrimų skaičiui)
1 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
… | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
n | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
PASTABA: tiekėjas atskirai eilutėse įrašo visus tyrimams atlikti reikalingus reagentus ir/ar papildomas priemones (žr. reikalavimų tyrimams 4 p.) šioje specifikacijoje nurodytam tyrimui atlikti, kad būtų užtikrintas kokybiškas tyrimų atlikimas ir sklandus įrangos darbas. Jeigu tiekėjas, atlikdamas skaičiavimus, padarys klaidą arba nurodys ne visas reikiamas sudedamąsias dalis, toks tiekėjo pasiūlymas nebus atmetamas. Tokiu atveju tiekėjas įsipareigoja sutarties vykdymo metu savo sąskaita tiekti trūkstamus reagentus ir/arba papildomas medžiagas. Priešingu atveju, tai bus laikoma esminiu pirkimo sutarties pažeidimu, ir perkančioji organizacija įgys teisę nutraukti pirkimo sutartį. Skaičiuojant VKK medžiagų poreikį, tiekėjas turi atsižvelgti į preliminarų tyrimų skaičių maksimaliam 60 mėn. laikui ir į perkančiosios organizacijos numatomą įrangos naudojimą kiekvieno padalinio darbo dienomis, laikyti, kad VKK tyrimų poreikis yra lygus bendram 60 mėn. padalinio darbo dienų skaičiui (laikyti, kad 5 d. d. savaitė atitinka 252 d. d. per metus, o 6 d. d. savaitė - 303 d. d. per metus; žr. lentelę Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis").

## Bendrieji reikalavimai
Lentelė Nr. 3
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi bendrieji reikalavimai
Eil. Nr. | Reikalavimas
1 | Reagentai ir įranga turi būti pažymėtos CE ženklu. Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai, patvirtinantys, kad tiekėjo siūlomos prekės atitinka Medicinos priemonių reglamento (2017/745/ES) ir in vitro diagnostikos medicinos priemonių reglamento (2017/746/ES) nustatytus reikalavimus. *
2 | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikiami šie dokumentai, pagrindžiantys atitiktį techniniams reikalavimams *: 1. siūlomos įrangos (integruotos analizės sistemos, mėginių paruošimo prietaisų ar jų sistemos ir programinės įrangos) naudojimo instrukcijos, kiti gamintojo parengti techniniai aprašai; 2. tyrimams atlikti naudojamų reagentų ir papildomų priemonių naudojimo instrukcijos.
3 | Siūlomi reagentai ir papildomos priemonės turi būti originalios, to paties gamintojo kaip ir panaudai suteikiama įranga, išskyrus atvejus, kai vidaus kokybės kontrolės (VKK) procedūroms užtikrinti yra siūlomos trečiųjų šalių VKK medžiagos. Perkančiajai organizacijai yra priimtini ir lygiaverčiai sprendimai, jeigu tiekėjas įrodo, kad naudojami reagentai ir papildomos priemonės yra ne tik validuotos, bet ir visiškai atitinka gamintojo nurodytą paskirtį, reglamentus ir nepraranda jokių saugos ar kokybės funkcijų. Tokiu atveju tiekėjas privalo pateikti išsamų dokumentuotą pagrindimą. Jei siūlomi kito gamintojo (nei siūlomos įrangos) reagentai, turi būti pateiktas panaudai siūlomos įrangos gamintojo rašytinis patvirtinimas, kad siūlomi reagentai tinka ir gali būti naudojami siūlomai įrangai).
4 | Į siūlomą tyrimo įkainį turi būti įskaičiuoti visi kokybiškam tyrimų atlikimui ir pagal panaudą suteikiamos įrangos priežiūrai būtini reagentai ir kitos papildomos priemonės (kalibrantai, kontrolinės medžiagos, tirpalai, valikliai, skiedikliai ir kiti reikmenys). Reagentų/priemonių turi būti pasiūlyta pakankamai numatytam tyrimų kiekiui, atsižvelgiant į reagentų/priemonių sąnaudas ir jų galiojimo laiką. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti papildomos dokumentacijos sąnaudų skaičiavimams patikrinti, jei tokios informacijos nėra 2 p. reikalaujamoje dokumentacijoje. Jeigu sutarties vykdymo metu paaiškėja, kad numatytų priemonių kiekis nepakankamas, tiekėjas trūkstamas priemones privalo tiekti neatlygintinai, užtikrinant numatytą tyrimų skaičiaus atlikimą.
5 | Tiekėjas, skaičiuodamas techninėje specifikacijoje nurodytam preliminariam tyrimų kiekiui atlikti reikalingus reagentus ir visas papildomas priemones, privalo įvertinti, kad nurodyti reagentai ir papildomos priemonės bus naudojami atsižvelgiant į gamintojo nurodytą galiojimo laiką, o atidarius reagentą / papildomą priemonę – stabilumo terminą po atidarymo. Tiekėjas turi įvertinti ir tai, kad ne mažiau dviejų lygių vidaus kokybės kontrolės (VKK) turi būti atliekamos prieš atliekant tyrimus tiek kartų, kiek reikia, kad būtų užtikrinta tyrimų kokybė, tačiau ne rečiau kaip vieną kartą per parą, jeigu tą parą atliekamas tyrimas, taip pat atliekamos esant poreikiui (kai VKK neatitinka keliamų reikalavimų, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. VKK atvejų)). Taip pat gali būti atliekami pakartotiniai tyrimai, kai kyla abejonių dėl rezultatų kokybės (<10 proc. numatytų tyrimų).
6 | Pagrindinių reagentų, išskyrus vidaus kokybės kontrolės medžiagas, laikymo sąlygos turi būti +15 - +25 ˚C temperatūroje (t. y. jų saugojimui nereikalingas šaldytuvas).
* - Pateikiamos skaitmeninės dokumentų kopijos: (a) originalo kalba ir (b) vertimas į lietuvių kalbą, išskyrus atvejus, kai originalo kalba yra anglų – tokiu atveju vertimo į lietuvių kalbą pateikti nereikia. Dokumentams, pateiktiems kitomis kalbomis nei lietuvių ar anglų, privalomas vertimas į lietuvių kalbą. Perkančioji organizacija turi teisę paprašyti paaiškinimų ir, esant pagrįstoms abejonėms dėl vertimo tikslumo, pareikalauti patvirtinto vertimo.

## Reikalavimai įrangai
Lentelė Nr. 4 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Privalomi techniniai reikalavimai įrangai
Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Atitikimas reikalavimui (privaloma užpildyti)* | Nuoroda į gamintojo dokumento (katalogo / bukleto / brošiūros / instrukcijos) puslapį, kuriame yra atžyma apie siūlomos įrangos atitikimą reikalavimui (privaloma užpildyti)**
1 | Tiekėjas turi pasiūlyti: A) po 1 (vieną) analizatorių kiekvienam numatytam CP KL padaliniui, jeigu siūlomas analizatorius yra daugiakanalis (t. y. gali atlikti kelis tyrimus vienu metu); arba B) po 1 (vieną) analizatorių vienam CP KL padaliniui, jeigu siūlomas analizatorius yra vienkanalis, tačiau preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui tame CP KL padalinyje neviršija 60.000 (šešiasdešimt tūkstančių) tyrimų, ir po 2 (du), tačiau ne daugiau 3 (trijų) analizatorių, vienam CP KL padaliniui, jeigu siūlomas analizatorius yra vienkanalis, o preliminarus tyrimų skaičius maksimaliam 60 mėn. laikui tame CP KL padalinyje yra didesnis nei 60.000 (šešiasdešimt tūkstančių) tyrimų. Padalinių sąrašas pateikiamas šios Excel bylos lentelėje Nr. 1 "Tyrimai ir poreikis". Visi siūlomi analizatoriai privalo būti identiški, t. y. tokio pačio modelio. Nurodyti siūlomų analizatorių pavadinimus, tipus / modelius, gamintojo pavadinimus ir šalis. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
2 | Siūlomi analizatoriai privalo būti visiškai nauji - nenaudoti, neatnaujinti (angl. not refurbished), nebandyti komerciniais ar klinikiniais tikslais, nedemonstraciniai, nepradėti eksploatuoti, turintys gamyklinę komplektaciją bei būklę. Analizatoriai gali būti pagaminti ne anksčiau kaip 2024 metais, tačiau turi atitikti visiškai naujų analizatorių sąvoką. Nurodyti pagaminimo datas. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
3 | Analizatorių apibūdinimas: A) pilnai automatiniai arba pusiau automatiniai analizatoriai, kurių paskirtis (arba viena iš paskirčių) atlikti CRB tyrimus imunoturbidimetriniu arba imunonefelometriniu arba imunofluorescencijos arba lygiaverčiu metodu. Nurodyti metodus. Lygiaverčių metodų atveju pateikti lygiavertiškumą pagrindžiančius dokumentus. B) analizatoriai yra skirti profesionaliam naudojimui tyrimams paciento medicininės priežiūros vietoje (TPMPV, angl. POCT). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
4 | Analizatoriai turi brūkšninių kodų skaitytuvą pacientų duomenų įvedimui, kai duomenis reikia įvesti aplenkiant laboratorijos informacinę sistemą (toliau - LIS). | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
5 | Analizatoriai komplektuojami su išoriniu kompiuteriu (papildomas BVPŽ kodas 30211200-3 Pagrindinė techninė kompiuterio įranga) programine įranga (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos), užtikrinančia įrangos veikimą, arba kompiuteris yra integruotas į pačius analizatorius. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas Nurodyti siūlomų išorinių kompiuterių, programinės įrangos pavadinimus, tipus / modelius, gamintojo pavadinimus ir kilmės šalis.
6 | Analizatorių programinė įranga turi būti lietuvių kalba. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas Nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimus, tipus / modelius, gamintojo pavadinimus ir kilmės šalis.
7 | Analizatorius turi dvikryptę sąsają integravimui su Pirkėjo LIS, paciento duomenų, užsakymo ir rezultatų perdavimui. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas Nurodyti siūlomos programinės įrangos pavadinimus, tipus / modelius, gamintojo pavadinimus ir kilmės šalis.
8 | Analizatoriai turi vidinę bateriją arba yra komplektuojami kartu su nepertraukiamo maitinimo šaltiniais (toliau - UPS). UPS turi turėti bent 20-30 % didesnę galią nei bendra prijungtos įrangos apkrova. (papildomas BVPŽ kodas 31154000-0 Nenutrūkstamojo maitinimo šaltiniai) | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas Jei siūlomas UPS, pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį, taip pat nurodomas UPS pavadinimas, tipas / modelis, gamintojo pavadinimas ir kilmės šalis. Pateikiami analizatoriaus, papildomos įrangos (spausdintuvo, išorinio kompiuterio (jei taikoma) ir kt.), UPS galią patvirtinantys gamintojo dokumentai
9 | Analizatoriai komplektuojami su spausdintuvu arba spausdintuvas yra integruotas į pačius analizatorius originaliems rezultatams spausdinti. | įrašo tiekėjas | Pateikiamas tiekėjo įsipareigojimas užpildant atitikimo reikalavimui stulpelį
10 | Vieno analizatoriaus našumas (tyrimų skaičius per valandą vertinant tyrimo analizės laiką) turi būti ne mažesnis nei 20 tyrimų per valandą. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
11 | Atliekant CRB tyrimą yra būtinas automatinis rezultatų koregavimas pagal hematokrito vertę (ne siauresnėse nei 20-60 % hematokrito verčių ribose). Priimtini visi automatinio rezultatų koregavimo būdai: A) analizatorius, atlikdamas CRB tyrimą, pats nustato hematokrito vertę ir pagal nustatytą hematokrito vertę automatiškai koreguoja (apskaičiuoja) CRB tyrimo rezultatą. B) pasinaudojant programinės įrangos sprendimais to paties paciento hematokrito vertė yra gaunama iš LIS, iš bendrojo hematologinio tyrimo, atliekamo kitu (hematologiniu) analizatoriumi, kuris nėra šio pirkimo objektas. Šiuo būdu gauta hematokrito vertė naudojama CRB rezultatui koreguoti (apskaičiuoti). Kaštus, kylančius diegiant tokį sprendimą, turi padengti tiekėjas. C) kitas lygiavertis čia neaprašytas būdas, užtikrinantis automatinį CRB rezultatų koregavimą pagal hematokrito vertę. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
12 | Analizatoriais CRB tyrimus galima atlikti šiuose mėginių tipuose: A) visas kraujas: (a1) veninis kraujas paimtas į vakuuminius mėgintuvėlius su EDTA arba (a2) kapiliarinis kraujas paimtas į kapiliariniam kraujui paimti tinkamus mėgintuvėlius su EDTA; B) serumas arba plazma. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
13 | CRB tyrimui atlikti sunaudojamas mėginio kiekis: A) veninio kraujo su EDTA, serumo, plazmos - ne daugiau kaip 100 µl; B) kapiliarinio kraujo su EDTA - ne daugiau kaip 25 µl. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
14 | Apatinė CRB tyrimo kiekybinio matavimo riba (angl. LLOQ, lower limit of quantitation) - 0,5 mg/l, o viršutinė kiekybinio matavimo riba (angl. ULOQ, upper limit of quantitation) netaikant skiedimo - 200 ±50 mg/l. | įrašo tiekėjas | įrašo tiekėjas
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. ** - Pateikiant siūlomos įrangos atitikimą techniniams reikalavimams pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka.
Bendrieji reikalavimai: 1. Analizatorius (jo programinė įranga) diegimo metu bus inegruojama į perkančiosis organizacijos LIS (laboratorija turi UAB "Rivosana" LIS licenciją). Laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja suteikti visą reikiamą su analizatoriumi susijusią programinę įrangą (tvarkykles, duomenų perdavimo sąsajos protokolus) sėkmingam analizatoriaus (jo programinės įrangos) integravimui į LIS. Perkančioji organizacija prisiima tik su UAB "Rivosana" susijusias integravimo išlaidas. (papildomas BVPŽ kodas 48900000-7 Įvairūs programinės įrangos paketai ir kompiuterių sistemos) 2. Tiekėjas privalo savo sąskaita užtikrinti panaudai perduoto analizatoriaus techninę priežiūrą gamintojo rekomenduojamu periodiškumu, galimų defektų ir/ar gedimų šalinimą/remontą, įskaitant reikalingas detales bei medžiagas, visą sutarties galiojimo terminą. (papildomas BVPŽ kodas 50312000: Kompiuterių įrangos priežiūra ir remontas)

## Naudingumo kriterijus
Lentelė Nr. 5 (pateikiama užpildyta su pasiūlymu)
Reagentų ir pagalbinių priemonių pirkimas C reaktyvaus baltymo (CRB) tyrimams atlikti kartu su įrangos įsigijimu panaudos būdu
Ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijus: Analizatorių techninės charakteristikos ir metodiniai reikalavimai (T)
Be privalomų reikalavimų įrangai atitikimas papildomiems vertinamas naudingumo balais (skiriamų balų skaičiu žr. kiekvieno papildomo reikalavimo aprašyme "Skiriamų balų skaičius"). Papildomi reikalavimai šifruojami C1-C9 kodais. C(max) - maksimalus kriterijaus balų skaičius (yra lygus 30).
Eil. Nr. | Analizatoriaus charakteristikų reikalavimai | Skiriamų balų skaičius | T šifras | Atitikimas reikalavimui*
1 | Reikiamam našumui pasiekti tiekėjas siūlo ne daugiau nei po 1 (vieną) analizatorių kiekvienam padaliniui. | 12 | C1 | įrašo tiekėjas
2 | Siūlomi analizatoriai, atlikdami CRB tyrimą, patys nustato hematokrito vertę ir pagal nustatytą hematokrito vertę automatiškai koreguoja (apskaičiuoja) CRB tyrimo rezultatą, o automatinis rezultatų koregavimas pagal hematokrito vertę atliekamas ne siauresnėse nei 15-75 % hematokrito verčių ribose. | 5 | C2 | įrašo tiekėjas
3 | CRB tyrimo metodas yra susietas su ERM-DA474 pamatine medžiaga** | 4 | C3 | įrašo tiekėjas
4 | Siūlomi analizatoriai turi galimybę atlikti tyrimus serijomis po 5-10 tyrimų vieno paleidimo metu. | 2 | C4 | įrašo tiekėjas
5 | Atliekant CRB tyrimus iš atkimštų veninio kraujo mėgintuvėlių su EDTA, mėginiai į analizatorių įdedami stoveliais ir yra automatiškai apdorojami, t. y. nereikalingas rankinis mėginių pipetavimas ar mėginio perkėlimas iš pirminių mėgintuvėlių. | 2 | C5 | įrašo tiekėjas
6 | Analizatoriai CRB tyrimą atlieka iš neatkimštų veninio kraujo mėgintuvėlių su EDTA (praduriant pirminio mėginio kamštelį). | 2 | C6 | įrašo tiekėjas
7 | Analizatoriaus integruota vidaus kokybės kontrolės programa pati apskaičiuoja statistinius rodiklius ir juos geba atvaizduoti grafiškai. | 1 | C7 | įrašo tiekėjas
8 | Analizatoriai turi galimybę eksportuoti ar kitaip išsaugoti originalius rezultatus elektroniniu formatu (*.pdf, *.xls, *.csv ar kitu) ilgalaikiam rezultatų saugojimui. | 1 | C8 | įrašo tiekėjas
9 | Analizatoriai turi galimybę atlikti ne tik CRB tyrimus, tačiau ir kitus, kurių poreikis sutarties vykdymo laikotarpiu gali atsirasti (pavyzdžiui, troponino I, MXA/CRB). | 1 | C9 | įrašo tiekėjas
|  | C(max): |  | 30
* - Pildant atitikimo techniniams reikalavimamas langelius, juos privaloma užpildyti. Būtina įrašyti konkrečias reikšmes. Pateikiant siūlomo prietaiso techninio parametro ar tyrimo metodo atitikimą pagal konkrečią reikalaujamo parametro reikšmę, privaloma nurodyti: 1. katalogo / bukleto / brošiūros / aprašymo puslapio Nr.; 2. dokumento puslapyje pažymėti grafiškai nurodyti (t.y. pastebimai pažymėti – spalvotai ženklinti, ir / ar nurodyti rodyklėmis, ir / ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų (lietuvių kalba) vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka. Pačių tiekėjų parengtos savideklaracijos dėl siūlomos įrangos atitikimo kokybės kriterijaus parametrams (C1 – C9) ir pačių tiekėjų deklaruotos charakteristikos nebus laikomos pakankamu ir objektyviu dokumentu (įrodymu) kriterijaus parametrams įvertinti. Tiekėjui nieko neįrašius, bus laikoma, kad konkretus kokybės kriterijus nesiūlomas.
** - Sietis su pamatine medžiaga – tai tyrimo metodo gebėjimas pateikti rezultatus, kurie yra metrologiškai atsekami iki tarptautinės ar nacionalinės pamatinės medžiagos (angl. reference material) arba pamatinio (etaloninio) metodo (angl. reference method). Tokia sietis užtikrina, kad matavimo rezultatai būtų vienareikšmiškai palyginami tarp skirtingų metodų, laboratorijų ir laikotarpių, ir būtų kliniškai interpretuojami pagal nustatytas sprendimų ribas ar pamatinių biologinių verčių intervalus.