TSD-1221, VPP-5605

Didelės reguliuojamo aukščio kušetės techninė specifikacija (kiekis 1 vnt.)

| Eil. Nr. | Parametrai (specifikacija) | Reikalaujamos parametrų reikšmės | Siūlomos parametrų reikšmės |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Paskirtis | Didelė reguliuojamo aukščio kušetė yra skirta naudoti medicinos-gydymo įstaigose pacientų reabilitacijai-kineziterapijai |  |
| 2. | Stalo dydis | Ilgis: 200 cm ± 2 cm; Plotis: 120 cm ± 2 cm. |  |
| 3. | Stalo sekcijų kiekis | Vienos dalies gulimoji dalis |  |
| 4. | Stalo viršus | ≥ 40 mm storio putų poliuretanas (arba lygiavertė medžiaga) |  |
| 5. | Aukštis | Reguliuojamas ne siauresniame diapazone negu 52–92 cm |  |
| 6. | Aukščio reguliavimas | Reguliuojamas elektriniu būdu: valdymo pulteliu arba kojos pedalu |  |
| 7. | Kušetės mobilumas | ≥ 4 pasukami (reguliuojami) ratukai (pageidautina, kad ratukai būtų pakeliami arba būtų kita fiksacijos sistema, apsauganti nuo neplanuoto stalo persistūmimo) |  |
| 8. | Paviršius (danga) | Patvari danga, lengvai valoma, atspari dezinfekcinėms priemonėms |  |
| 9. | Didžiausia stalo apkrova | ≥ 150 kg |  |
| 10. | Spalva | Užsakymo metu galima rinktis iš ≥ 3 spalvų (pageidautina šviesios spalvos) |  |
| 11. | Elektros maitinimas | Iš 230V/50Hz elektros tinklo |  |
| 12. | Garantinis terminas | ≥ 24 mėnesiai |  |
| 13. | Žymėjimas CE ženklu | Būtinas (kartu su pasiūlymu privaloma pateikti žymėjimą CE ženklu liudijančio galiojančio dokumento (CE sertifikato arba EB atitikties deklaracijos) kopiją) |  |
| 14. | Įrangos pristatymas ir instaliavimas | Įrangos pristatymo, iškrovimo, pervežimo į instaliavimo vietą, instaliavimo, po instaliavimo likusių įpakavimo medžiagų išvežimo (utilizavimo) išlaidos įskaičiuotos į pasiūlymo kainą |  |
| 15. | Vartotojų apmokymas | Vartotojų apmokymas naudoti įrangą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 16. | Techninio personalo apmokymas | LSMU ligoninės Kauno klinikų Medicininės technikos tarnybos inžinierių apmokymas atlikti įrangos pogarantinę techninę priežiūrą įskaičiuotas į pasiūlymo kainą |  |
| 17. | Kartu su įranga pateikiama dokumentacija | - Naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; - Serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba. |  |