PIRKIMO DOKUMENTŲ PAAIŠKINIMAS

2025-11-11

KLAUSIMAS: Tiekėjas prašo patikslinti 1 pirkimo dalies „Vienkartinis lankstus video cistoskopas“ techninės specifikacijos 5 punkte reikalaujamą parametro reikšmę „Išorinis skersmuo 15 Fr. ± 0,3 Fr.“ į „Išorinis skersmuo 15 Fr. -16,5 Fr.“, argumentuodamas, kad Perkančiosios organizacijos techninė specifikacija pritaikyta tik vienam tiekėjui.

ATSAKYMAS: Perkančiojoje organizacijoje cistoskopijos procedūros bus atliekamos ambulatorinėmis sąlygomis, be narkozės. Procedūros dažniausiai taikomos pacientams, kurie yra po urologinių operacijų ir turi šlaplės striktūrų, todėl naudojamo cistoskopo išorinis skersmuo turi būti kaip įmanoma mažesnis, kas leidžia:

- sumažinti procedūros metu sukeliamą diskomfortą;

- sumažinti šlaplės gleivinės ir infekcinių ligų riziką;

- išvengti atvejų, kai procedūra negali būti atlikta dėl anatominių kliūčių (striktūrų);

- sumažinti po procedūrų pastabų (skausmo, dizurijos, hematurijos).

Atsižvelgiant į išdėstytus argumentus, 5 punkte nurodytas reikalavimas „Išorinis skersmuo 15 Fr ± 0,3 Fr“ nebus keičiamas, nes toks techninis parametras atitinka Perkančiosios organizacijos poreikius.

Perkančioji organizacija, atlikusi rinkos tyrimą, nustatė, kad yra daugiau nei vienas tiekėjas, galintis pasiūlyti šią prekę, todėl argumentas, jog „techninė specifikacija pritaikyta vienam tiekėjui“, nėra pagrįstas.

_______________________